## Sheet1
序号 | 设备名称 | 设备数量 | 报价金额（万元） | 主要技术性能、指标参数 | 是否响应 | 响应的具体内容 | 主要用途 | 其他参数响应 | 主要用途 | 制造商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 质保期 | 备品备件 | 图片 | 是否进口 | 是否中小企业
1 | 化学吸附升级程序脱附质谱测试 | 1 |  | 技术参数 |  |  | 用于与化学吸附仪联用，主要用于对催化剂吸脱附氨气更好定量，提高催化剂评价水平。还可以用于残余气体分析（RGA)、环境尾气分析、气体纯度分析、反应动力学等。
1 质量数：1-200amu；
2 灯丝：镀铱灯丝，2套，一用一备，软件切换；
3 分辨率：0.1amu；
4 涡轮分子泵：泵，抽速≥85L/s，转速≥99.9KRPM
5 前级泵：隔膜泵，抽速0.8m3/h
6 质谱腔体加热烘烤：具有，烘烤温度≥110℃；
7 进样接口：1.2米内洁净钝化不锈钢毛细管进样装置，防冷凝防堵塞保护结构；采样压力默认100±10kpa，其它采样压力需定制；
8 气体采样流量：默认2～5SCCM，最低可至0.2SCCM的超微采样量（选配定制）；
9 响应速度：可在低至＜5SCCM的微流量采样量下，仍然保持超快速的响应，响应时间≤1秒；
10 完善的常见气体碎片谱图数据库；
11 适配现有化学吸附仪（型号：BSD Chem C200）连接口的连接管。
12 与现有化学吸附仪（型号：BSD Chem C200）工作站兼容的数据采集与分析软件。
仪器配置
1 质谱主机 1台
2 质谱软件 1套
3 连接组件 1组
4 采样管 3根
5 采样口堵头 10个
6 密封圈 10个
7 采样口密封压环 2个
8 尾气排空管 1组
9保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
10 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
2 | 傅立叶变换红外显微系统 | 1 |  | 1 光谱范围：12800 to 350 cm-1 |  |  | 傅里叶变换红外显微镜是红外显微镜与傅立叶红外光谱仪相结合而形成的一种显微分析技术。高通量的光束被高精度地聚焦在样品微小的面积上，获得可用于分析的红外光谱。该技术灵敏度高，使用极少量样品就可得到完美的红外光谱图，可不破坏样品，直接对微小样品或不均匀样品的微区进行分析。可用于测量复合薄膜、研究单根纤维或微区分析。在生物学、医学、矿物学、材料科学、法庭科学等领域中都有重要应用。
2 空间分辨率：最小测试区域10微米，可升级配置64×64阵列焦平面阵列检测器，像素分辨率优于1.1微米
3 信噪比：7000:1 (1分钟测试，100×100微米光阑)
4 镜镜头位置：具备4个镜头位置，可以同时安装三种以上的各类镜头并以旋转方式切换。镜头：4倍玻璃观察物镜；15倍红外光学聚焦物镜；10倍观察目镜
5 透射、反射和ATR测量方式下均可以实现红外测试和可见光观测同时进行6、质谱腔体加热烘烤：具有，烘烤温度≥110℃；
6 检测器：标配MCT检测器，带有二个检测位置，计算机控制自动转换，无需拆卸；
7 全自动样品台，包括Z方向自动聚焦，移动控制精度：1um
8 配置独立式ATR镜头，非插拔式ATR，包括：20倍专用光学聚焦镜头Ge-ATR晶体，晶体测试直径<100微米五档压力设定装置及压力指示器。过压保护、报警装置。
9 中红外偏振装置一套，包含支架和偏振片。
10 金刚石压池一套。
11 与现有红外光谱仪（型号：INVENIO R）连接组件一套。
12.保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
13. 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
3 | 质谱仪化学吸附联用 | 2 |  | 技术指标 |  |  | 气体分析质谱仪主要用于对反应过程中的气体浓度的实时在线监测分析，对反应过程进行工艺评价和动力学评估。连接化学吸附仪，可以实时检测催化过程的各反应气体的消耗和释放量，最终对反应进行动力学分析。
1 质量数范围：1-200amu
2 毛细管取样系统，包括以下配置：
2.1 具有分子漏孔的旁路歧管；
2.2 长2米加热至200℃的石英毛细管取样管；
2.3 带有取样旁路控制阀的旁路泵线。
3 气体流量sccm：1–20 sccm，可调
4 进样压力mbar：100-2000 mbar，自适应
5 响应时间：300 ms
6 检测极限：0.1 ppm
7 质量分辨率：≤0.5 amu@10%峰高
8 软离子化功能：有，分析复杂组分及有机气体；离子化能量4-150eV
9 最小扫描步阶：0.01 amu
10检测质量通道：>200，MID模式
11 检测器: 法拉第/电子增倍器双检测器
12 快速扫描速度：100amu/s
13 与现有化学吸附仪连接：质谱软件同步读取化学吸附仪(型号：Autochem II 2920、AutoChem2950HP)温度和TCD信号，具有同步触发功能。
14 操作软件：可多窗口多任务同时操作，实时记录、显示实验过程和参数；全谱图扫描可自动识别和标记组分；定量分析直接输出浓度数据。
15.保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
16. 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
仪器配置
1 定量气体分析质谱仪（包括专业版数据采集、定量分析软件）2套
2 麦克化学吸附仪硬件接口和软件通信数据接口 2 套
3 至少两种规格取样毛细管内管（5个） 2套
4 铂分子漏孔备份 2套
5 离子源灯丝备份 2套
4 | 固体冷冻研磨仪 | 1 |  | 技术指标 |  |  | 用于研磨热敏感性物质、多种动植物组织、微生物、橡胶、塑料、食品、药品、煤炭、油页岩、蜡制品、PE、PS、纺织品、树脂等及在常温下呈韧性、难以粉碎的物质。硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质等各种样品，保证样品的完整性。
1 研磨过程:样品及整体样品研磨腔体在研磨过程中始终处于液氮温度（-196℃），实时冷冻研磨；全封闭冷冻研磨，样品完整保持在研磨罐内，确保无样品损失
2配有液位传感器，当液氮液位低时会自动报警，同时仪器停止运转，以保证研磨效果，同时以保护线圈免受损害
3 双磁力线圈驱动电磁撞子振荡研磨方式，可将样品快速粉碎研磨。研磨过程中，只有一个部件在运动，大大降低机械应力，延长使用寿命，无易损耗材
4 研磨结束后，研磨罐开口方向不可朝向实验人员，防止研磨罐胀罐，弹出密封部件，保障实验人员安全
5 研磨罐均独立封闭，避免交叉污染及外界污染，且保证研磨罐清洗方便
6 样品冷却1min到-100℃，5分内可达-196℃
7 主机具有预冷室，研磨同时可对待处理样品进行预冷
8 每次可处理样品量不少于3g
9 可进行多通量处理，一次可同时研磨多个样品。
10 研磨速率≤15cps
11 单研磨周期不大于3min
12 研磨罐材质：具有标准型、聚碳酸酯、不锈钢、无铬钢等多种材质，可处理各种类型样品
13 钢制圆柱型研磨球，动能惯性更大，实现大面积高动能振荡撞击研磨，轻松研磨坚硬样品。
14 触摸屏显示，可对预冷时间、研磨时间、循环周期、研磨运动速率等参数进行设置，保证样品处理重复性和一致性。
15 能储存至少15个程序。
16 具有USB接口，可用于下载程序、升级系统、导出方法、导出记录等。
17 控制面板角度可调，且可移动或固定，适合各种场景应用。
18 仪器内可设置预冷时间。
17 仪器内置隔热/隔音材料，保持仪器低温运行，减少液氮损失，同时降低噪音污染。
20 仪器通过标准质量认证，符合WEEE/RoHS指令。
21 仪器具有安全联锁装置，主机盖子打开状态，机器无法运行，保护实验人员安全
仪器上盖有液压支撑杆，防止仪器上盖因重力下落，保障实验人员安全
22 仪器运行平稳，无剧烈振动，避免仪器振动对仪器造成损伤，保证使用人员人身安全
23 研磨方式：双磁力线圈驱动电磁研磨球振荡研磨方式，可将样品快速粉碎研磨。
24.保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
25. 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
仪器配置
1冷冻研磨机主机(带液氮槽、控制终端) 1台
2低液位警报传感器（低液位保护状态，机器不可运行）
1个
3安全联锁装置 1件
4主机气压杆支撑器 1件
5 10ml以上不锈钢材质磨具(含端塞、研磨球和中心筒) 5套
6 10ml以上0.5克以上无铬钢材质磨具(含端塞、研磨球和中心筒) 4套
7 10ml以下微量研磨罐组 4组
5 | 超级微波消解系统 | 1 |  | 技术指标
1 微波消解模块：在密闭反应腔中预加入40-100Bar的惰性气体，通过超高效的微波直接耦和波导设计，实现了超高温度、超高压力下样品的高效消解。微波直接从底部发射到腔体内，放置在该反应腔体的所有样品是严格在相同的温度和压力下进行消解。
2 微波发射总功率≥4000W。
3 最大实际工作温度不低于280℃且升温速率大于25℃/min，最高温度可以达到300℃
4 最大工作压力可达到20Mpa（提供第三方检测报告）
5 反应腔体≥1L，反应腔体个数不少于4个，每个腔体均可放置60ml、35ml等多种规格消解管。
6 全自动加酸模块：四个蠕动泵独立添加试剂，触液材料均为PTFE材料，可耐强酸（HNO3、HCl、HF等强酸）；
7 强酸储存区，标配空气滤芯及单向阀，有效防止空气中的杂质进入试剂瓶并防止酸的泄露；具有独立试剂容量检测系统，试剂余量不足时报警提示，废液池液面，达到危险液位时及时报警；
8 加标模块：至少一个高精度注射泵，精确加标，定容准确度要求误差小于1%；
9 全自动加盖、开盖模块：具备全自动加盖、开盖，消解腔密封盖和夹爪自动关闭锁紧，无需手动操作或借助外部工具。
10 全自动预加压，预先向腔体内加入40-100Bar的惰性气体，使样品的严格的高压下进行消解，过压保护，自动泄压；同时管内外压力平衡，消除爆管风险。
11 双相钢腔体设计，微波被密闭于金属腔体内，最大限度保障承压安全性，避免泄露，泄漏量小于0.01mW/cm2。
12 冷却方式：使用冷却循环水进行冷却，提高冷却的效率；
13 全自动混匀模块：鼓泡混匀，保证样品混合均匀；
14 定容模块：使用超声波传感器准确定容，定容精度＜1%@50ml；定容范围5ml-50ml；
15 主机具备聚四氟乙烯防腐蚀操作平台，全PFA管路设计；
16 具备独立排风系统，并有全密闭独立防腐蚀设计；
17 铂电阻温度传感器实时控制并显示反应罐内的温度和升温曲线。控温范围：0-500℃，精度：±1℃；
18 具备一键式操作功能，可以一键式操作完成样品消解功能，无需人为干预；
19 具备实时监测仪器状态，有图形化软件运行监控和远程诊断功能，实时反应系统运行状态；
20.保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
21. 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
仪器配置
1 全自动超级微波化学工作站主机一台
2 全自动超级微波化学工作站软件一套
3 60mlTFM消解管不少于100支
4 60ml石英消解管不少于80支
5 适配60ml消解管的支架不少于12个
6 15mlTFM消解管不少于300支
7 15ml石英消解管不少于150支
8 适配15ml消解管的支架不少于12个
9 维护硅油不少于5瓶
6 | 高浓度超声法纳米粒度仪及Zeta电位分析仪 | 1 |  | 技术指标 |  |  | 分析矿物表面Zeta电位变化及矿物粒度大小。Zeta-ASP是高浓度胶体和乳液的特性参数检测仪，可以测试：粒径、Zeta电位、滴定、电导等。此仪器容易使用、测量精确。对于高达60%(体积)浓度的样品，也无需进行稀释或样品前处理，即可直接测量甚至对于浆糊凝胶、水泥以及用其它仪器很难测量的材料都可直接进行测量。
1 符合GB/T 29023.1-2012、ISO20998-的标准的技术参数；
2 采用电声学ESA技术测量胶体体系的Zeta电位，适用粒度范围5nm-1000ｕm；
3 测试频率范围：1-100 MHz；
4 超声波接收方式：反射模式，且反射板随着测试不断移动；
5 对于高达50％（体积）浓度的样品，无需进行样品稀释或前处理即可直接测量；
6可选配高精度自动滴定系统，用于样品等电点的测定；
7 配备标准样品用于仪器的验收以及日常校验；
8 可以测定沉降体系Zeta电位随时间变化的情况。
9 同时测试粒度、Zeta电位、电导率、pH、温度等参数，并在报告中体现出来；
10兼容水相、有机相、酸碱性样品（PH范围0-14）。
11执行 ISO-13099-1国际标准和GB/T 32671.1国家标准；
12 Zeta电位测量范围：无限制, 低表面电荷可低至0.1mV, 高精度（±0.1mV）；
13电位重现性：±5%（标准样品）；
14允许样品浓度：0～50％（体积百分数）；
15 pH 范围：0～14 ；
16电导率范围：0～30 S/m；
17温度范围：< 60℃
18粘度≤20,000厘泊
19滴定分辨率≤10微升
20.保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
21. 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
仪器配置
1 满足相关国家标准和测试技术要求的设备主机 1套
2 品牌电脑一套，台式商务机，配置不低于CPU 频率：i7，8G，硬盘容量：1TB，显存容量： 2GB、23寸显示器），正版Windows 操作系统。激光打印机 1套
3 电导率探头 1套
4 温度探头 1套
5 pH探头 1套
6 自动滴定系统 1套
7 高灵敏或微量样品池1套
8 供货前最新版本控制软件，投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
9 Zeta电位标准品 1瓶
10 粒度标准品 1瓶
7 | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪 | 1 |  | 技术参数 |  |  | 要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比、元素形态分析。能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析、单颗粒分析、形态分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等。
1 电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）要求为三重四极杆串级质谱仪，适用于低含量样品的反应模式测试；
2 配备全基体进样系统可实现样品气体稀释，稀释倍数大于100倍，适用于高盐样品的直接分析；可直接分析固含量超过3%样品，最大可达25%以上的样品。
3 锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的锥口设计；从而保证长期分析高基体土壤、高盐海水等样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求；锥口清洗和维护简单。
4仪器离子透镜系统设计能彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜、碰撞反应池、质量分析器的清洗和维护。仪器配备有等离子体监视视窗，可实时观察等离子体状态及锥口是否堵塞状态；
5 性能指标要求(承诺作为验收指标)：
5.1 标准模式下灵敏度
5.1.1低质量数（Li）：≥50M cps/ppm
5.1.2 中质量数（In或Y）：≥100M cps/ppm
5.1.3高质量数（U或Tl）：≥80M cps/ppm
5.2随机背景：＜1 cps
5.3 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%
5.4 仪器检出限
5.4.1轻质量元素: Be ≤0.5ppt
5.4.2中质量数元素：In ≤0.08 ppt
5.4.3高质量数元素：U ≤0.08 ppt
5.4.4 常用元素检出限： As和Se的检出限均优于1ppt， P和S检出限均优于0.3ppb
5.5 稳定性
5.5.1 短期稳定性（RSD）：≤2%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）
5.5.2长期稳定性（RSD）：≤3%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）
5.6 质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h
5.7 同位素精度：Ag107/Ag108≤ 0.08%；
5.8具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差小于1%。
5.4：质谱范围：至少包含2-255amu。
5.5 本仪器可实现纳米材料和单粒子中多元素快速分析，附带产家的纳米软件功能介绍和应用资料材料或书籍。
5.6本仪器可实现单细胞的快速分析，最短驻留时间（dwell time）不高于10µs。
5.7 快速采集速度：不低于50000个数据点/秒。仪器需要快速采样，保证环境中纳米颗粒分析的准确测定；
5.8 仪器蠕动泵至少配置三通管路。
5.9 元素总量分析自动进样器定位准确，可同时放置不少于3个样品管架，位数不少于180位。
5.10 联用液相色谱仪四元泵系统
5.10.1 梯度泵耐压范围至：不小于600Bar
5.10.2 最小流量：0.001ml/min，递增率0.001ml/min
5.10.3 流速精度：<±0.08%
5.10.4 梯度曲线，提供不少于8条的梯度曲线（提供软件截图）
5.10.5 梯度精度：< 0.2 % RSD
5.10.6 全自动泵头灌注排液，即使泵腔长期放置全部充满空气也无需注射器帮助完成（提供证明材料）
5.10.7 pH范围：1.0-12.5
5.11：联用液相色谱仪自动进样器
5.11.1 自动进样器进样范围：0.1–100uL，增量为0.1uL；
5.11.2 进样精度：≤0.3% RSD
5.11.3 耐受压力：0-600bar
5.11.4 样品交叉污染：<0.006％
5.11.5 样品温控范围：4～40℃
5.11.6 样品容量：不低于90位样品盘，可放置至少90个2mL样品瓶
5.11.7 自动进样器可内置柱温箱：最大柱温不低于50°C；最大柱温长度可达150 mm
5.12 联用液相色谱仪柱温箱系统
5.12.1 温度范围：5-80℃（1℃增量）
5.12.2 温度准确度度：≤0.15℃
5.12.3 温度稳定性：≤0.1ºC
5.12.4 系统检测到泄漏后可以安全停机
5.12.8 可支持不少于5个色谱柱自主切换
5.12.8 可安装柱子长度：不少于30cm
5.13 联用液相色谱仪光电二极管阵列检测器
5.13.1 二极管数量： 1024
5.13.2 波长范围 ：190-790nm
5.13.3 光源： 氘灯
5.13.4 分辨率：≤0.6 nm
5.13.5 波长准确度： ±0.5nm
5.13.6 狭缝：4nm
仪器配置
1四极杆电感耦合等离子体质谱主机 1套；
2 配备有用于全基质进样系统的质量流量计；可实现氩气气体稀释，氧气有机加氧精准增敏功能，满足高盐、低含量样品的测试。
3 配置同品牌自动进样器；
4提供三年消耗品备品备件；保障耗材的备用量；
5 配置液相色谱仪二极管阵列检测器、高压泵、可温控自动进样器、箱柱温等1套、液相柱子及配套保护柱3套；
6 操作软件 （包括有元素半定量分析、全定量分析、纳米颗粒、单细胞采集与分析功能、形态分析、液相色谱采集与分析功能）1套，至少能安装在5个使用者的个人计算机上；
7 安装调试溶液6瓶以上（包括多元素混合标准溶液、多元素内标混合溶液；多元素调谐溶液）；
8 原装冷却循环液5L；
9 消耗品备品备件（主机标准赠送耗材除外）：备用采样锥3个、备用截取锥3个、备用超级锥3个、备用石英矩管（含中心管）5支、备用耐氢氟酸雾化器及雾化室5套、备用高灵敏度雾化器及雾化室5套、备用全氟聚醚机械泵油1L、可分析As、Cr、Se、Hg和Sn等元素形态分析柱一套、采样锥垫片5个、进样泵管48支、内标管48支、废液管48支、进样毛细管1套、液相小瓶10盒、流动相过滤装置1套等。
10 仪器质保三年
11 数据处理工作站计算机一台，配置不低于CPU 频率：i7，8G，硬盘容量：1TB，显存容量： 2GB、23寸显示器），正版Windows 操作系统。
12 仪器控制计算机一台，，配置不低于CPU 频率：i7，8G，硬盘容量：1TB，显存容量： 2GB、23寸显示器），正版Windows 操作系统。
13 打印机一套，可自动双面打印；
14 稳压电源一套
8 | 热重-红外-气相色谱质谱联用系统 | 1 |  | 技术指标 |  |  | 热重分析仪、傅立叶红外光谱仪以及气相色谱质谱联用仪进行联用，用于研究高聚物、生物材料、能源材料、催化材料、固体废物等分解过程和分解机理，在热分解过程中逸出或分解产物的定性、定量分析研究。对于逸出气体定性分析，样品在TGA仪器中加热时发生化学反应（如分解、化合、氧化、还原）产生的气体，联用FTIR和GCMS可进行逸出气体的定性甚至定量分析。这对判别热效应性质，揭示固体热分解反应历程、追踪反应逸出气组成的演变规律，和为探讨气-固相热反应机理等方面的基础理论研究，提供了一个微量、精确、快速的实验手段。
1 热重测试模块：
1.1 炉体：铂铑加热炉体，耐腐蚀。透明石英外炉体，可观察加热过程中样品表观变化。
1.2 最大样品量：不小于1000mg。
1.3 称量准确度：±0.02%。
1.4 称量精度：10ppm或0.001%。
1.5 天平灵敏度：0.1µg。
1.6 动态基线漂移（20℃/min，室温到1000℃）：＜10µg。
1.7 最高温度：不小于1100℃。
1.8 控温精度：±1℃。
1.9 最大线性升温速率：不小于200℃/min。
1.10 冷却时间：从1000℃降至40℃小于15min。
1.11 真空性能：10-5 Torr。
1.12 气体自动控制：气体质量流量控制计（不小于四路0.1-200.0 mL/min）。
1.13 气氛：静态或者动态，在全量程温度范围内可使用氮、氧、氢、二氧化碳、空气、氦气及其他惰性或活性气体，也可在常压或者减压情况下进行。
1.14 在联用模式下TGA端可以采用自动进样器连续测试样品。
2 红外测试模块：
2.1 红外主机测试波长范围：8300-350cm-1。
2.2 波数精度：优于0.009cm-1，波数准确度：优于0.02cm-1。
2.3 分辨率：优于0.4cm-1。
2.4 ASTM标准线性度：全光谱准确度优于0.07%T。
2.5 灵敏度：优于49000：1（1min测试，P-P）。
2.6 光源：恒温高效黑体空腔光源，温度低、能量高、长寿命，按ASTM 0法测定，能量比E4000/Emax>70%；预准直，用户可自行更换。
2.7 干涉仪：无须校正，高稳定；无磨损，长寿命。
2.8 分束器：多层镀Ge保护的宽范围KBr分束器。
2.9 检测器：高灵敏度、恒温快速回复DTGS检测器，时刻处于最佳检测状态。
2.10 干燥性能：光学仓整体密封，防潮设计。采用可见湿度指示计来指示湿度变化情况；干燥剂可重复使用并且容易更换；光路及样品舱分别带吹扫功能。
2.11 LCD屏幕：主机具有LCD屏幕及按钮，无需走到计算机屏幕前即可实时监控仪器状态；查看仪器诊断信息；并能在仪器前直接操作测定样品，查看样品信息。
2.12 锗型单次反射UATR：锗晶体，带压力实时感应，软件实时显示压力大小。
2.13 红外软件：除提供红外检测处理功能外，应具有采集光谱质量检查、自动实验设置、ATR多模式校正、多媒体教学、实时系统诊断等应用功能，操作界面可进行中英文等多语言切换。
2.14 通用谱库：最新红外谱库包含高分子材料、化妆品、食品、工业化学品、药品等领域，不少于20000张红外标准谱图。
3 GC-MS测试模块
3.1 进样口：至少有2个分流/不分流进样口可单独GCMS操作使用。
3.2 气相色谱带有可编程的全电子气路控制。
3.3 柱温箱具有快速升温及快速降温的功能，最大升温速率可达100℃/min以上，降温速率从450℃降至50℃小于2.5分钟（22℃室温时）(需提供厂家产品彩页作为证明材料)。
3.4 全自动液体进样器：样品位数不少于100位。
3.5 离子源为EI源。
3.6 质量分析器：四极杆质量分析器。
3.7 质量范围m/z：不小于1100amu，以0.1amu递增(需提供厂家产品彩页作为证明材料)。
3.8 质量稳定性：优于±0.1 m/z，超过48小时。
3.9 最大扫描速率：不低于10000 Da/sec。
3.10 线性范围：≥106。
3.11 真空泵：分子涡轮泵不低于250L/sec，抽真空时间小于5min。
3.12 灵敏度：EI Scan模式，1pg八氟萘，m/z 272 S/N＞1500：1。
3.13 最新版本的NIST谱库，包含环境、化妆品、食品、工业化学品、药品等领域，不少于24万张谱图。
3.14 配备宽范围的真空规，可实时观察真空度变化，方便溶剂延迟时间等的确定。
3.15 GCMS的设计符合联用的要求，可同时进行自动进样器的单独GCMS测试和与TGA-FTIR-GCMS的联用测试，不需要拆卸硬件。
3.16 联用功能及售后保障：热重和GCMS联用时，联机接口不占用气相色谱仪的进样口，GC单机使用时无需拆卸管线。工作站可同时控制各设备。
3.17 顶空进样器部分：
3.17.1 配备有全彩触摸屏操作，便于操作与实时监控。
3.17.2 不少于40个样品位。
3.17.3 水中乙醇的测定RSD≤1.2%（N=10）。
3.17.4 进样系统：压力平衡进样技术，使用全封闭传输系统，顶空样品在毛细管线中无扩散；顶空样品在进样过程中无载气稀释. 两种进样量控制模式：时间控制进样量和体积设定进样量.
3.17.5 样品加热温度范围：35-210℃ 增量：1℃。
3.17.6 使用惰性化的石英毛细管传输线，在把死体积降低到最小的同时，也使样品残留的风险降低到最小；
3.17.7 因将多设备联用，要求传输线长度不低于1600mm；
4 联用接口模块
4.1 同步触发器：包括热重、红外显微、气质联用可实现软件和硬件双控同步触发功能(需提供厂家产品彩页作为证明材料)。
4.2 传输线：采用绝缘加热传输线，带有可更换的衬管。传输管线温度精确可控，最高不得低于330℃，无温度死角。
4.3 可独立控温小体积红外气体池，可加热至少达到330 ℃，采用“零重力设计”有效减缓重质组分沉积，延长系统使用寿命，提高结果准确性。
4.4 联接口及管线温度：所有联接口和管线温度不得低于330℃，并且配备五个控温模块，可以分段控温。
4.5 平衡载气系统：包括专为联用设计的抽气口，泵，气体质量流量计，过滤系统，加热系统等。最大限度的避免膨胀效应，可以根据不同的样品性质选择最佳的红外气体池驻留时间，提高红外信号分辨率。具备载气流量显示和控制功能，流速范围上限大于等于200ml/min。
4.6 气质联用进样阀：电子气路切换阀（GSV），包括一个八通阀和一个四通阀，可以软件控制实现GC-MS复杂组分分离模式和单独MS离子监控模式自动切换。
4.7 热重-质谱在线模式下，质谱端采用连续进样方式，且质谱同步采集的任意两个相邻数据点间的时间间隔不大于1s，或者不得采用脉冲进样方式(需提供厂家产品彩页作为证明材料)。
4.8 联用模式下热重端可采用自动进样器连续测试样品。
4.9 为了确保联用系统的兼容性以及售后服务的质量，要求热重分析仪、红外光谱仪、气质联用仪为同一个品牌的产品。
5 .保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
6. 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
仪器配置
1 热重分析仪1台：包括陶瓷样品皿100个、石英材质自动进样器吊丝包15支、镍铬铁合金材质吊丝包15支、铂金样品皿30个、热电偶备件1个；
2 红外光谱仪1台：包括锗型单次反射UATR 1个、备用干燥剂2包；
3 气质联用仪1台：包括进样口2个、自动进样器1套、样品盘200个、柱子3根；
4 顶空进样器1台：包括压盖器1个、起盖器1个、顶空进样瓶200个；
5 联用接口模块1套：包括TGA-FTIR、TGA-GC/MS、TGA-FTIR-MS、TGA-FTIR-GC/MS等联用模式
6 安装工具包一套；
7 数据处理工作站计算机一台，配置不低于CPU 频率：i7，8G，硬盘容量：1TB，显存容量： 2GB、23寸显示器），正版Windows 操作系统。
8 仪器控制计算机一台，，配置不低于CPU 频率：i7，8G，硬盘容量：1TB，显存容量： 2GB、23寸显示器），正版Windows 操作系统。
9 打印机一套，可自动双面打印；
10 稳压电源一套
11 红外固体样品制样包，含智能压片机、模具、研钵等。
9 | 400M液体核磁 | 1 |  | 技术指标 |  |  | 谱仪磁场强度≥9.39 Tesla，含2个射频发射通道，满足有机化学、生物化学、药物化学等方面的结构分析和性能研究，可用于可溶性有机物、蛋白质、多糖等物质的分子结构和分子间相互作用研究；可进行氢、碳、氮的多共振实验。
1超导磁体
1.1 具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超超屏蔽超导磁体或自屏蔽磁体
1.2 磁场漂移：≤ 4 Hz/小时
1.3液氦维持时间：≥ 300天
1.4 液氦消耗速率：≤13.1mL/小时
1.5 5高斯强度处横向距离：＜ 0.5 米
1.6 带有液氦液面自动监视和最小液面自动报警装置
2 射频发射系统
2.1 射频通道数：2个
2.2 各通道具有的功能：观察、脉冲及去偶；
2.3 频率分辨率：≤0.005Hz
2.4 相位分辨率：≤0.006度
2.5 双功放系统
2.6 质子最大输出功率：≥50W
2.7 多核最大输出功率：≥140W
2.8 频率,相位,幅度的设置时间：≤ 12.5纳秒
2.9 幅度控制≥90dB
3 接收及采样
3.1 最大谱宽：≥7.5 MHz
3.2 接收中频≥1.852 GHz
3.3 每个通道独立的高速ADC，采样速率≥240 兆次/秒
3.4 6KHz谱宽有效动态范围〉23Bit
4 氘数字锁场及梯度匀场系统
4.1 自动/手动匀场系统
4.2 精确的氘梯度自动匀场
4.3 支持多溶剂峰（如吡啶）自动锁场
5 Z方向射频脉冲梯度场
5.1 梯度场最大电流：≥10A
6 高精度变温控制单元
6.1 控温范围：-150℃―+200℃(低温实验需另配低温附件)
6.2 精度 ±0.1℃
6.3 利用核磁共振热电偶功能，准确测量并自动控制样品温度
7 1H/19F-（109Ag-31P）5mm Z梯度场多核二合一探头：
7.1 检测核：1H和19F、共振频率在109Ag到17O、199Hg到31P核间的所有核
7.2 1H分辨率和线型（非旋转）≤ 0.8/7/14 Hz(50%/0.55%/0.11%,1% CHCL3)
7.3 1H 分辨率和线型 (旋转) ≤0.5/6/12 Hz(50%/0.55%/0.11%,1% CHCL3)
7.4 13C分辨率和线型 (旋转)≤ 0.2/2/4 Hz（50%/0.55%/0.11%, ASTM）
7.5 灵敏度
1H灵敏度≥ 550:1(0.1％ EB)
19F灵敏度≥ 550:1 (TFT)
13C 灵敏度≥ 290:1(10%EB)
31P灵敏度≥ 200:1(TPP)
15N灵敏度≥ 30:1 (90% Formamide)
7.6 90度脉冲宽度
1H ≤ 10μs (0.1% EB sample)
19F ≤ 18μs (TFT sample)
13C ≤ 10μs (ASTM sample)
31P ≤ 8μs (TPP sample)
15N ≤ 21μs (90% Formamide sample)
7.7 加Z-方向梯度场线圈≥50高斯/cm
7.8探头变温范围: -150℃— +150℃ (低温实验需另配低温附件)
7.9 探头全自动调谐和匹配附件：必须配备能调所有观测核的全自动调谐和匹配附件
7.10 探头具备观测1H去偶后的19F图谱功能
8 工作站及打印机
8.1 工作站（计算机工作站配置不低于以下要求）
CPU：四核高端处理器
内存：16GB
硬盘：≥ 2 TB
显示器：≥24英寸宽屏液晶彩色显示器
网卡、DVD刻录机
8.2 运行平台：Windows 10或Linux
8.3 打印机：激光打印机（彩色打印机，带网络打印功能）
9 软件
9.1 快速多维采样处理软件许可证一个
9.2 在线服务软件：包括在线使用帮助、NMR技术指导、实验手册等，
9.3 脉冲程序模拟软件
9.4 核磁数据处理软件许可证一个
9.5 实验数据（原始数据及分析结果）可存为通用格式，能被其它NMR软件读取，并能导入Microsoft Office 软件。
10 附件、零配件及消耗品(包括专用工具)
10.1 液体样品转子24个
10.2 谱仪专用工具1套
10.3 标准样品 1套
10.4 超导磁体用液氦真空输液管1个
11 配套附件：
11.1 仪器安装时，提供所需正常状态下的液氦、液氮。
11.2 UPS电源（功率≥3KVA，待机时间≥1小时）1套
11.3 空压机（产气量≥0.7Mpa，功率≥3.5kW）1套
12 主机、各功能部件的基本结构和使用说明书1套
13 软件的操作手册和使用说明书1套
仪器配置
1 400MHz磁体，一套；
2 磁体腿，一套；
3 机柜，一套；
4 5mm液体探头，一套；
5 塑料转子，24个；
6 24孔位自动进样器，一套；
7 核磁软件，一套；
8 液氮填充管，一根；
9 液氦填充管，一根；
10 PC工作站，一套；
11 打印机一套，可自动双面打印；
12 核磁专用工具，一套；
13 压缩空气系统一套，包括(空压机、冷干机、过滤器、储气罐)
14 氮氧分离器，一套；
15 UPS电源，一套；
16 安调时所用液氮，500L/套，一套；
17 安调时所用液氦，350L/套；
18 100L自增压型液氮罐2个，50L液氮存储罐1个；
19 两人应用培训课，一套。
20 仪器质保三年
21 核磁标样，一套。
标样包括：
(1) 1H灵敏度标样：0.1% Ethylbenzene (EB) in Chloroform-D
(2) 1H线型标样：1% Chloroform (CHCl3) in Acetone-D6
(3) 13C灵敏度标样：10% Ethylbenzene (EB) in Chloroform-D
(4) 13C线型标样:40% Dioxane in Benzene-D6 (ASTM)
(5) 15N灵敏度标样：90% Formamide (HCONH2) in Dimethyl Sulfoxide-D6
(6) 31P灵敏度标样：0.0485 M Triphenyl Phosphate (TPP, CSHs]3PO4) in Acetone-D6
(7) 19F灵敏度标样：0.05% Trifluorotoluene (TFT aaa-CF3CsHs) in Chloroform-D
(8) 匀场标样：2 mM Sucrose, 0.5 mM DSS, 2 mM NaN3 in 90% H20 + 10% D20
10 | 实验室器皿酸性清洗机 | 1 |  | 技术指标 |  |  | 用于定量分析实验室中清洗不同结构-烧杯、锥形瓶、量瓶量筒、移液管、培养皿、试管、容量瓶、离心管等各类器皿，去除残留的金属离子和其他成分污染物。
1 主机技术参数
1.1 设备表面材质采用304不锈钢，表面可接受有机溶剂的清洁，可接受抛光打磨。
1.2 洗净率需达到100%，烘干率需达到100%，规范操作下，碎瓶率须达到0.1%以下。
1.3 整机功率≥13000W；其中水加热功率≥9000W，正常清洗时水温升温速度≥7度/分钟。
1.4 采用7寸以上彩色触摸屏，屏幕显示程序进程、清洗剩余时间、清洗实时温度、进水量、各部件运行状态等参数，并且屏幕有自动休眠保护和唤醒功能，可以手动控制每个部件单独运行。提供三级密码管理，提供3Q认证文件，符合GMP管理规范。
1.5 开关机、运行、停止等功能按键为机械按键，不得采用贴膜按键或感应式按键，防止误操作带来的风险。
1.6 内置4个清洗剂泵，清洗剂放置在可前拉式抽屉中，方便取放。
1.7 清洗后器皿内部洁净度要求：
参照制药领域FDA和GMP对清洁验证的要求，器皿内部漂洗水的指标要求：
总有机碳TOC＜400PPb——（漂洗水与原水的差值现场检测）
电导率 ＜2us/cm——（漂洗水现场检测）
有机物残留＜0.02ug/L——（HPLC法）出具检测报告
重金属残留＜0.5ug/L——（原子荧光法\原子吸收石墨炉法）出具检测报告
农药残留＜0.05ug/L——（气相色谱法）出具检测报告
1.8 自动进样小瓶和容量瓶污染脂类化合物，清洗过后，随机抽取上液相，色谱图与空白一致，不得检出异常峰，清洗后效果满足超痕量分析要求。（本条需提供第三方检测报告佐证）。
1.9 清洗舱门采用冲压一次成型门板工艺，以保证长期使用密封性能良好，不会泄露液体或蒸汽。舱门作为装载平台应具有容纳废液的凹坑，在摆放器皿时承接滴落的废液，不接受采用全平面的设计的舱门。
1.10 舱门带有随停设计，可以在任意位置停止，以防夹伤手指，来保证实验人员安全。（需要提供开门后在45°悬停照片作为证明材料）。
1.11 门锁：采用机械门锁，手动推送关门，不得采用磁吸式门锁或挂钩，避免消磁导致门闭锁不严等故障。具备门关闭感应器，门未关闭不能运行程序，程序在运行中不能开启，程序结束前即使断电也不能任意开门，以防止热气或污水对实验人员、实验室设备以及环境造成的危害。（运行中断电后马上能打开舱门的为验收不合格）。
1.12 三路进水，分别用于连接自来水、纯水、冷凝水。
1.13 采用安全进水管，进水管配有电磁阀接头，能在进水处切断水源，保证实验室安全。进水均应有流量计准确计量流量，进水流量应可以实时显示，不得采用计时换算方式。
1.14 循环泵单泵功率≥750W，风机功率≥1100W。
1.15 进水均应有流量计准确计量流量，进水流量应可以实时显示，不得采用计时换算方式。
1.16 单步清洗最小耗水量≤5升，上下喷臂为菱形设计，保证各出水口压力均衡，尤其是边角的清洗效果。
1.17 采用顶部进水分水模式，保证各方向压力均衡一致；
1.18 单层可清洗至少300个液相小瓶，双层可清洗600个。
1.19 进风采用HEPA过滤，风机功率≥1100W，空气流量≥112立方米/小时，干燥可于20分钟内完成。清洗机在设定清洗温度时应能以步长1°C进行设定，温度设定范围为室温~93°C。
1.20 清洗仓内腔材质采用镜面抛光316L不锈钢，以减少挂壁残留及细菌滋生。
1.21 内腔采用冲压成型工艺，不能有焊接及锈蚀，减少残留和金属焊接点的腐蚀干扰问题。腔体底部倾斜弧形设计，以方便内腔清洁和确保腔体底部无存水。
1.22 上下喷臂为菱形设计，保证各出水口压力均衡，尤其是边角的清洗效果。下喷臂长度≥48厘米。
2控制系统
2.1 控制系统采用PLC可编程逻辑控制器，保证高温高湿度的工作环境下稳定运行；
2.2 程序内置15个标准程序及75个用户自定义程序，
2.3 每个清洗程序至少可提供10个清洗阶段：预清洗1、预清洗2、主清洗、漂洗1、中和、漂洗2、漂洗3、漂洗4、最终漂洗、热风干燥。
2.4 可以通过软件设置排水方式，可将带有洗涤剂的污水和漂洗水分别排放。
2.5 循环泵采用压力传感器实时监控模式，实时监控水量及压力的变化，出现异常可立即停机、报警、排水，自动进入异常处理程序，保证实验室及设备的安全。
2.6 双蒸汽冷凝器，有效冷却清洗中产生的水蒸汽，无需排风管道，不会影响室内的温湿度。
2.7 支持远程数据传输，可选择GPRS、WIFI、3G等多种方式数据传输，采用Web Services方式进行数据交换，能够及时通过端口授权进行数据的实时传送和流程监控。
2.8 门的锁带有安全装置，防止在门未关闭时开始清洗程序，清洗过程中应全程不可打开，在紧急断电后，如不符合安全条件，也不能任意开门，以防止热气或污水对实验人员、实验室设备以及环境造成的危害。
2.9 通过滴水盘监测渗漏，如果检测到液体渗漏，会立即屏幕报警、进水阀自动关闭，排水泵自动启动；同时切断电源保证机器和人身的安全，从进水口切断进水保证实验室安全。
2.10 配有加热管防干烧压力开关以及加热管断路保护器，具有过温断电保护功能，双重保护加热管，防止损坏加热管。
仪器配置
1 实验室器皿清洗机主机1 台；
2 上层50ml容量瓶、烧杯、锥形瓶清洗栏架2 个；
3 下层500ml容量瓶、烧杯、锥形瓶清洗栏架2个；
4 内置纯水增压泵1 个；
5 专用超纯水器1 台；
6 碱性清洗剂5L 6瓶；
7 酸性清洗中和剂5L 3瓶
11 | 色谱器皿自动清洗机 | 1 |  | 技术指标 |  |  | 用于定量分析实验室中清洗液相小瓶、核磁管、锥形瓶、量瓶量筒、移液管、培养皿、试管、容量瓶、离心管等各类器皿，去除残留的有机污染和其他成分污染物。
1 主机技术参数
1.1 设备表面材质采用304不锈钢，表面可接受有机溶剂的清洁，可接受抛光打磨。
1.2 洗净率需达到100%，烘干率需达到100%，规范操作下，碎瓶率须达到0.1%以下。
1.3 整机功率≥13000W；其中水加热功率≥9000W，正常清洗时水温升温速度≥7度/分钟。
1.4 采用7寸以上彩色触摸屏，屏幕显示程序进程、清洗剩余时间、清洗实时温度、进水量、各部件运行状态等参数，并且屏幕有自动休眠保护和唤醒功能，可以手动控制每个部件单独运行。提供三级密码管理，提供3Q认证文件，符合GMP管理规范。
1.5 开关机、运行、停止等功能按键为机械按键，不得采用贴膜按键或感应式按键，防止误操作带来的风险。
1.6 内置4个清洗剂泵，清洗剂放置在可前拉式抽屉中，方便取放。
1.7 清洗后器皿内部洁净度要求：
参照制药领域FDA和GMP对清洁验证的要求，器皿内部漂洗水的指标要求：
总有机碳TOC＜400PPb——（漂洗水与原水的差值现场检测） 电导率 ＜2us/cm——（漂洗水现场检测）
有机物残留＜0.02ug/L——（HPLC法）出具检测报告
重金属残留＜0.5ug/L——（原子荧光法\原子吸收石墨炉法）出具检测报告
农药残留＜0.05ug/L——（气相色谱法）出具检测报告
1.8 自动进样小瓶和容量瓶污染脂类化合物，清洗过后，随机抽取上液相，色谱图与空白一致，不得检出异常峰，清洗后效果满足超痕量分析要求。（本条需提供第三方检测报告佐证）。
1.9 清洗舱门采用冲压一次成型门板工艺，以保证长期使用密封性能良好，不会泄露液体或蒸汽。舱门作为装载平台应具有容纳废液的凹坑，在摆放器皿时承接滴落的废液，不接受采用全平面的设计的舱门。
1.10 舱门带有随停设计，可以在任意位置停止，以防夹伤手指，来保证实验人员安全。（需要提供开门后在45°悬停照片作为证明材料）。
1.11 门锁：采用机械门锁，手动推送关门，不得采用磁吸式门锁或挂钩，避免消磁导致门闭锁不严等故障。具备门关闭感应器，门未关闭不能运行程序，程序在运行中不能开启，程序结束前即使断电也不能任意开门，以防止热气或污水对实验人员、实验室设备以及环境造成的危害。（运行中断电后马上能打开舱门的为验收不合格）。
1.12 三路进水，分别用于连接自来水、纯水、冷凝水。
1.13 采用安全进水管，进水管配有电磁阀接头，能在进水处切断水源，保证实验室安全。进水均应有流量计准确计量流量，进水流量应可以实时显示，不得采用计时换算方式。
1.14 循环泵单泵功率≥750W，风机功率≥1100W。
1.15 进水均应有流量计准确计量流量，进水流量应可以实时显示，不得采用计时换算方式。
1.16 单步清洗最小耗水量≤5升，上下喷臂为菱形设计，保证各出水口压力均衡，尤其是边角的清洗效果。
1.17 采用顶部进水分水模式，保证各方向压力均衡一致；
1.18 单层可清洗至少300个液相小瓶，双层可清洗600个。
1.19 进风采用HEPA过滤，风机功率≥1100W，空气流量≥112立方米/小时，干燥可于20分钟内完成。清洗机在设定清洗温度时应能以步长1°C进行设定，温度设定范围为室温~93°C。
1.20 清洗仓内腔材质采用镜面抛光316L不锈钢，以减少挂壁残留及细菌滋生。
1.21 内腔采用冲压成型工艺，不能有焊接及锈蚀，减少残留和金属焊接点的腐蚀干扰问题。腔体底部倾斜弧形设计，以方便内腔清洁和确保腔体底部无存水。
1.22 上下喷臂为菱形设计，保证各出水口压力均衡，尤其是边角的清洗效果。下喷臂长度≥48厘米。
2控制系统
2.1 控制系统采用PLC可编程逻辑控制器，保证高温高湿度的工作环境下稳定运行；
2.2 程序内置15个标准程序及75个用户自定义程序，
2.3 每个清洗程序至少可提供10个清洗阶段：预清洗1、预清洗2、主清洗、漂洗1、中和、漂洗2、漂洗3、漂洗4、最终漂洗、热风干燥。
2.4 可以通过软件设置排水方式，可将带有洗涤剂的污水和漂洗水分别排放。
2.5 循环泵采用压力传感器实时监控模式，实时监控水量及压力的变化，出现异常可立即停机、报警、排水，自动进入异常处理程序，保证实验室及设备的安全。
2.6 双蒸汽冷凝器，有效冷却清洗中产生的水蒸汽，无需排风管道，不会影响室内的温湿度。
2.7 支持远程数据传输，可选择GPRS、WIFI、3G等多种方式数据传输，采用Web Services方式进行数据交换，能够及时通过端口授权进行数据的实时传送和流程监控（需提供基于分析仪器设备的数字化智能教学与科研示范实验室联机方案）。
2.8 门的锁带有安全装置，防止在门未关闭时开始清洗程序，清洗过程中应全程不可打开，在紧急断电后，如不符合安全条件，也不能任意开门，以防止热气或污水对实验人员、实验室设备以及环境造成的危害。
2.9 通过滴水盘监测渗漏，如果检测到液体渗漏，会立即屏幕报警、进水阀自动关闭，排水泵自动启动；同时切断电源保证机器和人身的安全，从进水口切断进水保证实验室安全。
2.10 配有加热管防干烧压力开关以及加热管断路保护器，具有过温断电保护功能，双重保护加热管，防止损坏加热管。
仪器配置
1 实验室器皿清洗机主机1 台；
2 液相瓶清洗栏架2个；
3 核磁管专用清洗栏架2 个；
4 内置纯水增压泵1 个；
5 专用超纯水器1 台；
6 碱性清洗剂5L 6瓶；
7 酸性清洗中和剂5L 3瓶
12 | 干湿法一体激光粒度仪 | 1 |  | 技术参数 |  |  | 激光粒度仪在化工、冶金、能源、食品、电子、地质、机械、高校、实验室，研究机构等被广泛应用，激光粒度仪是通过颗粒的衍射或散射光的空间分布(散射谱)来分析颗粒大小的仪器，采用Furanhofer衍射及Mie散射理论，测试过程不受温度变化、介质黏度，试样密度及表面状态等诸多因素的影响。
1 主机性能要求：
1.1 原理：激光衍射法；
1..2 测量范围：0.01-3500微米；
1.3分析理论：米氏及夫琅霍夫理论；
1.4 测量速度：10K 次/秒
5 典型测量时间：<10秒；
6 红光光源：高稳定氦-氖激光器，波长为632.8纳米。
7 蓝光光源：10mW LED，波长470纳米。
8 镜头排列：采用反傅立叶光路设计。
9 检测器：非均匀交叉面积补偿三维立体系统，对数间隔排列。
10 角度范围：0.015-144度；
11 智能全自动对光；
12 全量程只需采用一个透镜来实现测量，无需更换透镜。
13 重复性优于0.5%， 准确性优于±0.6 %。
14 仪器的光学测量系统（主机）与样品分散系统必须完全独立，采用插拔式测量池，便于更换和清洁。
2 分散系统
2.1 湿法分散器：
2.1.1 主机可以与各种样品分散系统配合使用，干、湿法样品分散系统之间的转换要求方便、快捷，并由主机自动识别及控制使用。
2.1.2 玻璃检测窗采用插拔式设计，以便干、湿法分散器快速切换和玻璃检测窗清洗。
a. 浸入式搅拌棒和内置式超声波探头，搅拌速度、超声强度连续可调。
b. 离心泵循环，泵速连续可调，样品容量为250ml-1000mL；
2.2 干法分散器：
2.2.1 全自动干法样品分散测试系统由干法分散器和干法插拔式样品池组成。具有SOP自动操作和手动操作功能。干法分散系统全程封闭，无偏流效应。
2.2.2 干法分散器分散压力：0-4.0bar
2.2.3 干法分散器分散压力精度：+/-0.1bar
2.2.4 干法分散器分散压力准确度：+/-0.03bar
2.2.5 干法分散器振动速率：0-58m/s2（通常表述为0-100%）
2.2.6 干法分散器振动精度：+/-0.58m/s2
2.2.7 干法分散器振动准确度：优于1%
2.2.8 干法分散器维护保养：分散管路可方便拆卸清洗
2.2.9 干法分散器最少测试时间：少于60秒
2.2.10 粒度分级数目100 （可调）
3 软件
3.1 能提供同时包括中、英文版本的应用软件的光盘及中、英操作说明书。
3.2 软件需具备SOP，用户报告设计，结果评估和量程扩展功能。对于范围超出仪器量程的样品，可将由其他方法（如筛分等）测得的数据结果输入软件，重新计算，然后给出全范围的粒度分布结果。
4 计算机一套，配置不低于CPU 频率：i7，8G，硬盘容量：1TB，显存容量： 2GB、23寸显示器），正版Windows 操作系统。
5 打印机一套，可自动双面打印；
6.保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
7. 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
13 | 红外微波固含量测量仪 | 1 |  | 技术参数 |  |  | 去除水分或挥发物，并同时通过多层丝状纤维网截留样品的固形物，过程中一次性完成各种困难样品的过滤、干燥、测试。从而完成对液体样、挥发性样、热敏性样、化学和聚合物、低固含量样、总悬浮物含量的精确测试。
1 主机性能要求：
1.1 水分/固含量/总悬浮物测量范围：0.01%到99. 99%，测试精度0.01%。
1.2 检测时间：可在30-90S内完成测定样品的水分、固形物、总悬浮物、总挥发悬浮物等。
1.3 内置公式模型，可自动计算样品的水分、固形物、稀释物百分比含量等
1.4 采用红外与微波一体机技术，可快速去除自由水、结合水及挥发性物质，保证检测结果的精确性和稳定性。
1.5 红外干燥功能和微波干燥功能，可根据不同样品分别独立使用或联合使用。
1.6 主机内置能实时称量的天平
1.7 称量范围 ≥ 0-50g，精度±0.1mg。
1.8 采用聚焦微波辐射八角形腔体，保证微波的均匀分布和高效吸收，可加速微波干燥样品过程，减少测定时间。
1.9 三连锁独立安全门设计以及红外传感装置用于防止微波外泄。
1.10 配置一体化的打印机，可打印测试方法和测试结果。
1.11 配置可根据失重自动调整排风量的自动排风系统，确保能迅速的去除挥发物和稳定的称重环境。
1.12 采用温度闭环反馈系统可根据测试样品温度反馈，自动控制红外与微波的输出，实现干燥过程的温度、微波功率、红外功率的精确控制，避免样品过热燃烧造成结果偏差。
1.13 整机至少满足IP 65(防尘和防溅水)的标准，减少外部环境对测试结果的影响，以及能够满足现场检测对仪器的要求。
1.14 微波泄露检测：具有单项循环晶体，零负载运行状态下防止微波的泄露。
1.15 标准接口：多个USB接口，1个以太网网口可用于连接可扩展的外部设备如天平、打印机及电脑等，可通过优盘等导入导出应用方法，升级系统软件等。
2 操作系统
2.1 中文操作界面，用户使用方便快捷
2.2 主机配置影音系统，可播放视频培训教程和帮助文件。
2.3 内置一键式测量和传统测量两种测量模式，用户可根据实验需求自由编辑和选择。
2.4 整个测试过程能实时称量，主机显示屏可以实时显示样品重量变化曲线。（提供实物照片）。
2.5 可根据样品种类设定不同的取样量范围，方便操作。
2.6 终点判断：通过失重自动判断终点。
2.7 样品测量模式：可针对不同样品选择标准模式、稀释模式、注射称重模式等。
2.8 数据显示：电容式触摸屏 ≥ 800mm x 480mm，可实时显示温度、样品干燥曲线和功率曲线。
2.9 操作系统具备分级权限，可加密，满足CFR第21章11条中规定的条件
2.10 数据监测：可选配无线连接系统，匹配目前市场上主流的Windows、IOS及安卓系统，实现远程跟踪查看检测结果。
2.11 网络功能：可连接LIMS系统，实时查看数据并进行数据运算传输。
2.12 数据储存：系统内置有100多种通用标准方法。仪器内置micro-SD卡用于的实验过程中数据存储，可根据用户使用情况，升级数据存储内存，实验的所有方法和数据均可存储，存储数据无限量。
仪器配置：
1 双频智能红外微波水分测定仪一台；
2 内置聚焦微波辐射八角形腔体系统一套；
3 内置微波发射系统一套；
4 内置红外加热系统一套；
5 内置天平一台；
6 内置打印机一台；
7 内置影音系统一套；
8 天平盘一个；
9 天平杆一个；
10 校准砝码一套；
11 标准溶液一套；
12 玻璃纤维垫4800片。
13 三年质保
14 | 椭偏仪 | 1 |  | 技术参数 |  |  | 应用于所有包含材料光学特性研究以及薄膜厚度研究的领域，具体应用如下： 半导体研究：介电薄膜、金属薄膜、高分子、光刻胶、硅、PZT膜，透明的电子器件等薄膜光学特性研究以及厚度测量； 平板显示：TFT、OLED、等离子显示板、柔性显示板等薄膜厚度测量； 功能性涂料：增透型、自清洁型、电致变色型、镜面性光学涂层，以及高分子、油类、Al2O3表面镀层和处理等光学特性研究； 生物和化学工程：有机薄膜、LB膜、SAM膜、蛋白子分子层、薄膜吸附、表面改性处理、液体等研究。 镀膜：膜厚测量、镀膜工艺指导等。 光伏行业：太阳能电池片隧穿氧化层厚度测量。等等
1 光谱范围：193-1690nm
2 光谱测试间隔：1nm<1000nm；2.5nm>1000nm
3 自动变角基座：45-90°自动变角，变角准确性0.02°，重复性0.01°
4 Z轴自动移动，最大行程18mm，最小步长1μm
5 光斑尺寸：普通光斑4mm直径，微光斑300μm直径
6 样品台：多孔样品台，台面适用于柔性薄塑料基底
7 自动平移：200mm(8寸) X/Y （向下兼容）
8 自动俯仰：自动Tip/Tilt俯仰调节
9 测量参数
9.1 分光椭偏:
Ψ：(0-90°) 和 Δ：(0-360°)
强度：透射及反射百分比
退偏振：退偏振百分比
9.2 广义椭偏：
AnE, Asp,和Aps (广义琼斯矩阵的3个量)
穆勒矩阵：
穆勒矩阵的所有15个归一化元（对m11归一化）
10 测量时间：全穆勒矩阵测试周期测试0.3秒，最优信噪比时，每个角度的测试时间为2-10秒
11：测试准确性
Psi: 45° ± 0.02°
Delta: 0° ± 0.05°
Depolarization: 0% ± 0.5%
15 normalized Mueller-Matrix elements:
Diagonal: 1 ± 0.002
Off-Diagonal: 0 ± 0.002
（10秒钟空光束测量，95%的测量波长满足）
12 测量重复性：膜厚测量优于0.005nm（30次SiO2厚度测量的标准偏差，样品为带有自然氧化层的硅片）
13 数据采集及分析软件：5个软件许可，基于Windows系统，超作方便，材料库全、色散模型多、Mapping采集，功能强。
14 计算机一套，配置不低于CPU 频率：i7，8G，硬盘容量：1TB，显存容量： 2GB、23寸显示器），正版Windows 操作系统。
15 打印机一套，可自动双面打印；
16.保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
17. 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
15 | 圆二色光谱仪 | 1 |  | 技术参数 |  |  | 圆二色光谱用于推断非对称分子的构型和构象的一种旋光光谱。圆二色谱仪广泛应用于有机化合物、蛋白质的构型构象、立体结构、空间构象研究 ，也广泛应用于配位化合物、金属络合物 , 聚合物化学、超分子化学、纳米材料、手性材料等相关学科的科学研究。
1 光源：150W 氙灯（空冷）+150W卤素灯，450W 氙灯水冷和 20W 卤素灯可升级；配有汞灯校正光源：自动检证仪器的波长准确性，保证圆二色光谱横坐标准确性，非试剂试验测试校正
2分光系统：双棱镜偏振分光加光栅分光，样品室的光束形状为平行光束，采用高性能PEM晶体
3 检测器：高量子效率PMT检测器，双 InGaAs检测器
4 波长范围：不小于163-2500nm
5 扫描方式：自动响应扫描，连续扫描，步进扫描、时间扫描（快速反应动力学，慢）、温度扫描
6 CD 分辨率：≦0.00001 m°
7 CD量程：不小于±9000 mdeg
8 杂散光：≦0.0003%(200 nm)
9 噪音：≦0.004 mdeg (185nm, 150W)
≦0.003 mdeg (185nm, 450W)
≦0.007 mdeg (200, 500 nm)
≦0.06 mdeg (1500 nm, WI light source)， 测试条件：光谱带宽 1nm，数据积分时间 8 秒，收集噪音信号，积分时间越长越好
10 氮气吹扫用量：不大于3升/分钟
11 标配线性二色 LD 测量配件：量程±1OD，分辨率 ≦0.000002OD，仪器主机必须同时在线检测线二色和圆二色信号
12 UV测量范围：≥5Abs
13 扫描速度：≥10000 nm/min
14 光谱带宽：不小于0.01 to 16 nm (163 to 950 nm)，5, 10, 20, 30, 40, 50 nm (950 to 2500 nm)
15 帕尔贴电子附件：温控范围不小于-30-130℃ 附件具有自动识别功能
16 蛋白质二级结构分析软件，包含26 类蛋白结构信息数据
17 积分球附件可以实现不溶性固体粉末样品漫反射测试；
18 积分球材质：积分球内壁涂层为特氟龙材质
19 变温机制：能实现温度连续变化（不仅是阶梯式变化）的同时进行光谱扫描，提供生物大分子构象变化的热力学分析软件（ Tm， ΔH 热力学数据计算 ）， 实现高灵敏的微量热DSC检测和正交验证功能；
20 光学噪音≦0.004 mdeg (185nm, 150W)；≦0.003 mdeg (185nm, 450W)；≦0.007 mdeg (200, 500 nm)；≦0.06 mdeg (1500 nm, WI light source)
仪器配置
1 圆二色光谱仪主机一台；
2 电子控温系统一套；
3 最新型号旋光色散光谱模块一套；
4 符合圆二色测试要求的石英比色皿一套： 光程0.5mm、1mm、2mm、5mm、10mm各两个，配套支架和垫片各一套，超微量测量组件一套；
5 蛋白质二级结构分析软件，包含不少于26类蛋白结构信息数据；
6 蛋白质热力学、动力学分析软件（Tm, ΔH, ΔS） 1套；
7 固体积分球检测附件一套，含固体透射法检测附件;
8 固体样品制样包，含智能压片机、模具、研钵等；
9 控制系统电脑一台，配置不低于CPU 频率：i7，8G，硬盘容量：1TB，显存容量： 2GB、23寸显示器），正版Windows 操作系统。
10 打印机一套，可自动双面打印；
11.保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
12. 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
16 | 物理吸附仪升级微孔测试 | 1 |  | 技术参数 |  |  | 物理吸附仪应用于催化剂、药品、陶瓷、天然矿物粉体、合成材料、金属骨架有机材料等各类领域，可以研究材料的比表面积、孔容、孔径、孔分布等数据。微孔材料的研究越来越多，测试需求越来约大，需加配能够进行微孔测试的物理吸附仪。
1 该系统具备四个独立的微孔分析站，可以同时进行四个微孔样品的分析。
2 压力传感器：配备三级压力传感器，配备1000torr,10torr,1torr压力传感器。
3 压力传感器精度：±0.10% 满量程(1000 mmHg范围);±0.15%读数 (10mmHg范围)；±0.15%读数 (1 mmHg范围)；压力分辨率：0.01 torr (1000mmHg范围);0.00015 torr (10 mmHg范围 )；1.5×10-7 torr (1 mmHg范围)。
4 真空系统：分析系统配备了一个双级机械泵和一个无油分子涡轮泵，分子泵最低真空为10-10mmHg。
5软件功能和分析方法：等温线：用户可以在指定的目标压力选择数据点的个数；BET比表面积，朗格莫尔表面积， BJH孔径分布；Dollimore-Heal 孔径分布； Dubinin-Radushkevich 微孔面积，平均孔径，微孔体积，平均吸附能；总孔体积，平均孔径；统计壁厚（t－曲线）：de Boer，Halsey或碳黑模型；t法：微孔表面积，中孔表面积，微孔体积，相关系数。
6微孔孔径分布模型：至少有MP，HK，SF，MC，非定域密度函数理论（NLDFT），QSDFT，6种以上，至少提供13个NLDFT核心模型文件
7 以上设置均能与现有物理吸附仪（型号：ASAP2460）适配。
8.保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
9. 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
仪器配置
1 062/00004/00分子泵系统
2 246/33003/00由基础型升级到Kr型（10Torr压力传感器及其配套）
3 246/33004/00由Kr型升级到微孔型（1Torr压力传感器及其配套
4 波纹管及其连接口一套
17 | 原位紫外/可见/近红外光谱仪 | 1 |  | 技术参数 |  |  | 对粉末样品的结构分析，原位装置可以实现在一定的光源、温度、压力及气氛条件下，对粉末样品的紫外吸收特征变化进行表征分析。也可对液体样品和薄膜样品的吸光度收温度影响变化进行研究。
1 波长范围：175 ~ 3300 nm
2 带宽（分辩率）：0.05 nm～5.0nm
3 杂散光 ：0.00007%T, 在 220, 340, 和370 nm 按ASTM E-387法测量
4 波长精度 ：±0.08 nm
5 波长重复性：< 0.005nm
6 光度计精度：±0.003 A, 在1A, 用NIST 930D滤光片测量
7 光度计重复性：<0.00008A
8 基线
8.1 基线漂移：<0.0002 A/小时 (500 nm, 0A)
8.2 基线平直：±0.0008A (200 ~ 3000 nm)
9 噪声：<0.00005 A（0A，500 nm均方根），< 0.00004 A（0A，1500 nm均方根）
10 线性范围： 8A
11 光源：予校准氘灯、碘钨灯，自动转换
12 光学系统：
12.1 双光束光谱仪，采用四扇区信号校正技术（CSSC），即四区分段的扇形信号收集的斩波器，确保每次得到最准确样品和参比的信号（斩波器运转期间，样品和参比的信号分别单独被各自的黑区信号所校正，波长精度最高：紫外/可见区0.08nm）。
12.2 全息光栅，刻线数不少于：紫外／可见1440条/毫米，近红外360条/毫米。
12.3 仪器配置有软件控制的主光束遮挡器，以及软件控制的可进行参比及样品光束的衰减器（0%，0.1%，1%，100%）
12.4 检测器：高灵敏度的R6872光电倍增管，检测器保证最低阴极灵敏度优于500µA/lm。半导体制冷的PbS检测器。检测器可检测波长低于175nm。
13 原位漫反射套装：具备高温反应腔，温度不低于900度；
14 高压池：可在3.44 MPa (25.8 ktorr) 至0.133mPa (10-6 torr) 范围下工作。
15 小光斑附件：使用于配套150mm 积分球用, 减小透射/中心/反射处光斑尺寸
16 消偏器：由仪器软件自动控制，适用光谱范围：190~2600nm
17 双偏振/消偏驱动器：安装于样品室，偏振角度全自动更换。步进模式下，分辨率0.25度，波长位置不少于20个
18 偏振晶体：适用波长不少于300~2600nm范围
19 智能型高低温恒温槽
19.1 搭配液体样品池/薄膜样品架使用
19.2 温度范围-35~99℃
19.3 控温精度±0.05~0.1℃
19.4 低液位报警和高温报警，确保使用安全
19.5 降温迅速的同时保持较低的噪音和较小的震动
19.6 配有排液口，方便水箱清洗等
20.保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
21. 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
仪器配置
1 紫外可见近红外分光光度计1套；
2 原位漫反射套装1个；
3 高压池1个；
4 液体样品池加热模块；
5 薄膜样品架加热模块；
5 粉末样品架1个；
6 可变角投射附件1个
7 小光斑附件1个；
8 消偏1个；
9 双偏振/消偏驱动器1套；
10 偏振晶体1个
11 计算机一套，台式商务机，配置不低于CPU 频率：i7，8G，硬盘容量：1TB，显存容量： 2GB、23寸显示器），正版Windows 操作系统。
12 打印机一套，可自动双面打印
13 智能型高低温恒温槽一套
18 | 单晶X射线衍射仪 | 1 |  | 1、关键技术参数 ： |  |  | 应用：化学结晶学、生物大分子晶体结构领域准确、快速测定晶体结构，区分和确定晶体的手征性及空间结构。
1.1设备具有良好的操作性，方便的维修性，可靠的安全性，仪器采用当前最先进二维成像技术，高精度光学编码器测角仪、高稳定性的X射线发生器、长寿命陶瓷微焦点光管、高纯谱人工多层膜透镜，计算机控制系统以及控制、数据收集和分析处理、维护等软件和单晶解结构软件。
1.2 电源：230 V AC ± 10%；50/60Hz；
1.3 环境条件：温度18～38℃；
1.4 环境湿度：10～80％；
2. 系统配置：
2.1 二维面探测器
2.1.1 采用全新CPAD成像技术
2.1.2 探测器有效面积： 不少于 100×140MM2，无盲区。
2.1.3 像素尺寸： 120微米×120微米 ~140微米×140微米；
2.1.4 像数： ≥ 768 × 1024 （786432）
2.1.5 扫描模式：快门扫描，无快门连续扫描；
2.1.6 每秒读出速度≥70 帧（78万像素/桢）
2.1.7 无需外部制冷、无需气体干燥
2.1.8 计数模式：单光子计数和积分计数混合技术
2.1.9 自动识别宇宙射线和予以屏蔽
2.2 X-射线光源:
2.2.1 双独立X射线发生器： 最大功率80W
2.2.2 Cu 微焦点光管， 55W，风冷型，正常工作满功率运行；
Mo微焦点光管， 70W，风冷型，正常工作满功率运行；
2.2.3 提供专门匹配≥55W 铜（Cu）微焦点光源多层膜聚焦镜,镜子长度≥150mm, 聚焦焦斑≤110微米，光通量 Cu Kα > 7.5×10^10 ph s-1mm-2 (Cu-Ka)， 氦气密封型，无真空泵的振动；
2.2.4 提供专门匹配≥70W 钼（Mo）微焦点光源的专用的多层膜聚焦镜, 氦气密封型, 无真空泵的振动，
2.2.5 Cu，Mo Kα光谱纯度> 99%
2.3 四轴测角仪
2.3.1 测角仪采用光学编码器方式， 各轴的测量范围：
2.3.1.1 Phi: 360°旋转 ≤0.02°步长;
2.3.1.2 2 Theta 范围： 不少于-148度~ +159度
2.3.1.3 ω 范围：不少于 ± 270度
2.3.1.4 kappa 摆动范围： 不少于 -175度 ~ +175度，
2.3.2 样品台各轴共心精度： 球差≤7微米
2.3.3 彩色视频显微镜。
2.4. 设备控制数据采集计算机一台， 由主机控制整个系统： 包括衍射仪、探测器、低温系统的控制。不需要其他带或不带显示器的控制设备。
2.5 系统控制、数据采集分析、单晶结构解析软件包
2.5.1 软件成套性并且可工作于WINDOWS 10 或以上平台，预装并有正版软件备份件。
2.5.2 仪器操作控制软件包，全自动控制仪器全部操作，进行数据收集、各种校正和条件设置等；
2.5.3 供货厂家提供正版的商业版晶体结构最新分析包，具备晶体结构解析及精修所需要的所有功能。
2.5.4 全自动解结构软件
2.5.5 生物大分子晶体软件
2.5.6 粉末衍射数据分析软件
2.5.6 提供的所有软件均应是最新版本并且拥有用户的一切使用权，无需要使用第三方收费或免费的软件。卖方对所提供的软件有合法的知识产权。
2.6 液氮低温系统
2.6.1 温度范围： 液氮~500K，
2.6.2 温度控制精度： 0.1K
2.6.3 温度控制器、空气干燥器
2.6.4 液氮罐： 60 升
2.6.5 含自动补充液氮装置一个
2.7 电源保护
2.7.1 满足整套仪器的需求，时间不少于30分钟。
2.7.2 系统集成性：用户只需要提供电源、不需要其他辅助设备或气体。
2.8 安全：
2.8.1 仪器X射线防护罩， 满足X射线防护要求，光管本体上有X射线开关指示灯、X射线工作指示灯。机柜外10cm 剂量≤1μSv/h
3 交货地点：用户指定地；
4售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修；
5 技术资料：免费提供该设备全套技术资料；如有可能欢迎同时提供中文资料；
6 培训：免费提供该仪器设备相关培训；
7 保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
8 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
培训要求：
8.1 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。
8.2 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
9 包装要求：
应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
10 验收标准：
10.1 仪器设备运抵安装现场，接到买方通知后，卖方应该在10天内安排专业工程师到达现场进行安装培训验收，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。
10.2 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。如验收根据技术参数指标测试不合格，买方有权要求卖方更换新机，如更换新机后仍不合格，买方有权退货。
10.3 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。
11 其它
对仪器设备生产厂家要求：
1) 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。
2) 厂家或授权经销商在广东省内应设有技术支持中心及维修中心 。
19 | 动态热机械分析仪(DMA) | 1 |  | 4.1温度范围：-100℃～400 ℃（配置机械冷却系统，非液氮制冷系统） |  |  | 应用：该机主要用于测定材料在周期变化的应力作用下，其模量（刚性）和阻尼（能量损耗）特性。这些测量可以提供材料性能方面定性和定量的信息，为材料研发不可或缺得性能参数。主要应用于对材料进行结构开发，为特定的应用选择适当的材料，质量控制方面用生产过程模拟和优化等。
4.2仪器配置响应型直驱电机，可在整个25mm的运动范围内施加动态和静态形变，最大静态位移变形量：不低于22mm。
4.3最大动态力：≥18N；力值分辨率：≤0.01mN，采用空气轴承减小摩擦力；应变振幅范围：至少涵盖 ±0.005～10,000 μm.
4.4最大静态力：≥18N
4.5仪器采用宽量程、高分辨率光学编码器作为位置传感器，应变分辨率达到0.1 nm，并且能对低至5nm的位移进行控制。
4.6仪器采用刚性、无摩擦的空气轴承。空气轴承直接与马达驱动轴和样品夹具相连接，可实现25mm的无摩擦位移。
4.7 DMA测试样品模量范围：10-3～106MPa。
4.8 DMA测试模量精确度：≤±1％。
4.9 Tanδ 灵敏度： ≤0.0001。
4.10 Tanδ 分辨率：≤0.00001。
4.11升温速率：0.1 ～ 20℃/min。
4.12 频率范围（无级可调）：0.001-200 Hz（可以实现在任一频率下的测试）。
4.13温度技术分辨率：0.001℃
4.14拉伸夹具允许测试的样品长度不低于28mm
4.15悬臂梁夹具等的固定螺丝均位于样品的上方，便于用户操作；
4.16炉体位置：炉体位于样品正上方，可以向上打开后并至少向后旋转90度，为操作人员提供开放的装样空间.
4.17独立且完整的中英文操作和分析软件，包括: 线性升温速率/多振幅扫描；线性升温速率/单频率实验；步阶升温和定温/单频率实验；步阶升温和定温/多频率扫描；等温-定频率/应变扫描；应变扫描；应力/应变；蠕变和恢复；应力松驰；线性应力变化等。软件无安装限制，免费安装在任意计算机。
4.18速率控制:具有应变斜坡和应力斜坡控制方式，能以一定速率进行应变控制或应力控制。
4.19软件设计：控制软件允许在实验运行过程中可以对实验方法进行修正，包括在运行的实验中增加或删除实验步骤，修改正在运行的实验的方法以及在实验运行过程中改变实验恒温时间.
4.20触摸屏：设备主机上具有至少7寸APP式高清彩色触摸屏（非远程控制的液晶屏），触摸屏上至少包含如下信息或功能：开始/停止实验，设定温度，设定夹具位置，切换马达模式，实时信号等.
4.21冷却方式：机械冷却系统可降至最低温度（无需液氮）-100℃
4.22在测试过程中可同时实时显示应力/应变曲线，并可进行应力控制和应变控制的自动切换，确保力和位移自动保持在用户自定义的合理范围内。
4.23配套空压机：无油静音空压机，最大压力不低于100 psi，最大气体流速不低于200 L/min。
4.24配置清单要求
4.24.1.动态力学分析仪主机（含标准炉体）1套
4.24.2.中英文可切换的DMA控制软件和分析软件3套
4.24.3.空压机系统及过滤装置1套
4.24.4.单双悬臂梁、薄膜拉伸、三点弯曲夹具 各1套；
4.24.5.机械冷却系统1套
4.24.6.品牌电脑1台
5．技术服务要求
5.1交货期：合同正式生效后3个月内交货；
5.2交货地点：用户指定地；
5.3质保期：仪器设备免费保修3年；从仪器验收签字之日起算起；
5.4售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修；
5.5技术资料：免费提供该设备全套技术资料；如有可能欢迎同时提供中文资料；
5.6培训：免费提供该仪器设备相关培训；
6 保修期:
设备保修期为验收合格之日起12个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
7 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
培训要求：
7.1 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。
7.2 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
8 包装要求：
应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
9 验收标准：
9.1 仪器设备运抵安装现场，接到买方通知后，卖方应该在10天内安排专业工程师到达现场进行安装培训验收，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。
9.2 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。
9.3 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。
10 其它
20 | 高通量塑料堆肥降解测试仪 | 1 |  | 技术要求及参数 |  |  | 应用：用于测定淋膜纸杯、食品包材、一次可降解塑料餐饮具等生物降解材料及制品的生物降解性能。
1、关键技术参数 ：
1、符合GB/T 19277.1、ISO 14855-1等标准，试验结束时，每组相同测试物反应物容器（空白分组、参比分组、样品分组等）的生物分解率偏差应小于20%；
2、通道数：不少于24个通道；
3、测试方式：24通道同时在线测试或自由组合空闲通道开展试验；每个通道均支持设置为空白、正控参比、样品、非生物分解、抑制控制、负控参比等测试模式；应提供软件截图说明自由组合测试和每通道测试模式设置内容；
4、供氧方式：洁净空气供氧；
5、反应容器：高硼硅玻璃或石英材质，容量3 L及以上，数量≥24个；
6、恒温箱温度设定范围：室温至80℃，均匀性±0.5℃，精度0.1℃；应采用不锈钢内胆，上下两层每层均可放置至少12个反应容器。
7、每个反应通道采用全自动质量流量控制计（MFC）进行全自动流量控制，流量控制范围0-1000mL/min，控制精度±0.5%FS；MFC个数≥24个；软件应支持批量对每通道进行流量控制或单个对通道进行流量控制；应提供正式宣传彩页说明MFC的个数和性能，并提供软件截图说明流量控制方式；
8、每通道均具有流量泄露提醒功能；
9、采用冷凝水回流至反应容器底部的冷凝水处理技术，每个通道配备独立的冷凝水回流系统，以防止接种物过早干燥；为保证二氧化碳在进入传感器前无损失，含湿二氧化碳气体的除湿方式，不能采用干燥剂吸收、或冷凝后定期倒水、或冷凝直排等方式；应提供含湿二氧化碳的除湿方案，并辅以照片、或专利产权等方式说明；
10、二氧化碳测量方式：红外气体传感器实时在线测量；红外CO₂传感器量程：0-10000ppm，分辨率1ppm，重复性：±1.5％FS；
11、配置固态聚合物电解质氧气浓度传感器，以在线监测反应气体氧气浓度，传感器量程0-25%，分辨率0.01%；
12、配置温湿度传感器，以在线监测反应气体温度和湿度，传感器温度量程：-40~85℃，精度0.2级，湿度量程0~100%RH，精度2级；
13、配置压力传感器，以在线监测反应气体压力，传感器量程：15-115kPa，精度0.2级。
14、可自动、实时、连续采集并记录分析24个通道数据，支持数据拷贝输出，数据采集频率不大于1h/次；
15、具有断电重续功能，停电之前数据会完整保存，停电后48h内再来电时可继续未完成的测试计划，直至达到设定期限；
16、触摸屏操控，实时在线显示各通道生物降解曲线；
17、具有一键计算检测结果，一键导出测试报告的功能；应提供一键导出功能的软件截图、和导出的测试报告模板；
18、设备及其软件支持计量校准，可在采购方实验室内由用户自校或由第三方计量机构计量；为保证系统气密性的长期稳定，计量校准时不得拆卸任何传感器部件；应提供计量校准功能的软件截图，计量校准专用接口照片；
19、每通道配置搅拌功能，可设置搅拌速度、搅拌时间等参数，支持全自动搅拌和手动搅拌。
20、支持联网，具有云平台远程监控功能，可实时远程查看、操作设备，和下载测试数据文件。
2. 系统配置：
2.1 主机1台；
2.2 反应容器26个；
2.3、配套冷水机1台；
2.4、堆肥20kg；
2.5、出厂合格证，说明书等资料。
4．技术服务要求
4.1交货期：合同正式生效后2个月内交货；
4.2交货地点：用户指定地；
4.3质保期：仪器设备免费保修1年；从仪器验收签字之日起算起；
4.4售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内派维修人员到达用户现场维修；
4.5技术资料：免费提供该设备全套技术资料；如有可能欢迎同时提供中文资料；
4.6培训：免费提供该仪器设备相关培训；
5. 保修期:
设备保修期为验收合格之日起12个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，我司进行负责。收到维修要求后2小时作出回应，并在48小时内到达用户现场进行维修。
6.培训要求：
6.1 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于购买方的运行维护，必须对用户培训合格的维护和管理人员。
6.2 我司负责对最终用户提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
7. 包装要求：
应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；买方对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
8 验收标准：
8.1 仪器设备运抵安装现场，接到买方通知后，卖方应该在10天内安排专业工程师到达现场进行安装培训验收，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。
10.2 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。如验收根据技术参数指标测试不合格，买方有权要求卖方更换新机，如更换新机后仍不合格，买方有权退货。
10.3 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。
11 其它
对仪器设备生产厂家要求：
1) 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。
2) 厂家或授权经销商在广东省内应设有技术支持中心及维修中心 。
21 | 基质辅助激光解吸电离离子源飞行时间质谱 | 1 |  | 技术要求及参数： |  |  | 1适用于各类大分子化合物的分析，包括蛋白质/多肽、核酸、多糖、合成聚合物等和磷脂类化合物的测定 2适用于各种同位素标记的生物标识物定量分析 3适用于合成聚合物的全方位表征
1.1 离子源
1.1.1 样品盘采用工业标准的微滴定盘设计，可点384个样品。
1.1.2 样品靶可提供具有靶上增敏除盐功能的技术，使灵敏度比普通样品盘提高10-100倍
1.1.3 配备智能化红外激光自动清洗离子源装置，通过软件一键式完成离子源清洗，整个过程在15分钟内完成，确保仪器长期稳定运行。
1.2 飞行管
1.2.1 无轴、无网V形飞行管
1.2.2 二阶反射器实现二级聚焦
1.3 激光器
1.3.1 长寿命固体激光器，激光脉冲次数 >3.5x109次
1.3.2 通过软件设置，在MS模式（线性模式和反射模式）下激光频率1-2000Hz范围内可调。在TOF/TOF-MS/MS模式下激光频率1-1000Hz范围内可调。波长355nm
1.3.3 激光聚焦点直径通过软件可调
1.4 飞行距离：有效线性模式飞行距离1.82米，反射模式飞行距离3.2米
1.5 工作模式
1.5.1 具有线性，反射和TOF/TOF模式
1.5.2 所有模式均提供正负离子检测功能
1.6 模数转换器：≥10 位超快速 5G 模数转换器
1.7 离子碎裂模式：具有CID、LID和ISD三种MS/MS模式，可通过软件自由控制，有效地获得所需信息。
1.8 能量碰撞室：提供碰撞能量可调的高能碰撞 (≥ 8 KeV)
1.9 自诊断系统：提供自动化的自诊断程序，使仪器可进行方便、快速的全自动自我诊断，方便用户及时掌握仪器情况、发现问题及时处理。
1.10 仪器控制与数据处理软件包
1.10.1 基于Window 10 的仪器控制系统
1.10.2 软件包包括将仪器控制、数据采集和数据处理集一体的软件和质谱数据分析处理软件及软件授权号。
1.10.3 自动化数据采集利用模糊逻辑算法，具有人工智能，可根据样品的信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集次数和采集位置来自动获得高质量图谱。
1.10.4 信号采集及数据处理可实现自动化，保持高质量一致的数据结果。
2. 全方位的化学高分子聚合物分析解决方案：软件包能快速分析聚合物的单体构成、数均分子量、质均分子量、聚合度、分散度等理化数据，确定其端基构成，并且能对共聚物进行分析
3. 全方位的蛋白质组学解决方案：具备蛋白质数据库检索功能，De-novo sequencing（从头测序）及蛋白质修饰位点的鉴定和确认，强大的TopDown 解决方案，不需要经过酶解，直接确定蛋白质N端和C端序列，以及在相应位置的翻译后修饰
4. 技术指标
4.1 质量范围： 最大可到500,000 Da
4.2 分辨率：线性模式 ≥ 1,200 (cytochrome C, m/z 12361)；反射模式 > 40,000 (多肽)
4.3 灵敏度
线性模式 500fmol，信噪比>100:1 （样品蛋白BSA）
反射模式：250amol，信噪比> 200:1 （样品多肽）
4.4 质量准确度
线性模式：内标法 ≤ 50 ppm (蛋白混合物)；外标法 ≤ 60 ppm (蛋白混合物)
反射模式：内标法 ≤ 1.5 ppm；外标法：≤ 5 ppm
4.5 串联质谱（TOF/TOF）性能
4.5.1 串联质谱的预选离子能力强： 分辨率＞750
4.5.2 TOF/TOF模式分辨率：³4,500FWHM（Glu-Fib）
4.5.3 TOF/TOF模式质量准确度：≤ 0.05 Da
4.5.4 TOF/TOF模式灵敏度：250amol 1570.68Da（Glu-Fib），碎片峰1056.47Da， S/N>20:1；
五 保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
六 培训要求：
1 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。
2 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
七 包装要求：
应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
八 验收标准：
1 仪器设备运抵安装现场，接到买方通知后，卖方应该在10天内安排专业工程师到达现场进行安装培训验收，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。
2 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。如验收根据技术参数指标测试不合格，买方有权要求卖方更换新机，如更换新机后仍不合格，买方有权退货。
3 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。
九 其它
对仪器设备生产厂家要求：
1 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。
2 厂家或授权经销商在广东省内应设有技术支持中心及维修中心 。
22 | 全自动超低温差示扫描量热仪 | 1 |  | 4 技术要求及参数 |  |  | 应用：该机是在程序控温下测量与材料内部热转变相关的温度、热流的关系，可分析材料的特性，如玻璃化转变温度、熔点、结晶、结晶度、产品稳定性、固化反应研究、氧化诱导期、比热、纯度等。
4.1炉体与传感器设计：纯银炉体，炉体与传感器一体成型，温度均匀性好且拥有明确的可重复热流路径，无热电偶焊点裸漏（耐腐蚀性强）；炉体5年质保。
4.2测试原理和温度范围：热流型DSC，需涵盖-120～400℃（配置机械制冷系统，非液氮
制冷系统，且机械制冷装置可使DSC降至-120℃）
4.3温度可扩展范围： -120～400℃
4.4直接实时测量样品温度，不需通过样品和参比的温差计算得到，并可以实时记录。
4.5温度准确度：≤±0.1℃
4.6温度精度：≤±0.01℃
4.7焓值精度：≤±0.1%
4.8量热灵敏度（分辨率）：≤0.01μW
4.9量热范围：≥±400mw，升温速率(全量程线性可控)：0.01~200℃/min
4.10基线重现性：<40μW（测试要求：3次实验，从-50~300℃，升温速率10℃/min，直接测试，不额外扣空白基线前提条件下）
4.11基线平直度：<100μW（测试要求：-50～300℃，10℃/min，直接测试，不额外扣空白基线前提条件下）
4.12配置调制DSC功能：在一次测试中同时能够实时观测样品的总热流，总比热，可逆比热，可逆热流，不可逆（动力学）热流，调制温度，调制热流，参考相角，温度振幅，热流振幅，数据必须是经过正弦波进行傅立叶转换的。可分离重叠的可逆和不可逆热效应，并可一次实验得到比热数据。
4.13内置气路控制：至少2路质量流量控制并可在软件中实时显示气体流量，可通过软件自动进行两种不同气体的切换和气体流速切换；质量流量计能在0-240ml/min内以0.1ml/min 调节。
4.14配置触摸屏，设备主机上具有至少7寸APP式高清彩色触摸屏（非远程控制的液晶屏），APP式大尺寸彩色触摸屏能实时观察仪器的状态（如测试中的实时曲线），还可通过触摸屏幕对仪器进行控制，实现操作智能化。
4.15软件要求：具有比热和纯度软件功能，中英文可切换。至少可以安装在3台电脑上，可供至少3个用户使用原厂专业热分析软件进行原始数据的测试结果分析和计算，包括玻璃化转变温度、比热以及调制DSC的计算。
4.16软件设计：实验过程中能调整正在进行但未完成的实验步骤（如终止温度的修改），并出示修改实验方法的界面为证；能自动规划安排各种校正、检验及诊断测试；能完成实验后可自动email 指定邮箱。
4.17制造商具有中华人民共和国计量器具型式批准证书
4.18压样机：可对各种形态的样品进行密封，便于测量。至少具有4种以上压头，能完成普通铝盘，带边铝盘，液体用铝盘，大体积铝盘的密封。压头均采用磁性接触方式，无需任何工具或用户调节。
4.19气氛：静态或动态；可通氧化、还原、惰性等气体
4.20配置至少50位以上全自动进样器，并具有参比坩埚位。
4.21配置清单要求
4.21.1DSC主机：1台，含仪器安装校正包；
4.21.2比热用蓝宝石标准样品：1套
4.21.3软件：3套，具有比热和纯度，一键自动分析、调制DSC软件功能，中英文可切换。至少可以免费安装在3台电脑上（每套都是完整功能分析软件）。
4.21.4样品压样机：1套。
4.21.5低温干燥器：避免低温下潮气对基线的影响
4.21.6机械制冷系统：1台
4.21.7全自动进样器 1套
4.21.8内置质量流量计：至少2个
4.21.9样品铝盘：带盖，不低于300套
4.21.10品牌电脑：1台
5．技术服务要求
5.1交货期：合同正式生效后3个月内交货；
5.2交货地点：用户指定地；
5.3质保期：仪器设备免费保修1年；从仪器验收签字之日起算起；
5.4售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修；
5.5技术资料：免费提供该设备全套技术资料；如有可能欢迎同时提供中文资料；
5.6培训：免费提供该仪器设备相关培训；
6 保修期:
设备保修期为验收合格之日起3年。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
7 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
培训要求：
7.1 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。
7.2 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
8 包装要求：
应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
9 验收标准：
9.1 仪器设备运抵安装现场，接到买方通知后，卖方应该在10天内安排专业工程师到达现场进行安装培训验收，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。
9.2 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。
9.3 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。
10 其它
1) 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。
2) 厂家或授权经销商在广东省内应设有技术支持中心及维修中心 。
23 | 热重-红外-气相色谱质谱联用系统 | 1 |  | 一、主机系统
1.主机、检测器、色谱柱、标准品均为同一品牌，且凝胶色谱柱可以在不同有机溶剂之间任意切换，无需更换其他凝胶色谱柱，如：THF，氯仿、甲苯，DMF等。
2.自动进样器：
2.1进样范围： 0.1 – 100 µL
2.2精度：以峰面积计 <0.25 % RSD，范围 5 µL 到100 µL
2.3压力范围：0 – 600 bar
2.4样品粘度范围：0.2 – 5 cp
2.5样品容量：132个容量为 2 mL 的样品瓶
2.6交叉污染：<0.004 % (40 ppm) 带有进样针清洗
3柱温箱
3.1温度范围： 低于环境温度 10 °C-85 °C，可升级到150°C（最低为 4 °C）
3.2步长为： 0.1 K
3.3温度稳定性： ± 0.1 °C
3.4温度准确度： ± 0.5 °C （针对 40 °C 校正后）
3.5温度精度： 0.05 °C
3.6柱容量： 4 柱，长度最高为 300 mm（可升级 4 柱选择阀）
4溶剂供给系统
4.1泵耐压：不小于580bar
4.2流速 0.001 – 10 mL/min，增量为 0.001 mL/min
4.3流量精度：<0.075 % RSD，或 ≤0.02 min SD，取较大值
5.色谱柱:2根PLgel MIXED-B LS色谱柱，规格：7.5mmx300mm，10µm
二、检测器
1.示差折光检测器
1.1形式：示差折光检测器；
1.2池体积：<8μl；
1.3灵敏度：3 x 10-7 RIU；
1.4检测极限：5 x 10-8 RIU；
1.5噪音：小于80μV；
1.6漂移：10mV/hr；
1.7波长：658nm。
2、粘度检测器
2.1测试原理：四路毛细管桥；
2.2灵敏度：1 x 10-5 sp；
2.3线性：0.5% FS；
2.4剪切率：3000 sec-1；
2.5毛细管：0.01”ID x 24”；
2.6池体积：120µl；
2.7温度范围： 30°C -70°C；
2.8压差输出： 1mV/Pa；
2.9入口压输出：10mV/Pa；
2.10内置式：粘度桥，压力变送器，集成排空阀。
2.11外置式：电子控制模块。
3、多角激光检测器
3.1散射角：15°和 90°；
3.2样品池：10µl；
3.3散射体积：0.01µl；
3.4激光波长：658nm；
3.5分子量范围103 - 107 g/mol；
3.6回旋半径：12 - 150nm；
三、凝胶色谱软件
1控制软件要求
可安装在最新Win 10系统；控制软件需要最少一个数据流接口，使用数据簿方式，使同一样品序列的所有信息储存在同一个位置，便于信息管理和检索；
2.GPC软件
2.1软件具有多峰拟和选项，具有普适效正选项；
2.2同一样品下单峰或多峰计算平均分子量和分子量分布图；
2.3软件中包括一个版权保护的插件，此插件插于USB插口，可以进行数据追踪，可以保护用户数据的安全，可以使软件升级时保证为正版软件。
3.多检测器联用软件
3.1具有从粘度、光散射检测器获得真实分子量信息的功能；
3.2能够利用浓度，粘度、两角度光散射检测器的信号计算分子量平均值，均方旋转半径，粘度平均值；
3.3能够利用浓度，粘度、两角度光散射检测器的信号计算长链支化信息，尤其可以得到支化分布。
5．技术服务要求
5.1交货期：合同正式生效后4个月内交货；
5.2交货地点：用户指定地；
5.3质保期：仪器设备免费保修3年；从仪器验收签字之日起算起；
5.4售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修；
5.5技术资料：免费提供该设备全套技术资料；如有可能欢迎同时提供中文资料；
5.6培训：免费提供该仪器设备相关培训；
6 保修期:
设备保修期为验收合格之日起12个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
7 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
培训要求：
7.1 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。
7.2 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。
8 包装要求：
应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。
9 验收标准：
9.1 仪器设备运抵安装现场，接到买方通知后，卖方应该在10天内安排专业工程师到达现场进行安装培训验收，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。
9.2 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。如验收根据技术参数指标测试不合格，买方有权要求卖方更换新机，如更换新机后仍不合格，买方有权退货。
9.3 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。
10 其它
1) 厂家或授权经销商在广东省内应设有技术支持中心及维修中心 。
24 | 药物透皮扩散测试平台 | 1 |  | 全自动透皮扩散仪1套；具有同时进行不低于12个制剂单位的透皮试验。所有的扩散池在同一水平线上，避免压差及机械震动对实验产生系统影响。 |  |  | 透皮扩散测试平台可应用于药物的体外经皮渗透试验（IVPT）和体外释放实验（IVRT），也可以用于日化品和特殊化学品类物质的功效评估，也可以作为此类物质的安全评估（毒理评估和暴露评估等）的手段之一。
扩散池容积10~13ml。扩散池可耐酸碱，耐腐蚀。
可调转速，转速范围不低于200-900rpm，转速精度＜±3%
每个扩散池配置温度检测探头，实时检测并显示接收液的温度。
温度调整范围：30-45°C,精度±0.1°C, 控温误差土0.5°C，加热方式应为干加热。
具有扩散池环境温度保护装置，避免实验时受温度和光线的影响。
自动取样器具有自动取样、自动收集样品、自动回补介质、自动清洗的功能。
取样泵应为高精密度注射泵，取样泵应釆用可视化管理，方便观察到泵内的取样行为。管路系统：全特氟龙管路，耐酸耐碱。
12个取样通道相互独立，可同时同步进行润洗取样、补液和清洗，确保12个样品之间没有先后取样的时间差和避免管路交叉污染。
具有自动排气泡功能，首次装液体和每次补液后可自动倾斜装置用于排出瓶中的气泡。降低气泡对实验的影响。
取样准确度：取样量 1-10 mL，精确度为±0.1 mL
最小取样间隔：5分钟（适用于第一次及后续每次取样，包括溶媒回补间隔）。
样品瓶位数不低于180个，满足长时间做样需要多个取样点的需求。
配置液相小瓶取样架和试管取样架。
全自动清洗，清洗后抽空管路，保证管路洁净，不轻易滋生细菌。可使用有机溶剂在实验结束自动清洗整个管路。
测试池可通过转子改变接收液的体积，转子上应有凹槽设计，能够导流水溶液提高混合效率。
配备配套的IVRT仿生膜
配有PCR扩增仪：温控范围4-100℃，温度准确性±0.5℃，升降温速率可至4℃/秒。样品容量96*0.2mL反应管。
配有倒置显微镜：放大倍率至80x，视角不低于35°，可调变倍比限制5档，1千万像素，活图35帧，分辨率1024*768.
25 | 流通池设备 | 1 |  | 2.1.1流速范围：1~40 mL/min 确保流速在16mL/min 时，流池底部的玻璃珠不发生跳动，交货时可以作为验收指标提供。 |  |  | 随着大量新剂型的涌现，传统的溶出方法存在一定的局限性，如搅拌不充分、溶出介质的体积选择受限，以及不能很好地模拟体内环境等缺点。流通池法可以对传统溶出方法进行弥补，样品支架的设计解决了样品漂浮问题，介质体积可以大于1000ml或小于400ml，可更好地模拟儿童胃肠道环境，适用于片剂、胶囊剂、微球、纳米混悬剂、栓剂、膜剂及DES等的溶出度测定;是一种广泛使用的新型溶出度方法，中国药典、美国药典、欧洲药典、日本药典等均有收载。其用途广泛，适用于几乎所有药物剂型的释放度实验。
2.1.2恒流模式两种可选：1，无脉动模式 2，脉动模式（120Hz）
2.1.3恒流动力泵与阀门管路耐压能力不小于80psi,管路压力接近80psi时动力泵正常工作
2.1.4七个独立的溶媒输送通道，每个溶媒输送通道配备独立的超压保护和漏夜检查装置。
2.2 温度控制
2.2.1 加热方式：水浴加热。
2.2.2 七通道独立温控传感器，实时监测并记录溶出介质进入流通池时的温度。
2.2.3温度控制范围：室温+5℃ ~ 50℃，温控精度误差＜±0.2℃，流通池间温度差异＜±0.5℃
2.3 流通池
2.3.1 流通池数量:标准流池（Φ22.6mm）7个。 可选配：快速池（12mm内径小池）；亲脂性固体制剂测试用流通池；粉末/颗粒测试用流通池；支持客户定制。
2.4自动取样工作站
2.4.1 取样通道：7条
2.4.2取样模式：一台设备上同时具备一键开环法取样和闭环法取样，开环模式下可选择：间隔取样、连续取样或分流比取样,最小间隔取样不超过30sec 。
2.5.3取样量：开环模式：1~70 ml；闭环模式：1~10 ml。
2.5.4取样精度：闭环取样：误差＜±2%、开环取样：误差＜±5%
2.5.5取样次数：开环模式：没有限制；闭环模式：≥45次。
2.5溶媒加热搅拌器
2.5.1溶媒恒温加热模式：水浴恒温加热，室温 ~ 60℃ 控制精度＜±0.5℃，要求带自动搅拌混合功能，可设置搅拌转速范围200-900rpm；
3.配置要求
3.1流通池主机（包含开环法系统和闭环法系统） 1套
3.2 溶媒动力泵主机 1套
3.3自动取样工作站 1套
3.4标准流池（Φ22.6mm）套装 7套
3.5溶出管理软件1套
3.6验证服务 3次
3.7配有细胞技术仪，检测时间<20s，检测细胞大小5-180um，检测浓度1*104-3*107/mL，样品体积：20uL
3.8配有稳定性试验箱：控温温度0-60℃，湿度范围25~95%RH/±3%RH，电容式温湿度传感器，容积50L，温度均匀度±2℃。
26 | 冷冻干燥机 | 1 |  | 温度：工作5 ℃-30 ℃；贮存5 ℃-40 ℃ |  |  | 冷冻干燥机,称广泛应用于药品，纳米材料的冻干处理,生产制 造,生物制品,化工食品,真空冷冻干燥技术,简称冻干。
相对湿度：工作10-80%相对湿度；贮存95%RH (非冷凝)
板层数量 4+1
板层总面积 0.50 m2
板层降温时间(20℃-40℃) ≤60 minutes(空载)
板层极限低温 ≤-55 ℃
板层升温时间(-40℃-20℃) ≤60 minutes(空载)
板层温度均一性 ≤2 ℃
冷阱降温时间(20℃-40℃) ≤30 minutes
冷阱极限低温 ≤-75 ℃
抽空时间(1bar-0.1mbar） ≤30 minutes
极限真空 ≤0.01 mbar
真空漏率 ≤0.003 Pa·m3/S (i.e.,0.03 mbar·Liters /Sec)
配有高压蒸汽灭菌器：灭菌温度115-135°
溶解温度Go-115°保温温度45-Go°有效容积75L，顶开式，灭菌提篮3个，设计压力不低于0.24Mpa。
27 | 金属粉末筛分机 | 1 |  | 1、粉末可多级筛分，过程中可通入惰性气体保护，气体出口需要有多级滤芯； |  |  | 金属粉末筛分机主要配套3D金属打印机和高频等离子体制粉装置使用；用于清理金属粉末中的杂质等，可以筛分不同规格的金属粉末如15-53 μm、53-105 μm。
2、自动控制落粉量，每次筛分在50-100公斤，回收粉桶易拆卸；
3、筛分腔体内为不锈钢材质，尽可能无死角，内部管道和腔体易清理，能够筛分多种不同规格的金属粉末（不锈钢、钛合金以及高温合金等等）；
4、配件包含可测量金属粉末的流动性（霍尔流速计）、自动金相磨抛机和测量金属粉末硬度（显微硬度仪）。
28 | 粉末清理理设备 | 1 |  | 1、粉末清理腔体的尺寸大于500x500x500 mm，材质不锈钢； |  |  | 粉末清理设备主要是清理3D金属打印件中的粉末残留物，能够快速吹扫打印件的支撑、微通道等夹杂物。
2、手套操作，人粉无接触，基台可360°水平旋转（手动），360°翻转（脚踏式马达控制），舱门为防爆透明视窗玻璃，玻璃门具有逻辑互锁功能；
3、腔体内可通惰性气体保护，且内部装有环境氧检测传感器、防尘灯、密封穿墙气枪等装置，整体做防静电设计；
4、内部尽可能无死角，金属粉末安全回收瓶易拆卸清理，可以清理多种不同金属材质的零部件；
5、针对零件内部的微通道残留粉末，优化工艺参数；
6、自动湿法打磨配件的行程尺寸大于250 x 250 mm，自定打磨、带水冷系统和和光固化打印机得成型尺寸在250 mm x 250 mm，精度可成形0.5 mm的微孔结构。
29 | 多功能有机溶剂干燥装置 | 1 |  | 1、在无氧条件下完成瞬间喷雾干燥，干燥后的水分含量低于1%，在这种干燥条件下，易氧化、易挥发、热敏性的物质都能很好保持化学结构及生物活性； |  |  | 多功能有机溶剂干燥装置主要用于快速干燥物料，对于一些易氧化、易挥发的物质干燥效果非常有效，其能够很好的保证其性能的稳定性。
2、进料量可通过进料蠕动泵调节，额定处理量30ml/H~2000mL/H；
3、整机全不锈钢制作、喷嘴口径: 0.5mm 、0.7mm、 1mm 、1.5mm 、2mm 可选；
4、发货配置适合QIMO-60 氮气循环的氮气发生器、带冷却水循环和有机溶剂回收装置；
5、桌面式冷冻低速离心机的转速在4500rpm；控温范围在-10℃ ~ +40℃；小型充氮灌装机的罐装量在10ml/瓶左右，20瓶/分钟。
30 | 高低温一体恒温系统 | 1 |  | 1、温度控制范围-40 ℃ ~ 100 ℃，精度±0.5℃； |  |  | 高低温一体恒温系统的换热效率高、能够精准控制反应物料的温度，其主要用于控制合成原料的前处理温度和反应度，在精细化学品合成等领域应用较多。
2、体积大于25升，提供冷却剂50升，可外循环；
3、具有超温保护、超温鸣叫报警，可设定超温报警温度，超温时可自动切断负载；
4、连续切向流过滤的材质需要RC0.11 m2，316L的夹具，配有压力阀；罐体式脂质体挤出器的处理量为1-50 ml，工作压力1000psi，温控系统：夹套控温水，密封系统：PU材质/聚四氟乙烯。WB设备的电泳通量最多2块凝胶最多2块凝胶最多2块凝胶最多4块凝胶
31 | 功率放大器 | 1 |  | 1、倍频程频率：1-2 GHz 和 2-4 GHz； |  |  | 功率放大器是增加给定输入信号的功率幅度，使输入信号功率增加，从而驱动到发射器等输出设备的负载水平。和电流放大器与电压放大器有所不同的是，功率放大器是直接驱动负载并且最终模块在放大器链中。主要配合超声发生器使用。
2、窄带频率：1.2-1.4 GHz 和2.7-3.1 GHz；
3、功率等级：1千瓦至150千瓦；
4、谐波失真：-18dBc@1dB压缩点；
5、脉冲宽度为100μs，占空比达到10%；
6、高平均失效时间（MTTF）；
7、失配容限-在电源和负载阻抗的任何大小和相位下都不会损坏或自激。
32 | 陶瓷打印机 | 1 |  | 1、成形尺寸在200x150 mm左右，精度±0.05 mm； |  |  | 陶瓷打印机在航空航天、医疗、能源化工以及电子通讯等方面应用较为广泛，利用陶瓷打印机可以制备陶瓷碳化硅微反应器、人体植入物等附加值较高的产品。
2、下沉式打印，可打印氧化物陶瓷（Al2O3等）、非氧化物陶瓷（Si3N4等）、碳化硅（SiC）、生物陶瓷（HAP等）以及陶瓷基复合材料，除此之外，可兼顾光敏树脂打印。
3、配备有氧化铝、氧化锆烧结炉、碳化硅反应炉以及氮化硅烧结炉；
4、后处理装置满足吹粉、清洗等功能；
5、氧化物陶瓷（Al2O3等）、碳化硅（SiC）、生物陶瓷（HAP等）等原料不低于5公斤；
6、提供相关材料的开源打印参数，调试碳化硅等的致密度不低于99.5%；
7、提供不低于6次的技术服务支持，软件除基本功能外需要有仿真、晶格转化等功能。
33 | 全自动实验室反应量热仪 | 1 |  | 配置要求：最新二级制冷技术控温主机1套，UCB综合控制箱1套，搅拌电机1 套。 |  |  | 对未知反应的放热和压力改变等影响反应安全性因素进行评估，是中试及放大实验安全评估的必备设备。
2. 主机温度范围: -70℃～+300℃；
3. 温度分辨率: Tr = 0.2mK (<100℃)；
4. 温度重现性: ± 0.1K；
5. 温度准确性: ± 0.5K；
6. 控温模式:恒温、等温、绝热、蒸回流、结晶等五种模式。
7. 控温方式:主机内至少有6L或更多冷硅油预存，通过至少3200级高精度控制阀自动控制冷热硅油按比例混合；同时具备紧急冷却，保证体系的反应安全。
8. 主机系统必须配置独立的手动紧急停止按钮，遇到反应急速升温时能够紧急停止反应
9. 反应釜夹套硅油循环速度：至少1.2L/s
10. 升温速率: 至少8℃/min或更高。
11. 冷却速率: 至少20℃/min或更高。
11. 扭力矩:至少1 Nm。
12. 粘度测量: 实时反馈Rt搅拌扭矩数值变化，反映体系粘度变化。
反应釜配置及技术要求：
13. 配置要求: 60Bar哈氏合金高压反应釜1套，压力控制器1套，高压液体自动加料装置各1套。
14. 温度范围：-10℃～+250 ℃（高压釜）
15. 压力范围:真空～60bar，可以根据设定的压力参数自动调节体系的压力。
16. 搅拌速度范围: 30～850 rpm (根据不同的搅拌桨类型) ，重现性1%。
17. 控制模式:等速或梯度变化。
18. 压力釜材质：哈氏合金C-22，体积1.5L
19. 压力控制精度: ± 0.01bar。
20. 加料方式：可在最高承受60bar的压力下实现自动进料。
量热要求：
21. 数据重现性: ±5％（标准实验）。
22. 传热因子U（总）:准确度至少99%以上。
23. 校准加热功率: ≤ 25W。
24. Cp测量:能自动调节温度的上升和下降速率。
25. 量热范围: ±750W（反应釜中），Max.200W（蒸回流冷凝管中）；
26. 量热适用反应体系：等温反应体系、非等温反应体系、回流反应体系。
27. 量热过程中应包括所有进行测量Cp和UA的任务和分析步骤，完成热平衡包括计算Qr, Qaccu, Q_dos等。
软件要求：
28. 控制和分析软件1套，快速量热模块1套，安全评估软件1套。
29.需要能够自动产生和安全相关的数据，包括绝热温升、MTSR（含恒温反应过程及梯度升/降温过程，不同热累积度工艺条件下）、是否是加料控制的反应、最大放热速率等。
30安全评估软件可自动评价反应属于五类反应危险度分级中的级别，无需要人工计算，给出与反应安全评估的相关数据。
31. 需要软件内可建反应装置和化合物数据库，可自动配置仪器（如蒸回流，压力，加料等）和提取数据库中的数据。
32. 可以实时在线显示包括热容（cp），热交换面积（A），导热系数（U），釜内温度（Tr）， 夹套温度（Tj），搅拌（R）,扭矩（Rt）等反应参数。
33. 至少有 8路独立控制回路，可在以下控制模式中任意组合；加料控制（双组分加料），质量或体积计量；pH控制；压力控制；
34. 软件可以基于通用平台，并能与其他仪器的软件进行底层通讯和反馈控制，包括但不局限于以下仪器：在线颗粒分析仪、在线红外反应分析仪、在线拉曼分析仪。
35. 软件内嵌有教程视频演示仪器配置、实验设计、运行实验、数据分析、化合物库管理、报告制作和结果输出等步骤。
36. 仪器测试所给出的实验数据，通过厂家对比认证后，可用于CNAS资质申报及认证。
37. 电脑为台式电脑，配置至少或高于如下配置：CPU: i5双核2.1GHz；4G内存；1T硬盘。
38. -70℃低温冷却循环器一台。
39.保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
40. 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
34 | 在线薄层质谱仪 | 1 |  | 功能要求：满足固体/液体样品直接进样，或与薄层色谱，液相色谱，流动注射，制备色谱，离子色谱，超临界流体色谱联用，多种离子源/多种进样方式即时整合，轻松转换，操作简单。 |  |  | 在线薄层质谱仪专为有机合成而设计的一款快速、高效质谱仪，主要用于合成化合物的快速质谱鉴定。该质谱仪可连续、大批量的鉴定化合物，实现全反应过程准确、快速定性、无需样品前处理原位直接进样。与传统质谱仪器相比，具有极大优势： 1）操作简便，无论固体还是液体样品，不需要繁琐的前处理直接进入质谱分析； 2）超快速，1分钟内报告分析结果，可实现化学合成过程的实时快速监控，大量节约有机化学合成分析追踪和检测时间，有效避免样品因前处理而变质等问题。 3）扩展性极强，薄层质谱仪占地小，预留多个质谱前端连接接口，可与流体色谱、流动注射，制备色谱、TLC、超临界色谱、液相色谱等无缝联用。 4）薄层质谱仪无需手动刮板，测试后自动清洗刀头，保障不受交叉污染，仪器1分钟内即可完成质谱分析，极大的提高了工作效率。 该设备的购买，将会极大促进平台科研工作水平的发展，加速高水平成果的获得；提高申请自然基金等科研项目的竞争力。 单位目前还没有同类设备，此次为新增。
2工作条件： 工作温度:20±5℃；湿度:20-80%；电源:100-240V；频率：47-60HZ；功率：≥1000瓦
3质谱部分技术要求：
3.1 各离子源与主机构成卡扣式结构，无需额外连接气路和电路；
3.2离子源:
3.2.1独立ESI离子源，可升级为开放进样端口OPSI离子源：（OPSI：端口有溶剂低速流动，固液样品接触端口处溶剂，通过文丘里效应带入质谱仪，30s内得到基于ESI源直接进样的质谱信息）。
3.2.1.1离子源温控范围：20-400℃。
3.2.1.2 离子源电离电压范围：0-184eV
3.2.1.3正负离子切换时间：≤50ms
3.2.1.4 流速范围 10µL/min-1mL/min
3.2.2大气压直接进样离子源ASAP：兼具APCI、ASAP两种离子源功能；固液样品直接进样（无需前处理），30s内得到质谱信息。
3.3 质量分析器
3.3.1四极杆质量分析器
3.3.2质量范围(m/z)：10-1200 amu或更宽
3.3.3扫描速度：≥10,000 Da/s
3.3.4质量准确度(m/z)：≤0.1 amu
3.3.5分辨率(m/z)：0.5-0.7 amu或更宽
3.3.6质量稳定性（温度为18-24℃）：≤0.1/24hr
3.3.7灵敏度：SIM模式，10pg利血平，信噪比≥100:1
3.4检测系统
3.4.1电子倍增管：能量电极自由转换，自动预测电压。
3.4.2动态范围：4-5数量级
3.5真空系统：机械真空泵＋分子涡轮泵，确保从开机到运行所需时间不超过35min。
3.6可与连接流动注射，制备色谱、TLC、超临界色谱、液相色谱等无缝联用
3.7工作站软件：数据处理软件：数据处理简洁明了，除噪音、扣背景，降干扰，实时动态显示各项数据。
4.薄层部分技术要求：
4.1薄层色谱和质谱为同品牌，方便使用维护。
4.2.1工作温度：15-35℃
4.2.2密封力：50-425N
4.2.3萃取时间：1-999秒
4.2.4洗脱溶剂流速：0.1-0.3ml/min
4.2.5气源：氮气/空气，60-100psi，纯度≥98%
4.2.6控制系统：手动/质谱软件直控自选。
4.2.7洗脱头：250、150微米等自选
4.2.8清洗系统：采集样品后，高压氮气/空气自动及时反吹洗脱头和管路，减少交叉污染和堵塞
4.2.9 薄层板兼容性：玻璃板/铝板等大部分商用薄层板，预留为薄层板加热或制冷等接口。
4.2.10 功能和拓展性：自动萃取薄层板上样品，激光预识靶点位置，取样压力智能调节，消耗洗脱溶剂少，有效避免样品变质；预留与其他质谱/分离系统/样品收集系统连接接口。
4.2.11 配置一体化安全防腐溶剂管理单元，安全皮实易用。
5．售后服务要求：
5.1按国家有关产品“三包”规定执行，免费保修期自交货验收合格之日起不少1年。
5.2 为保证产品质量，售后服务，需提供制造厂家针对此项目授权书原件、售后服务承诺书原件等投标人认为能够佐证仪器质量和具有稳定优质的证明文件。
二、配置清单
1、台式质谱仪（机械泵，管线）1套；
2、控制软件（数据处理软件）1套；
3、含APCI功能的固液直接进样离子源（含直接进样套件，进样毛细管）1套；
4、 ESI离子源1套；
5、薄层斑点取进样装置（含进样快捷接口及管线，涂层板自动取样及自动清洗探头）1套；
6、质谱配套连接组件1套；
7、进样快捷接口及管线，250微米洗脱组件：1套。
35 | 变温光霍尔效应测试仪 | 1 |  | 整套测试仪包括：主机及软件、低温变温磁体组、高温变温样品系统、低温变温样品系统、光聚焦系统、LED发光系统、计算机等组成。
1. 测量半导体材料的载流子浓度、迁移率、电阻率、霍尔系数及导电类型；并能够给出不同温度范围下半导体电学参数的变化趋势，能够自动测量迁移率vs温度、载流子浓度vs温度、电阻率vs温度变化的曲线。
2. 迁移率测量范围： 1~ 107 (cm2V-1s-1)；
3. 载流子浓度测量范围：107 ~ 1021 (cm-3) ；
4. 电阻率测量范围：10-5 ~ 107 (Wcm)；
5. 可以进行I-V曲线测量；
6. 磁体类型：永磁体；磁通量密度不低于0.5特斯拉。
7. 磁体定位及换向：马达控制自动完成磁体换向及定位。
8. 配置低温变温模块，可以进行80-350 K的低温变温测试。
9. 温控精度£0.5摄氏度，温度平衡时间£5秒。
10. 变温样品板：磷铜合金材质，内置加热。
11. 配置高温变温模块，测试温度范围室温-773 K.
12. 带有常温测试盖板，使用弹簧样品夹具；
13. 光聚焦系统，用于聚焦，包括棱镜镜片，棱镜固定模块。
14. LED发光系统，包括红、绿、蓝三色光源，LED灯泡可更换模块，波长、光强，人工调节装置。
15. 从80 ~773 K变温并完成整个测试，所需时间少于90分钟；
16. 仪器要求紧凑台式设计，不占用太多实验空间，同时要求仪器使用方便，软件简单易操作。
17.全自动霍尔效应测试仪：自动磁体换向、自动控温及温度平衡、自动测试、自动结果计算、自动绘图；多次平行数据自动测试。
36 | 超临界流体色谱仪 | 1 |  | 一、技术参数 |  |  | 主要用于复杂基质样品中目标残留组分的分离、定量和定性工作；该在线系统可全自动完成样品分离、分析以及检测所有环节，该设备主要用于手性化合物对映选择性ee值的测定，对于手性药物，药物中间体，手性香精香料的立体选择性测试是必须的设备
1.货物名称：超临界流体色谱系统
2.主要用途：主要用于复杂基质样品中目标残留组分的分离、定量和定性工作；该在线系统可全自动完成样品分离、分析以及检测所有环节
3.使用环境条件：
3.1 环境温度: 5℃～40℃；
3.2 相对湿度: 10～95％RH
3.3 电压：220VAC±10%；50Hz
4.技术指标：
4.1 超临界流体色谱
4.1.1 CO2 输送单元
4.1.1.1 送液模式：恒流送液
4.1.1.2 流量范围：0～4 mL/min，步进0.001 mL/min，或者更优。
4.1.1.3 最大压力：>60MPa；
4.1.1.4 流量准确度：≤±1%；
4.1.1.5 流量精密度：<0.065%
4.1.1.6 泵头制冷方式：帕尔贴+制冷剂循环系统
4.1.1.7 泵头控温精度：≤2℃
4.1.2超临界流体背压调节单元
4.1.2.1 最大压力：>35MPa；
4.1.2.2 压力控制准确度：≤0.10 MPa (100% CO2)
4.1.2.3 控温范围：40℃～70℃(1 ℃ 步进)
4.1.2.4 安全性能：具有高温、漏液、前盖板开启检测等安全保障功能
4.1.4自动进样器
4.1.2.1 样品位数：不少于100位，兼容孔板及常规样品瓶；
4.1.2.2 进样体积：0.01～40μL；
4.1.2.3 交叉污染：0.004%以下；
4.1.2.4 进样精度：<0.15% RSD；
4.1.2.5 自动进样器具有自动样品稀释，在线衍生等功能；
4.1.2.6 自动进样器温控范围：5～40℃；
4.1.2.7 进样速度：5μL进样时间小于15s
4.2 高灵敏度二极管阵列检测器
4.2.1 光源：氘灯和钨灯
4.2.2 二极管数量：1024
4.2.3 波长范围：190~750nm
4.2.4 漂移：＜0.4×10-3AU/h
4.2.5 噪音：＜4.5×10-6AU
4.2.6 线性：＞2.4AU
4.2.7 温度系数：＜0.3×10-3AU/℃
4.2.8 标准池：光程：10mm、池体积：12μL、耐压：12Mpa
耐高压池：光程：10mm、池体积：12μL、耐压：40Mpa
4.2.9 控温单元：光源，光路系统，流通池(部分选配流通池除外)
4.2.10 流通池温控：19~50℃、1℃步进
4.2.11 UV截止功能 内置UV截止滤光片(开/关可选)
4.2.12 实现共流出化合物的基线分离：可通过智能峰解卷积功能实现
4.2.13 智能动态范围扩展功能：可实现
4.2.14 流通池ID/光源ID功能：识别流通池与光源的ID，录入数据文件与系统检查报告
5.计算机工作站：内存8G以上，处理器i7以上，硬盘库存1TB以上，显示器21寸以上
6.售后服务与技术支持
6.1质量保证：保修期三年，供应商所提供设备必须是严格按仪器所规定的材料制成，全新未使用过的产品。
6.2技术培训：制造商派专业工程师进行免费的安装、调试、配合用户验收和对用户进行免费现场操作培训及维护培训。分析中心提供上门应用支持，协助开发应用方法。另外在保修期内提供2人名额到厂家分析中心的免费应用培训。
二、配置要求
1.CO2输液系统一套；
2.超临界流体背压调节单元一套
3.自动进样器一套；
4.系统控制器一套；
5.二极管阵列检测器一套，配套耐高压池；
6.中英文工作站一套；
7、手性筛查系统一套，包括：阀驱动、6位7通阀阀体、色谱柱6根
37 | 质谱引导制备型高效液相色谱质谱仪 | 1 |  | 1 液相色谱部分 |  |  | 可以进行农药残留、食品安全、DNA/蛋白质、和药物等相关样品的制备及测试等，广泛应用于食品、药品、电力、生物研究、教学科研、化学化工、质量监督、水质环保和商检等各大领域
系统要求: 高效液相色谱主机一套（与质谱主机同一品牌），包含：二元高压梯度系统、脱气机、高压混合器、二极管阵列检测器、自动进样器、网络化系统控制器；
二元高压梯度系统
1.2.1 泵类型：并联双柱塞往复泵
1.2.2 最大耐压：42 MPa
1.2.3 流量范围：0.01 mL/min-150.00 mL/min，(0.01mL/min步进)
1.2.4 流速准确度：≤±1% 或2 μL/min
1.2.5 流量精度：0.1% RSD或0.02min SD按保留时间计算
1.2.6 梯度方式：高压梯度
1.2.7 梯度准确度：±1% RSD(水/咖啡因溶液）
1.2.8 梯度范围：0～100%
1.2.9 混合器体积：14 mL(～150 mL/min)
pH值：1-14
在线脱气机
1.3.1 流路数目：不少于5路
1.3.2 脱气流路体积：400 µL/每流路
1.4 自动进样器
1.4.1液体处理器
1.4.2 进样量设定范围：1 μL -2000 μL
1.4.3 交叉污染：非清洗条件下＜0.005%
1.4.4 耐压：不低于25MPa
1.4.5 适用容器范围宽：MTP/DWP 96孔板，外径10 mm、12 mm、16 mm、18 mm、25 mm、35 mm试管；50 mL、250 mL、500 mL试剂瓶；
1.4.6 样品数量：3180个(10×150 mm)
1.4.7 连接单元：最多连接5个单元
1.4.8 流量范围：最大150 mL/min
1.5 二极管阵列检测器
1.5.1 光源：氘灯和钨灯
1.5.2 二极管数量：1024
1.5.3 波长范围：190~750 nm
1.5.4 漂移：＜0.4×10-3AU/h
1.5.5 噪音：＜4.5×10-6 AU
1.5.6 线性：＞2.4 AU
1.5.7 温度系数：＜0.3×10-3 AU/℃
1.5.8 标准池：光程：10 mm、池体积：12 μL、耐压：10 MPa 或者更优。
1.5.9 UV截止功能 内置UV截止滤光片
1.5.10 实现共流出化合物的基线分离：可通过智能峰解卷积功能实现
1.5.11 智能动态范围扩展功能：可满足
1.6 高压切换阀
1.6.1阀类型：2位6通高压阀
1.6.2最大耐压：大于5000 psi
1.6.3内径：0.3 mm
1.7 网络化系统控制器
1.7.1 可连接单元：溶剂输送单元：4个，自动进样器：1个，柱温箱：4个，检测器：2个
1.7.2 最多可连接单元：8，可扩展到12
1.7.3 操作温度范围：4~35℃
2 单四极杆质谱
2.1 质量范围m/z：涵盖10-2000 amu或更宽
2.2 灵敏度：
2.2.1 ESI源正离子方式：10 pg利血平，信噪比S/N >3500:1（RMS）
2.2.2 ESI负离子方式 : 20 pg对-硝基苯酚，信噪比S/N >150:1（RMS）
2.3 最大扫描速度：不小于13,000 u/sec
2.4 正负极性切换时间：不超过15 ms实现正负极性切换
2.5 除溶剂单元最高温度：300 ℃
2.6 加热器最高温度：500 ℃
2.7 ESI流速范围：0.001 ～ 2 mL/min
2.8 数据采集模式：全扫描Scan（最多64组），选择离子监测SIM（最多64组×64通道）
2.9 质量分析器：带有预四极杆的钼制双曲面四极杆
2.10 维护简便性：更换脱溶剂装置时不需要关闭真空泵
2.11 真空系统：1套双涡轮分子泵差动排气系统和1套旋转泵
3质谱引导液相色谱系统配置要求
3.1二元高压梯度系统*1套
3.2 在线脱气机1套
3.3自动进样器*1套
3.4 网络化系统控制器*1套
3.5二极管阵列检测器*1套
3.6 高压流路切换阀1个
3.7 单四极杆质谱一台，含ESI离子源、质谱控制软件、液质接口、氮气发生器一台。
3.8、配套电脑、打印机
38 | 均相催化精细化学品合成评价设备系统 | 1 |  | 1.1装置设计参数 |  |  | 用于均相催化体系的测试及工艺优化。设备系统包括反应段及分离段设备。平台型设备，可为平台提供均相气液体系反应的串联装置。目前，团队拥有自主知识产权的氢甲酰化工艺项目，可实现多种香精，香料的高效合成以及日用化妆品中例如异壬酸，异硬脂酸等的高效合成，与汕头地方特色产业深度相关。
(1)气源设计压力：15MPa，减压压力0~10MPa；
(2)气体进料分为H2、合成气、N2；
(3)一反合成气控制范围：0~300NL/H；
(4)二反合成气控制范围：0~60NL/H；
(5)补充氢控制范围：0~10NL/H；两个氮气流量控制范围：0~10NL/H；0~50NL/H；
(6)气体进料控制精度：±1%F.S.；
(7)烯烃进料量：0~600mL/H，流量控制精度: ±1%；
(8)烯烃计量泵出口压力：0~8.0MPa；
(9)反应器容积：3L；
(10)反应器设计压力：10MPa；设计温度：300℃；
(11)反应温度控制精度：±1℃
(12)反应压力控制精度：±0.1MPa
(13)降膜蒸发单元设计压力：5.0MPa；设计温度：300℃；
(14)刮板蒸发单元设计压力：-0.099MPa~0.2mpa；设计温度：300℃；
(15)真空度控制精度：±50pa
1.2装置功能设计要求
烯烃氢甲酰化中试评价装置主要用于羰基合成催化剂的研发及性能评价。整套装置包含气体进料部分、液体进料部分、反应单元、一级降膜分离单元、二级刮板分离单元、真空单元、净化单元及控制系统。
工艺流程图简述：H2和CO经过计量、脱氧由反应器底部进入，烯烃原料经过计量、脱氧由反应器中上部进入，在两个串联的釜式反应器中进行反应，反应产物经过一级降膜蒸发器、二级蒸发器进行浓缩，蒸发出来的产物作为产品存放在产品罐中，浓缩液作为催化剂溶液重新返回反应器中。
装置具有以下功能：
（1）装置设有两路合成气流量控制，一路一反补新氢流量控制，两路补氮气流量控制，控制的方式采用质量流量计控制器。
（2）装置设有三台脱氧罐，用于液体原料和气体原料的脱氧，并设有自动控温功能。
（3）装置设有两个串联反应釜，各自配备高低温一体机。反应釜的液位和压力可以实现远程自动控制。
（4）装置配备一套降膜蒸发器和一套刮板蒸发器，各自的温度控制采用独立的循环油浴机。两个蒸发器满足以下三种使用方式：
① 降膜蒸发器正压使用，刮板蒸发器负压使用
② 降膜蒸发器正压使用，刮板蒸发器微正压使用
③ 降膜蒸发器负压使用，刮板蒸发器不用
（5）两套蒸发器系统的气相经过冷凝器收集的液相通过振荡式液位计与计量泵联锁控制进入产品罐；降膜蒸发器系统的液位可通过调节阀与振荡式液位计联锁控制液位进入刮板蒸发器或者通过蠕动泵与振荡式液位计联锁控制液位进入循环泵前的缓冲罐。刮板蒸发器系统的液相通过蠕动泵与振荡式液位计联锁控制液位进入循环泵前的缓冲罐。
（6）装置设有抽真空系统，真空系统设有干式螺杆真空泵，深冷系统、自动真空控制系统、补充氮气质量流量控制器。
（7）装置的管路设有伴热、反应器的气相和液相设有实时取样系统，不泄露，无死区。
（8）装置设有催化剂溶液配制系统，含溶剂罐、配制罐、催化剂计量罐、催化剂在线补充泵等。
本装置下位机采用，上位机组态软件采用美国通用电气的ifix上位机组态管理软件，通过控制计算机实现装置的高度自动化操作。具有数据采集、声光报警、联锁保护、自动控制、参数整定、事件记录、历史记录及查看功能。
装置布局充分考虑用户操作的便利性与安全防护，设计方案由用户与供应商协商，满足用户要求。控制柜放在装置框架上，框架采用铝合金结构，底板采用波纹铝板。
保证所提供设备及其部件是全新的，质量优良的，性能可靠的，完全符合装置的质量、规格和性能的要求。装置自动化程序高，数据精确度及重复性好，安全可靠并能长周期稳定运行。
1.3装置流程设计要求
整套工艺流程（流程图见附图）是由液体进料部分、气体进料部分、反应系统、降膜蒸发分离单元、刮板蒸发分离单元等组成，具体如下：
1.3.1、气体进料系统
气体进料全部来自买方的公用工程系统，有合成气、H2、N2。
合成气从公用工程系统来到装置后，经过总阀、总压表、压力传感器、过滤器、经过减压阀减压、压力表测量压力后分为两路，分别进入两个质量流量计，质量流量计装有旁路球阀，防止旁路泄露。之后合成气分别进入一反和二反。合成气进入反应器前设有脱氧罐，脱氧罐采用电加热进行控温。
氢气作为补充氢气由公用工程进入装置，经过总阀、总压表、压力传感器、过滤器、经过减压阀减压、压力表测量压力后进入一反的补充氢质量流量计。计量后的补充氢与二反合成气混合进入反应器。
氮气从公用工程来到装置后经过总切断阀、过滤器、总压表后分成两路。一路经减压阀减压后作为烯烃罐的氮封氮气（此路氮气压力0-2.0MPa可调），另外可通过质量流量计阀组进入一反或者二反；第二路经过减压阀减压后作为低压氮封，第一类作为作为溶剂罐、配制罐、计量罐的氮封；第二类用于采样器的吹扫气，第三类作为低压质量流量计的气源气。
仪表风从公用工程来到装置后经过总切断阀、低压稳压阀后作为装置的仪表风。
1.3.2、液体进料系统
液体进料系统包含催化剂进料部分和烯烃进料部分
催化剂进料部分：称量好的溶剂预先加入溶剂罐中，底部通氮气除氧后氮封，待用，
配制罐顶部设有固体催化剂加料口，将称量好的固体由此口加入，氮气置换后氮封，
然后通过氮封压力将溶剂导入配制罐中，在配制罐中进行混合搅拌，搅拌混合好的催化剂溶液，可在反应器升压前全部压入反应器，也可以先通过氮封压力导入催化剂计量罐，
计量罐放置在电子秤上，可自计量罐在反应器升压前直接压入反应器，也可通过催化剂泵连锁计量罐称泵入反应器。注意：补加催化剂时，如果需要补加少量催化剂，可用注射器直接注射进入配制罐，补加催化剂较多或需要连续补加催化剂时，按上述催化剂配制方法配制催化剂，配制好的催化剂氮气导入计量罐，再通过催化剂泵连锁计量罐称向反应釜补加催化剂。
烯烃进料部分：烯烃由烯烃瓶（甲方提供）通过氮气导入烯烃罐，烯烃罐放置在电子秤上，经过烯烃计量泵计量控制烯烃进料量，然后进入脱氧罐，之后进入反应系统。烯烃罐顶部设有氮封口，安全阀、压力表。烯烃计量泵出口设有安全阀、压力表、压力传感器、背压阀、放净阀。
烯烃进料量的计量和控制采用电子天平、计算机、进料泵组合形成的闭环控制回路自动控制进料，自动控制是由计算机软件程序设定。操作时只需要设定进料量（如100g/h），控制系统会自动根据电子秤减量来调整泵的转速。这样可以消除累计误差，原料的粘度变化不会影响进料量。烯烃进料系统需适用反应压力低于或高于烯烃罐压力两种状态的自控进料。
1.3.3、反应系统
反应单元包含一级反应器和二级反应器，两个反应器采用串联方式，两个反应器的液位、压力单独控制。
烯烃和循环催化剂溶液经过预热器升温由反应器中上部进入，一反合成气通过反应器下部气体分布器进入，两种物料逆向接触发生反应。反应后的液相通过液位调节阀进入二反中部，气相通过压力控制阀与二反合成气混合进入二反底部。在第二反应器中未反应的烯烃与合成气继续反应，最终未反应的合成气通过反应器顶部的冷凝器、压力控制阀，经尾气表计量后排空。反应完的产物经过液位控制阀进入降膜分离单元。
每个反应器顶部设有气相采样器，每个反应器液相出口设有液相采样器。气相采用器采用减压阀减压、流量控制直接进入在线色谱（甲供）。液相采样器可以实现无死角采样，氮气置换，低压采样等功能。
两台反应器的加热采样独立的高低温一体机进行温度控制，可实现反应器内温与循环油浴机联锁控制。要求电脑屏不仅显示反应器物料温度状态，还要显示循环油浴的温度。
1.3.4、降膜分离系统
反应产物从反应器进入降膜蒸发器，在降膜蒸发器中成膜、升温、汽化。液相存放在气液分离器下部，经振荡式液位计与调节阀联锁控制进入刮板蒸发单元或者通过蠕动泵控制进入循环泵前缓冲罐；气相经气液分离器顶部的冷凝器降温，冷凝的液相存放在气液分离罐中，然后通过振荡式液位计与计量泵联锁控制送入产品罐中；气相经过压力控制阀排空，或者走旁路进入真空系统。
降膜分离系统既可以适用于正压分离流程，也可以适用于负压分离流程。降膜蒸发器的热源采用循环油浴，物料及导热油的进出口设有温度监测点。
1.3.5、刮板蒸发系统
催化剂溶液来自降膜分离系统，经过刮板蒸发器强制成膜，物料进行升温汽化，气液两相都由刮板下部出，经过气液分离器，气相经过冷凝器冷凝，然后通过振荡式液位计与计量泵联锁控制送入产品罐中。经过刮板蒸发器浓缩后的催化剂溶液储存在气液分离罐下部，在罐内进行降温，然后经过蠕动泵与罐体上的振荡液位计联锁控制液位输送至缓冲罐，缓冲罐设有电子秤，通过电子秤与循环泵联锁控制循环量。
刮板蒸发系统配有一套真空机组，可以实现刮板蒸发系统的真空操作和微正压操作。真空泵前配有冷阱，采用循环制冷机进行制冷。
储罐的催化剂溶液采用恒温水浴进行保温，编织保温套进行外保温。
1.3.6、净化系统
催化剂溶液来自循环泵，经过第一个碱洗塔，下进上出，然后进入水洗塔，也是下进上出，之后进入缓冲罐中，通过控制缓冲罐的液位，再由增压泵输送至反应器中。碱洗塔和水洗塔设有独立的进料系统，设有界面计，可以自动控制塔内的油水界面。另外设有废水罐及碱液罐、水罐、氮气系统。
39 | 电喷雾解吸电离-高分辨质谱成像系统 | 1 |  | 1. 四级杆飞行时间质谱仪（TOF） |  |  | 对化学反应的实验结果进行高通量表征；对样品表面化合物组成、空间分布情况及相对丰度进行快速分析；因具有较高的分辨率和灵敏度，可以测得化合物最准确的分子量和原位分布，进而确定其分子式并推断化合物的结构。
四极杆选择质量范围： m/z 20-16，000，TOF质量范围：m/z 20-100,000。
分辨率：在仪器可实现的最大采样速率下，可以保证分辨率≥40,000 FWHM（m/z 956），即分辨率不受采样速率影响。
质量精确度，外标法MS及MS/MS模式达到<1 ppm。
灵敏度：1 pg利血平，柱上进样，MS模式下，S/N ≥ 3000:1，且原始数据，无平滑。1 pg利血平，柱上进样，MS/MS模式下，S/N ≥ 10000:1，且原始数据，无平滑。
谱图内动态范围：在全扫描模式下，至少达到4个数量级动态范围，采用动态范围扩展功能可进一步提高动态范围至5个数量级。
采样速率：MS和MS/MS全质量扫描范围，每秒30张谱图。
同位素分布：能够准确获取化合物不同同位素峰的丰度比，具有同位素丰度筛选功能，筛选基于真实同位素比例分布的元素分析功能，减少假阳性。结合精确质量以及串联质谱MS/MS的三维信息，可靠预测未知物分子式。
样品分析一次进样中，对全质量数范围自动进行MS和MS/MS操作，MS和MS/MS操作为同时进行，无质量数分段切换过程，且方法编辑只需设定一个高能量以及一个低能量就可得到全质量范围MS及MS/MS谱图，极大提高分析速度和结果报告效率，有效避免低丰度信号丢失；MS/MS谱图质量范围可高达16,000 m/z。
具有TOF-MRM模式，特定质量目标离子利用率100%功能，提高对于痕量化合物的检测灵敏度。
2. 质谱成像系统(DESI)
采用最简单的样品制备，即可对单个组织切片中的化合物进行成像分析或其他快速的原位表面分析。
是一个基于X，Y两个坐标轴上充分自动化的表面平台；
用直观的图形用户界面软件控制和数据处理，可以使用预先设定或者个性化的运动曲线进行快速采样，采样的最小空间分辨率为 20μm；简化的工作流程用于数据处理，可进行直观的多元统计分析和相关性分析。
可同时拥有最多2个全方位影像（不超过26mm×76mm）或1个96孔板的全方位影像；
无需卸载真空即可实现不同离子源之间的切换。
3.保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
4. 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
40 | 声共振混合仪 | 1 |  | 负载质量：1 Kg |  |  | 将催化剂等试剂负载于惰性载体表面。实现超细粉末、大密度差异、浆料、高黏度材料等传统难分散物料的高效均匀混合。此外，还可用于材料破碎、包覆、乳化、共晶合成等。
最大混合加速度：100倍重力加速度
振动频率：50~60 Hz
温度控制：0-100摄氏度
提供容纳20毫升、40毫升试剂瓶的适配器
41 | 精密烘料箱 | 1 |  | 1. 使用温度范围：室温+10～200℃ |  |  | 用在药物合成公斤级实验室，使得药物及中间体与残留溶剂分离。
2. 温度调节精度：±0.2℃（at200℃）
3. 温度分布精度：±3.0°C（at200°C）
4. 最高温度到达时间：小于60分钟
5. 内装材质：SUS304不锈钢
6. 外装材质：冷轧钢板，表面耐药品性涂装
7. 加热器：带翅片不锈钢加热管，4.5KW
8. 送风机风叶/马达：轴流风叶，马达20W*1
9. 引线孔：内径30mm*1（背面）
10. 其它付加机构：排气风门（手动），主机标配氮气导入接口
11. 温度控制方式：3段PID控制
12. 温度设定方式：利用专用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定
13. 温度表示方式：测定温度显示：绿色4位LED，数码显示
设定温度显示：红色4位LED，数码显示
14. 定时器：1分～99小时59分以及100～999小时50分（带定时等待功能）
15. 运行功能：定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行
16. 程序模式：程序运行3段30步（30步*1、15步*2、10步*3）
17. 附加功能：偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能
18. 传感器：K型热电偶（温度调节器以及过升防止器）
19. 安全装置：自诊断回路（温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路）、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能
20. 内尺寸：W1000*D1000*H1000mm
21. 外形尺寸：W1700*D1215*H1530mm
22. 内容积：1000L
23. 棚板承重：30kg/层
24. 棚板层数：标配3层，最多可配19层
25. 棚板间距：50mm
26. 电源：3相 AC380V 10.5A
27. 重量：约230kg
28. 配置：主机一台，10层棚板（隔板总面积约10m2）
42 | 平板离心机 | 1 |  | 进料方式：侧向布料 |  |  | 用在药物合成公斤级实验室，固液分离。
出料方式：人工上部卸料
离心机支撑方式：四点支撑
减振系统：液态阻尼减振器
主机驱动方式：变频器启动
制动方式：能耗制动
转鼓内径600 mm
转鼓高度320 mm
转鼓厚度5 mm
机盖及外壳厚度4 mm
机盖及外壳法兰厚度25 mm
不锈钢衬包厚度2.5 mm
平板厚度30mm
衬 halar 厚度0.5mm
转鼓容积 45L
最大装料限量60Kg
过滤面积≥0.6㎡
拦液板口径420 mm
转速1600rpm
最大分离因数(G) 860
整机重量900Kg
外形尺寸(L*W*H /mm) 1300x980x900
转鼓旋转方向:顺时针（俯视机器）
主电机功率 3kw
噪声水平(离机1米处) ≤85dBA
外部检测方式：通过视镜
工作环境：
环境温度-10至45℃ 空气相对湿度不大于 85%
设计温度10至80℃
设计压力0.5bar
空气源压力5-7bar
洗涤液压力≥2bar
主电源： 3 相 5 线制/50HZ/380V
联接管口及机盖孔设置：
加料管 DN50(标准法兰 PN=1.0MPa）
洗涤管 DN20(标准法兰 PN=1.0MPa）
出液管 DN65(标准法兰 PN=1.0MPa）
氮气管 D10（快插式气接头）
灯镜 Φ120
视镜 Φ100
设计制造标准 符合 JB/T10769.2-2007
离心拦板设计 符合 GB/T28695-2012
离心机振动检测 符合 GB/T10895-2004
转鼓检测 100％无损探伤检测
轴承润滑 油脂润滑
主要部分材质：
与物料接触部分材质：不锈钢 304 内衬 halar
机座大平板及轴承座支架：碳钢焊接制作，与物料接触内表面衬halar，大平板外表面包衬不锈钢 304
翻盖及翻盖法兰：不锈钢 304 内衬 halar
机壳法兰：不锈钢 304 内衬 halar
机壳筒体：不锈钢 304 内衬 halar
加料管、洗涤管、出液管等外接管口：不锈钢 304 内衬 halar
主轴：45 调质处理
转鼓：拦液板及筒体不锈钢 316L，转鼓底铸钢，焊接后内外衬 halar
阻尼减振器：不锈钢 304
密封件：氟胶
表面处理：
不锈钢外表面：抛光处理 GMP 要求
不锈钢内表面：衬 halar 处理
各连接部位、焊接部位：过渡平滑、圆角处理
传动系统：
相位/频率/电压 3/50/380
防护等级 IP55
启动方式 变频启动
制动方式 能耗制动
制动时间 不小于 120S
传动形式 C 型带传动
主控制柜：
放置区域：控制室
防护等级：IP44
电缆通道：下进下出
材质：碳钢喷塑
安全保护设置：设有紧急停机、过载过热保护、开盖保护、过振动保护
43 | 制冷设备 | 1 |  | 控温范围：-40至135℃ |  |  | 用在药物合成公斤级实验室，用节能的方式实现反应釜的温度精准控制。
介质：采用乙二醇水配方溶液
循环泵：150L/min 2.5bar
控制模式：前馈PID，模糊自建树算法
通信：MODBUS RTU协议RS485接口可选配 以太网接口/R232接口
温度控制选择：反应物料温度控制
温度反馈：设备导热介质出口温度、进口温度、反应器物料温度(外接温度传感器) 三点温度
物料温度反馈： PT100或4-20mA或通信给定
物料精度：±1℃
输入、显示屏幕：7寸彩色触摸屏显示与触摸键输入，温度曲线显示
安全保护：具有自我诊断功能，过载继电器、热保护装置、低液位保护、传感器故障保护等多种安全保障功能
执行间件：电动比例调节阀 控制信号4-20m.A
管路、外壳材质：SUS304
接口尺寸：DN40
电源：AC380V 50HZ
功率：25kW
44 | 清洗设备 | 1 |  | 配置清单 |  |  | 用在药物合成公斤级实验室，实现设备的标准化的清洗和可靠的清洗。常规手工清洗时清洗后的洁净度均一性和残留等级无法保证，对实验结果有不可控的影响。
1、实验室洗瓶机主机，1台；
2、在线管道压力监测组件，1套；
3、审计追踪组件，1套；
4、无水冷凝烘干组件，1套；
5、专用清洗篮架，6套（可根据客户要求订做不同的清洗架子配置方案）；
6、碱性清洗剂5L/桶，1桶；
7、酸性中和剂5L/桶，1桶；
技术要求
1、达到国际标准，通过ISO9001，ISO14000、ISO45001和CE等国际权威认证。宽、深、高≤700*800*1700mm，配有双层隔热玻璃窗。
2、清洗内腔无加热装置，也无焊点，采用316加厚不锈钢压模成型，不变形也无需螺丝固定。能清洗300片培养皿。总功率≧10KW，热风加热功率≧4KW。（需提供内腔照片佐证）
3、清洗内腔容积≥310L，控制系统为单片机设计（非PLC）。至少7寸触摸屏，还具有指纹识别权限管理系统，内置30种清洗及可自定义程序，满足有机、无机或生物等实验室使用。（需提供触摸屏照片及指纹识别系统照片佐证）
4、屏幕在运行时实时显示进水量，清洗程序、清洗阶段、时间、温度、管道压力数值、水温、气温等参数。
5、四级密码权限管理，并且账户和清洗程序能设置为中文任意名称。
6、循环泵软启动设计，循环量≥800L/min，可在程序中根据需求变频调节。并配有水压监控，将清洗水压力实时传输到显示屏显示压力数值；
7、内置清洗剂分配泵≥2个，内置排水泵≥1个。
8、方便的篮架组合，分为上中下三层，每层两个独立篮架，可以单独取放，灵活组合适应各种器皿的清洗需求。
9、防泄压装置，能够在每次循环清洗后排掉清洗篮架和清洗管路中残留水。
10、具有自动开门及自动关门功能，还能设置开门温度限制，如设置50度，则温度大于50度时按电子开门，机器不开门并提示温度过高。
11、具有电子安全锁，机械保险装置，延时启动功能。水加热过温保护，热空气加热过温保护，水泵过温保护，风机过温保护等。漏水实时监测保护，如果漏水机器将暂停当前程序，启动排水泵排水。
12、机器具有停水自恢复功能；程序断电后自动记忆当前执行程序，恢复供电后可以继续执行未执行完的程序功能。清洗剂缺液后在屏幕中自动显示提醒。
13、内置纯水增加泵，不得外置，并且仪器内储水槽下方不得有主板等不耐水元器件，防止短路。（需提供内置纯水泵照片及水箱下方照片佐证）
14、具有多层过滤系统：粗过滤系统，水槽洗过系统，循环水泵、排水泵管路过滤保护等，整块滤网垃圾收集杯方便拆卸，便于维护。
15、温度及时间可以设置，热风循环量≧220m³/h。标准干燥时间50分钟以内，满载100ml容量瓶120个以上，干燥率达95%以上，并且干燥耗水量≤1L/次（需提供干燥耗水量第三方检测报告佐证）；
45 | 高压纯化制备色谱系统 | 1 |  | 1. 一体化模块化设计系统：控制模块，四元梯度泵，检测器，馏分收集器（分布于整机下方）。 |  |  | 从很低纯度（0.1%左右）样品中分离出药物合成工艺杂质标准品。
2. 泵：
2.1 类型：四元梯度泵，双泵独立四通道（正相反相可随意切换）；
2.2 工作流速范围：0-250mL/min或更宽，精度＜2%；
2.3 工作压力范围：0-250bar或更宽，一机多用途（无需更换管路）：高压制备、快速纯化、工艺放大 ；
2.4标准配置泄漏检测、空气吹扫通道。
3. 上样技术：
3.1 上样模式：液体或固体；
3.2全自动10通阀+6通阀，至少2套多柱序列架，智能控制上样模式；
3.3 RFID技术，自动识别干法上样和进样环(不锈钢进样环：10mL/5mL)
4. 检测器：
4.1 紫外检测器波长范围：200-400nm，可升级为200-800nm；
4.1.1 二极管阵列技术（DAD)，不少于5通道全波长扫描；
4.1.2流通池 0.3 mm/40μL；
4.1.3 标准配置光谱和纯度确认；
4.1.4未来可连接内置式ELSD-由制备软件直接控制，未来可连接单位现有质谱升级为质谱引导馏分收集-由制备软件直接控制，节约实验室经费。
5. 色谱柱：
5.1粒径范围：5μm，10μm，15μm，25μm，30μm，50μm；
5.2色谱柱类别：兼容所有的制备柱，制备柱内径可达80mm；
5.3 RFID技术，可自动识别色谱柱。
6. 馏分收集器：
6.1 至少可放置三个收集架，可放置132支试管（3*44个，18*150mm）；
6.2 标准配置收集器排液功能；自动清洗收集针，避免交叉污染
6.3 RFID技术，自动识别收集架；
6.4 收集管规格可选：
13 x 73 mm ¦ 13 x 100 mm ¦ 16 x 150 mm ¦ 18 x 150 mm ¦ 21 x 150 mm ¦ 25 x 150 mm
28 x 150 mm ¦ 29.5 x 200 mm，250mL收集瓶架；
7. 控制部分：
7.1 自主智能软件；
7.2 配置≥15英寸触屏电脑，可远程控制；
7.3 USB端口：不少于8个；
7.4手机照相TLC板，内置算法计算，通过App直接发送数据导入软件即可完成Flash方法的转换；
7.5 软件功能：
7.5.1 软件在运行过程中可随时设置并切换Hold功能，保持当前梯度比例用于接收当前比例的馏分的收集；
7.5.2软件在运行过程中可设置暂停功能，用于检测当前收集馏分是否是目标产物。在暂停过后起始点是从当前停止的位置继续（不归零）或根据需要选择起始位置；
7.5.3软件在运行过程中可进行断电保护，数据自动保存；
7.5.4智能报警，监测阀，泵，检测器和收集器是否漏液；洗脱液和废液的液面水平。
8满足以上要求智能型高压快速全制备色谱仪详细配置如下：
1、四元梯度泵，2、紫外可见检测器：200-400nm，3、馏分收集器，4、专用触屏控制系统含操作软件；
46 | 自动反应器 | 1 |  | *1．控温方式：采用固态半导体控温系统，无需外接油浴、冰浴或低温循环冷却设备进行温度控制 |  |  | 用在药物合成公斤级实验室，配合DoE确定工艺参数。
2. 温度范围：-40~180℃（ Tj ）
3. 升温速率Tj：16℃/min
4. 冷却速率Tj： 14℃/min
5. 温度模式:夹套模式，反应物模式、蒸馏、结晶等模式
6.搅拌速度： 50~1000 rpm
7.具有机械搅拌，锚式，推进式类型
8.搅拌桨材质：哈式合金
9.反应釜类型： 2 x 100 mL， 6 x 25 mL或8 x 10 mL多种反应釜类型。
10.工作体积：1 mL~100mL
11.自动加料控制：体积加料方式，加料速度范围0.1 mL~187 mL/min12.具备窗口和背景灯，可随时观察反应现象
13.触摸屏控制面板，也具有控制软件，进行所有的反应参数设定
14．实时趋势显示和数据输出：可得到并实时显示放热和吸热（Tr-Tj）与时间的曲线，从而了解反应开始及结束等动力学信息，可实现实时分析，无需取样
15．数据采集、保存功能：所有数据均可追溯，升降温数据、速率、搅拌速率等数据可通过反应器和控制电脑保存和进行离线分析
*16.可与在线颗粒分析仪、在线红外分析等仪器实现无缝联用反馈控制反应和结晶条件，自动输出结果报告，获取反应与结晶过程的完整信息18.能与FBRM在线颗粒分析仪联用，自动反馈控制测定化合物介稳区19.可升级为结晶反应量热仪，测定结晶反应放热
20.开放式多级模块化编程实验设计，软件需内建蒸回流，压力，温度，加料，校准等模块
47 | 在线红外光谱仪 | 1 |  | 1.可移动性：体积小，重量≤6.0 kg，必须可以安置于小车上自由移动使用 |  |  | 用在药物合成公斤级实验室，在线监测药物合成反应进度。
2.密封光学干涉计，无需吹扫
3.TE-MCT检测器，无需液氮，可连续24h/7d工作
4.主机光谱范围4000-800 cm-1
5.带RTD接口，可实时读取体系温度数据
6.主机与光纤采样技术即插即用，无需光路调准
7.体积不大于25 (长)×21(宽)×15(高) (cm)，数据采用USB通讯
8.探头和光纤导管一体式设计，保证光路和光能量稳定
9.波数范围：3000～2150cm-1，1950～800cm-1
10.探头工作温度范围： -80～180 ºC
11.探头工作压力：真空~ 69 bar
12.探头工作pH范围： 1～14
13.探头尺寸：浸润长度305 mm，直径6.35 mm
14.光纤导管总长度： 1.5m（从探头顶部到主机）
15.探头壳体材料：哈氏合金C-22
*16.ATR衰减全反射次数6~8次
17.ATR材料：金刚石，需耐腐蚀性和耐磨损
18.聚焦晶体：ZnSe
19.密封圈：黄金
20.探头所有的浸润部分能与有机试剂兼容（无O-型圈或者铜焊密封方式）
21.探头内置温度传感器，用于跟踪反应温度的变化，研究温度变化对反应的影响
22.具备实时谱图分解和显示动态趋势。
23.系统向导指导进行反应分析系统配置和收集反应数据。
24.系统可以自动检测探头清洁程度是否满足工作要求。
*25.具备一键分析功能，能一键找出呈趋势变化的特征峰趋势，并自动按可信度匹配相关官能团。
26.能实时计算出反应组分数目、生成反应组分浓度变化曲线，以及纯组分光谱图。
27.不需要用户输入任何信息，就能实时自动跟踪反应组分的变化趋势。
28.实时跟踪官能团特征峰的吸光度变化趋势。
29.自动去除动态溶剂特征峰。
30.自动实时地输出光谱数据和浓度变化趋势数据。
31.可与自动反应器，结晶在线颗粒分析仪等联用，进行交互通迅反馈控制。
32.反应组分浓度变化曲线和反应温度变化曲线同时在同一个趋势视窗中显示和实时自动更新，有利于更好地了解化学反应的性质。
33.关联视窗----所有反应数据视窗能相互关联，并且在某一视窗中做改动，其他视窗会根据这些改动自动更新。
34.自带单变量和多变量模型定量模块，不需要人工计算，直接根据测量数据就可以自动的建立定量模型，根据定量模型可以实时的得到反应体系中各种组分浓度的变化。
35.具备模版调用功能，新的实验可以用已定义所有数据处理方法的旧实验作为模版。用户只需设置和处理这些数据一次即可。
36.反应速率曲线、百分比转化率曲线、转化率曲线的生成以及利用离线的参考数据自动对吸光度和浓度之间的关系进行校准，都能在同一个软件中实现，不需要借助第三方软件。
37.动态结果设置----将来自不同已保存实验或者正在进行的反应的定量浓度变化趋势在同一个视窗中进行组合或者比较。在结果设置中添加正进行的实验的浓度变化趋势，并实时地观察趋势的自动更新。
*38.系统能够实现自动分峰功能，能够根据用户的需求实现数据的扣除溶剂、1次求导、2次求导、3次求导、平滑数据、消除噪音等功能；同时，能够根据用户选定的波数给出相应官能团的提示。
48 | 结晶在线颗粒分析仪 | 1 |  | 1.探头顶端材料：哈氏合金 |  |  | 用在药物合成公斤 级实验室，在线监测药物及中间体析晶过程。
2.探头窗口： 蓝宝石
3.探头外径： 9.5/14 mm
4.探头长度： 206 mm
5.检测范围： 0.5μm~2000 μm
6.探头温度范围： -80 ˚C ~ 90 ˚C
7.压力： 3 bar
*8.线性测量速度：≥2m/s
9.测量的颗粒浓度范围：0 ~ 70%
10.可实时在线给出颗粒粒径的大小、分布及浓度的变化数据及趋势曲线
*11.可在一个相对于探头窗口位置不变的距离下，在特定区域内对颗粒进行实际测量，无需将颗粒当作其它球 状模型计算。
12.基于探头技术进行原位实时测量，该测量技术须基于单个颗粒测量进行统计
13.具备对小颗粒及大颗粒均敏感的两种分析模式，能分别分析体系内小颗粒及大颗粒的影响
14.测量周期：该系统在单次测量周期下能进行全程测量
*15.联用扩展：可与自动结晶反应器、在线拉曼分析仪、在线颗粒成像分析仪等联用交互通迅反馈控制可与自动结晶反应器联用反馈控制自动测定化合物结晶介稳区
16.粘附校正：带有实时粘附颗粒校准功能，可检测和校正粘住在探头窗口的颗粒，并报告粘附指数
该套国产定制设备包括：塔釜、刮板薄膜蒸发器、进料预热器、精馏塔、真空回流比塔头、真空接受罐、真空缓冲罐、冷阱、PLC控制系统、高精度真空计、哈氏合金填料、真空泵等组成。
49 | 电子级双氧水分离提纯系统 | 1 |  | 1. 蒸发设备均采用钛合金TA2材质制作。
2. 塔釜容积为10L，材质为TA2材质，釜加热采用油浴加热，保证加热稳定均匀，最高使用温度220℃，温度可调。
3.精馏塔和其他设备管路材质为1060.1160. 1260或者塑料。规格Ф57×3000mm，采用高效实验填料，哈氏合金（HastelloyC-276）材质填料规格。采用塔体中部连续进料生产，外置进料预热器。
4. 刮膜蒸发器外置。
5. 控制系统采用PLC控制。
6. 设计产能：每日制备1-10千克的电子级双氧水，即浓缩提纯原料双氧水（1wt%）至符合Semi Grade2的电子级双氧水（31wt%）。
50 | 行星式高能球磨机 | 1 |  | 1．技术参数： |  |  | 在特定气氛条件下通过机械球磨高速撞击(离心加速度≥64g)研磨样品，用于大量制备高品质靶材原料或纳米粉末材料。
1.1 研磨平台数：2个；
1.2 研磨罐尺寸：500ml，250ml，150ml罐子可选；
1.3 研磨球尺寸：0.1-40mm；
1.4 无需附加锁紧装置，只需将研磨罐放入研磨机内，研磨罐即可完成自动定位以及安全锁紧。同样只需一步即可轻松取出研磨罐；
1.5 最大进样尺寸（与材质相关）：10mm；
1.6 最大样品处理量：450ml；
1.7 最终细度：<0.1微米；
1.8 研磨方式：干法/湿法；
1.9 公转转速：至少100-800rpm，研磨罐转速至少200-1600rpm；
1.10 传动比：1：-2；
1.11 主盘的有效直径：190mm；
1.12 离心加速度：≥64g；
1.13 研磨罐嵌入式设计，使设备能够达到高效、安全研磨；
1.14 触摸屏设计，多语言操作系统，所有研磨参数实时显示/可调节，运转时间可精确到秒。
1.15 研磨工具材质：玛瑙，烧结刚玉，氮化硅，氧化锆，不锈钢，硬质合金碳化钨可选；
1.16 研磨腔能够自动开启和关闭，研磨罐底座能够自动旋转以方便研磨罐的装卸。
1.17 研磨机可通过RFID芯片检测装入的研磨罐，防止不合理的研磨参数设置。
1.18 在每次研磨前具备自动参数检测设计，确保了安全性。
2．配置清单：
2.1 大容量高能球磨机主机1套；
2.2 500ml氧化锆研磨罐2个；
2.3 500ml氧化锆研磨罐密封圈20个
2.4 150ml氧化锆研磨罐2个；
2.5 150ml氧化锆研磨罐密封圈20个
2.6 氧化锆研磨罐充气系统2套；
2.7 研磨罐适配器2个；
2.8 10mm直径氧化锆研磨球40个；
2.9 5mm直径氧化锆研磨球500个；
2.10、3mm直径氧化锆研磨球8包（100g/包）；
2.11 1mm直径氧化锆研磨球8包（100g/包）
51 | 微型行星式高能球磨机 | 1 |  | 1．技术参数： |  |  | 在特定气氛条件下通过机械球磨高速撞击(离心加速度≥95g)研磨样品，用于少量和微量的新型化工材料、新型电极材料的制备。
1.1 研磨平台数：≥2个，至少可同时研磨2个样品，带密封圈的研磨碗，防止污染；
1.2 研磨罐尺寸：20ml，45ml可选择；
1.3 研磨球直径：0.1-15mm可选择；
1.4 共有8种不同材质的分析级纯度的研磨罐可供选择，研磨组件易于清洗；
1.5 最大进样尺寸：5mm；
1.6 样品最大处理量：40 ml；
1.7 最终精度可达到小于0.1µm；
1.8 主盘转速100-1100rpm可调节，行星盘最高转速可达到2200rpm，并且可以显示实际速度；
1.9 完全封闭但易于开启的研磨腔室；
1.10 微处理控制系统，具有供研磨操作和冷却阶段程序化的定时器；
1.11 可以进行正向和反向的操作，不限于一个方向研磨，不会形成研磨死角，处理的样品更加均匀，易于分析；
1.12 排风装置：双风扇强制通风设计，有效降低球磨过程中的研磨腔室温度；
1.13 离心加速度：≥95g
2．配置清单：
2.1 微型行星式球磨机主机1台；
2.2 45ml氧化锆研磨罐2个；
2.3 45ml研磨罐密封圈20个；
2.4 1 mm直径氧化锆研磨球400g；
2.5 3mm直径氧化锆研磨球400g
整套仪器包括：低频分析仪、温度控制系统、样品架、平板液体样品池、热激励去极化电流测量系统、软件、计算机等组成。
52 | 宽频介电阻抗谱仪 | 1 |  | 1.低频分析仪
1.1 频率范围：最低测试频率≤10 μHz，最高测试频率≥10 MHz
1.2阻抗范围: 最小测试阻抗 ≤0.01 Ω， 最大测试阻抗≥10 TΩ；
1.3相位差精度≤0.02°；
1.4损耗精度（tan(δ)）：3×10-5；
1.5电容范围：最低测试电容 ≤ 10 fF，最高测试电容 ≥ 0.1 F；
1.6 直流偏压 ≥ 40V
2. 温度控制系统
2.1 温度范围：≤ -150 ℃至 ≥ 400 ℃；
2.2控温精度：≤ ±0.01℃；
2.3 ≥ 120 L 液氮罐；
2.4升降温速率：≤ 0.01 ~ ≥20 ℃/min
3. 样品架
3.1 频率范围：≤ 10 μHz ~ ≥ 10 MHz；
3.2 温度范围: ≤ -200 ℃ ~ ≥ 400 ℃；
3.3采用平板电容的方法
4. 平板液体样品池
4.1工作温度范围：≤ -160 ℃至 ≥260 ℃；
4.2工作频率范围：最低测试频率≤1 mHz，最高测试频率≥10 MHz
5. 软件
5.1能够对整个系统进行全自动控制和测量参数（如频率、时间等）设定，实时在线测量各种参数（包括频率、阻抗、电容等），并且可以随时直接调用；
5.2实现系统自动校准功能，在线绘制二维、三维（频率、温度、时间等）曲线，配备拟合软件，能够增强测量数据的处理，分子弛豫的非线性拟合，二维或三维等效电路模型，具有数据保存功能和数据输出功能（ASCII 或其它方式）；
5.3 操作系统与接口：须具备USB等输出接口，Windows操作系统的计算机相连。
6. 热激励去极化电流（TSDC）测量系统
6.1 极化电压：最高≥±500V;
6.2 电流量程：≤10fA ~ ≥20mA；
6.3 温度范围：≤160 ~ ≥400℃；
6.4 加热/冷却速度：≤0.01 ~ ≥20 ℃/min;
6.5 样品测量种类：固体、液体、粉末；
6.6 配置有专用测试样品架；
6.7 控制方式：WinTSC全自动控制；
6.8 测量方式：自动电压、电流测量，可选多种独立变量：时间、温度、极化电压、极化温度、极化时间、升降温速率等；
6.9测量模式：热激励极化/去极化电流测量、等温测量、局部等温极化松弛谱、热窗致局部极化松弛谱测量；
6.10含有专业测试软件，具有热激励去极化、热激励极化、等温极化时域、等温电导率时域等测试模式；
6.11 可选多种测量参数：样品电流、电流密度、电荷变化、介电常数变化；
6.12可导出为ASCII格式，并可显示为二维、三维图象，兼容Windows XP系统
整套仪器包括超高真空生长室、样品过渡室、准分子激光器及光学系统、气路系统、RHEED系统、掩膜系统、计算机控制及相关软件等。
53 | 脉冲激光沉积成膜系统(PLD) | 1 |  | 1. 超高真空生长室
1.1 腔体尺寸约φ350x500 mm，SUS304不锈钢，金属垫圈密封；
1.2腔体表面电解研磨，外缠加热丝；
1.3 腔体极限真空小于10-6 Pa；
1.4 主要窗口，包括激光入射、衬底及位移台、靶及位移台、抽气、观察窗、真空计、进气、进样室、离子源及其它备用窗口；
1.5真空抽气系统，水冷分子泵排气速度高于650 L/S，干泵排気速度大于250 L/M，相关阀门及管道；
1.6 真空测量，备有从大气压～10-7 Pa的全量程真空计，及102～10-2 Pa薄膜真空计测量工作压力；
1.7 进气系统，O2、N2两路工作气体分别采用质量流量计控制，和N2泄漏气路，包括压力调节、过压保护、截止阀和不锈钢管道。
2. 衬底加热及位移台
2.1 样品最大尺寸φ³2英寸，样品托可交换；
2.2 耐氧化加热器温度 1200℃，样品托温度高于 900℃；
2.3 五轴维位移台，XY 方向手调±12.5mm, Z 方向步进电机驱动 0～80mm，面内自转，电机驱动速度 0～30rpm 可调，轴向公转，手调范围±100°。
3. 自公转靶及位移台
3.1 靶直径φ³25mm 厚度 3～5mm，³5个靶位；
3.2 靶自转，电机驱动速度 0～30 rpm 可调；
3.3 靶公转，步进电机驱动，用于换靶和均匀刻蚀；
3.4 轴向位移台调节样品靶材距离，手调范围³±40 mm。
4. RF活化离子源
4.1 ³500W 射频电源， 自动匹配器和手边控制器；
4.2 活化原子射出口径φ25mm，效果范围 200mm；
4.3 根据 N2/O2 分别选用不同材质的放电管，射出能量 0～500W。
5. 样品过渡室
在镀膜室保持真空状态下通过进样室更换样品和靶材， 也可利用进样室进行样品处理或与其
它真空系统连接，提高设备的使用效率。
5.1 腔体尺寸约φ150x250mm，SUS304不锈钢，除快开门外金属垫圈密封；
5.2 腔体表面电解研磨；
5.3 腔体极限真空度小于10-5 Pa；
5.4 真空抽气采用分子泵和干泵组合，相关阀门及管道；
5.5 真空测量，大气压～10-7 Pa 的全量程真空
计；
5.6 样品靶材更换用磁力传送杆，微调架及各种夹具。
6. 控制系统及其它
6.1 控制柜，10英寸触摸屏/PLC控制, 各种电源、仪表等安装在控制柜里，系统采用自动和手动联合控制；
6.2 镀膜控制系统，配备一套包括计算机在内的硬件和镀膜软件，调节控制靶的自公转、样品扫描、激光器开停、工作时间等几个主要参数，提高镀膜质量和制备复杂的多层膜；
6.3 台架，采用结构钢焊接及铝合金型材装配, 配有移动轮和水平调节螺丝，在台架里配线、安装气体和水冷管道；
6.4 小型水冷机，供系统仪器冷却用。
7. 准分子激光器及光学系统
7.1准分子激光器：波长248 nm，能量750 mJ，重复频率10 Hz；
7.2 激光器用台架，结构钢焊接或铝合金型材装配；
7.3 激光器用气体，包括气瓶、减压阀、截止阀和管道；
7.4 光学系统：包括反射镜、聚焦镜、镜架、轨道等；
7.5 光学系统保护罩。
8. 样品托红外测温仪
8.1测温范围：160～2000℃
9. 高能电子衍射仪(RHEED)
9.1 30 KV差分式RHEED
9.2 RHEED差分排气系统
9.3 RHEED图像处理系统（包括硬件和软件）
54 | 滚塑成型试验装置 | 1 |  | 1. *电加热式滚塑机 |  |  | 材料成型工艺设备，配合材料研发
2. *最大加热温度：≥300℃
3. 自动运行功能：有单独控制开关，开关断电后不可自动运行
4. 最大电流：单插头，≥45A
5. 设备与模具电源：380V
6. *电控柜分布方式：主控柜高/低压分离
7. *有工作温度显示。确保温度在主界面等明显处有实时显示。
8. *有电机运行电流显示。确保可在显示屏上随时查看。
9. 加热管温度控制：手动/自动均可单组配置控制。配有PID自动恒温控制系统。
10. 加热输出：≥18路输出，每路功率独立可调。
11. *冷却方式：风冷+气道实现模内冷却。
12. *冷却风机速度：可调
13. 平衡块调整：可视化电机操作。
14. 单臂承重：不低于950kg
15. *模具充气：至少2条充气管。
16. *主轴转速：至少包含0-8转/分 转速区间。
17. 副轴转速：至少包含0-10转/分 转速区间。
18. 主电机功率：≥5 kW 带刹车
19. 副电机功率：≥4 kW 带刹车
20. *设备固定方式：需有重量配平功能，保证设备运转时的平衡、安全。
21. *报警系统：配有声光报警系统
*包含至少2套模具(60L，150L)
122 | 高速中红外光谱仪 | 1 |  | 1. *全谱最大读出速度：≥125kHz |  |  | 型材中非导体成分的精细缺陷成像
2. #光谱范围：至少包含2-5um
3. 位深：≥12bit
4. *标准暗噪声：≤1counts
5. *100ms时最小探测功率：≤25pW/nm
6. *曝光时间：≤1.3-654us
7. *光谱分辨率：优于3cm-1
8. 光学接口：SMA-905光纤接口
9. *最高使用温度：≥30℃
10. #便携型：重量≤5kg
即插即用
55 | 涡流检测系统 | 1 |  | 1. *测试频率: 完整包含100 kHz-100 MHz范围 |  |  | 复材中高电导率成分的精细成像
2. *最高检测速度（全速度）:≥10 m/min
3. *测量宽度（全范围）:≥3 m
4. #空间分辨率: 不高于1 mm（全速度且全范围条件下）
5. 时分复用操作中频率个数: ≥ 4个
6. *有自动零点校正功能
7. *具有反射和透射测量模式
8. #具有对自由形状样品的自动测量功能，可实现工件内部纤维轨迹的可视化。
9. 敏感度: 直到10层∑900g/m2
10. #无接触介电及电学特性成像
可测量角度和振幅相关的各向异性幅度
56 | 双光子显微镜物镜 | 1 |  | 1. 超复消色差及以上级别的消色差能力 |  |  | 已采购红外激光器配套
2. #在750-1010nm波长范围内透射率大于50%
3. 可非转接方式适配待升级的奥林巴斯体系不同倍数显微镜1套三枚：
(1) # U plan super apochromat objective 30X, NA1.05, WD 0.8mm, Silicone Immersion Objective lens, 400-1600nm applicable.30X万能平场复消色差红外高透过率硅油物镜, NA 1.05, 工作距离0.8mm
(2) U Plan XApochromat objective 60X/1.42, WD 0.15mm（Spring，oil），Coverglass thickness 0.17mm，Corrected wavelength400-1000nm. ZDC supported.60X 万能超平场超级复消色差油浸物镜，NA1.42, 工作距离0.15mm，色差校准范围400-1000nm。
(3) U Plan XApochromat objective 40X/0.95, WD 0.18mm，Coverglass thickness 0.11-0.23mm，Spring，Corrected wavelength 400-1000nm.ZDC supported.40X 万能超平场超级复消色差物镜，NA0.95, 工作距离0.18mm，校正环，色差校准范围400-1000nm。
57 | 激光拉曼显微系统升级包 | 1 |  | 1. 633nm激发波长升级：（1）#激光波长：633nm±0.5nm；（2）#激光功率：≥16mW；（3）*配置633nm Edge滤光片，低波数小于等于50cm-1；（4）*与共聚焦拉曼光谱仪联用，可以使用待升级仪器现有的LabSpec6软件控制自动切换不同激光光路。 |  |  | 探测灵敏度升级，633nm激发光升级
2. EMCCD探测器升级：
（1）*EMCCD出口自动切换光学部件：
（2）像素阵列：≥1600×200；（3）最高读出速率：不低于3MHz；
（4）*与共聚焦拉曼光谱仪兼容，可以使用控制自动切换不同探测器光路。
58 | 布里渊光谱显微镜 | 1 |  | （1）*光谱分辨率：≤1pm |  |  | 先进光学非接触式力学性质成像系统。主要用于生物、高端材料等高附加值产业领域的高速力学成像。
（2）光谱范围：530.5-533.5nm
（3）*激发波长压制：≥60dB
（4）*动态范围（@6GHz 距激发波长）：≥75dB
（5）布里渊激发/采集专用模块，与显微镜左侧或右侧的相机口耦合
（6）接口：USB3.0
2.倒置研究级显微镜，大视场25-30mm及以上，LED明场，平场消色差系列物镜，多维成像软件，配有C-MONT接口.
1. 科研级自动xyz载物台：
（1）行程≥115 x 75 mm，
（2）步进电机 XY 载物台（0.05 um 线性编码）
（3）带控制器盒
（4）带数字电位器的操纵杆 XY 轴
（5）带Z方向驱动电机,用于自动对焦适配器
2. 激光器：
（1）激光功率：≥100mW
（2）工作波长：532nm
（3）长期稳定性: <2%（8hrs±3℃)
（4）光束发散 (full angle): <1.2mrad
（5）空间模式(TEM00):M2<1.1
（6）线宽: <1MHz
（7）偏振比：>100:1
（8）附带光纤耦合及衰减模块
3. 布里渊控制软件
（1）可进行纵坐标轴log转换，x轴cm-1，pm，GHz多种单位转换；
（2）具有自动校准功能
（3）具有光谱实时采集功能
自动寻峰，自动计算FWHM功能
59 | 近场扫描光学显微系统 | 1 |  | 1. 系统必须具有对 AFM 尖端的超高光学接入角（不小于：水平 170°，垂直 50°），以便为 AFM 尖端照明和散射光检测启用两条独立的光束路径； |  |  | 具有纳米级空间分辨率的先进扫描光谱学成像系统。可以开展NanoIR等类型的纳米级显微光谱学测试。设备将配套海外人才引进。
2. 系统须具有基于反射光学的具有高数值孔径的集成照明和光收集单元。 它必须能够在双光束配置中同时聚焦两个独立光源。 它必须允许相对于光轴的平移运动；
3. 易于装样：在样品更换过程中，AFM尖端的位置必须始终保持在同一位置，不影响光线对AFM尖端的聚焦，不能为了换样而移除AFM头；
4. 系统必须能够在 AFM 尖端与样品接触（接合反馈）时对准光学焦点，以优化近场信号；
5. 为了有效的近场提取和背景抑制，系统必须支持至少 2 个独立信号（机械/AFM 和 s-SNOM 信号）的尖端频率的 1 到 5 次谐波阶的每个像素的同时信号解调；
6. 在可见光、近红外和太赫兹光谱范围内能使用单一公共光束路径（例如用于光束聚焦的反射光学和抛物面镜），需提供经同行评审的公开发表文章证明；
7. 包含一个散射近场优化的 AFM，带有一个带有 XY 轴闭环和 Z 轴开环扫描仪的样品扫描仪，XY 轴的精细扫描范围优于 80x80 µm，Z 轴的精细扫描范围优于 1.5 µm。
8. 样品台必须支持软件控制的粗定位，其范围优于 45 mm (X)、8 mm (Y) 和 4 mm (Z)；
9. *样品台能容纳的最大样品尺寸不小于 40 mm x 50 mm x 15 mm ；
10. 扫描探针头必须具有 3 个不同轴的电动定位， AFM 尖端易对准，定位精度必须足以在更换针尖后重新获得近场信号；
11. 易于上样，在换样期间AFM 尖端位置可保持不变；
12. 集成抛物面镜必须包括一个电动定位器，用于将外部光源聚焦到 AFM 尖端。 该定位器必须在 XYZ 方向上定位范围不小于4毫米。
13. 为了样品可视化和感兴趣区域的轻松定位，须集成一个垂直明场光学显微镜。显微镜的光学分辨率应优于 1 µm，视场不小于650µm(对角线)，带有优于 4 Mpixel 的高速 CCD 相机。
14. 配有控制软件，能够支持：控制所有移动平台、AFM尖端运动；测量数据的实时 3D 可视化；以文本文件或二进制文件的形式导出结果。
15. 用户软件：基于工作流程的系统操作用户界面，通过将操作期间的用户任务（样品交换、尖端对齐、扫描等）拆分为单独的模块来提供最大的用户友好性。
16. 照明单元必须与光学设置的标准安装系统兼容。
17. 照明单元的功率和偏振必须适合振幅和相位分辨近场光学测量。
18. 照明单元必须与伪外差干涉近场检测兼容。
19. 光学检测模块必须支持用于幅度和相位分辨测量的干涉式近场信号检测；
20. 纳米傅里叶红外光谱照明单元配有4.5-14.5um 宽谱激光器。
60 | CVD系统 | 1 |  | 1. 主要配置 |  |  | 生物医药用特种化学气相沉积设备。主要用于生物/医药用基底的高质量表面改性。如，医用级基底环氧基化、氨基化等等。
(1) 具有不少于5个蒸气传输管道，包含:
① 不少于4个标准钢瓶蒸气传输管道
② 不少于1个气泡式钢瓶蒸气传输管道
(2) 不少于5个钢瓶卡匣模块，具有温度传感器，加热器及过热自动断电保护功能，包含:
① 不少于4个标准钢瓶卡匣模块
② 不少于1 个气泡式钢瓶卡匣模块
(3) 不少于5 个钢瓶, 搭配手动阀门，包含:
① 不少于4个标准钢瓶及化学前驱体
② 不少于1 个气泡式钢瓶卡及化学前驱体
(4) *厂务端电源，压缩空气进口及废气排放接口
(5) 内建无线射频等离子体生成器 (功率不低于1000Watt / 频率40 KHz)
(6) 等离子体生成器氧气入口
(7) *控制电脑，预先安装Office办公软件 及设备控制软件
(8) 电脑显示屏幕，鼠标及键盘
(9) 干式真空泵，包含冷水机一台
2. 设备主要性能
(1) *工作状态腔室内真空度：≤ 2Pa (~0.015Torr) ，到达以上真空度需求时间 < 10分钟
(2) 腔室工作空间：至少可容纳25片8寸硅晶圆卡匣二个或13片12寸硅硅晶圆卡匣一个
(3) 腔室工作温度：可实现室温至120℃ 连续可调可控，温度控制精度0.1℃
(4) 具有至少2组标准蒸汽传输管路，温控可实现室温至50℃ 连续可调可控，温度控制精度0.1℃，用于安装原子层沉积反应所需无机前驱体分子
(5) 具有至少2组标准蒸汽传输管路，温控可实现室温至120℃ 连续可调可控，温度控制精度0.1℃，用于安装表面自组装沉积反应所需有机前驱体分子(分子量<700AMU)
(6) 具有至少1组气泡式蒸汽传输管路，温控可实现室温至120℃ 连续可调可控，温度控制精度0.1℃，用于安装表面自组装沉积反应所需有机前驱体分子(分子量<2000AMU)
(7) 内建氧气等离子体发生器，便于清洁激活硅片表面，并实现不同膜层的工艺转换清洁
(8) *电源:220/380V，50/60Hz
(9) 运行环境温度: 17-28℃
(10) *最高可运行环境湿度: ≥65%相对湿度
(11) 设备稳定性：正常运行时间≥95%
(12) 设备占地面积≤1.0m*1.0m，高度≤2.3m
(13) 设备具有国际半导体协会人员操作安全规范 SEMI-S2 及 S8 认证书
(14) 合同签订后提供设备的预安装场地要求说明书
(15) *随机提供产品使用说明书和维护说明书
3. 主要工艺技术性能
(1) 搭配适当的化学前驱体, 能将硅片、玻璃片、塑料片、金属等表面改质成以下的表面特性:
① 超疏水(水滴接触角>150度)
② 疏水(水滴接触角>100度)
③ 亲水(水滴接触角<10度)
④ 特定的反应官能基团 (例如铵基基团或环氧基团等)
(2) 可进行单分子自组装薄膜沉积工艺，典型沉积工艺时间：< 2小時
(3) 可进行原子层沉积工艺，典型沉积工艺时间：< 2小時
(4) 可连续执行氧气等离子体清洁活化，原子层沉积工艺及单分子薄膜沉积工艺，执行过程中途不间断
(5) *可预先编辑沉积工艺菜单， 例如工艺气体、气体流量、反应时间等参数， 通过执行菜单，使用时可实现从关门到开门之间全自动沉积薄膜工艺
(6) *每次执行菜单时，可自动纪录工艺控制参数，例如腔室实际温度、 压力、等离子体产生器输出功率、气体实际流量等参数，便于建立统计工序控制及日后纠错时使用
61 | 超宽频超声缺陷检测仪 | 1 |  | 1. 用于自动超声波测试的紧凑型电子设备，具有至少 128 个单元的相控阵探头 |  |  | 先进超声无损检测系统。主要用于材料成型后的无损缺陷检测，用于开展材料优化改性与成型工艺的研发。横向项目配套设备。
2. 一个电子单元上可安装多个相控阵探头
3. 适配频率范围至少包含 500 kHz 至 30 MHz 的相控阵探头
4. *低噪声 A/D 转换，分辨率不低于 14 位，采样率不低于 125 MS/s
5. #可以发射双极传输脉冲，以实现最佳信噪比
6. 可以使用传统相控阵、全矩阵捕获、全聚焦方法
7. 集成至少四轴编码器，并提供接口
8. 自测试和自诊断以实现最大可靠性
9. 具有声发射模式。
样品厚度 0.01 mm ~6 mm（必须满足测薄膜样品）；
62 | 激光导热仪 | 1 |  | 热扩散系数测量范围：0.01 mm2/s 1000 mm2/s； |  |  | 材料制备和性质调控阶段，测试分析材料导热性质，确定材料性质的调控参数等
温度范围：-100°C至+500°C；
适应各种类型样品（如薄膜，纤维，液体，膏状物，粉末，熔融金属等）；
对于各向异性材料，能测纵向和横向导热；
气氛：空气、氩气、氦气；
测量精度：<3%
63 | 半导体特性分析系统 | 1 |  | 一、半导体特性分析系统主机，(PARAMETER ANALYZER MAINFRAME)； |  |  | 1、主要用于研究材料的半导体性能，筛选出性能优良的半导体材料，包括配合物材料、碳材料、薄膜材料等，进一步用于功能器件研究。 2、结合XRD测试以及量子化学理论计算，探究材料半导体性能与其结构间的关系，建立相关的构效关系模型。
1. 半导体特性参数分析仪主机，最多可以支持SMU单元数量9个。
2. SMU通道A/D转换器的分辨率 ≥ 22位
二、高分辨率中功率源测量单元（3个），最大电压 210V，最大电流100mA，最大功率2W(MEDIUM POWER SOURCE-MEASURE UNIT);
4. 中功率测试模块，最大电压210v，最大电流100MA，最大功率2W.
三、高分辨率高功率源测量单元（2个），最大电压 210V，最大电流1A，最大功率20W；(HIGH POWER SOURCE-MEASURE UNIT);
5. 高功率测试模块，最大电压210v，最大电流1A，最大功率20W.
6.输入泄漏电流 <30pA, 最大负载电容≤10nF。
7.电压测量分辨率0.2μV，电压测量精度100μV，电压源设定分辨率5μV。
四、电流前置放大器（2个），可扩展4200-SMU的电流测量分辨率到0.1fA，精度10fA (REMOTE PREAMPLIFIER MODULE);
8.直流电流测量最高分辨率均为:0.1fA；电流测量精度：10fA
五、1KHz-10MHz 电容—电压测量单元 (CAPACITANCE-VOLTAGE UNIT);
六、操作界面及软件：
9.半导体特性分析系统软件Clarius, ，Windows GUI图形化操作界面
10. 针对7种纳米结构的16个测试库：碳纳米管、生物芯 片/器件、碳纳米管FET、纳米线、分子线、分子晶 体管、多管脚纳米格
64 | 近红外飞秒瞬态吸收光谱仪 | 1 |  | 1）检测模式：透射/反射模式可切换 |  |  | 光电转化材料或能源转换材料
2）光谱探测：可见光和近红外光高速 CMOS 线阵传感器
2-1) 探测器波长响应范围：200-1700 nm
2-2) 探测器最大采集速度：8 kHz
3）紫外可见区白光光谱范围：350 - 790 nm (基于800 nm 飞秒激光器)；近红外白光光谱范围：850-1500 nm(基于800 nm 飞秒激光器)
4）高速光学延迟线：光学延迟线最快速度 400 mm/s，精度0.1 微米
5）检测时间窗口：8 ns
6）仪器时间响应函数 IRF：1.5 倍激光脉宽
超快瞬态吸收光谱系统。
65 | 电子材料制备系统 | 1 |  | 一．行星搅拌机 |  |  | 电子材料制备系统是一套非标设备，主要用于电子材料体系，如正极浆料、负极浆料、电解液、介质浆料、电阻浆料、焊接材料等的制备、粘度、粘着力、喷射性能等测定，包含制备系统和性能测试系统两个部分。
1. 技术参数
1）结构形式：自动升桶；密闭真空型；单分散轴，双搅拌轴，刮壁桨
2）双低速行星搅拌+单刮壁
① 功率：0.4kW/4P,三相异步电机
② 变频器：0.75KW变频调速器
③ 搅拌形式：螺旋麻花式，2组，SUS304材质；
④ 轴自转速：0-150rpm，可调
⑤ 轴公转速：0-75rpm，可调
⑥ 刮壁刀：SUS304和Teflon材质，速度和公转一致
⑦ 减速机:配套减速机
3）单轴高速分散
① 功率：0.75KW,三相异步电机
② 变频器：0.75KW变频调速器
③ 转速：0-500rpm；
④ 轴承：
⑤ 分散盘：1根，安装两个盘，直径30mm,SUS304材质
4）上桶体
① 材质：SUS304,镜面抛光处理
② 直径30mm小视窗2只，视镜灯1只
③ 抽空/排空口：1套；
④ 搅拌容器
⑤ 容积：1.1L
⑥ 有效容积：0.5L
⑦ 材质：SUS316
⑧ 密闭：密封圈
⑨ 加工：内胆和底部精密里加工，内外胆镜面抛光
⑩ 结构：双层结构，内带导流板，通冷却水
5）升降方式
① 自动升级，电动丝杠
② 升降导向为直线导轨
③ 0.37KW/4P电机
④ 升级高度：＜150mm
6) 真空系统
① 真空度：≤-0.095Mpa
② 真空泵：旋片式，0.37kw/4P电机
③ 动密封：机械密封
④ 静密封：O形密封圈
⑤ 保压要求：保压24小时不向内渗透
6）测温系统
① 温度范围：0-220℃
② 测温方式：桶内测温，接触物料
7）电控系统
① PLC面板，速度，搅拌，升降可调
② 安全：急停，缓冲保护
2. 配置清单
1）SUS316材质搅拌桶，2个
2）真空泵，1台
3）主机，1套
二．锡膏粘度测试仪
1. 技术参数
1) 粘度传感器：共轴双重圆筒形粘度传感器，螺旋泵式
2) 测定粘度 Pa･s：5Pa・s ～ 800Pa・s
3) 旋转数N：1~50rpm
4) 剪切速度 D:（0.6 × N）S－1
5) 测定精度：指示值±5%
6) 旋转数精度：±2% 编码器控制
7) 重复旋转精度：±0.5%
8) 调整温度范围：室温±5℃（设定范围 15～35℃） 内设恒温槽
9) 显示器：7 lnch 触摸屏
10) 动作模式：PC、PCU、自动设定测试
11) 内置打印机：温度、粘度、剪切速度、旋转数、日期
12) 自动测试：JIS标准测定、任意自动设定测试（最大5个）和USB（联机测定※）
13) 专用软件：粘度专用评价系统
14) 电源：AC100～240V 50／60Hz 120VA
15) 功率：≥130W
16) 外形尺寸：275(W)×439.5(H)×214(D)(mm)
2.配置清单
1）主机，1套
2）A传感器内筒 RIU-1A，1个
3）带叶片外筒 ROU-1A，1个
4）粘度测试软件 VAM-5 （CD-ROM），1套
5）打印机：1台
6）电源线数据线及工具包，1套
7）打印耗材：5卷
三．粘着力测试仪
1.技术参数
1) 测量范围：0~400gf±2gf
2) 分解能：0.25gf
3) 浸入方式：(1)定压浸入方式(JIS规格)；(2)定量浸入方式；(3)定点浸入方式(IPC规格)
4) 测定结果：(1)粘着力:T gf；(2)实际冲压力:Pgf；(3)实际浸入量:Dum
5) 设定条件：(1)冲压力-20~-400gf；(2)冲压时间0.1~99.9s；(3)分离速度10~100mm/s(定压浸入方式/定量浸入方式)2.0~600.0mm/min(定点浸入方式)；※(4)浸入量20~200um；(5)温度室温+10℃~250℃。
6) 附属品：手动印刷器(SUS钢板200um)●试片SUS探测器5.1中。
7) 输出：记录计 感重输出:10mV/gf 温度输出:10mV/℃和数字 RS232C
8) 重量：约10kg
2.配置清单
1）主机，1套
2）打印机，1台
3）金属罩t=200μm（JIS）,1片
4）金属罩t=250μm（JIS）,1片
5）陶瓷板：20个
6）磁铁接触端子(SUS) ，2个
7）磁铁式夹子，1个
8）螺丝接触端子(SUS)，1个
四．高速高精度点胶/喷锡系统
1. 喷射（点）锡系统
1.1喷射压电阀
1）最大工作频率：≥550 cycles/s
2）最佳供料压力：0.2~0.6Mpa
3）最小点径：0.23mm(6号粉)；0.16mm（7号粉）
4）锡膏规格：锡膏5号粉及以上（压电阀）；锡膏3号粉及以上（螺杆阀）
5）喷射性：一致性&稳定性好、效率高
1.2 螺杆阀
1）适用粘度范围：5000cps~100000cps
2）最大转速：≥2000r/min
3）最小点径：0.25mm
4) 最大流体压力：≥90psi
5）阀体材质：铝合金
6）出胶模块：直径1.0mm，直径2.0mm，直径2.6mm模块
2.机械单元
1）定位精度：±15μm@3σ（X,Y,Z）
2）重复精度：±5μm@3σ（X,Y,Z）
3) X/Y/Z轴驱动方式 :X：直线电机，Y：龙门双驱直线电机，Z：伺服电机+滚珠丝杆
4) Z轴行程：≥35mm
5）最大速度：2500 mm/s (X)，3000 mm/s (Y)
6）最大加速度：3g(X,Y)，或优于
7) 轨道工作台要求：传输方向：从左向右，轨道宽度120mm，传输高度900±20mm，顶升工作台配备真空吸附，在中央预留真空孔(利用真空负压吸附固定载具，尺寸可定制)
8）真空吸附平台：尺寸可定制，吸附力大小可调节，对产品无污染
9）喷射有效区域：265mm(W)*450mm(D)，或优于
10）测高精度：具有激光测高功能（零角度非接触式），精度1um，或优于
11）供料装置：双阀（同步或异步）适用5CC/10CC/30CC/50CC针筒安装
12）识别系统：具有多光源图像识别系统，光源类型：同轴三色光，RBW（红蓝白）；相机分辨率：10MP,3840px✖2748px；相机视野范围：28mm✖20mm；视觉抓取精度：0.007mm
13）阀喷嘴加热温度：常温~200℃
14）底部加热温度：常温~120℃
15）称重系统：非接触式称重/接触式称重
3.配置清单
1）主机，1套
2）真空清洁装置，1个
3）声光报警装置，1个
4）称重系统（非接触式称重/接触式称重），1套
5）激光测高系统，1套
6）视觉系统，1套
7）喷射压电阀，1套
8) 螺杆阀，1套
9）螺杆阀模块，直径1.0mm，直径2.0mm，直径2.6mm各1套
10）IPC工控电脑及软件，1套
11）喷嘴加热，1套
12）底板加热装置，1套
66 | 聚合物的裂解气相色谱-三重四极杆质谱联用仪 | 1 |  | 1 气相色谱仪部分 |  |  | 该设备可应用在高分子聚合物的组分分析，分子结构表征，质量控制，热稳定性及热降解研究等，如胶粘剂、橡胶、油漆、涂料及塑料材质鉴别和分析；添加剂分析：如表面活性剂，增塑剂，残留单体，残留溶剂，挥发性催化剂，抗氧剂、交联剂、光引发剂、抗静电剂等，高分子痕量物质分析，微塑料的定性定量分析等领域。
1.1. 柱箱
1.1.1. 操作温度范围：室温以上2℃～450℃
1.1.2. 可设定升温速率：≥125℃/min（或更优），支持程序降温（无需升级）
1.1.3. 程序升温的阶数：不低于24阶25平台
1.1.4. 温度设定精度：0.1℃；
1.1.5. 控温精度：设定值(K) ± 1% (可校准至0.01℃)
1.1.6. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃
1.1.7. 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.6min
1.1.8. 最大运行时间：不小于9999分钟
1.1.9. 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控。
1.1.10. 柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。
1.1.11. 柱温箱内置耐高温灯或者LED灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。
1.2. 流路系统
1.2.1. 可升级双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制
1.2.2. 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元
1.2.3. 具有室温补偿和自动环境补偿功能
1.3. 分流/不分流进样口
1.3.1. 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定
1.3.2. 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能
1.3.3. 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能，
1.3.4. 进样口徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。
1.3.5. 最高温度：450℃
1.3.6. 压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0～150psi）
1.3.7. 压力控制精度：0.001psi
1.3.8. 压力程序比率设定范围：-400 ～ 400kPa/min
1.3.9. 压力程序的阶数：7
1.3.10. 分流比设定范围：0 ～ 9999.9
1.3.11. 流量设定范围：0 ～ 1300mL/min
1.3.12. 隔垫吹扫流量设置范围：0 ～ 1200ml/min
1.3.13. 为扩展使用，仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。
1.4. 自动进样器单元
1.4.1. 样品位：≥150位样品盘
1.4.2. 进样量范围：0.01~200 uL，10μL 注射器以0.1μL 步进；
1.4.3. 交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1% 联苯)
1.4.4. 具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定。
1.4.5. 可升级双塔双柱进样系统。
1.4.6. 可升级样品架冷却和加热功能。
1.4.7. 保留时间重复性：<0.0008min
1.4.8. 峰面积重复性：<1% RSD
2 质谱部分
2.1. 基本性能
2.1.1. 须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机。
2.1.2. 质谱与气相色谱须相同品牌。
2.1.3. 质量数范围: 10～ 1080 u或者更优
2.1.4. 灵敏度：
2.1.4.1. EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 1500（氦气做载气），须采用30米毛细柱进行验收。
2.1.4.2. EI Scan : 1pg OFN, S/N ≥ 300（氢气做载气）
2.1.4.3. EI MRM : 100fg OFN, S/N ≥ 18000 ，须采用30米毛细柱进行验收。
2.1.4.4. IDL(MRM): 10fg OFN 连续8次进样，统计学上99%置信度水平，IDL≤4fg。
2.1.4.5. PCI MRM : 1pg BZP-d10, S/N ≥ 2000，须采用30米毛细柱进行验收。
2.1.4.6. NCI SIM : 100fg OFN, S/N ≥ 4000，须采用30米毛细柱进行验收。
2.1.5. 分辨率：0.4 ～ 3.0u，可调
2.1.6. 碰撞能：0～60eV，可调
2.1.7. 质量稳定性：±0.1u/48h
2.1.8. 最大扫描速度：20,000 u/sec， 须有辅助技术解决高速扫描时高质量端离子传输效率降低的问题
2.1.9. 软件支持显示扫描速度数值，
2.1.10. 最小驻留时间(Dwell Time)：0.5ms
2.1.11. 最小Event time：3ms
2.1.12. 最大Event数：2048 events
2.1.13. 最大MRM速度：800通道/sec
2.1.14. 最大离子监测通道数：16 ch/1 event
2.1.15. 一次进样能够设置的通道数不少于32768个。
2.2. 离子源
2.2.1. EI（标配），PCI、NCI（选配）
2.2.2. 离子化能量：10 ～ 200eV
2.2.3. 离子源温度：独立控温，140 ～ 350℃
2.2.4. 灯丝电流：5 ～ 250μA（发射电流）
2.2.5. 双灯丝设计，且双灯丝分别安装在离子源盒的两侧，位置完全对称，非双灯丝在同侧。从而当灯丝切换使用时，保证了数据的可靠性。
2.2.6. GCMS 接口温度：50 ～ 350℃
2.2.7. 离子源采用前开门式设计，非侧开门式。可从仪器正前面简单拆装，方便离子源清洗维护和灯丝更换。
2.2.8. 维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆损伤风险。
2.2.9. PCI、NCI软电离模式，可支持使用甲醇、乙腈等溶剂替代甲烷等可燃性气体作为反应气。
2.3. 质量分析器
2.3.1. 配备预四极的高精度全金属四极杆。无须控温更优。
2.3.2. 主四极杆可清洗打磨，有效抗污染。
2.3.3. 四极杆以不控温为优，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。
2.3.4. 碰撞池采用氩气作为碰撞气,无需使用昂贵的氦气。
2.3.5. Q3离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声。
2.4. 扫描功能
2.4.1. 扫描功能:
全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等。
2.4.2. 支持多种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等等，获得高灵敏度定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息。
2.5. 检测系统
2.5.1. 二次电子倍增管和±10kV转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统
2.5.2. 离轴连续打拿电子倍增器
2.5.3. 动态范围：8×106
2.6. 真空系统
2.6.1. 主泵：双入口差动式涡轮分子泵排气系统不小于190 L/sec + 190L/sec。
2.6.2. 前级泵：30L/min（60Hz）机械泵。
2.6.3. 前级泵可选配：110L/min（60Hz）无油泵，3年免维护（适用于EI/PCI/NCI全部机型）。
2.6.4. 标配皮拉尼真空规和离子规，可实时监测低真空度和高真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实验误判。
2.7. 可选配质谱直接进样单元
2.7.1. 可以选配与GCMS主机同一品牌的质谱直接进样杆
2.7.2. 安装质谱直接进样杆时无需挪动气相色谱，且须安装在质谱前面板上，
2.7.3. 从气相色谱进样切换到质谱直接进样杆进样时，无需停机和挪动气相色谱仪。
2.7.4. 质谱直接进样杆最高使用温度不低于500℃
2.7.5. 质谱直接进样杆支持程序升温功能，不少于5阶，升温速率不小于80℃/min。
2.8. 其他
2.9.
3.8.1 配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行，需提供Eco模式的说明样本和软件截图证明。
3.8.2 多种附件可供选择，可选配质谱直接进样装置、自动液体进样器。
3.8.3 支持氦气节省模块，实现待机时氦气零消耗。
3 数据处理系统
3.1. GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。软件符合GLP认证及21 CFR Part11，支持自动校正和全自动分析功能，满足各种自动要求的软件系统。
5. 裂解器
5.11 热裂解程序重现性
聚苯乙烯样品，在550℃裂解得到的三聚体(SSS)和硬脂酸甲酯(Me-Ste)峰面积比值的RSD≤2%
5.12 EGA 谱图重现性
聚苯乙烯EGA峰最高点温度 RSD≤0.3%
5.2、加热炉
加热炉类型：竖式微型炉（圆柱陶瓷加热器）
温度范围：室温+10℃～1050℃(1℃步进)
控温精度：± 0.1℃
程序升温速率：1～600°C/min ；1°C/min步进
裂解时间：0～999.9 min (0.1 min步进)
冷却速度：使用 N2或者Air快速冷却，10 min内 实现800→50℃降温。
裂解管：石英裂解管
进样器：自动进样器（不低于45位）
5.3、PY-GC接口（ITF)
ITF加热模块：不锈钢加热套管
温度范围：40℃～450℃(1℃步进)/ 精度±0.1℃
ITF接口进样针：惰化处理不锈钢针
ITF接口螺母：惰化处理不锈钢螺母
5.4、样品杯
样品杯：80uL（惰化处理不锈钢材质）
适用样品类型：固体/ 液体/ 气体
5.5、过热保护
5.1 加热炉：1100℃
5.2 ITF接口：500℃
5.3 样品等待位：100℃
6.配置清单
6.1 三重四极杆气相色谱质谱联用仪主机1台、分流不分流进样口2套、金片1包、智能灯1套、
6.2 机械泵1套、全中文软件工作站1套、NIST质谱谱库1套、扳手等工具包1套、
6.3 配置两年消耗品（含进样垫、石墨压环、O型圈、惰性化衬管、微量进样针、含AFC分流过滤器、灯丝、铝箔等）、He专用过滤器1个、排气管1根、5m载气管2根、色谱柱3根、1L泵油2瓶、
6.4 自动液体进样器1套、150位进样盘1套
6.5 双击式裂解器一套
6.6 EGA-MS谱库一套（不低于2000张谱图）、PY-GC/MS谱库（不低于3000张谱图）、ADD-MS谱库（不低于5000张谱图）、Pyrolyzate谱库（不低于5000张谱图）、
6.7原厂分析中心培训名额2个
6.8 品牌电脑、打印机各1套。
7.保修期:
设备保修期为验收合格之日起36个月。保修期内如发生非人为因素导致的质量问题，投标人进行负责。投标人收到维修要求后4小时作出回应，并在72小时内到达用户现场进行维修。
8. 软件升级： 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。
67 | 精密热分析观测显微镜 | 1 |  | 1. 图像处理部分 |  |  | 该设备精密热分析观测显微镜对研究高温下材料的焊接、润湿过程、失效机理、数据分析都非常有帮助。主要面向企业用户材料开发，在微电子、半导体芯片封装等领域研究封装过程、封装失效机理，有广泛应用，满以及足实验室内部相关科研项目需求。
1）录像方式：MPEG-2(输入信号制式NTSC)
2）录像时间：从上方和侧面录像各约40个小时，合计80小时（140GB HDD✖2）
3）显示器：19”TFT LCD显示器
4）超强信号插入功能：温度、时间（可显示（H）、分（M）、秒（S）、0.1秒（S）、观察标尺、注释等
5）图像处理功能：亮度、对比度、灰度、2值化
6）测定功能：长度、角度、面积（圆形、椭圆形、方形、多边形）
2. 控制部分
1）控制方式：PID程序控制
2）程序设定：温度·时间（可实现小时➡分钟、分钟➡秒之间的切换）（最多可设定127秒）
3）输入：JIS-K型热电偶
4）安全装置：腔体升温过度、阶段升温过度检测装置
3. 气体流量更换组件
1）流量设定范围：MAX10升/分钟和MAX100升/分钟两个系统
2）使用气体种类：空气或氮气
4. 高温腔体装置
1）温度范围：室温~400℃
2）加热能力：MAX300℃/min（5℃/sec）
3）冷却能力：气流快速冷却
4）观察范围：50mm角全范围（上部观察设备可移动并且样本放置台可旋转）
5）气体环境：空气、氮气、真空
5. 上部观察设备
1）CCD摄像头：1/2” 38万像素 彩色
2）变距镜头：19”显示屏上表示约28~110倍，光圈范围，WD=90mm
3）焦距调节方式：X轴（垂直）
4）摄像调节方式：Z轴（左右方向）Y轴（远近方向）
5）摄像照明功率：两个100W卤素光导照明设置
6. 侧面观察设备
1）CCD摄像头：1/2” 38万像素 彩色
2）变距镜头：19”显示屏上表示约28~110倍，光圈范围，WD=90mm
3）焦距调节方式：X轴（垂直）
4）摄像调节方式：Z轴（左右方向）Y轴（远近方向），侧面观察角度轴
5）摄像照明功率：两个100W卤素光导照明设置
7. 水冷循环装置
1）冷却能力：450W,液温10℃
2）送水能力：最大流量9/10升/分钟，最大扬程4.2/5.6m(50/60Hz)
8. 氧气浓度测定组件
1）样本气体：压力29.4KPa以下的非活性气体条件下可以进行检测
2）使用温度：0~40℃
9. 真空排气装置
1）排气能力：20L/min
2）真空压力：13Pa
10. 宏观变焦镜头：19”显示屏上表示约42~290倍
11. 设备尺寸：1350mm（W）✖650mm(D)✖810mm（H）
二．配置清单
1）高温控制单元，1台
2）上部观察单元，1套
3）侧面观察单元，1套
4）图像处理单元，1套
5）水冷循环装置，1套
6）氧气浓度测定组件，1套
7）真空排气装置，1套
8）宏观变焦镜头，1套
68 | 真空辅助回流焊炉 | 1 |  | 一、样品预处理模块 |  |  | 该设备面向企业用户材料开发，在微电子、半导体芯片封装等领域需要用到精密丝印机，高速贴片机和真空辅助回流焊炉，完成对电子焊接材料的评价，在半导体领域对空洞、气泡要求控制在1%以下时，普通的回流焊没法满足要求，需要用到真空辅助回流焊炉。另外，满足实验室内部相关科研项目需求，如微电子焊接材料相关项目的开发。
1.1 全自动高精密丝印机模块
1) 网框尺寸可定制
① Min Size:737X300mm
② Max Size:737X737mm
③ Thickness ：25~30mm
2) 印刷基板尺寸要求
① PCB最小尺寸：50X50mm
② PCB最大尺寸：500X500mm
③ PCB 厚度 ：0.4~6mm
④ PCB 翘曲量：11mm including PCB Thickness 13毫米包括PCB板的厚度
3) 传送高度： 910±50mm
4) 传送方向：左-右;右-左;左-左;右-右
5) 运输速度：Max 1000mm/s Programmable
6) 定位方式
① 支撑方式：磁性顶针/自动调节升降平台
② 夹紧方式：独特的顶部压平,边夹, 真空吸附
7) 印刷头：高精度的伺服组合一体式的驱动系统
8) 刮刀速度： 0~300mm/sec
9) 刮刀压力：0.3~0.6MPa
10) 刮刀角度：0~90°可调
11) 刮刀类型： 钢刮刀标配置,橡胶刮刀可选
12) 钢网分离速度： 0.1~20mm/sec
13) 清洗方式：具备自动有效的清洗功能，Dry、Wet、Vacuum (Programmable) 干、湿、抽真空
14) 工作台调整范围：X:±10mm;Y:±10mm;θ:±5°
15) 整机参数
① 图像识别系统：采用CCD模式自动进行几何匹配对位
② 重复定位精度：±0.01mm（满足01005元件对应图案印刷需求）
③ 印刷精度： ±0.025mm
④ 印刷周期：<15s
⑤ 换线时间：<5Min ，自动上下料
⑥ 使用空气压力：0.4MPa-0.6MPa
⑦ 控制方法：电脑控制
⑧ 具备2D锡膏印刷质量检查与分析
⑨ 机器外形尺寸：1900(L)X2050(W)X1500(H)mm
1.2配置清单：
1) 印刷主机， 1台（需配置2D锡膏印刷质量检查与分析模块）
2) 印刷机安装正常使用必须辅助材料（定制不同规格的钢网、钢刮刀、橡胶刮刀多套，清洗剂等）， 1套
3) 3P直流空压机 ，1台
1.2 视觉贴片机模块
1) 最大电路板面积 310*210mm
2) 最大移动范围 410*320mm
3) Z轴最大移动范围 10mm
4) 典型贴片速度 2500—3000CPH
5) 理论最大贴片速度 3000CPH
6) 重复贴片精度 ±0.6mm
7) 对位方式 视觉对位
8) 可以贴装元器件 01005及以上阻容件和20mm以下IC
9) 编程方式 自动数据导入/影像学习/键盘输入
10) 传动方式：伺服+滚轴丝杆+光栅
11) 带式喂料器：8mm，12mm,16mm,24mm喂料器
12) 喂料器数量 最多放置48把8mmGFTA喂料器
13) IC盘数量 最多1个，此时只能放置24个8mm GFTA-08S喂料器
14) 操作系统:最新的windows操作系统
15) 压缩空气:80psi(0.5Mpa)，气体流量80L/M
16) 功率:≥2Kw
17) 重量 350kg
18) 外形尺寸 780*850*1200mm
配置清单：
1) 高性能的工业计算机1套
2) 贴片头1组
3) 吸嘴5个
4) GFTA-48喂料器平台1套
5) MARK点识别相机2套
6) QFP精密工业相机1套
7) QFP高清晰光源系统1套
8) 8mm，12mm，16mm及24mm自动喂料器
9) IC盘式喂料器( GFQN )
10) 元器件散料盘( GFSN )
11) 3P直流空压机，1台
二、SMT回流焊炉
1. 真空回流焊炉
技术参数
1.1设备参数
1) 焊接面积：440*440mm
2) 炉膛高度：100mm(其它高度可选)
3) 温度范围：最高可达450°C
4) 加热方式：合金加热平台+顶部IR加热
5) 极限真空：<5Pa 工作真空＜15Pa
6) 最大升温速率：260°C/Min
7) 最大降温速率 ：100°C/Min
8) 控温精度：≤±1°C
9) 数据接口：串口/USB
10) 设备控制方式：工控机+软件控制系统
11) 焊接工艺：40段温度控制+真空压力控制
12) 冷却方式：水冷(含冷热交换器、冷水机)
13) 焊接空洞率：＜1%
14) 额定功率 16 KW
15) 电压：三相五线 380V 25-50A
1.2其它相关参数：
1) 真正的真空环境下的焊接。最高真空度≤5Pa，工作真空10-15Pa。
2) 能够在无助焊剂情况下进行焊接。
3) 工业级计算机加上专业的软件控制，达到完美的操作体验。
4) 高达行业40段的可编程温度控制系统，可以设置最完美的工艺曲线。
5) 循环水冷技术，实现快速降温效果。
6) 二组在线测温功能。实现焊接区域温度均匀度的精确测量。控温精度≤士1°C，有效面积内温度均匀性≤士2%。
1.2配置清单：
1)主机一台
2)工业级控制电脑 一台
3)真空烧结炉控制软件系统 一套
4)氮气气氛系统1套
5)甲酸气氛系统1套
6)合金加热平台1套
7)测温系统2套
8)温控系统1套
9)水冷系统（含工业水冷机）1套
10)MFC质量流量计 一台
11)真空泵(机械干泵)
2.氮气回流焊炉
2.1技术参数
1）加热温区数量：上下各6个
2）冷却区数量：上下各1个
3）加热方式：热风发热
4）加热区长度：>2140mm
5）抽风要求：10m3/h,两通道
6）启动功率：15KW
7）恒温功率：5KW
8）温度范围：室温~300℃
9）升温时间：Approx.20min
10）控温方式：PID+SSR
11）控温精度：±1℃
12）横向温差：±2℃
13）异常报警：温度异常、通讯异常、各硬件异常报警
14）网带结构：不锈钢整体式
15）传动结构：耐高温齿轮传统，圆轴与轴承支撑
16）最大工作宽度：350mm
17）运输带高度：900±20mm (可定制)
18）运输方向：左→右或右→左
19）运输速度：0~1.8m/min,或优于
20）运输方式：网带
21）冷却方式：高心风机强制常风冷却
22）氮气系统：配备氮气密封结构及氮气管道，氮气流量计，冷水机
23）氧气浓度检测：配备氧浓度分析仪
24）最低氧含量控制：300ppm
2.2配置清单：
1）主机，1台
2）工业级控制电脑 1台
3）氮气气氛系统1套
4）氧气浓度检测系统1套
5）网带1条
6）冷却系统（含专用冷却模块）1套
7）控制软件系统 1套
温度校正和检测系统 1套
69 | 3D 轮廓测量仪 | 1 |  | 1. 测量原理：光切断法 |  |  | 该仪器采用了三重扫描方式，运用激光共聚焦、白光干涉、聚焦变化等三种不同的扫描原理，高倍率和低倍率，平面、凹凸表面的细微粗糙度，以及镜面体，透明体等。可以实现0.1 µm分辨率捕捉面整体，最快1秒进行高精度3D测量，有优异的精度，可满足多数科研需求和企业需求，比如在精密设备领域，对部件进行形状扫描测量，在微电子、半导体芯片封装等领域，快速测量材料、结构件的3D尺寸等分析测量。
2. 观察光源：LED环形照明（红、绿、蓝）
3. 测量光源：白色LED
4. 摄像元件：1英寸400万像素单色CMOS
5. 投光镜头:双远心镜头x 2
6. 受光镜头:双远心镜头
7. 粗糙度测量:同时符合ISO4287（1994，2001）和ISO25178标准。
8. 大视野模式下放大倍数及视野范围:12X: 24mm*18mm;25X: 12mm*9mm;38X: 8mm*6mm;50X: 6mm*4.5mm。
9. 高倍率模式下放大倍数及视野范围:40X: 7.6mm*5.7mm；80X: 3.8mm*2.9mm；120X: 2.5mm*1.9mm；160X：1.9mm*1.4mm。
10. 高度测量范围：无Z轴连接：10mm（低倍）；1mm（高倍）。
11. 高度测量显示分辨率：0.1um
12. 高度测量重复精度σ：无Z轴连接：0.4um
13. 宽度测量重复精度σ：大视野模式：1um；高倍率模式：0.5um
14. 平台Z向行程：69mm（电动）
15. 平台XY行程：278mm*134mm（电动）
16. 软件测量功能：平面度测量、轮廓、截面、几何公差、面积、体积、粗糙度。
17. 3D数据：通过最大2500万点数据，构建3D模型。
18. 电动旋转单元：具备无需事前校正的电动旋转拼接功能
19. 最大测量区域：300*125*70mm
20. OK\NG判定功能：一键扫描测量，自动判断OK\NG。
二、配置清单
1. 形状轮廓测量显微系统控制器,1套
2. 形状轮廓测量显微系统测量部分，1套
3. 观察应用软件&分析应用软件，1套
4. 交流电源线，1条
5. 专用显示器，1台
6. 控制用电脑，1套
7. 固定工具，1套
电动旋转单元，1套
70 | 超景深数码显微镜 | 1 |  | 载物台和镜头支架要求 |  |  | 该仪器主要用于观察，测量和分析各种材料或结构件的表面形貌、粗糙度和尺寸等，可针对立体样品进行不同焦平面的三维放大观察，解决传统显微镜的景深问题，对于大面积的样品进行全电动三维拼接，可以有效解决传统显微镜倍数大视野小的光学矛盾，为科研提供更清晰全面的放大图片。另外，配置了元素分析功能，可以直接在空气中进行观察区域的元素分析，有助于提高测试效率。
1) 镜头支架可以倾斜，倾斜角度：可带动镜头左侧≥59°倾斜，右侧≥89°倾斜，倾斜角度可实时显示在画面上，并对倾斜角度能够自动读取；
2) Z轴镜头采用电动马达驱动：5相步进马达，分辨率为0.1um（typ）；
3) XY三轴电动载物台对于样品的载重量≥5KG；考虑到拍摄的稳定性，XYZ三轴电动载物台自身重量≥18KG；
4) XY电动平台移动速度≥10mm/秒，Z轴电动台移动速度≥10mm/秒。Z轴部分电动移动量≥42mm。XY平台移动行程≥±20 mm；
5) 电动载物台同时具备透射照明和反射照明功能；
6) 电动载物台具备电动三维（XYZ三轴）拼接功能，且无需密码狗进行授权管理。
2.镜头参数
1）四镜头：放大倍率20～200X、放大倍率100～1000X、放大倍率500-5000X、元素识别镜头）；
2)放大倍率20-200X，视场范围：≥19.05-1.91mm（对角线），20X时物理景深≥34mm，工作距离≥25mm，倍率可以无线自动识别，最大可以具备200倍手持观测的便携式操作；
3）手持便携观测功能：显微镜镜头具有手持观察功能，可进行手持且离开支架对被测物进行接触式观测；
4）放大倍率100-1000X，视场范围：≥3.81-0.38mm（对角线）、工作距离≥25mm，倍率可以无线自动识别；最大可以具备1000倍手持观测的便携式操作；
5)放大倍率500-5000X，视场范围：≥762-76µm、工作距离≥4.4mm；
3.图像采集传感器
1)≥1/1.8英寸高清CMOS系统；
2)最高拍摄帧率≥50帧/秒；
3)影像输出模式为DISPLAY PORT模式，像素＞3820*2150，且主机须具备DISPLAY PORT接口端子，且主机同时具备≥两个USB3.0接口和六个USB2.0接口；
4)光源为高亮度LED，照明寿命≥40000小时；
5)主机显示器：≥27英寸。
4.软件功能参数
1)图像链接功能，在任何观察倍率下，可以做2D及3D的实时可视图像拼接，2D及3D拼接最大可扩展到≥5万×5万像素的范围；拼接后可以保持原倍率在主机上放大观察；
2)屏幕分屏功能：最高可在一个显示器画面内分屏≥9个后进行比较与显示。主机界面上须有明确分屏数目的软件画面供用户自由选择；
3)具备清洁度分析功能，且同时支持ISO16232标准和VDA19标准；
4)具备去除环形光晕功能；
5)具备全方位多功能照明功能；
6)具备3D双画面比较功能（体现为连动、比较、差分三种显示模式）。
5.微镜元素判别模块
一、显微镜元素判别模块标准配置:
1．光学分析系统
2．观察光学系统
二、技术参数：
1、对应元素：H1至U92；激光类型：Nd:Yag
2、激光波长：波长355mm
3、点规格：10μm
4、拍摄元件：1/1.8型319万像素CMOS图像传感器
5、供电方式：通过专属电缆从VHX系列控制器相机端口供电
6、高清晰动态范围：RGB各像素16bit灰度级
6.配置清单
1) 超景深三维显微系统主机，1套
2) 超景深三维显微系统高清摄像，1个
3) 全中文控制操作系统（含遥控器），1套
4) 中国市场专用 AC 电源线，2条
5) 全方位观测系统（即 XYZ 三轴电动载物台，具备透过照明和XY 移动平台）
6) 超小型高性能变焦镜头20-200X及固定支架，1套
7) 大范围变焦镜头100-1000X及固定支架，1套
8) 高清晰度变焦镜头500-5000X及固定支架，1套
9) 3D 测量软件，1套
10) 环状照明配件，1套
11) 光源电源模块，1个
12) 超扩散照明适配器，1个
13) 标准照明适配器（组件1），1个
14）元素识别模块，1套
71 | 多重光散射仪 | 1 |  | 1）设备采用多重光散射原理，静置垂直扫描的测量模式。 |  |  | 该仪器用于检测液体分散体中的颗粒、乳液、溶胶等分散均匀性、颗粒迁移速度和颗粒尺寸变化。对于评价化妆品，测试油墨、涂料、乳液等稳定性有重要作用，可以提供很好的失稳机理研究，对于做配方类的企业能够指导配方成功的合成，实现产业化。
2） 样品无需预处理（无注射、剪切、稀释等预处理操作）。
3） 样品检测过程为非破坏性检测（无需离心，震荡等方法）。
4） 石英玻璃样品池，可以清洗重复使用，样品测量体积1-20ml，配有定位样品池盖，具有旋转定位能力。
5) 具有透射光和背散射光同步双检测器，可以同时接收透射光和背散射光信号。
6）粒子浓度: 无破坏条件下可以测量的浓度0-95%（V/V）
7）可测量粒径范围: 0.01-1000um。
8）可控制温度范围：4°C到最高80°C，温控精度：±0.1°C，非油浴水浴控温，半导体控温。
9）具有6个样品测试位，可一次同时最多放置6个样品，在测量的过程中可以随时向未添加样品的测量位添加样品进行测试，而无需停止正在进行的测试。
10）具有稳定的数据采集功能，可以间歇式测量，长期数据追踪（样品从仪器中取出后，可以再次放入测量，不改变样品位置）。
11）具有内置标准品，无需每次手动校验，仪器每次开机自动完成校验。
12）检测过程对于检测样品没有粘度的限制。
13）具有整体稳定性指数，底部稳定性指数，顶部稳定性指数，以及中部稳定性指数，以及任意位置稳定性指数，不但可以反映样品整体稳定性程度也可以反映局部的稳定性程度。
14）具有分散度指数，用于反映样品中分散相在体系内的分散均匀性程度，可以表征样品的分散工艺适应性。
15）可动画模拟显示样品的稳定性变化全过程，可以直观反映样品的稳定性变化的全过程。
16）可显示样品光子自由程。
17）提供不同团聚类型和分层类型对应的特征谱图，指引样品不稳定的原因。
18）具有雷达图显示模式，可以直观显示样品的主要稳定性问题及不同样品间的差别。
19）具有中英文多语言软件环境互相切换功能，软件可实时采集透射光和背散射光数据，并绘制成与样品池高度和时间相关的指纹图谱，通过计算得到粒子迁移速度相对时间的曲线，样品的分散均匀度指数，样品综合的稳定性系数（TSI）等数据。
20）符合GB/T38431-2019分散体系稳定性评价方法。
21）仪器尺寸：长×宽×高=350×450×900cm
2.配置清单
1）主机1 台
2）专用分析软件（1套）
3）e-guide（电子版操作手册1本）
4）100 measurement cells (标准样品池100个)
5）6 bore sample frame（样品池支架1个）
Control standards（标准品1盒）
72 | 三重四极杆液质联用仪加配紫外检测器 | 1 |  | 光源：氘灯 |  |  | 紫外检测器（UV）可使用于大部分常见具有紫外吸收的有机物质和部分无机物质，是高效液相色谱法中应用最广泛的检测器之一。该检测器可以实现与实验室现有的液质（LC40-SCIEX Triple quad 5500+ Qtrap Ready）进行连接使用，软件兼容，广泛应用于化学、生物、医药、环境、食品等领域。
2.波长范围：190-700 nm
3.带宽：8nm
4.波长准确度：±1nm
5.波长重现性：±0.1nm
6.样品池温度范围：19-50℃
7.噪音：≤4.0*10-6 AU
8.线性范围：2.5 AU
9.PH范围：1-13
10.与实验室已有液质（LC40-SCIEX Triple
quad 5500+ Qtrap Ready）进行连接使用，软件兼容。
11.打印机，可自动双面打印
73 | 超高效液相色谱仪 | 1 |  | 设备一 |  |  | 制药行业：常用于药物开发和质量控制中，用于分离和分析药物成分、杂质、代谢产物等。 2、化学分析：可用于分离和检测化学物质，包括有机分子、无机离子、药物、农药、化妆品成分等。 3、生物化学：可用于分离和分析生物样品中的蛋白质、核酸、多肽、激素等生物分子，自动进样器有冷却控温装置，满足生物样品的日常测试。 4、食品科学：广泛应用于食品中的添加剂、防腐剂、食品色素、香料等的分析和检测。
1、输液泵
1.1泵类型：并联或串联双柱塞
1.2物理双泵头：减低故障率，便于维护
1.3流速范围：0.001-8.0000mL/min或更优1.4耐压：不小于1000bar
1.5流速精度：≤0.07％RSD
1.6混合器：可实现流动相快速、稳定混合
1.7自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。
1.8梯度类型：四元低压梯度
2、脱气机
2.1流路数目：不小于4路
3、自动进样器
3.1可实现柱前衍生、自动稀释、氨基酸分析（氨基酸提供公开发表文献）等功能。
3.2耐压：1000bar
3.3进样范围：0.1-50uL
3.4样品数量：大于等于130位(2mL样品瓶)
3.5进样精密度：< 1% RSD（进样体积 5-50mL）
3.6满足针外润洗和进样口冲洗功能
3.7样品控温设定范围：4-40℃，带制冷
4、柱温箱
4.1温度控制类型：强制空气循环
4.2温度控制范围：室温-10℃-85℃
4.3色谱柱容量：单个柱温箱内可同时放置6根色谱柱
4.4有漏液传感器
5、二极管阵列检测器
5.1光源：氘灯和钨灯
5.2二极管数量：1024
5.3波长范围：190-750nm
5.4漂移：＜0.4×10-3AU/h
5.5噪音：＜4.5×10-6AU
5.6线性：＞2.4AU
5.7温度系数：＜0.3×10-3AU/℃
5.8标准池：光程：10mm；池体积：12μL；耐压：12MPa
5.9控温单元：光源，光路系统，流通池(部分选配流通池除外)
5.10流通池温控：19-50℃、1℃步进
6、色谱工作站
品牌电脑，配置不低于：i7处理器，8GB内存，1T硬盘，23英寸LCD显示器，Windows 10专业版操作系统；打印机一套，配置不低于；色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；
7、售后服务
在潮汕地区服务响应时间为24小时，设备质保3年。
8、配置清单：
8.1 超高压输液泵一套
8.2自动进样器（带样品冷藏功能）一套
8.3 制冷型柱温箱一套
8.4高灵敏度二极管检测器一套
8.5液相色谱工作站一套
8.6 脱气机一套
8.7 1.5ml样品瓶500个
8.8 流动相过滤装置一套
8.9 配套色谱柱三根（分别带配套保护柱）
8.10电脑及打印机
74 | 单四极杆气质联用仪加配火焰离子化检测器（FID） | 1 |  | 最低检测限：<1.2pg碳/秒 |  |  | FID检测器，全称为火焰离子化检测器，是气相色谱仪的主流检测器产品之一。该检测器与实验室现有气相色谱质谱联用仪（Agilent8890-5977C）连接使用，软件兼容，可拓展目前气质联用仪的检测功能。
2.电子压力/流量控制(EPC)
3.最高使用温度：450˚C
4.线性动态范围：>107
5.数据采集速率：最高1000Hz的数据采集频率。
6.与目前实验室现有气相色谱质谱联用仪（Agilent8890-5977C）连接使用，软件兼容。
配置清单：
1. 火焰离子化检测器（FID）
氢气发生器
75 | 折光仪 | 1 |  | 1.测量原理：U型管振荡原理；测量系统：自动测量，数字显示。 |  |  | 用于液体样品的密度、折光率的精确测定，密度范围0-3g/cm3，密度准确度：(5x10-5)g/cm3；折光率准确度：2×10-5 nD，同时，可测定比重、白利糖度、酒精度和浓度等指标；
2.密度计温度控制范围：(0～100)℃，准确度：≤0.02℃（0-3 g/cm3全范围内）,重复性标准差：0.01℃。
3.密度测量范围：(0-3)g/cm3，准确度：(5x10-5)g/cm3（全范围测量，重复性（5*10-6） g/cm3。
4.不但可以直观看到样品中的气泡，而且可以直观看到样品中的悬浮颗粒。放大倍数10倍。可以扫描整个U型管, 并观察整个U型图像并监控样品进样过程，或选择保存U型管的图像。
5.配备触摸显示屏，可同时显示多个参数（测量结果、温度、计算值、平衡模式、时间等）。
6.具有全粘度范围自动粘度补偿，针对不同粘度范围的样品，不需要切换方法或公式，全自动完成粘度修正过程。
7.仪器内置酒精浓度表、酸碱度表、API函数、10个以上可编程的自定义函数。
8.具有全自动温度扫描功能，可自动平衡设定的温度并测量相应温度下的密度值。
9.主机内置高精密大气压力传感器。
10.配备最少5个USB端口，最少2个RS 232接口。
11.可存储最少10万个测试结果。
12.测量压力：0-10bar。
13.配备垂直进样系统，减少气泡干扰
14.配置蠕动泵自动进样，实现快速自动进样
15.折光仪测量范围：1.26～1.72 nD，折光指数分辨率：1×10-5 nD，折光指数准确度：2×10-5 nD，温度准确度：0.05℃，精度0.01。
16.光仪采用LED光源，平均寿命>10万小时。
17.采用蓝宝石棱镜，波长589.3nm。
18.支持连接LIMS系统。
配置要求：
密度仪主机，1台
空气干燥泵，1台
U型管可视模块 ，1只
垂直进样器，1只
标准水，10只
折光仪主机，1台
连接套件，1套
打印机，1套
蠕动泵，1套
针筒，600只
76 | 熔点仪 | 1 |  | 测试指标及应用领域：全自动熔点和熔程测定，仪器可以自动判断终点；可同时测试的毛细管样品位数量不少于6根，尺寸外径小于1.8mm； |  |  | 熔点测定是辨认物质本性的基本手段，也是纯度测定的重要方法之一。因此，熔点测定仪在化学工业、医药研究中具有重要地位，是生产药物、香料、染料及其他有机晶体物质的必备仪器。该熔点仪测试熔点，符合欧洲药典、美国药典、中国药典的规范要求。
2.测量温度范围：室温-400℃；
3.温度分辨率：0.1℃ ；
4.加热速率：0.1-20℃/min；
5.加热时间（50到400℃）：5min；
6.冷却时间（400℃到50℃）：6min；
7.熔点准确度（室温-200℃：±0.2℃；200℃以上： ±0.5℃；
8.仪器测试原理：初熔根据透光率,终熔根据透光率变化率，具体参数可调；
9.具备用户管路和四级用户权限，可设置30个不同用户；
10.操作方式：中文彩色触摸屏操作，每个用户可设置12个桌面快捷键，一键启动进入等待测试界面，无需再设置方法参数；可以在屏幕上直接输入每根毛细管的批号信息等；
11.操作语言：至少有中文和英文两种语言
12.具备彩色AVI视频自动记录功能，可以在视频上肉眼核对终点，并且视频功能是9倍放大效果；同时会自动记录透光率曲线；
13.视频结果：最长可储存300min视频；仪器可以进行视频存储和回放，回放时可以同时看到6根毛细管的结果；包含透光率强度变化曲线也可以记录和回看；视频可以保存到SD卡中，可以导出备份；
14.结果输出：可连接USB-P25打印机和网络打印机；并且透光率变化曲线和终点视频截图都能打印到A4报告上；
15.可连接条形码扫描仪；
16.永久保存方法个数：60个，结果存储数量： 100个；
17.方法模板：用于熔点和熔程自动检测的预编程方法多达60种，100种参比物质；
18.校准和调整：可进行1点、2点和3点温度调整，自动校准和调整参数自动计算；
19.符合标准：欧洲药典Ph.Eur.2.2.60，美国药典USP741，日本工业标准JIS K 0064，中国药典 0612，ISO 3146 “塑料-半晶体高聚物的熔化行为”；
20.配置有制样工具；
配置清单：
1. 熔点仪主机，1台；
2. 熔点配件盒
3. 外置电源，120W
4. 电源线
5. SD卡2GB
6. 熔点毛细管150根
7. 说明书等文件；
8.适用的打印机一台
77 | 离子色谱仪（与Orbitrap Exploris 120联用 ） | 1 |  | 1、离子色谱系统，包括耐6000psi压力的PEEK高压泵2套（带有泵前脱气装置），在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀，可升降温且能同时容纳四根以上色谱柱的柱温箱，阴、阳离子抑制器，无需通过增加模块即可在仪器主机内部同时安装阴、阳离子双抑制器，且可同时安装两套电导检测器或安培检测器，兼容4μm小粒径色谱柱。 |  |  | 适用于样品中阴阳离子、有机酸、有机胺、糖类物质的分析，且能与实验室现有的高分辨质谱（Orbitrap Exploris 120）联用，对强极性化合物，如草甘膦等化合物进行定性定量分析
2、四元梯度泵：高性能/低脉冲低压四元双柱塞泵，通过时间比例阀控制四个通道溶剂的体积百分数进行四通道淋洗液任意比例的梯度洗脱。采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。
2.1流速范围：0.00-10.00 mL/min，无需更换泵头。
2.2最大压力：41 MPa(6000 psi).
2.3流速最大误差：<0.1%.
2.4流量精密度：<0.1%.
2.5压力脉冲：小于系统压力的1.0%.
2.6低压四元梯度准确度：<0.5%。
3、柱控温
3.1种类：原装柱温控模块，具有升降温和加热块预加热功能。
3.2温控范围：10 - 70℃.
3.3加热方式：采用非接触式加热，可满足样品和淋洗液预热的需求，控温效果比接触式加热要好。
4、抑制器：自动电解连续再生微膜抑制器：具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线，使检测灵敏度更高。
4.1抑制器再生液通道和淋洗液通道相互独立，是完全隔绝的通道，不存在再生液中阴阳离子对样品的污染，可对亚ppb级低浓度硫酸盐和钠离子进行准确定量。
4.2阴离子自动电解连续再生微膜抑制器，不接受外加硫酸进行轮流再生，节约试剂成本和避免使用浓硫酸的潜在危险，保证硫酸根离子的测定准确性。不需使用蠕动泵，使仪器连接更简单，更易于操作，且不存在泵和泵管等易耗品。
4.3阳离子自动电解连续再生微膜抑制器，连接在阳离子交换柱和电导检测器中间，可以电解连续再生，无需外加再生液，且经一次抑制即可将淋洗液抑制成水，不干扰铷、铯、锶、钡等碱金属和碱土金属的定量。支持梯度洗脱用于有机胺类物质的分析。
5、软件:
5.1操作界面操作系统易于学习和操作。样品列表中已采集数据的样品具有色谱图缩略显示功能，不用打开具体谱图即可看到样品大概组成及含量信息。
5.2基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据；可以实现样品及标样的数据图形化显示，可以以棒状图、散点图、折线图、气泡图等形式显示数据点的趋势与离散度。
5.3可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器。 5.4能与现有的高分辨质谱（Orbitrap Exploris 120）联用，软件兼容。
6、可扩展在线电解淋洗液发生器
6.1、产生方式：利用在线电解产生的H+或OH-生成酸性或碱性淋洗液，可有效避免空气影响，杜绝母液的变化对淋洗液产生影响，不采用稀释的方式代替。
6.2梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，有效避免由于压力过低产生气泡的问题。泵后产生梯度，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。
6.3梯度精度0.2%。
6.4梯度准确度0.15%。
7、离子色谱用自动进样器：用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。
7.1具有同时放置大于等于100个液相色谱1.5mL样品瓶的样品盘，需提供实物或软件示意图图片。
7.2单一样品瓶装样后可实现同一样品1-99次重复进样。
7.3可安装1-2个六通阀或十通阀，实现顺序进样、样品前处理、馏分收集与再次进样等功能。
7.4样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品保护外壳，可手动开关。
7.5样品盘温控功能（温控范围4℃-50℃）
8、安培检测器：用于安培检测相关应用。微处理器控制，数字输出模式。提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安以及3D扫描五种检测方式。
8.1平衡扭矩安装旋钮：提供稳定的池体积，易于安装。
软件预设四电位波形，分别采用还原清洗和氧化清洗的方式清洗工作电极表面，使电极表面清洗更干净，灵敏度更高，重现性更好，连续进样6针糖或氨基酸峰面积RSD<1%。
8.2检测器噪音：IPAD模式<50pC；
DC模式<10pA.
8.3电位范围：-2.0到2.0V，0. 001V增幅。
8.4量程范围：积分安培50 pC 到 200μC；
直流安培5 pA 到 74μA。
8.5池体材质：钛合金池体。
8.6工作电极：1mm和3mm永久电极可供选择，1mm电极线性范围宽，3mm电极检测灵敏度高，可反复打磨使用，并可提供可抛弃型电极，保证更短的开机平衡时间和更好的样品测定重复性。
8.7参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可耐受0-14的pH范围，可通过监控系统pH值来判断参比电极的健康状况，并可减少因pH变化而引起的基线漂移。
9、电导检测器：
9.1类型：数字信号控制处理器，当检测ug/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号。
9.2电导池体积：≤0.7 μL。
9.3全程信号输出范围：0-16000 μS.
9.4检测器分辨率：≤0.003nS/cm（需提供计量报告）。
9.5检测器耐受最大压力：≥8Mpa。
9.6信号采集频率：不低于80Hz。
9.7电导池控温范围：+5℃到60℃。
10、紫外检测器
10.1原理：双波长，可变波长
10.2光源：氘灯
10.3频带宽度：6 nm 在254 nm
10.4通道数量：2个
10.5波长范围：190-750 nm
10.6波长准确度：± 1 nm
10.7波长精确度：± 0.1 nm
10.8线性范围：< 5% RSD 在2.5 AU时；
10.9数据采集频率：125Hz
10.10 自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证
10.11噪声:<± 2.5 μAU
10.12漂移:<0.1 mAU/h 在254nm下
10.13停泵扫描：支持
11、售后服务与技术支持
11.1免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。
11.2保修期：提供3年的整机免费保修。质保期内服务包括所有零件、人工和技术咨询，不再另行收费。
11.3对于超过保修期的上门维修服务，将酌情收取人工费用；需要更换配件的将收取零配件费用。
11.4在接到客户要求提供服务的电话后，将会在2-4小时内响应。电话服务无法解决的，将会在48小时内派客户服务工程师到达客户现场检修仪器。
11.5厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。
11.6免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。
离子色谱仪配置清单
1.离子色谱主机（（四元梯度泵-梯度泵）带脱气 1套
2.淋洗液托盘及4个2L溶剂瓶 1套
3.气体调节阀 1套
4.双进样口色谱单元 1套
5.仪器控制软件 1套
6.电导检测器及电导池 1套
7.抑制器附件 1套
8.电化学检测器 1套
9.电化学池 1套
10.pH, Ag/AgCl 参比电极 1套
11.自动进样器 1套
12.2mL托盘 1套
13.10mL托盘 1套
14.1.5ml样品小瓶 5包
15.六通阀（实现双系统进样） 1套
16.IC-MS联用安装包 1套
17.辅助泵 1套
18.绿色管路 100
19.黑色管路 50
20.三通 1套
21.小接头10套
22.小密封圈（米粒，十个装） 1套
23.大小转接头，串联白色和常规管路 2套
24.1000 psi 背压管 2套
25.阴离子电解再生抑制器 1套
26.阴离子分析住 1根
27.阴离子保护住 1根
28.水中氟、氯、硝酸根、硫酸根、磷酸根混合标准溶液 1套
29.阳离子电解再生抑制器 1套
30.阳离子分析柱 1根
31.阴离子保护柱 1根
32.水中锂、钠、钾、镁、钙、铵根混合标准溶液 1套
33.Au电极，配有垫片及磨光套件 1套
34.糖分析柱 1根
35.糖保护柱 1根
36.紫外检测器 1套
37.紫外检测器流通池 1套
38.工作站(不低于i7CPU、8G内存、1T硬盘、DVD刻录机、24寸高清彩色液晶显示器），以及数据处理使用的软件) 1台
39.激光打印机 1台
40.流动相过滤装置 1套
78 | 气相色谱-高分辨质谱联用仪 | 1 |  | 一、质谱部分 |  |  | 气相色谱用于微量复杂代谢组分的在线分离；高分辨质谱联用仪用于微量复杂代谢组分的分子量的测定和定量分析。气相色谱-高分辨质谱联用仪用于代谢组学中代谢物的鉴定，未知代谢物的分子量测定与结构分析，代谢途径的确认，代谢物绝对量的变化以及差异分析，已知代谢物的筛查等
1 离子源
1.1 必须配备独立超惰性材料的EI源和化学源（CI源）
1.2 具有真空锁定功能，EI与CI源，或离子源之间的切换可在3分钟内完成，无需放真空，以方便换不同电离方式和维护离子源，提高工作效率，需提供相关的实物图片证明
1.3 标配的没有接口连接的不泄真空更换色谱柱功能，分析色谱柱必须直接插入离子源中，以确保检测的高灵敏度；不同极性的色谱柱更换可在5分钟内完成，无需放真空，提高工作效率
1.4 化学源：包括正化学源（PCI）、负化学源（NCI）；一针进样分析，实现同时正负离子切换（PPINICI）
1.5 离子源温度：独立加热，50-350℃
1.6 接口传输线温度：可控温，最高达380℃，需提供软件截图证明
2 质量分析器：采用四极杆组合高分辨静电场轨道阱质谱或四极杆组合飞行时间质谱，若采用飞行时间质谱，则必须配备全二维气相，以弥补其分辨率不足
3 分辨率
3.1 要求所提供设备的分辨率不小于60,000 FWHM （at 272 m/z）（该项指标为验收指标）
3.2 具备多档不同高分辨率可调（档数≥3）（提供分辨率仪器方法设定截屏）
4 质量精度（MS和MS/MS）：浓度范围在5个数量级内的质量精度：< 1 ppm
5 质量范围：30-3,000 m/z.
6 灵敏度
6.1 全扫描Full Scan灵敏度（分辨率保持在50,000 FWHM或以上时）：100fg OFN柱上进样 S/N优于10,000:1（该项指标为验收指标）
6.2 正化学源（PCI）灵敏度：10pg Benzophenone（BZP）柱上进样 S/N优于150:1；
7 最低检出限（分辨率保持在50,000 FWHM或以上时）：IDL≤6fg OFN （连续8次进样10fg/uL OFN，1ul进样量，峰面积精度在99%置信水平下，检出限小于6fg）（该项指标为验收指标）
8 线性动态范围：分辨率设定为不小于50,000 FWHM时，以六氯苯农药为目标物，线性范围≥105（要提供相关实验证据）
9 灵敏度稳定性：要求所提供设备在提高仪器分辨率时，设备的灵敏度保持不降低；也即在不同的分辨率下（7,500，15,000，30,000，60,000），打开质谱调协液，130.9915的峰信号的响应值在最低与最高分辨率下相差不超10%。（该项指标为验收指标）
10 扫描模式：高分辨全扫描MS和高分辨二级扫描MS/MS，高分辨选择离子扫描SIM，化学源（CI源）高分辨正负离子切换扫描功能，高分辨全扫描依赖的二级离子扫描，高分辨目标选择离子依赖的二级离子扫描，高分辨中性丢失扫描
11 检测器：TDC或ADC或FT检测器，若采用微通道板（MCP）、光电倍增器或者电子倍增器等消耗性类型检测器的，除原机配置外，需额外提供相应备用检测器10个，以满足十年的正常使用需求。
12 高分辨质量分析器：要求真空度小于10-8mbar（提供投标仪器型号真空度实时截屏）
二、气相部分
1 柱温箱
1.1 柱箱温度：室温+10℃～450℃，多级程序升温，不少于28阶29段
1.2 降温能力：从450℃降到50℃时间小于4.0分钟
1.3 最大升温速度为125℃/min，温度步长0.1℃
2 即插即用组件接口，用户可自行增加进样口或检测器，可在 2 分钟内完成安装
3 载气最大压力: ≥1000 kPa（145psi），全量程（包括大于100psi）压力精度0.01kPa（0.001psi）
4 即插即用分流/不分流进样口
4.1 温度范围: 50ºC－400ºC或更宽，以1ºC步进调节
4.2 进样口分流比：12000:1
5 三合一自动进样器（液体➕顶空）
5.1X-Y-Z三维移动机械手系统，可实现液体自动进样、顶空自动进样功能。
5.2任何配置（液体、顶空）均可升级扩展为三合一自动进样器（液体、顶空）
5.3可以兼容所有类型的气相色谱进样口。
5.4自动进样器可扩展实现以下功能：
样品稀释；
标准品稀释，配置标准曲线；
加内标；
顶空进样前，将液体标准品加入顶空瓶；
纤维头进样前，将液体标准品加入到固相微萃取样品中；
样品摇匀、混合；
衍生化；
5.5自动进样器可被气相色谱、气质联用仪软件控制，无需第三方软件。
5.6液体进样样品容量：标准安装支架，最多可容纳648个2ml的液体样品瓶；
5.7顶空进样样品容量：标准安装支架最多可容纳240个10mL或20mL的顶空瓶；
5.8无需传输线和定量环；
5.9必须采用同一品牌的气相色谱与高分辨质谱，维护使用更方便
6 火焰离子检测器（FID）
6.1最高操作温度：450 ºC
6.2最低检测限：＜1.4 pgC/s
6.3线性范围：107
6.4数据采集频率： 300Hz
7火焰光度检测器（FPD）
7.1 最高操作温度：基座：450 ℃；检测池：200℃；步进0.1 ℃
7.2最低检测限：100 fg P/s和5 pg S/s（甲基对硫磷）
7.3动态线性范围：104 (P)；>103 (S)
7.4选择性：P/C=106:1；S/C =106:1
7.5可使用双波长版本
三、软件部分
1 质谱数据处理软件可依据谱库中标准保留时间和精确质量数，同位素丰度等质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜索, 并显示搜索结果.搜索结果应显示每个化合物的实测保留时间和多个离子的精确质量数，以供使用者准确定性。
2 定性软件能够充分发掘高分辨率精确质量谱图和产物离子谱图的丰富信息。
3 新一代解卷积软件可从多个叠加图谱中快速分离、提取单一化合物谱图信息，能够获得纯净质谱图，并进行NIST谱库检索，具有高分辨过滤功能，使用高分辨过滤值，从而进行化合物快速鉴定。
4 软件可以自动识别样品组间的显著性差异，并通过精确质量数谱库检索进行化合物鉴定。
四、售后服务与技术支持
1免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。
2保修期：提供3年的整机免费保修。质保期内服务包括所有零件、人工和技术咨询，不再另行收费。
3对于超过保修期的上门维修服务，将酌情收取人工费用；需要更换配件的将收取零配件费用。
4在接到客户要求提供服务的电话后，将会在2-4小时内响应。电话服务无法解决的，将会在48小时内派服务工程师到达客户现场检修仪器。
5厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。
6免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。
气相色谱-高分辨质谱仪配置清单
1.高分辨质谱主机 1套
2.EI源 1 套
3.CI 源 1套
4.机械泵 1套
5.仪器控制软件 1套
6.气相色谱仪主机 1套
7.真空锁定装置 1套
8.分流/不分流进样口 1套
9.三合一自动进样器（含顶空和液相进样器） 1套
10.气相色谱仪安装支架 1套
11.进样针支架自动更换装置 1套
12.定量软件 1套
13.最新版Nist 谱库 1套
14.食品安全和环境数据库 1套
15.气相色谱柱 3根
16.带玻璃棉的去活不分流衬管（5个/包）2包
17.带玻璃棉的去活分流衬管（5个/包）2包
18.分流不分流进样口低流失隔垫（50个/包）1包
19.分流不分流衬管密封圈（1个/包） 5包
20.分流不分流进样口，检测器用螺母（5个/包） 2包
21.分流不分流进样口和检测器用石墨垫（10个/包）1包
22.质谱端用石墨垫（10个/包） 1包
23.质谱端用螺母 2个
24.2ml 螺口样品瓶，透明，套装（含瓶子和瓶盖瓶垫）（100个/包)5包
25.20mL顶空样品瓶，125个/包 2包
26.械泵油，1L装 2瓶
27.数据处理工作站(不低于i7CPU、8G内存、1T硬盘、DVD刻录机、24寸高清彩色液晶显示器，以及数据处理使用的Office软件) 1台
28.仪器控制工作站(不低于i7CPU、8G内存、1T硬盘、DVD刻录机、24寸高清彩色液晶显示器，以及数据处理使用的Office软件) 1台
29.激光打印机 1套
30.不间断电源UPS（10KW, 2h) 1套
31.隔离变压器 1台
32.气瓶及减压阀1套
33.氢气发生器1台
34.电源线 4根
79 | 低温差示扫描量热仪 | 1 |  | 1.测试原理和温度范围：热流型 DSC，温度范围：-90～500℃（配置机械制冷系统， |  |  | 该仪器是在程序控温下测量与材料内部热转变相关的温度、热流的关系，量热灵敏度：≤0.04µW，可分析材料的特性，如玻璃化转变温度、熔点、结晶、结晶度、产品稳定性、固化反应研究、氧化诱导期、比热、纯度等。
机械制冷装置可使 DSC 降至-90℃）
2. 温度准确度: ±0.1℃
3. 温度精度：≤±0.02℃
4. 量热灵敏度：≤0.04µW，量热（热焓）精度（铟标样）：≤0.1%
5. 升温速率（线性可控）：0.02-200℃/min
6. 热电偶与传感器：测试热电偶数量 56 对；热电偶材料要求金/金钯材料（耐腐蚀性
强）；传感器与炉体采用分体式设计，可单独更换传感器
7. 量热准确度（铟标样）：0.05%
8.基线弯曲度/基线噪音：≤10µW（-50～400℃）
9.信号时间常数：≤1.8s（1mg 的铟放入铝坩埚测试，可验收指标）
10. 灵敏度（TAWN 定义，可验收指标）：≥11.9
11.分辨率（TAWN 定义，可验收指标）：≤0.12
12.仪器校准技术：FlexCal 专利校准技术，只需一次 Total 校准，即可在改变加热速率、
坩埚类型或吹扫气体时，也无需再次校准，保证结果可靠，提高效率。
13. 配有内置气体控制装置，三进两出，并可以通过软件程序自动切换两种不同的气体。
14.气氛：静态或动态；可通氧化、还原、惰性等气体
15．压片机：可以对固体、粉末、液体等各种形态样品进行密封。
16. 配备30位以上的全自动进样器
17. 带动力学软件、纯度软件各一套
18. 扩展要求：具备升级 UV-DSC 和显微镜 DSC 的硬件要求（需提供厂家官方可下载的
产品彩页作为佐证）
二．售后服务要求：
1. 提供免费安装调试和现场操作培训，确保仪器硬件和软件工作正常，并达到规定的各项
指标，保证操作人员能够独立操作。
2. 除随机英文操作说明书外书外，提供简明中文操作说明书一套（安装调试时提供）。
3. 保修期为三年整。保修期内，免费提供非人为因素损坏的一切维修服务(包括零部件更换
等)。保修期后，提供长期维修服务。
4. 服务响应时间：在接到维修要求后，十二小时内响应，给出简单的诊断和解决方法，指
导需方排除故障。如无法排除故障，维修人员在三个工作日内到达现场。
5. 提供不少于 2 个名额的免费培训，地点在厂家的实验室。
配置清单
1.DSC 主机一台
2.专业差示扫描量热仪分析软件一套（中英文可切换）
3. DSC 传感器 1 个（可单独更换）
4. 铟、锌标样各一盒，铟标样至少 240mg，锌标样至少 80mg
5. 300 套原装铝坩埚/带盖；不同容积铝坩埚一盒（20µL，40µL，100µL）；操作工具一套
6.机械制冷系统 一套
7.自动进样器一套
8. 坩埚压片机一台
9 品牌电脑一台，配置不低于：i7处理器，8GB内存，1T硬盘，23英寸LCD显示器，Windows 10专业版操作系统；
10打印机一台
80 | 静态热机械分析仪(TMA) | 1 |  | 可实现全程温度范围: -150～1000℃，配置机械制冷系统的温度范围为：-70-400℃。 |  |  | 该机主要用于测定材料在程序控温条件下（-150-1000℃），通过测量材料尺寸变化从而表征材料随温度、时间、力所发生的膨胀或收缩行为，测量精确度：±0.1％。可以通过TMA测试材料的长度变化、热膨胀系数 (CTE)、软化点、相转变温度、粘弹特性，以及影响其在应力/应变、蠕变和应力松弛中的表现，来评估材料的相容性、热变形温度、产品性能或失效，进而对于材料配方的开发和优化、质量控制等方面进行指导。
2.温度精确度： ± 1 ℃。
3.测量精确度：±0.1％
4.位移灵敏度：≤15nm
5.位移分辨率（全量程范围内）：< 0.5nm;
6.动态基线漂移（无基线扣除，-100-500℃）：< 1μm
7.施力范围：0.001 - 2N
8.炉体：耐腐蚀的合金炉，保证发热体较快的升温速率的同时，增加发热体的寿命，且炉体5年质保；
9.升温速率（线性可控）：0.01-150℃/min
10. 降温速率（600℃降温到50℃，空气冷却，无需机械制冷或液氮制冷）：≤12min
11.控制软件允许在实验运行过程中可以对实验方法进行修正，包括在运行的实验中增加或删除实验步骤，修改正在运行的实验的方法的操作界面等；
12.仪器能预约在某一时间（比如周六晚上12点）自动开始仪器的校正和验证，从而节约仪器的校正时间，确保仪器始终工作在最佳状态。
13.完整的中英文操作和分析软件；软件无安装限制，至少3套。
14.内置气路控制：内置至少2路质量流量控制并对载气预热，气体流量及种类计入原始数据，便于溯源。可通过软件自动进行两种不同气体的切换和气体流速切换。
15.气氛：静态或动态；可通氧化、还原、惰性等气体
16.触摸屏：设备主机上具有至少7寸APP式高清彩色触摸屏（非远程控制的液晶屏），APP式大尺寸彩色触摸屏能实时观察仪器的状态（如测试中的实时曲线），还可通过触摸屏幕对仪器进行控制，实现操作智能化。
17.配置机械制冷系统：可程序控制温度，提供样品最低温度-70℃。
18.配置液氮冷却附件，可使TMA设备实现-150 ℃-1000℃的测试范围。
19.质保期：仪器设备免费保修2年；从仪器验收签字之日起算起。
20.售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。
21.技术资料：免费提供该设备全套技术资料；提供中文资料。
22.培训：免费提供该仪器设备相关培训。
配置清单：
1..热机械分析仪主机，1台
2.中英文可切换的TMA控制软件和分析软件，3套
3.内置质量流量计，1套
4.平探头、样品支架、TMA热电偶，各2个
5.穿刺探头、宏膨胀探头、膨胀系数铝柱标样，各1个
6.体膨胀夹具，1套
7.拉伸夹具，2套
8.机械冷却系统，1套
9.液氮冷却附件，1套
10 品牌电脑一台，配置不低于：i7处理器，8GB内存，1T硬盘，23英寸LCD显示器，Windows 10专业版操作系统；
11打印机一台
81 | 高效液相色谱仪（DAD检测器） | 1 |  | 1、输液泵 |  |  | 1、制药行业：常用于药物开发和质量控制中，用于分离和分析药物成分、杂质、代谢产物等。 2、化学分析：可用于分离和检测化学物质，包括有机分子、无机离子、药物、农药、化妆品成分等。 3、生物化学：可用于分离和分析生物样品中的蛋白质、核酸、多肽、激素等生物分子，自动进样器有冷却控温装置，满足生物样品的日常测试。 4、食品科学：广泛应用于食品中的添加剂、防腐剂、食品色素、香料等的分析和检测。
1.1泵类型：并联或串联双柱塞
1.2物理双泵头：减低故障率，便于维护
1.3流速范围：0.001-8.0000mL/min或更优1.4耐压：不小于440bar
1.5流速精度：≤0.07％RSD
1.6混合器：可实现流动相快速、稳定混合
1.7自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。
1.8梯度类型：四元低压梯度
2、脱气机
2.1流路数目：不小于4路
3、自动进样器
3.1可实现柱前衍生、自动稀释、氨基酸分析（氨基酸提供公开发表文献）等功能。
3.2耐压：不小于440bar
3.3进样范围：0.1-50uL
3.4样品数量：大于等于130位(2mL样品瓶)
3.5进样精密度：< 1% RSD（进样体积 5-50mL）
3.6满足针外润洗和进样口冲洗功能
3.7样品控温设定范围：4-40℃，带制冷
4、柱温箱
4.1温度控制类型：强制空气循环
4.2温度控制范围：室温-10℃-85℃
4.3色谱柱容量：单个柱温箱内可同时放置6根色谱柱
4.4有漏液传感器
5、二极管阵列检测器
5.1光源：氘灯和钨灯
5.2二极管数量：1024
5.3波长范围：190-750nm
5.4漂移：＜0.4×10-3AU/h
5.5噪音：＜4.5×10-6AU
5.6线性：＞2.4AU
5.7温度系数：＜0.3×10-3AU/℃
5.8标准池：光程：10mm；池体积：12μL；耐压：12MPa
5.9控温单元：光源，光路系统，流通池(部分选配流通池除外)
5.10流通池温控：19-50℃、1℃步进
6、色谱工作站
品牌电脑，配置不低于：i7处理器，8GB内存，1T硬盘，23英寸LCD显示器，Windows 10专业版操作系统；打印机一套，配置不低于；色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；
7、售后服务
设备质保3年。
8、配置清单：
8.1 输液泵一套
8.2自动进样器（带样品冷藏功能）一套
8.3 制冷型柱温箱一套
8.4高灵敏度二极管检测器一套
8.5液相色谱工作站一套
8.6 脱气机一套
8.7 1.5ml样品瓶500个
8.8 流动相过滤装置一套
8.9 配套色谱柱三根（分别带配套保护柱）
8.10品牌电脑及打印机
82 | 高效液相色谱仪（RID检测器） | 1 |  | 1、输液泵 |  |  | 1、制药行业：常用于药物开发和质量控制中，用于分离和分析药物成分、杂质、代谢产物等。 2、化学分析：可用于分离和检测化学物质，包括有机分子、无机离子、药物、农药、化妆品成分等。 3、生物化学：可用于分离和分析生物样品中的蛋白质、核酸、多肽、激素等生物分子，自动进样器有冷却控温装置，满足生物样品的日常测试。 4、食品科学：广泛应用于食品中的添加剂、防腐剂、食品色素、香料等的分析和检测。
1.1泵类型：并联或串联双柱塞
1.2物理双泵头：减低故障率，便于维护
1.3流速范围：0.001-8.0000mL/min或更优1.4耐压：不小440bar
1.5流速精度：≤0.07％RSD
1.6混合器：可实现流动相快速、稳定混合
1.7自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。
1.8梯度类型：四元低压梯度
2、脱气机
2.1流路数目：不小于4路
3、自动进样器
3.1可实现柱前衍生、自动稀释、氨基酸分析（氨基酸提供公开发表文献）等功能。
3.2耐压：440bar
3.3进样范围：0.1-50uL
3.4样品数量：大于等于130位(2mL样品瓶)
3.5进样精密度：< 1% RSD（进样体积 5-50mL）
3.6满足针外润洗和进样口冲洗功能
3.7样品控温设定范围：4-40℃，带制冷
4、柱温箱
4.1温度控制类型：强制空气循环
4.2温度控制范围：室温-10℃-85℃
4.3色谱柱容量：单个柱温箱内可同时放置6根色谱柱
4.4有漏液传感器
5、示差折光检测器
5.1示差折光范围：1.00-1.75 RIU，测量范围±600*106 RIU
5.2性能指标：短期噪音：＜±1.25*10-9 RIU，漂移：＜2*10-7 RIU/hr
5.3最大数据采集速率74 Hz
5.4 PH值范围：2.3-9.5
5.5光学系统温度控制：室温+5℃-55℃。
6、色谱工作站
品牌电脑，配置不低于：i7处理器，8GB内存，1T硬盘，23英寸LCD显示器，Windows 10专业版操作系统；打印机一套，配置不低于；色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；
7、售后服务
设备质保3年。
8、配置清单：
8.1 输液泵一套
8.2自动进样器（带样品冷藏功能）一套
8.3 制冷型柱温箱一套
8.4示差折光检测器一套
8.5液相色谱工作站一套
8.6 脱气机一套
8.7 1.5ml样品瓶500个
8.8 流动相过滤装置一套
8.9 配套色谱柱三根（分别带配套保护柱）
8.9 品牌电脑及打印机
83 | 行星真空搅拌机 | 1 |  | 一、搅拌工艺核心与配套设备：
（1）行星真空搅拌机 2台
（2）旋转式粘度计 1台
二、涂布工艺核心与配套设备：
（3）间歇式实验涂布机 2台
（4）溶剂处理系统 1台
三、辊压工艺核心与配套设备：
（5）辊压机 1台
（6）对辊机收放卷装置 1台
四、模切工艺核心设备
（7）半自动模切机 1台
五、叠片工艺核心设备
（8）半自动叠片机 1台
（9）热压整形机 1台
六、焊接工艺核心设备
（9）超声波焊接机 1台
七、顶侧封工艺核心设备
（10）顶侧封机 1台
八、真空干燥核心设备
（11）真空干燥箱 1台
（12）真空泵 1台
九、注液核心设备
（13）手动注射设备 1台
（14）手套箱 1套
（15）真空静置箱 1台
十、真空封口
（16）真空预封机 1台
十一、化成
（17）电池测试仪 8台
（18）烘箱（老化）1台
十二、真空封装
（19）二次封装机 1台
十三、凝胶涂布
（20）凝胶涂布机1台
|  | 2 |  | *采用 SUS304 不锈钢制作，能够耐酸碱和有机溶剂的腐蚀。 |  |  | 行星真空搅拌机能够耐酸碱和有机溶剂的腐蚀，同时可以对搅拌桶进行抽真空，让浆料在真空状态下进行搅拌，以达到浆料内无气泡产生，使搅拌后的材料涂覆工艺更加均匀。该仪器搅拌桨设计为螺带式搅拌桨，行星式搅拌，以达到混料桶内无搅拌死区，而且根据工艺要求，分散盘和公转搅拌采用多段速度运行，每一段的速度和时间可设定。
*四桨双轴行星式搅拌，麻花框式搅拌桨配高速分散盘和刮壁，无搅拌死角；
*低速搅拌通过公、自转实现宏观混合，高速分散盘通过剪切力实现微观混合；
*真空环境，有效消除搅拌过程产生的气泡，真空保持效果好；
*可进行多段速操作，可设定每段的搅拌转速和时间
*浆料桶升降设计，配置射灯，方便操作，确保真空搅拌过程中的安全；
*夹套式搅拌罐设计，可通冷却水，适用于多种工艺要求，带控温器及高温报警系统;
混合原理：低速搅拌浆和安装于高速分散轴上的锯齿状分散盘既作自转，又作公转；同时结合搅拌浆的低间隙设计，低速搅拌桨使物料产生强烈的捏合干涉运动和和上下/左右循环运动；高速分散盘则强烈剪切打散物料；从而最终确保物料得到充分分散及均匀掺和（混合）。
技术参数：
*搅拌浆料粘度范围(mPas)：1800~11000
*搅拌浆料适用固含量(%)：18~88%
基础结构
A、悬臂式结构液压升降料桶；
B、单直接测料温模式；
C、单分散轴+双搅拌轴+带刮壁。
桶体(搅拌桶)
A、规格：Dia. 180mm×150mm；
B、设计容积：3.8L；
C、有效容积：2L。
A、内胆材质：SUS304；
B、内胆壁车削加工后镜面抛光，保证良好的圆度；
C、搅拌桶上法兰平面与上桶体通过密封圈进行密封；
D、桶底带 G1/2”出料球阀；
E、桶身带提拉手一对。
纯夹套直接冷却/加热式 进出水接口为 G3/8"，配好快开式活接头；夹套可通冷水或热水对加工料进行冷却或加热。
上桶体（釜盖） A、材料：SUS304；
B、一个Φ40 粉体/液体加料斗，可迅速开关；射灯 1 只；带 2 个小视窗（一个射灯口和一个观察孔），真空压力表一个，及其他必要的接管（真空/放空/备用）。
公转/搅拌电机及变频器、减速机 A、数量：一台；
B、电机功率：≥0.75Kw/4P；
C、带与电机匹配的变频调速器；
D、配套减速机 BL0，减速比约 I=23，使用系数 Fa=1. 0。
行星公转速度 速度：0~50rpm (参照系：地面)，可调。
刮壁刀 数量：1 组；刮壁材质：SUS304 和 Teflon；与公转速度一致。
搅拌轴/搅拌桨速度 速度：0~65rpm(参照系：行星箱)；或 0~115rpm (参照系：地面)；可调。
搅拌桨 A、材质：SUS304；B、数量：两个（组）。
额定功率 2KW，220V
定时功能 可任意设定时间0-99（H）设定时间
罐盖装有 真空表，抽真空口等
84 | 旋转式粘度计 | 1 |  | 测量范围 1～100,000 mPa•s (cP) |  |  | 旋转式粘度计采用 16位微处理器核心控制电路，无齿轮带动，RTD温度探头实时监控和测量粘度温度，蓝屏液晶数显直接显示粘度、转速、百分比扭距、转子号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值。按健醒目、转速平稳、测量精确。配有 RTD温度探头和 RS232C标准输出接口，连接 PC机后对数据可进行保存、对比和记录（可选配通过 PC 机接口进行全自动化数据采 集功能）。应用于油脂、油漆、涂料、药物、食品、化妆品、胶粘剂等各种流体的粘度测量，也可用于测量液体的粘阻力和绝对粘度。
旋转速度 6、12、30、60（转/分）
转子数量 随机配置 1, 2, 3, 4 号 4 种转子(0号转子为选配件)
测量精度 ±1.0%
重 现 性 0.50%
电 源 电源适配器( 输入 220V 50±1Hz, 输出 15V 1.2A)
85 | 间歇式实验涂布机 | 2 |  | *自动走带，自动收卷，涂布张力可调； |  |  | 间歇型实验涂布机是一款三辊转移式涂布设备，可进行连续和间歇涂布，方便应用于对各种基材进行表面涂布工艺的设备。
*配备烘干系统，涂布自动烘干；
*温度控制采用PID调节系统，控制精度高，工作可靠；
*采用热风循环系统，可使箱内温度均匀，不易烧极片；
*带自动搅拌杆，涂布时浆料更均匀，浆液接触部分为不锈钢结构；
*主传动采用变频调速控制，调速范围宽速度恒定可靠，为恒转矩调速系统，性能稳定，涂布精度高；
*连续不间断涂布，收卷整齐；
*外观精致，钣金采用立体几何设计，简洁美观；
技术参数：
涂膏方式 单面连续
适用基带 铜箔、铝箔等
极片宽度 ≤300mm
涂布速度 100-600mm/min (可调）
涂覆精度 ≤±0.003mm
涂辊跳动 ≤2μm
涂辊直径 Φ100mm
放卷直径（Max） Φ250mm
收卷直径（Max） Φ250mm
张力控制 5-50N（可调）
刮刀定位精度 千分表显示，精度±1μm
烘干温度（Max） 室温~150℃可调并有热风循环
烘干方式 上、下风咀吹风（电阻丝加热）
加热区 1区，≥1.2米
压缩空气 压力0.5Mpa~0.7Mpa，流量：0.04M3/min
电源 AC220V / 50Hz
最大功率 ≥12kW
硬件精度：
项目 技术参数
刮刀 圆跳≤±1.5um，Ra0.4, 直线度≤±1.5um
涂辊（钢辊） 圆跳动≤±1 .5um，Ra0.4 直线度≤±1.5um
胶辊 圆跳动≤10um，直线度≤10um
纠偏偏差 ±0.2mm
86 | 溶剂处理系统 | 1 |  | 工作方式 连续工作 |  |  | 溶剂处理系统主要应用于涂布机烘干过程中所产生废气内溶剂的过滤处理，实现除尘、废气净化的作用。
处理能力 600m3/h
进气温度 ≤150℃
回收率 ≥80%
回收对象 水溶性溶剂气体
处理对象 气体
处理范围 水性溶剂
接触材料 SUS304 不锈钢
气体排放 外接管道
接入风量 600m3/h
温度 0-40℃
震动与冲击 周围无明显震动源
防爆 设备自身防爆处理
电压 三相 380V，50Hz
功率 1.5KW
87 | 辊压机 | 1 |  | 1.轧制用途：轧制铝箔或铜箔表面涂覆的电池材料
2.轧机最大开口厚度： 2 mm
3.轧制宽度： max 300 mm
技术参数：
1.轧制力：Max. 25T
2.机械速度：Max.6m/min
3.轧辊直径：Ф200 mm；
4.材质：9Cr3Mo
5.轧辊辊面宽度：330 mm
6.压下型式：液压
7.精度：±2.5 um
8.轧机最大开口度：2 mm
9.减速器与分齿箱：组合式
10.轧机电机：交流变频电机
11.带有张力控制功能
12.收放卷带有纠偏功能
13.电压：220V 1.5KW
14.电气控制: 1)具有张力显示，轧制速度显示的功能；
2)电机正、反转。
88 | 自控式收放卷装置 | 1 |  | 电源 电压单相220VAC±10%，频率50Hz/60Hz，功率500W |  |  | 自控式收放卷装置是一款可应用于卷材复卷和分卷的设备，设备自带独立的自控系统实现自动放卷和收卷功能，可匹配辊压机实现锂离子电池正、负极片轧制，也可应用于光学薄膜、功能薄膜。 功能特点 放卷和收卷两部分分体结构，可匹配辊压机； 被动放卷，张力手动调节； 主动收卷，自动张力控制； 收卷设计纠偏功能，收卷整齐度好； 装置自带独立电气控制系统，同时也可通过继电器接口匹配其它设备实现联动；
走带方式 连续运行
导辊幅宽 300mm
机械速度 Max.6m/min
张力控制 Max.50N
收放卷径 250mm
收卷精度 ±0.5mm
89 | 半自动模切机 | 1 |  | *采用红外线定位装置，准确方便极片的定位模切； |  |  | 本产品适用于电池正、负极片的模切成型。
*更换刀模方便、快捷；
*刀模寿命长，正常使用≥3万次；
*没有毛边、掉粉、压痕等质量缺陷；
*介于手动与全自动之间，效率高800～2000片/每小时；
*采用四根导柱结构，上下滑动顺畅精度高；
*设备进料口有安全保护光幕，操作十分安全；
*外观精致，钣金采用立体几何设计，简洁美观；
*操作简便、安全可靠、体积小；
技术参数：
*采用红外线定位装置，准确方便极片的定位模切
*垂直毛刺≤15μm，水平毛刺≤20μm；
*刀模寿命长，正常使用≥3万次
*最大冲切尺寸：280x180mm（参考）
*冲切精度：±0.1 mm
*增压缸：3T
*模切行程：150mm
*气液增压缸驱动，冲切力和冲切速度可调
*产能：800～2000EA/H
*具有安全保护光幕
*电源：220V/50Hz
*功率：100W
*压缩空气：0.5Mpa～0.8 Mpa
设备组成：
本机由以下几大部分组成
（1）机械部分：进料导向部分、上模刀机构、下模板机构、驱动部分、导向部分、外罩机架部分、基座部分、出料部分等
（2）电气及标准件:*电气控制器件
*增压缸
*气动元件
*轴承运动件
*光幕
90 | 半自动叠片机 | 1 |  | *叠片数量可按照预先设定进行自动控制； |  |  | 主要用于锂电芯正，负极与隔膜的Z形叠片装配。该设备实现人工装片、后续极片位置校正和叠片过程采用全自动来完成，具有叠片效率高、叠精度高的特点。设备设计最大可层叠200*200mm的电芯，不同尺寸可通过调整夹具实现，非常适用于叠片型锂离子电池的研发和样品制作。该设备采用单悬臂结构设计，卷料隔离膜自动恒张力控制，电机驱动隔膜左右移动实现Z字形叠片。
*采用兼容性设计，电池尺寸变化可通过调节定位夹具实现，调节范围大；
*PLC控制，HMI操作，使用维护方便；
*极片人工装片，自动定位，机械手自动吸片，自动层叠；
*隔离膜强制导正，极片机械定位，保证高叠片精度；
技术参数
项目 规格
叠片方式 Z字形叠片
操作方式 人工上料，机械手取料叠片，自动拉隔膜
叠片精度 整齐度好于±0.5mm
叠片范围 电池Min. L62mm *W46mm，Max. L200mm*W200mm
叠片厚度 Max.30mm
叠片层数 Max. 500
隔膜卷径 Max. 250mm
隔膜卷芯 3寸卷芯，机械夹紧
电源 电压单相AC220V±10%，频率50Hz/60Hz，功率1KW
气源 0.5~0.8MPa压缩空气
工作台面的温度可通温控器面板按钮调节设定温度的当前值与设定值都可通过LCD显示屏显示，直观明了、温控精度高、便于操作；
91 | 热压整形机 | 1 |  | *上下工作台面的压力可通过调压阀调节，以实现不同工艺参数要求； |  |  | 功能要求： 热压整形机主要适用于电芯卷绕后热平压整型，方便入壳。卷绕好的电芯放在模板上通过加压、加热使电芯定型，达到电芯厚度一致，使电芯弹性减小，降低装芯短路率和保证成品电芯厚度的一致性。 功能要求： 热压整形机是利用温控器、热电偶控制发热管传热给压模板达到设定温度，再在气缸的作用下使上下模板压在电芯上，同时发热模板的热量传递给电芯，使电芯在一定温度及压力作用下稳定成形。
本机采用单个工位结构，上下工作台面板平行度高，且结构稳定可靠；
*工作台面采用优质材料制作，传热效果好节省电耗，提高工作效率；
*采用光幕保护装置，使用安全；
*本机具有温度异常报警功能；
*热压时间、温度、压力可调节；
*本机采用自动与半自动实现控制，操作方便；
*外形尺寸小，可节约空间；
*外观精致，钣金采用立体几何设计，简洁美观；
*运行时可采用电气控制自动运行，调试时可用手动功能；
技术参数 ：
1.电源：AC220V/50Hz；
2.功率：1.5 KW；
3.气源：0.5Mpa～0.8Mpa
4.热压面积：200x200mm；
5.压力：1T 压力可调；
6.控温精度：±2℃；
7.加热温度：常温～200℃可调；
8.两压板平面平行度：0.05以内
主要配置：
本机由以下几大部分组成
1.机械部分：上模板机构、下模板机构、加热板机构、隔热板机构、导向机构、外罩机架机构、基座机构等
2.电气部分：光幕、固态继电器、电磁阀、光电开关等
3．主要元器件
气缸：
直线轴承：
中间继电器：
92 | 超声波焊接机 | 1 |  | *触摸屏界面，直观方便，频率自动跟踪。 |  |  | 超声波极耳金属点焊机通用于卷绕和叠片工艺的金属焊接，它体积小、外形美观、操作方便、结构牢固、使用稳定安全等特点。 工作原理：利用超声波高频振动磨擦原理把超声波振动的能量转换成摩擦能量传递到需焊接的金属表面，在摩擦产生热量的同时对其施加压力的情况下，使金属结构分子充分激活而形成分子层之间熔合的新型设备。
*无氧化痕迹，超声波有清洗功能，金属表面有玷污物或氧化物，不用表面 处理，也可完美焊接。
*所有工件不需预先处理，不需焊锡、焊油添加物就能熔接，经济方便。
*焊头使用耐磨材料制成，耐用性持久。
*焊点内阻小。焊接后导电性良好，其电阻系数极低，接近为零。
*焊接时间很短，一般可以在0.01-2S秒内瞬间熔接完成。
*焊点牢固,工作时的温度不超过其退火温度，不改变工件的金相组织， 其熔接强度比其它方式熔接更牢固，熔接口整齐清洁。
*焊接成本低、速度快、易操作，维护方便。
*熔接时不产生火花，操作员安全放心，没有烟味，不会造成空气污染。
技术参数 :
* 焊铜铝通用
*工作电压：AC220V/50Hz
*工作气压：0.5～0.7Mpa
*超声频率：40KHz（自动跟踪）
*功率：1000W（可调）
*焊接时间：0～1S
*焊层：20层以内
*驱动形式：气动
93 | 顶侧封机 | 1 |  | （1）.独特的安全防护、防烫设计,上下烫头的温度可通过温控器面板按钮调节设定且温度的。 |  |  | 此设备用于软包装锂电池顶边、侧边的封装。顶侧封机通过电阻发热管传递给封头（铜质），利用热传导效应作用于锂电池的包装材料（铝塑膜）上，在一定压力作用下，使其加热变软接近熔融状态而完成压合融接。 并且不更换模具实现顶封和侧封。
（2）.封头采用铜质材料制作，传热效果好节省电耗，提高工作效率, 比同类产品节能；
（3）.上下封头的压力可通过调压阀调节，以实现不同工艺参数要求；
（4）.上下封头用气缸驱动通过两个线性导套导向，上下活动灵活，导向准确保证产品封边后平行度的要求；
（5）.能适用于不同规格的产品电池，且调整简单方便，无需调整更换封头；
（6）.采用铝型材制作机架，外观漂亮；钣金采用立体几何设计，简洁美观；
（7）.外形尺寸小，封痕平整均匀、封边外形美观；
技术参数：
（1）. 适用规格：侧封≤200mm，顶封200mm(含气袋)。
（2）. 封头长度：200mm。
（3）. 封印宽度：标准5mm（3～10mm可选择）。
（4）. 封边厚度：0.1～0.3mm(视铝塑膜厚度而定)。
（5）. 热封温度：0～250℃（温度自由设定）。
（6）. 控温精度：± 2℃。
（7）. 封装时间：标准2S-3S（0-99s可调）。
（8）. 上下铜模贴合平行度保证不透光。
（9）. 配有防护装置，防高温烫伤。
（10）.设备有接料台。
（11）.设备具有自动，手动操作功能。
（12）.设备便于清洁及更换铜模。
（13）.压缩空气：5～8kg/cm2
（14）.空压工作速度：≥400次/小时
（15）.电源：AC220V/50Hz
（16）.功率：0.5KW
工艺要求：（呼吸式：抽气-充气-抽气…一直循环）
94 | 真空干燥箱 | 1 |  | 通过触摸屏对烘箱加热、加热时间/温度、抽真空、充干燥气等参数的设定，由PLC自动完成如下功能：抽真空→静置→充干燥气→抽真空→静置→充干燥气（反复循环）；有超温、超声报警系统，可自动断开发热体。操作流程可根据客户的实际要求设定。 |  |  | 烤箱具有不锈钢内胆，每个工作室独立工作，加热、抽真空和充气的工作方式为自动循环式，各工作段的时间通过触摸屏设定。该烤箱采用PLC控制系统，触摸屏操作，鼓风加热，散热。加热时间短，散热时间快，保压效果好。加热方式：热辐射、热传导、热交换、热对流。
技术参数：
1）干燥箱温度：常温～150℃（可以设定）。
4）工作电压：220V/AC，单箱电路控制。
5）干燥箱机组总功率：8KW。
6）内胆温度误差：±2℃(空载）。
7）加热时间：空载芯部温度稳定时间1小时。
8）表面温度：设备在120℃工作时表面≤40℃。
9）主加热温度控制：显示温度误差在1℃以内。
10）主加热升温控制：加热时保险开关设定150℃。
11）设备出厂前在内胆内部采取8个点来检验温度均匀性，内胆与显示温度能控制在±2℃以内。
12）含循环风系统，能够进行工艺编程，实现自动控制。
13）具有高温报警功能，自动超温报警。
14）干燥箱框架材料：优质厚冷轧板制作。
15）干燥箱内腔材料：全部采用3mm厚304不锈钢制作。
16）电控器件：采用固态继电器控制，品牌电器配件制作。
17）具有断电自动保护功能，自动超温报警，低真空报警。
18）烘烤方式：发热管包围内胆加热，热风循环。
19）真空保持时间：在-0.1MPA情况下24小时后≥98%。
20）真空度：—0.1Mpa。
95 | 真空泵 | 1 |  | 转子围绕真空泵轴线旋转，驱动电机通过联轴节驱动真空泵轴。转子在圆形的泵体内旋转，泵体中心线偏离转子轴线，因此转子与泵体内壁形成线性接触，叶片沿着转子的滑槽滑动，将泵体和转子之间隔成多个工作腔，当工作腔和进气口相连时，吸入气体，随着转子的旋转，被吸入的气体被压缩，进而排除到油分离器内。恒定的压力差使真空润滑油进入压缩腔。润滑油和被抽气体通过重力作用和油气滤网及排气过滤器的作用下使得油、气分离，润滑油回落到油分离器底部，进入油循环，不含油的气体通过排气口排向大气。 |  |  | 真空泵具有真空稳定性高，连续工作温升小，噪声振动小等特点，非常适合应用于手套箱、医疗用等离子灭菌设备、科学仪器设备、节能灯排气机、大型真空机组的维持泵、冷冻干燥机、溴化锂热泵机组以及中央空调维修等 1.整体式缸体结构 真空泵系列产品采用整体式缸体结构,从结构上保证缸体的精度和变形对真空泵的影响,同时采用顶面切点圆弧设计,使产品的极限真空稳定 在5*10-2Pa以下。 2.内置油泵循环强制进油系统 真空泵系列产品采用内置油泵循环强制进油系统,对泵腔进行强制润滑,因此可以在入口压强为大气压的情况下效长时间工作。 3.自动防返油阀结构 真空泵系列产品采用自动防返油阀结构,可在停泵时自动切断被抽系统,保证系统的真空及不被污染。 4.可调节气镇设计系列产品装有可调节气镇，保证极强的耐水蒸汽能力，有效排除可凝性气体。
技术参数：
型号 V8 V16
抽速 m³/h（L/s） 50Hz 8 m³/h 2.2 L/s 16 m³/h 4.4 L/s
60Hz 9.6 m³/h 2.6 L/s 19.2 m³/h 5.2 L/s
极限分压强-无气镇（Pa） 5x10-2 4x10-2
极限总压强-无气镇（Pa） 5x10-1 4x10-1
极限总压强-有气镇（Pa） 3 8x10-1
电源 单相/三相 单相/三相
电机功率（KW） 0.4 KW/0.37 KW 0.75 KW/ 0.55 KW
进排气连接口DN KF16/25 KF25
用油量 0.6-1 L 0.9-1.5 L
电机转速（rpm） 50Hz 1440 rpm 1440 rpm
60Hz 1720 rpm 1720 rpm
工作环境温度 5-40℃ 5-40℃
噪音(dB) ≤56 ≤56
96 | 手动注液设备 | 1 |  | （1）.高端微量精密液体介质计量灌装、添加、注液、喷涂、划线。采用无阀门式设计，流量极稳定，流量精度在±3‰以内。 |  |  | 高精密电动计量泵是利用联轴器与步进电机的连接，驱动柱塞杆在陶瓷腔内往复式的旋转，在进液口与出液口之间形成往复式的阀向切换。从而达到精确控制液体介质进液与出液的工作目地。适用于高端微量液体精密计量如医药、电解液、酸、溶剂、乳制品、胶水、试剂等行业的各种液体介质。工艺流程：电源及液体介质等准备→柱塞杆旋转空腔吸液入腔→柱塞杆旋转过进液口后关闭进液口→柱塞杆继续旋转将腔工液体排出→柱塞杆旋转过出液口后将出液口关闭。
（2）.泵芯材料采用特殊工业陶瓷（氧化锆ZrO₂、氧化铝Al₂O₃），具备高强度的抗磨损，抗酸碱腐蚀性，抗高温，使用寿命长的优良特点。
（3）.具备防化学反应，接触介质部分均为陶瓷。
（4）.泵芯与泵套采用最先进的纳米技术与凝胶注模成型技术相结合加工而成，微观结构均匀，密度极高。配对精度极高，达到自密封性，自润性的顶尖级陶瓷技术，无需额外的密封件和润滑油辅助。
（5）.套及部件机构匀具备耐酸、碱等，能适应各种环境恶劣的液体场合计量。（6）.设计结构为正排量柱塞结构，往复旋转运行，调节冲程长度/旋转周期改变流量大小。
（7）.无浪费、无气泡、无泄露、无点液、无堵塞。
（8）.系统功能强大多容量、多速度选择，可即变换逆向传送液体。
（9）.无动态密封件及易损件，唯一运动部件柱塞杆，维护简单。
（10）.采用可编程控制器及触摸屏人机对话，参数设置方便，性能稳定可靠。
（11）.可按设定的参数进行计量注液，达到规定计液量的时候，自动停止计量。（12）.标准通信接口，可独立使用也可方便与PLC或工控机通信。
（13）.操作人员可根据生产实际的计液总量为：Q总（总的计液量）=Q 冲程（冲程量）*N冲（冲程次数）
（14）.正抽/回抽/回抽量/延时计量/待机清洗/产能计数等可设置功能模式。
（15）.整机外型小巧，美观大方，使用灵活，操作简单、运行稳定，安全可靠。
技术参数：
产品类型 头1出1往复式旋转正排量工业陶瓷柱塞计量泵
泵芯材料 ZrO₂、Al₂O₃
泵芯性能 耐腐蚀、耐高温、耐磨损、、高硬度、摩擦系数低、使寿命长
泵芯配对精度 2μm
注液精度 ±3‰
驱动方式 伺服电机/步进电机
转速范围 1-1200rpm正反转可逆
速控方式 脉冲
控显方式 研控 4.3寸触摸屏人机界面对话操作
编程软件 可编程控制器
存储性能 永久性存储器能存储参数及多至100种配方
单冲程容量范围 0μL-10000μL Max10000 /1次冲程
容量计算方式 Q总（总的计液量）=Q 冲程（冲程量）×N冲（冲程次数）
计量精度 千分之五以内
适用介质温度 介质液体温度≤250℃（由于选材不同，下单时请注明）
导液管 PE/Teflon/进液内径Φ6，外径Φ8，出液内径Φ6，外径Φ8
出液针头 Φ2.5/Φ4.0/Φ6.0(针头及针头长度可选)
重量 ≈7.3kg含控制器、计量泵
适用电源 AC 220V±10%,50Hz/60Hz
97 | 手套箱 | 1 |  | 1.箱体：
箱 体：2400mm（长）×770mm（下宽）×900mm（高）、材质为3mm厚SUS304。
前 窗：倾斜设计的操作面，8mm厚可拆卸钢化玻璃视窗。
手 套 口：直径220mm硬铝合金实心棒材加工而成，经耐腐蚀阳极氧化处理。
手 套：橡胶手套，手套口径8英寸，厚度0.4 mm，耐磨、抗腐蚀、透光性好，密封圈采用3/8英寸的OMEGA密封圈，钢化玻璃窗贴保护膜，箱体及玻璃采用氟橡胶密封。
压 力：使用压力区间为±10mbar。
压力开关：
照 明：使用LED灯带，节能环保。
置 物 架：箱体设置2层置物架。（尺寸500mm长*250mm宽，距离顶部大概380mm）
支 架：高950mm，安装有万向脚轮及不锈钢水平支撑座。
接 口：箱体设置多个KF40接口，以便于接入液体、气体、信号等。
电 源：220V、50Hz多孔灌胶插线板。
过 滤 器：箱体进出口处采用复合HEPA标准的过滤精度0.3微米高效过滤器。
泄 漏 率：＜0.05vol%/h。
自动清洗：箱体带自动清洗功能，快速置换箱体气氛。
箱体左侧板可以拆卸，上有2个把手，侧板厚度：4mm。
2.过渡舱
尺 寸：大过渡舱Φ390mm*600mm，材质为3mm厚SUS304，活塞门。
小过渡舱Φ150mm*330mm，材质为3mm厚SUS304。
位 置：箱体右侧有大小过渡舱各1个。
托 盘：大过渡舱内设可滑动300mm*450mm SUS304托盘。
小过渡舱内设半圆形SUS304托盘。
小过渡舱盖采用杠杆锁压紧式，开闭简单方便且密封性能优异。
操 作：大过渡舱手动开闭，具有自动抽气补气功能，通过触摸屏控制。
小过渡舱手动开闭，三通球阀手动操作抽气补气。
真空度：≤－0.1MPa，带显示，配置耐震真空压力表（参考）。
加 热 舱：（将大过渡舱作加热舱处理）
室温-200°c 可调；
采用温控仪精准控温，控温精度为±2°c
3.循环净化再生系统
3.1循环风机
3.1.1品 牌：风机，耐用，采用西门子变频器控制。
3.1.2流 量：90m3/h，安装在密闭的经压力测试的不锈钢容器内。
3.1.3降 噪：装有风机的不锈钢容器下部有减震装置，降低风机噪音。
3.1.4水 冷：装有水冷回路，可接水路降低风机运行时产生的热量。
风机可根据箱体内水氧含量值进行变频调节，水氧达标时风机低速运转，水氧超标时风机高速运转。
3.2单净化柱
3.2.1净化材料：填装5KG分子筛、5KG铜触媒。
3.2.2净化能力：水：2KG、氧气：60升。
3.2.3净化效果：水氧含量＜1PPM。
3.2.4工作气体：纯度为99.999% 的N2（氮气）或Ar（氩气）。
3.2.5高真空角阀：采用全不锈钢角阀，防腐耐用。
3.3再生系统
3.3.1再 生：净化材料吸附饱和后，用混合气再生，恢复净化材料净化能力。
3.3.1混合气：H2 5%、N2 95% ；H2 5%、Ar 95%。
3.4阀 组：电磁阀组，集成阀座模块化设计。
4．控制显示系统
4.1控制方式：PLC、7”触摸屏、循环再生控制、密码保护、中英界面。
4.2压力控制：触摸屏自动控制箱体、过渡舱的压力（±10mbar），工作压力0~5mbar。
4.3脚 踏 阀：微调箱体压力、方便操作。
4.4安 全 阀：箱体压力超过12mbar时自动开启安全阀泄压，保护设备、手套、材料。
4.5自动清洗：在触摸屏点击箱体自动清洗功能并设定时间，系统将开始清洗箱体。
4.6水氧报警：箱体内水氧含量超出设定值时声光报警。
5.真空泵
真空泵，流量12m³/h、极限真空2*10-3mbar，对大小过渡舱进行抽真空。 配备油雾过滤器。
6.水分析仪
6.1 PLC显示
6.2 范 围：0-500ppm
6.3 误 差：±1% ppm
6.4 环 境：－10℃—50℃
7.氧分析仪
7.1 品 牌：传感器（电化学）、独立显示、PLC显示、灵敏度高
7.2 范 围：0-10、100、1000ppm 多段测量 微量氧专用电化学电池（耐污染能力强，使用于锂电研发生产领域）
7.3 精 度：0 ~ 10PPM ±3%FS（0.3PPM）
0 ~ 100PPM ±2%FS（ 2 PPM）
0 ~ 1000PPM ±1%FS（10 PPM）
7.4 环 境：－10℃—50℃
有全量程独立显示，可自行校准！
数据无法作假！
8．有机溶剂吸附系统
吸附材料：水洗真空烘烤优质活性炭，10KG。
吸附效果：吸附粉尘及有机溶剂，饱和后更换新材料。
二、主要配置
序号 名称 品牌 规格 单位 数量 备注
1 箱体 尺 寸：2400×770×900mm
材 质：3mm厚SUS304
前 窗：10mm厚钢化玻璃
接 口：箱体背板多个KF40接口
手 套：橡胶手套
照 明：LED光源
传感器：微压压力传感器
清 洗：箱体自动清洗，快速置换 台 1
2 大过渡舱 大过渡舱：Φ390*600mm
自动抽补功能
室温-200°c 可调 台 1
3 小过渡舱 小过渡舱：Φ150*300mm
材 质：3mm厚SUS304 台 2
4 循环净化再生系统 净化柱1个
铜触媒5KG
分子筛5KG
全不锈钢高真空挡板阀
风 机1台
纲风机、流量90M3/h
阀 组1套 电磁阀组
模块化设计 套 1
5 控制系统 PLC 套 1
6 显示系统 7”彩色触摸屏，动态显示 套 1
7 真空系统
流量12m³/h极限真空2*10-3mbar 套 1
8 水分析仪 原装进口、PLC显示 台 1
9 氧分析仪 传感器、独立显示、PLC显示 台 1
10 有机溶剂吸附系统 格瑞斯 水洗真空烘烤优质活性炭， 套 1
三、随机配件
序号 备品附件 单位 数量 备注
1 合格证 1套
2 操作说明书 1套
4 水洗真空烘烤优质活性炭 10KG
5 密封圈 1套
自动抽补采用不锈钢角阀
小过渡舱
杠杆压紧式小过渡舱门
净化系统内部 净化系统内部图片，从左起：风机—净化柱—溶剂过滤系统
风 机：高速变频风机，用变频器控制，上方圆柱为水冷装置
净化柱：5KG铜触媒、5KG分子筛、全不锈钢高真空角阀
溶剂柱：10KG优质水洗真空烘烤活性炭
电磁阀：采用模块化设计
控制显示系统 PLC
7寸彩色显示屏，功能丰富
手套箱手套 丁基橡胶手套、
98 | 真空静置箱 | 1 |  | *真空维持稳定。保持时，真空度下幅不大。 |  |  | 真空静置箱主要适用于对软包电池和圆柱电池注液时吸附电解液使其在真空环境下与电极片更完全融合的设备。整机选用优质的电气元件及材料制作而成，适用各类规格尺寸的电池，操作简单，产能高效。也是实验室理想的多功能实验设备。 工作原理： 该设备利用上腔体压在底平板形成密闭的腔体，（时间可设定）抽真空达到-90KPa的负压状态使电芯内的空气排除，电解液受本身重力的情况下很顺利的沿着电芯从上往下流动，达到与电极芯更好的融合，发挥电解液的作用。
*产品有多段循环操作机能，于电解液融合更充分。
*通过透视窗口可以在工作时观察腔内的变化。
*上腔用气缸驱动，通过两个线性导套导向，上下活动灵活，导向准确保证产品密封性要求。
*能适用于不同规格的产品电池，且调节简单方便。
*采用主机与控制箱分体式设计，使得机器可置于手套箱内工作，也可置于流水线上工作。
技术参数：
*腔体采用铝合金制作，耐腐蚀，结构牢固；
*静置时间可以设置0-9999S可调,压力可调；
*压力量程：100～-100KPa；
*真空度可达到-95KPa以上(项目内集中供压)；
*充气时间：0—100S可调；
*密封性好，可保证1分钟漏气量不超过-1KPa;
*循环次数：可以自行调整；
*电源：220V/50Hz；
*功率：100W；
*压缩空气源：0.5～0.8Mpa；在手套箱里面使用，气缸动力源必须使用手套箱内所使用的工作气体0.5～0.8Mpa；
*腔体内容积：L320mm*W320mm*H175mm；
6、设备外形尺寸： *执行腔体动作部分：约L500mm*W350mm*H630mm
*控制部分：约L460mm*W350mm*H340mm
7、设备组成:
本机由以下几大部分组成
（1）机械部分：下模板机构、真空腔机构、上盖板机构、导向机构、外罩机架机构、基座机构，电箱控制部分等等
（2）电气部分：固态继电器、电磁阀、光电开关等
（3）主要元器件:A、气缸。B、直线轴承。C、时间继电器。D、中间继电器
99 | 真空预封机 | 1 |  | (1)封头采用铜质材料制作，传热效果好节省电耗，提高工作效率, 比同类产品节能； |  |  | 此设备主要适用于软包装锂电池在注液静置后的抽真空、热压预封装；本机通过精确控制主要的真空抽气箱和气动热封组件，自动完成电池铝塑外壳的真空热封装。
(2)上下封头的压力可通过调压阀调节，以实现不同工艺参数要求；
(3)上下封头用气缸驱动通过两个线性导套导向，上下活动灵活，导向准确保证产品封边后平行度的要求；
(4)通过透视窗口可以在工作时观察腔内的变化。
(5)盖腔用气缸驱动，通过旋转导套导向，上下活动灵活，导向准确保证产品密封性要求。
(6)能适用于不同规格的产品电池，且调节简单方便。
(7)采用主机与控制箱分体式设计，使得机器可置于手套箱内工作，也可置于流水线上工作。
技术参数：
*腔体采用铝合金制作，耐腐蚀，结构牢固；
*真空度可达-95Kpa可调(项目内集中供压)；
*封头温度：常温～260℃，温度可调；
*温控精度：±2℃；
*热封压力：0～7Kg/cm2 可调；
*热封时间：0～99秒可调；
*封边宽度：5mm（可定制）；
*最大封边尺寸：200mm；
*封装压力：0.1MPa～0.6MPa可调
*封头平行度：用三联无碳复写纸，封头气压在0.6MPa，温度在200℃时压出的
封印均匀; 封性良好，封印平整，无凹凸点、无起泡、无褶皱变形现象.
*耗气量：约0.2L压缩气体/每封一次。
*空压工作速度：≥180次/h。
*功率：采用500w发热管，加温时的功耗约1KW。
*电源：220V/50Hz；
*压缩空气源：0.5～0.8Mpa；在手套箱里面使用，气缸动力源必须使用手套箱内所使用的工作气体一致；
设备组成：本机由以下几大部分组成
1.机械部分：下模板机构、真空腔机构、驱动机构、导向机构、基座机构，电箱控制部分等等
2.电气部分：气动元件、固态继电器、电磁阀、光电开关等
3主要元器件：（1）气缸。（2）轴承。（3）温控器。（4）时间继电器。（5）中间继电器
100 | 二次真空封装机 | 1 |  | 送料转盘上分为封装和上、下料二个工位，首先将电池放在转盘上的上、下料工位，启动双点动按钮，转盘转入封装工位，上、下腔体合腔，三个部分形成一个密封腔体，在腔体内完成抽真空、刺孔、热压复合，再次启动后，封好的电池通过转盘送出。 |  |  | 该设备适用于中大规格软包装锂电池芯注液化成后最终真空抽气封口包装，生产效率高，实验室和生产均可通用，减少重复投资。
技术参数：
1、PPM： ≥ 4
2、设备故障率：≤5%
3、封装优率： ≥ 98%
4、设备电气：AC220V±10%～50Hz；功率：4.5 KW。
5、压缩空气：≥0.6MPa 15L/min。
6、真 空 源：≤-0.095MPa 200L/min
101 | 电池测试仪 | 8 |  | 输入电源 AC 220V ±10% / 50Hz |  |  | 每个模块提供八个独立的可编程通道：内置电源和完全控制电路，每个模块可以独立工作。每个通道可以设置不同的工作模式；精准的编程特性：该系统软件可以设置的±工作步骤和工作参数，每一步工作模式的灵活性。工作模式包括恒流放电，恒流充电，恒压充电，休息。每个工作模式可设定电压，电流，时间，电量，负电压梯度，以及其他限制条件，当目前的限制条件得到满足，该系统将自动地继续下一个工作模式。设定的程序可以保存和按照时间表打开使用；完整的可控性:该系统软件具有GOTO，重新启动和恢复功能，使用户能够在任何时候改变工作参数。基于Windows的软件接口，性能稳定，易于操作。该系统的软件操作简单。实时监测电脑界面综合图/数据窗口，可以更直接和有效地观测测试过程。在测试中，软件将提供及时的指示和警告，用英语和汉语提供智能帮助。
输入阻抗 ≥1MΩ
电压 恒压电压范围控制 0V~5V
最低放电电压 0V
精度 ± 0.1% of FS
稳定度 ± 0.1% of FS
电流 每通道输出范围 0.001 mA~3A
精度 ± 0.1% of FS
恒压截止电流 0.001mA
稳定度 ± 0.1% of FS
功率 单通道输出功率 0.005W
稳定度 ± 0.2% of FS
时间 电流响应时间 最大电流上升时间20ms
工步时间范围 ≤(365*24)小时/工步
数据记录 数据记录条件 最低采样时间:1s
最低采样电压：10mV
最低采样电流：0.002mA
记录频率 1Hz
充电 充电模式 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电
截止条件 电压、电流、相对时间、容量、-V
放电 放电模式 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电
截止条件 电压、电流、相对时间、容量、-V
循环 循环测试范围 1~50000次
单循环工步数 63
循环嵌套 具有嵌套循环功能，最大支持3层嵌套
保护
安全保护
掉电数据保护
可设定安全保护条件，设置参数包括：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、保护延时，防护等级IP20
通道特点 恒流源与恒压源采用双闭环结构
通道控制模式 独立控制
电压电流检测采样 四线制连接
噪声 <85dB
上位机通讯方式 RS232（备注：PC电脑必须配置串口卡）
数据输出方式 EXCEL2003,2010、TXT
服务器磁盘配置 500GB
服务器操作系统 Windows 7
通信接口 串口
每单元通道数 8
指标项目 指标参数
工作温度范围 0℃~40℃（在25±10℃范围内，保证测量精度：精度漂移0.005% of FS /℃）
存储温度范围 -10℃~50℃
102 | 凝胶涂布仪 | 1 |  | 电 源 单相 AC220V±10%，频率 50Hz， 功率 3KW 地 电阻小于 4Ω的接地线 客户
气 源 0.5-0.8MPa 压缩空气
涂布方式 线棒涂布：连续涂布
导辊幅宽 200mm
基材幅宽 Max.180mm
机械速度 0.1-3m/min
放 卷 轴 3 英寸机械胀轴
放卷卷径 Max.Ф250mm
承 重 Max.50Kg
裁切长度 5-9999mm 内可自定义设置
设备尺寸 约：L1800*W650*H770mm（参考，以实物为准）
电 源 单相 AC220V±10%，频率 50Hz， 功率 3KW 地 电阻小于 4Ω的接地线 客户
气 源 0.5-0.8MPa 压缩空气
103 | 原位X射线衍射仪 | 1 |  | 1 X射线发生器 |  |  | 对粉末样品的晶体结构进行分析，包括毛细管测试系统；原位装置可以实现在一定的温度、压力及气氛条件下，对粉末样品的晶体结构变化进行表征
1.1 最大输出功率：≥3kW
1.2 额定电压：≥50kV
1.3 额定电流：≥60mA
1.4 电流电压稳定度：优于0.005% (外电压波动10%)时
1.5 X射线防护机柜：两套独立的安全连锁机构、防护罩外任何一点的计量小于1Sv/h
2 X射线光管
2.1 Cu靶，陶瓷X光管，2.2 kW，长细焦斑： 0.4mm*12mm，
3 测角仪部分
3.1 测角仪：采用光学编码器技术与步进马达双重定位
3.2 扫描方式：/测角仪，测角仪垂直放置
3.3 2转动范围：不少于-10度~165度
3.4 样品至探测器距离： 不少于100mm~280mm可调，可根据不同测试任务在最大二维衍射覆盖角度或最佳角度分辨率优化；
3.5 可读最小步长：0.0001
3.6 驱动方式：步进马达驱动
3.7 采用智能虚拟测角仪全自动控制，硬件自动识别、自动纠错
4 探测器部分：
4.1 测量模式： 0维、1维、2维三种测量模式
4.2 最大可用探测器面积 ≥38 mm x 38 mm；
4.3 像素：≥250,000
4.4 像素大小：≤75微米x75微米
4.5 能量响应范围：5KeV ~23KeV (适用Co,Cr, Cu, Mo, Ag靶)
5. 光路部分
5.1 所有光学附件均采用模块化设计，采用无工具安装、拆卸方式
5.2 所有光学附件智能芯片识别、自动精确定位，无需人工或计算机对光
5.3 入射光路，至少包括三个光学模块，在软件控制界面上用鼠标选择需要的光学器件，计算机控制马达运动，完成自动切换以下光学部件
5.3.1 自动发散狭缝
5.3.2 X射线平行光： 包括X射线平行光反射镜
5.3.3 高分辩光路: 平行光反射镜+ Ge单色器组合，发散度≤0.0050,纯CuKα1 单色光
5.4 衍射光路包括以下光学部件
5.4.1 自动防散射狭缝
5.4.2 赤道平行光狭缝
5.4.3 Ge220 分析晶体
6.点光源
6.1 磁性点光源光束基座
6.2 点光源光束部件： 0.3mm, 0.5mm, 1mm, 2mm各一支，拆装采用无螺丝的安装方式，免工具。
7 样品台：
7.1 标准样品台
7.1.2 可分析样品最大厚度≥15mm, 最大样品尺寸直径≥50mm
7.2 欧拉环样品台：
7.2.1 Phi: 3600，0.010/步，马达驱动
7.2.2 chi: -50 ~ +950, 0.010/步，马达驱动
7.2.3 Z: 马达驱动，0.01mm/step, 最大样品厚度： ≥20mm
7.3 自动进样器
7.3.1转盘式12位
7.3.2 Z轴行程≥90mm，步长≤0.01mm，最大载重≥1.8kg，样品最大高度≥50mm
7.4 毛细管自动进样器
7.4.1 12位样品架
7.4.2 Z轴行程≥165mm，毛细管Z轴方向中心位置准确度≤0.1mm。
7.4.3 软件自动完成测试，平行光和发散光均可
8定位系统
8.1提供2个激光束在测量中心三维空间交汇的精确定位方式，在计算机上直接观察样品、摄取样品图片及储存等功能。
9 化学反应器
9.1温度范围： 环境气氛加热：室温~ 900℃
9.2温度控制器：控温精度±0.1℃
9.3气氛：真空系统、惰性气体、氢气、氧气
9.4 最大压力：10个大气压
10. 仪器控制和数据采集系统
10.1 计算机：不低于四核主频3.1G Hz，8G 内存，1000G HD，CD-RW，22” 宽屏液晶显示器，网卡，56k Modem,
10.2 仪器控制和数据采集软件
11 应用软件
11.1 定性物相检索软件EVA：含原始数据直接检索功能，定性相分析，支持对以下COD\PDF\用户数据库的检索
11.2半定量相分析
11.3 最新的COD 数据库
11.4 二维数据处理功能，将二维数据转换为一维数据。2theta方向和gamma方向，任意区间进行积分。
12 全谱拟合功能：Rietveld结构精修、结构解析。
13 纳米材料分析软件
13.1纳米级薄膜反射率分析软件：包括薄膜厚度、密度、粗糙度分析。
13.2 单晶外延薄膜的高分辨衍射分析软件
13.3 残余应力分析软件。
14. 循环水冷系统：
14.1 制冷≥5KW
14.2 控温精度±1℃
15. 质保期：三年质保
104 | CO2加氢在线气相色谱仪 | 1 |  | 一个通道采用TCD分析N2、CO、CH4，CO2；CO2之后反吹掉，采用Ar（或He）做载气，检测限（Ar做载气，定量环1ml）：H2：20ppm、 N2、CO、CO2：500ppm。 |  |  | 针对CO2加氢研究中的原料及相应的产物进行在线分析检测，主要的检测物质有：CO、CO2、CH4、甲醇、乙醇、C4以下烃类；CO做到0.1%。
一个通道采用N2或He做载气， FID检测C1-C6烃类。
一个通道采用N2做载气， FID检测醇、醚产物，阀进样口惰性化处理。
性能指标：
一、快速加热和冷却的柱温箱
1. 柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃）
2. 程序升温：20阶21平台
3. 最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加
4. 温度设定精度：0.1℃
5. 控温精度：0.01℃
6. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃
7. 冷却速度：从 300 降到 50℃ ≤6 min（室温25℃）
8. 具有柱温箱温度的自动保护功能。
9. 最大运行时间：9999.99分钟
二、进样单元
最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。
最高温度：420℃
升温设定：1℃步阶
进样单元种类：单/双填充柱进样口、分流/不分流进样口、宽口径进样口
1. 单/双填充柱进样口
1.1 程序段数：7段
1.2 流量设定范围：0 ～ 100 mL/min
1.3 程序比率设定范围：-400 ～ 400 mL/min
1.4 校正功能：保持柱温箱升温中的柱流量
2. 分流/不分流进样口
2.1 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能
支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒
线速度控制功能
2.2 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量
2.3 压力设定范围：0 ～ 1035 kPa（相当于0-150 psi）
2.4 升压速率设定范围：-400 ～ 400 KPa/min
2.5 压力程序：7阶
2.6 分流比设定范围：0 ～ 9999.9
2.7 流量设定范围：0 ～ 1250mL/min
2.8 校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时）
3. 直接进样压力方式
3.1 压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0-150 psi）
3.2 压力程序的阶数：7阶
3.3 程序比率设定范围：-400 ～ 400 KPa/min
4. 直接进样流量方式
4.1 流量设定范围：0 ～ 1250 mL/min
4.2 程序段数：7段
4.3 程序比率设定范围：-400 ～ 400 mL/min
4.4 校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时）
三、检测器单元
可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由手动压力控制系统控制，检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。
1. 热导检测器（TCD）
1.1 最高使用温度：420℃
1.2 具有过热保护功能
1.3 灵敏度：40000mV.mL/mg (癸烷)
1.4 动态范围：10^5
1.5 热导丝：铼-钨丝
1.6 惠斯登电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝，内装预置放大器，10×增幅时。
2. 氢火焰离子化检测器（FID）
2.1 最高使用温度：420℃
2.2 方式：双流路方式
2.3 自动点火功能
2.4 检测限：3 pg C/s ( 十二烷 )
2.5 动态范围：10^7
2.6基线噪声：20μV，型式评价报告实测值
2.7基线漂移：128μV/60min
四、其他
1. 色谱柱和流路系统
1.1 支持填充柱和毛细管柱
1.2 具有室温补偿和自动环境补偿功能
1.3 具有恒定的载气线速度控制功能
2. 多种附件可供选择
自动液体进样器、顶空、吹扫捕集、热裂解、热脱附等附件
主要配置及附件：
1.气相色谱主机 1台；
2.分流/无分流进样口， 带AFC 2个；
3.FID检测器 2个 ；
4.TCD检测器1个；
5.十通阀1个、六通阀2个；
6.气相工作站1个；
7.气相色谱安装工具包 1个及耗材一批；
8.数据处理及软件安装电脑1台。
105 | CO2催化转化在线气相色谱仪 | 1 |  | GC配置：一个通道采用TCD分析N2、CO、CH4，CO2，C2；C2之后反吹掉，采用Ar（或He）做载气，检测限（Ar做载气，定量环1ml）：H2：20ppm、 N2、CO、CO2：500ppm。 |  |  | 针对CO2与甲烷、甲醇等催化反应中的原料及相应的产物进行在线分析检测，主要的检测物质有：H2，CO、CO2、CH4、C4以下烃及醇类化合物，碳酸二甲酯等；CO做到0.1%。
一个通道采用N2做载气，阀切换-双FID检测醇、醚产物、烃类产物，阀、进样口惰性化处理。
性能指标：
一、快速加热和冷却的柱温箱
1. 柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃）
2. 程序升温：20阶21平台
3. 最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加
4. 温度设定精度：0.1℃
5. 控温精度：0.01℃
6. 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃
7. 冷却速度：从300降到 50℃ ≤6 min（室温25℃）
8. 具有柱温箱温度的自动保护功能。
9. 最大运行时间：9999.99分钟
二、进样单元
最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。
最高温度：420℃
升温设定：1℃步阶
进样单元种类：单/双填充柱进样口、分流/不分流进样口、宽口径进样口
1. 单/双填充柱进样口
1.1 程序段数：7段
1.2 流量设定范围：0 ～ 100 mL/min
1.3 程序比率设定范围：-400 ～ 400 mL/min
1.4 校正功能：保持柱温箱升温中的柱流量
2. 分流/不分流进样口
2.1 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能；支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能
2.2 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量
2.3 压力设定范围：0 ～ 1035 kPa（相当于0-150 psi）
2.4 升压速率设定范围：-400 ～ 400 KPa/min
2.5 压力程序：7阶
2.6 分流比设定范围：0 ～ 9999.9
2.7 流量设定范围：0 ～ 1250mL/min
2.8 校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时）
3. 直接进样压力方式
3.1 压力设定范围：0 ～ 1035kPa（相当于0-150 psi）
3.2 压力程序的阶数：7阶
3.3 程序比率设定范围：-400 ～ 400 KPa/min
4. 直接进样流量方式
4.1 流量设定范围：0 ～ 1250 mL/min
4.2 程序段数：7段
4.3 程序比率设定范围：-400 ～ 400 mL/min
4.4 校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时）
三、检测器单元
可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由手动压力控制系统控制，检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。
1. 热导检测器（TCD）
1.1 最高使用温度：420℃
1.2 具有过热保护功能
1.3 灵敏度：40000mV.mL/mg (癸烷)
58356mv.mL/mg (苯-甲苯)，型式评价报告实测值
1.4 动态范围：10^5
1.5 热导丝：铼-钨丝
1.6 惠斯登电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝，内装预置放大器，10×增幅时。
1.7基线噪声：11μV，型式评价报告实测值
1.8基线漂移：87μV/30min，型式评价报告实测值
2. 氢火焰离子化检测器（FID）
2.1 最高使用温度：420℃
2.2 方式：双流路方式
2.3 自动点火功能
2.4 检测限：3 pg C/s ( 十二烷 )
2.5 动态范围：10^7
四、其他
1. 色谱柱和流路系统
1.1 支持填充柱和毛细管柱
1.2 具有室温补偿和自动环境补偿功能
1.3 具有恒定的载气线速度控制功能
2. 面板键盘
2.1 完全控制及显示所有温度区域和载气流量
2.2 完全控制所有检测器功能
2.3 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件
3. 多种附件可供选择
可选配自动液体进样器、顶空、吹扫捕集、热裂解、热脱附等附件
五、数据处理系统
1. 数据采集和数据解析
采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。
2. 报告制作
高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。
3. 质量控制
高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。
4. 网络化控制
可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。
5. 法规符合性
LC/GC具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GxP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。
主要配置及附件：
1.气相色谱主机 1台；
2.分流/无分流进样口， 带AFC 2个；
3.FID检测器 2个 ；
4.TCD检测器1个；
5.十通阀1个、六通阀2个；
6.气相工作站 1个；
7.气路净化装置 1套；
8.气相色谱安装工具包 1个及耗材一批；
9.计算机 1套
106 | 在线光热耦合催化反应系统 | 1 |  | 1.装置温压参数： 最高温度：850℃（炉内），控温精度：±1℃，最高压力：3 MPa（表压），压力精度：0.2%；
|  |  |  | 2.催化剂填充体积：反应器0.9~9 mL（环照式和环照式），环照式光热反应器：受光面积：20 cm2，光传导效率：72%；以300 W光源为例，反应器底面光功率：~4 W，环面光功率：~18 W； |  |  | 在热催化体系中，反应物分子在催化剂表面吸附活化，改变化学反应路径、从而降低反应活化能使反应容易进行。而光催化则是利用光子的能量来催化反应，反应机理和路径与热催化截然不同，反应条件温和，易操作。随着催化研究的逐渐深入，光热协同催化既可以提高催化反应的效率，又能将低密度的太阳能转变为高密度的化学能，两者的有效结合可以超越单独热催化和光催化所能达到的效果，而且通过改变反应条件，可以调控反应的活性和选择性，在能源和环境领域具有不可估量的价值，是当前新型催化技术的研究焦点。系统研究光热催化反应提供了平台，创新的石英柱导光方式以及反应器设计，提高了光源的辐照效率以及催化剂的吸光面积，满足光热协同催化下气固相反应的需求。
3.体积空速：120~12000/h；
4.反应器结构：金属反应管+石英反应器，反应器：温压参数： 850℃、6 MPa，发光形式：环照式；液体输送系统采用高精度高压液体柱塞泵，保证高压下进入预热室的液体速率可以维持在0.001-10 mL/min之间；装置采用环照式反应器，光传导效率：82%，反应器环照光功率≥25 W；
5.进料参数：气相通道：标配4路，气体流速： 200 mL/min（平照式），控制范围：4~100%，精度±1%F.S.，液相通道：标配1路，液体流速：总流量0.001~10 mL/min，控制精度：±1%F.S；
6.预处理参数：预热室：50~500℃，伴热带：50~240℃，加热套：50~240℃
7.实验过程中出现泄漏、功能失控或压力过限等安全问题时，系统自动启动连锁保护；
8.温度为两级报警，温度高于第一设定值时声光报警，高于第二设定值时自动停止加热；
9.压力高于设定值时声光报警并进行停止进料；
10.液体预热室采用特殊汽化器结构设计，有效避免出现因汽化装置体积庞大、汽化后气体输出不稳定和无法实时汽化等问题；
11.本次根据实验需求选用环照式反应器，另可扩展平照式。环照式石英光柱导光柱结构光传递损失≤±1.5%；
12.液体输送-汽化-管道伴热-冷凝分离四个功能模块保证了液体也能定量参与反应并及时分离；
13.预热系统和反应系统均可设置16段程序升温控温模式，实现一次实验即可确定反应起始温度；
14. 检测模块支持三进样口载气EPC控制,EPC控制精度≤0.01psi,可以选配双塔自动进样器，通过色谱工作站反控操作,经过严格EMC抗干扰测试（提供第三方或官方证明文件）
15.温控区：8路独立控温, 支持前后进样口同步、异步启动、停止,柱箱规格：25*26*15cm,操作温度范围：环境温度上6~400℃(以0.1℃增量任设)
16.程序升温：27阶,降温速率：柱箱温度从200 ℃降至100℃时间不大于3min,持续运行时间：9999（min）。
17.进样系统,最高使用温度：400℃,进样口数量：最多可配5个,进样模式：填充进样、分流毛细进样、分流/不分流毛细进样,程序压力/流量/线速度：最大 8阶；
18.最大分流比：4500:1,总流量范围：0-450mL/min,可选载气类型：N2、H2、He、Ar。
19. 转化炉：用于≤100ppm CO、CO2的甲烷化；
20.工作站/数据处理软件, 中/英文可选， WindowsXP 、Windows 7、 Windows10操作环境运行；
21.支持多个检测器同时采集：工作站支持3个检测器信号的同时采集；
22.信号采集：网络端口连接，信号范围全量程不分档；
23.自诊断系统：智能化的自诊断系统，自动识别错误操作信息并做出相应的自我保护措施；
24.在线反控功能：实时控制及控制各模块的温度，可随时调出温度控制曲线，包括柱箱、进样口、检测器及辅助加热模块，提高条件摸索效率；可随时调出流量/压力控制曲线，提高条件摸索效率；
25. 在线分析预览功能：使得谱图未采集完毕，可提前知道关键组分的含量信息;
26.一键恢复功能：一键调用谱图中的仪器控制参数信息、积分信息，迅速恢复初始设置;
27支持模拟进样，提高工作站的培训效率;
28.在线噪声及漂移自动计算，实现标准法、6-Signal法、ASTM法等三种计算方法，更为科学，无需手动计算，规避人为误差;
29.多项式计算功能：一次曲线校正（y=kx+b）、二次曲线校正（y=ax2+bx+c）、三次曲线校正（y=ax3+bx2+cx+d），提高非一次曲线样品的线性准确度;
30.峰锁定功能：减少那些不参与计算的干扰峰对主要组分的谱线或数据干扰，从而使得谱图报告更美观，数据更清晰;
31.支持分组计算功能，优化组分的合并运算，无需另外手动计算;
32.项目分组功能：在同项目、分析任务可依据需求进行组分或批次分组归档案例，全面简化样品谱图管理;
33. 检测模块厂家具备NTC培训和考核资质，可以颁发NTC培训证书（提供证明文件）。
34.仪器制造商具备IS09001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证（提供证明文件）。
107 | 电解池电极系统 | 1 |  | 1、整套设备包含膜电极电解池3套、镀铂钛阳极膜电极电解池3套、H型电解池2套、单口密封型光电反应池（50 mL）1套、单口密封型光电反应池（100 mL）1套、二口密封型光电反应池1套。
|  |  |  | 2、膜电极电解池3套（单套指标）： |  |  | 主要用于开展不同类型的光电化学反应，同时配合各类光谱、色谱和电学设备对材料催化二氧化碳还原等方面的光电催化性能及性能稳定性进行表征，并进行平行试验以进行材料性能重现和对比，以开发高稳定性的多功能催化剂。
2.1池体部分
2.1.1带气体扩散通道
2.1.2带PTFE垫片一组(×3)、不锈钢螺栓+螺母+垫片一组(×3)、O型圈一组(×3)（外径30mm线径1.9mm）、螺栓丝绝缘管+肩部垫圈套件一组(×3)、PEEK螺栓一组(×3)；
2.1.3配钛阴极流道板(×1)和钛阳极流道板(×1)；
2.2活性反应面积1cm2；
2.3设备连接接口均为PEEK标准快接；
2.4配套蠕动泵，用于电解液循环：转速范围：0.1rpm-100rpm；正反转可逆；适用电源220V，50-60Hz。
3、镀铂钛阳极膜电极电解池3套（单套指标）：
3.1池体部分
3.1.1带气体扩散通道
3.1.2带PTFE垫片一组(×3)、不锈钢螺栓+螺母+垫片一组(×3)、O型圈一组(×3)（外径30mm线径1.9mm）、螺栓丝绝缘管+肩部垫圈套件一组(×3)、PEEK螺栓一组(×3)
3.1.2配钛阴极流道板
3.1.3配镀铂钛阳极流道板
3.2活性反应面积1cm2；
3.3设备连接接口均为PEEK标准快接；
3.3配套蠕动泵，用于电解液循环：转速范围：0.1-100 rpm；正反转可逆；适用电源220V，50-60Hz
4、H型电解池2套（单套指标）：
4.1池体部分为玻璃材质，盖子材质为聚四氟乙烯;
4.2电解池总容积为100 mL，连接处可换交换膜；
4.3配备质子交换膜10x10 cm2，阴离子交换膜10*10 cm2；
4.4配备可与电解池匹配使用的饱和甘汞电极×1、标准氢电极×1、5毫米直径L型玻碳电极×1、10毫米直径L型玻碳电极×1、10毫米直径L型玻碳电极×1；
4.5盖子上电极孔的大小和数量可按要求定制。
5、单口密封型光电反应池（50 mL）1套
5.1池体部分为玻璃材质，盖子材质为聚四氟乙烯；
5.2带可拆装的石英光窗（直径范围22-25 mm）；
5.3池体部分非紫外固化，可用于超声仪中超声；带水循环夹层；
5.4池体容积：50mL；
5.5配置配套的螺纹电极夹，用于夹持工作电极的铂电极夹；
5.6配置配套的电极：对电极:铂丝电极×1，参比电极:银-氯化银电极×1，工作电极：5毫米直径L型玻碳电极×2、10毫米直径L型玻碳电极×2、10毫米直径L型玻碳电极×2；
5.7盖子上电极孔的大小和数量可按要求定制。
6、单口密封型光电反应池（100 mL）1套
6.1池体部分为玻璃材质，盖子材质为聚四氟乙烯，
5.2带可拆装的石英光窗（直径范围22-25 mm）；
6.3池体部分非紫外固化，可用于超声仪中超声；带水循环夹层；
6.4池体容积：100mL；
6.5配置配套的螺纹电极夹，用于夹持工作电极的铂电极夹；
6.6配置配套的电极：对电极:铂丝电极×1，参比电极:银-氯化银电极×1，工作电极：5毫米直径L型玻碳电极×2、10毫米直径L型玻碳电极×2、10毫米直径L型玻碳电极×2；
6.7盖子上电极孔的大小和数量可按要求定制。
7、二口密封型光电反应池1套
7.1池体部分为玻璃材质，盖子材质为聚四氟乙烯（×2），带两个电极室，配备质子交换膜10×10 cm2和阴离子交换膜10×10 cm2用于两电极室隔离；
7.2带可拆装的石英光窗（直径范围22-25 mm）；
7.3池体部分非紫外固化，可用于超声仪中超声，带水循环夹层；
7.4单池体容积：50 mL；
7.5配置配套的螺纹电极夹和法兰夹，用于夹持工作电极的铂电极夹；
7.6配置配套的电极：对电极:铂丝电极×1，参比电极:银-氯化银电极×1，工作电极：5毫米直径L型玻碳电极×2、10毫米直径L型玻碳电极×2、10毫米直径L型玻碳电极×2；
7.7盖子上电极孔的大小和数量可按要求定制；
7.8配置可与反应池配套使用的恒温循环水浴槽
7.8.1温度范围:至少−10～95℃；控温精度：±0.05 ℃；
7.8.2水槽容积：不小于5 L；操作口尺寸：不小于W140×D145mm；水槽深度：不低于150 mm；
7.8.3循环流量：不低于5~10 L/min。
108 | 活细胞观察系统 | 1 |  | 1 可控制温度、CO2浓度以及湿度。 |  |  | 精确控制温度，湿度和二氧化碳浓度，精确控制和锁定聚焦平面，实现激光共聚焦显微镜下的活细胞长时间培养，支持激光共聚焦显微镜进行连续动态多色荧光视频图像采集。
2 细胞培养在独立空间内，培养皿底部可加热，上部也可同时加热；多孔板培养时顶部和底部均可被加热。
3 控温系统可同时控制至少4个独立的通道温度设定，温度控制范围：室温至60℃，精度≤0.1℃。
4 可进行CO2浓度控制，范围：0至8%，调节精度为≤0.1%，内置精度≤0.1% 。
5 湿度控制，加湿装置同时也可控温保湿。
6 配有独立培养皿孵育装置，适用于35mm培养皿。
7 整个活细胞培养系统可完全由共聚焦软件一体化控制，并在软件及显微镜显示器上可以直接显示、调节。
8 配置完美聚焦系统用于长时间实验锁定焦面，支持自动拼图和多位点采图过程的多点漂移补偿（不同位置可设置不同聚焦补偿offset参数），使用≥850nm红外LED光源通过光栅投影方式监测焦面的位置变化，采样频率≥200Hz。
109 | 高效液相色谱 | 1 |  | 1.1 四元梯度泵 |  |  | 适用于分析实验室和 QA/QC 实验室中的常规 HPLC 分析，也用于手性化合物手性纯度的分析。分离和分析有机溶剂中的化合物，检测和定量分析这些化合物的含量、纯度和杂质，并通过柱分离技术分离样品中的不同组分，分离后的化合物通过检测器检测，并根据峰面积或峰高来定量分析样品中的目标化合物。
1.1.1 串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，最小冲程可至20ul，减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100ul，减小柱塞杆密封垫损耗
1.1.2 梯度泵采用非线性齿轮马达传动（非皮带传动），保证泵的可靠性，并在较长的生命周期里保证一贯良好的精度
1.1.3 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。
1.1.4 流量范围：0.001~10 ml/min，递增率0.001ml/min
1.1.5 流量精度：<0.07%RSD
1.1.6 流速准确度 ：±1%
1.1.7 梯度精度：< 0.2 % RSD
1.1.8 操作压力：不小于600bar
1.2 自动进样器
1.2.1 全流通式设计，用计量泵作为计量装置，进样针及计量泵处于高压流路中，具有自动清洗功能；
1.2.2 可实现柱前衍生、自动稀释、氨基酸分析（氨基酸提供公开发表文献）等功能。
1.2.3 进样范围：0.1~100 mL，步进为0.1 mL
1.2.4 进样精密度：< 1% RSD（进样体积 5~100mL）
1.2.5 最大操作压力：600 bar
1.2.6 重复进样次数：1~99次/样品
1.2.7 样品残留：<0.1%（启动洗针程序）
1.2.8 样品容量：大于等于130个2 mL样品瓶
1.3 柱温箱
1.3.1 温控范围：10-85°C
1.3.2 控温精度：+ 0.15°C
1.3.3 控温准确度：+ 0.8°C
1.3.4 柱箱容积：可同时放置8根色谱柱
1.4 二极管阵列检测器
1.4.1 二极管数量：1024；
1.4.2 波长范围: 190–950nm；
1.4.3 光源：氘灯和钨灯；
1.4.4 狭缝宽度：1、1、4、8、16nm 可编程调节；
1.5 工作站软件
1.5.1 采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要；
1.5.2 可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。
1.5.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板；
2. 基本配置
2.1四元溶剂梯度泵一套
液相色谱工具包一套
2.2液体自动进样器一套
2.3柱温箱一套
2.4二极管阵列检测器一台
2.5原装色谱工作站一套
2.6耗材一批
110 | 手套箱 | 1 |  | 1、可得气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm，泄露率≤0.001vol%/h。包含2中以上的泄露率检测以及自动监控功能。 |  |  | 该装置可使试验样品能够在无氧无水状态下自如的操作、反应和测试，确保了科学试验的正常进行。
2、手套箱尺寸：单工位手套箱（2支手）操作，内部尺寸：长×宽×高≥1220×750×900mm，304不锈钢材质。箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。
3、大、小过度舱集成在右侧，大过渡舱直径360mm，长度600mm，小过渡舱直径150mm，长度300mm。大、小过渡舱于箱体的连接方式均为可拆卸式法兰连接，不能焊接于箱体侧板。
4、手套口铝合金。
5、循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。
6、真空泵：可手动或通过PLC启动，流量12m3/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵真空度可达2×10-1pa，真空泵配装油雾过滤器和气镇。
7、有机溶剂吸附器安装在箱体内，填充两公斤活性炭。
8、单柱净化系统，净化材料可再生，且再生过程自动控制，自动除水除氧功能。
9、气体控制阀：采用不锈钢材质的电磁集成阀座，六个阀集成控制。
10、检测系统：水分析仪：测量范围：0～500ppm，水探头采用P2O5传感器，可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题。氧分析仪：测量范围：0～1000ppm，采用氧化锆传感器，避免暴露在空气中很快会报废的弊端。
11、手套箱前窗采用O型密封圈法兰视窗，密封圈采用实心密封圈。
12、设备除手套、净化材料及活性炭等耗材外，整机质保叁年。
13，一副备用手套，内置搁物架
111 | 直接电子探测器 | 1 |  | 1) 侧插伸缩式安装；并配备与现有TEM相机防撞安全硬件； |  |  | 直接电子探测器作为扫描/透射电镜的电子信号采集与处理功能组件，它以像素化格式将电子直接探测和快速读出技术结合在一起，用于高动态范围高分辨电子衍射及晶体结构和非晶结构分析，高速高性能PED旋进电子衍射分析，4D STEM等。
2) 探测器：500 μm Si，反向偏压混合硅二极管阵列；
3) 像素尺寸：55 x 55 μm；
4) 像素数量：512 x 512像素(四芯片)；
5) 有效探测面积28 x 28 mm2；
6) 最大数据采集速度：
- 四芯片或单芯片全幅模式下 3200fps @ 6bit，1600fps @ 12bit, 800fps @ 24bit；
- 单芯片局部区域模式下128x256像素 3200 fps @ 12bit；64x256像素 6400 fps @ 12bit；
7) 读出噪音：0，可设置阈值；
8) 信噪比(SNR)：107:1；
9) 量子检测效率，60keV：零频率下: 1；奈奎斯特频率下: 0.45。
10) 调制传递函数，60keV：奈奎斯特频率下>0.62 (决定于工作模式)；
11) 间隙时间(连续)： 0 μs，无死时间；
12) 动态范围：最大24位，每像素高达16,777,216计数；
13) 触发器：3.3 / 5 V TTL脉冲或软件控制；
14) 数据传输与通讯：5m VHDCI线缆；TCP/IP协议；
15) 软件：4R控制软件；4D 软件；PED旋进电子衍射集成一体化软件；
16) PC工作站, 配置不低于Intel i7-12700 CPU, 64GB 内存, 1TB 固态硬盘; Windows 10 Pro.
三年免费质保及软件升级
112 | 原位红外反应池 | 1 |  | 1. 真空光谱仪适配原位红外漫反射系统 |  |  | 用于原位红外电/热催化反应过程的相关研究
1.1真空光谱仪适用原位红外漫反射系统应能够整体密封于VERTEX-80V红外光谱仪真空样品仓中，在全光路真空环境中进行原位光谱测量，完全排除水二氧化碳等环境因素的干扰；
1.2漫反射附件的两个离轴椭球镜以120。倾斜方式收集漫反射光，在最大限度收集漫反射信号的同时，大幅减少镜反射的干扰，附件的光谱透过率在中红外波段优于70%，可配备高低温、高压环境样品仓，适用于各种催化原位光谱表征；
1.3原位红外漫反射池可控温度范围室温-800℃，可置于真空光谱仪样品仓内进行原位红外光谱测量，完全排除环境气氛对表征结果的干扰，真空光谱仪应用采用柔性管线连接，易于进行样品装载、光路能量调节等操作；
1.4 漫反射仓帽包含两个红外测量窗口和一个蓝宝石测量窗口，提供硒化锌备用窗片；
配置要求
SharpX漫反射附件 1
原位红外漫反射池OPERANDO-TETRA(V) 1
真空光谱仪适配单元（BRUKER V DRSERIES） 1
真空光谱仪电气连接 1
红外漫反射仓帽 1
氟化钡窗片 2
蓝宝石窗片 1
高温金属筛网 20
全氟聚醚O型圈 1
卡套球阀 3
漫反射操作工具 1
管线接头套装 1
2. 真空光谱仪适用原位高温透射系统
2.1真空光谱仪适用原位高温透射系统能够整体密封于红外光谱仪真空样品仓中，在全光路真空环境中进行原位光谱测量；
2.2真空光谱仪适配型高压原位透射池，用于高温、高压、真空等反应环境下的原位红外分析。可控温度范围：室温-800℃，控温精度±1℃，可置于真空光谱仪样品仓内进行原位红外光谱测量，完全排除环境气氛对表征结果的干扰；
2.3提供可更换窗体套装，提供氟化钙、氟化钡、高压硒化锌窗体
2.4 提供与用户实验室真空配气系统兼容的连接部件
配置要求
原位红外透射池（真空谱仪型） 1
真空光谱仪适配单元 1
13mm样品架 2
常压红外窗体套件 2
硒化锌窗体套件 2
常压氟化钡窗体套件 2
窗片拆卸紧固工具 1
卡套真空阀 2
双路程序控温仪 1
真空光谱仪电气连接 1
真空系统连接套装 1
管线套装 1
3. 电化学原位表征系统
1. 电化学原位表征系统，包含连续变角附件和用于实施ATR或表面增强ATR测量的电催化原位池；
2. 变角反射附件，入射角度30-80°连续可调；
3. 电化学原位池，兼容连续可变角度的ATR测量和表面增强ATR测量，池体为PEEK材质，包含电极引入口，气体/液体出入口，可进行静态或流动态的电化学原位测量；
4. 提供楔形硅和薄片硅两种ATR晶体，提供铠装两种硅晶体的ATR底座和原位池，可获得包含中红外全波段信息的红外谱图；
5. 提供工作电极、对电极和参比电极，提供硅晶体镀金培训。
配置要求
Frog连续变角反射附件 1
样品仓底座 1
楔形硅晶体原位池 1
薄片硅晶体原位池 1
楔形硅晶体底座 1
薄片硅晶体底座 1
原位池顶盖 1
楔形硅晶体 1
薄片硅晶体 2
对电极 1
参比电极 1
玻碳工作电极 1
电化学密封件套装 1
电化学管线套装 1
113 | 氩离子抛光及真空转移系统 | 1 |  | 2.1 功能：同时具备横截面切割和平面大面积抛光功能，满足扫描电镜制样需求； |  |  | 用于样品的截面制备及平面抛光的桌面型制样设备，可为扫描电镜、光学或扫描探针显微镜的成像以及 EDS、EBSD及其它分析制样。包括由多种元素组成的试样，以及具有不同的机械硬度、尺寸和物理特性的合金、半导体材料、聚合物和矿物等。
2.2离子源：两束独立可调节的全电磁线圈聚焦氩离子源，无永磁体，离子枪无任何耗材；
2.3加速电压范围：每支离子枪能量均包含100 eV 到 10 keV，满足高电压快速抛光，低电压精细修复；
2.4 束斑尺寸：300μm到5mm，可连续调节；
2.5 离子束束流密度：≥ 10 mA/cm2。可选择单个或者两个离子源工作，每个离子源都有独立法拉第杯直接检测电子束流值；
2.6 具备磁性编码器提供绝对定位精度，具备厚度测量功能，实现不同厚度样品自动匹配最佳抛光位置；
2.7 真空系统：两级真空系统：无油干泵和不低于80L/s涡轮分子泵；
2.8 用户界面：触摸屏内嵌式用户界面，具备配方式自动加工功能，同时具备黑匣子事件记录器，可记录仪器故障信息，为设备后续维修提供精准判断依据；
2.9 样品台：能够水平360度连续旋转，同时可进行摇摆，减小离子束抛光时带来的窗帘效应；
2.10 配备预换样室设计，换样时间小于1min；
2.11 配套增程型液氮冷台，保冷时间长达18小时。适用于去除加工过程中的热效应。
2.12 配备四只样品台，两只平面样品台和两只横截面样品台。方便加工和观察能高效运行。
2.12 配套截面用挡板一包。
2.13 配套真空转移系统：适配客户已有的扫描电镜，实现手套箱、离子束切割抛光系统及扫描电镜任意两者之间真空或惰性气体转移样品，全程隔绝水氧，特别是离子束切割完成之后可直接真空转移送入扫描电镜中直接观察；
2.14 采用大尺寸50mm内径球阀设计，方便大样品的传递与转移；
2.15 真空转移系统配备独立真空系统，干泵抽速不低于3.3m3/Hr；
2.16 样品送入扫描电镜中观察时，配备真空互锁安全保护机制，确保过渡仓真空状态才能打开球阀，保证扫描电镜真空安全；
2.17 真空转移系统内部具备独立真空指示装置，能够实时显示真空状态；
3. 技术服务
保修期为3年，自买方签字验收之后算起。在保修期期间免费维修，在紧急情况接到电话24个工作小时内做出响应，在3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。
114 | 电镜样品清洗仪 | 1 |  | 1.清除系统：芯片控制系统，通过臭氧与紫外光双重作用清洗透射电镜样品表面有机物等杂质 |  |  | 用于清洗透射电镜金属样品、碳膜样品等清洁，去除有机物等杂质，防止拍摄电镜积碳。
2.工作模式：真空清除污染模式和真空存储模式
3.光源：25W紫外灯，波长185nm，寿命≥1000h
4.可同时容纳样品杆数量≥3
5.时间设定：1-30min , 1min/步
6.真空系统：干泵无油真空系统，抽速≥3.5L/min，抽真空时间<180s
7.真空范围：10-500Toor (100步)
8.臭氧残留：<0.05ppm
9.防污染功能：气流冲洗功能，冲洗时间≥2s，间隔时长≤5min，气压≥8kPa
10.三年免费质保及软件升级
115 | 数据存储系统 | 1 |  | 一、NAS存储系统： |  |  | 整合设备存储数据，保护设备本身电脑，提高用户拷数据效率，同步共享平台网站
2U,双控,SAS,128GB 缓存，网口：8*1Gb ETH+8*10Gb ETH(含多模SFP+)，硬盘：5*960G SSD+11*8TB NL SAS，1*4U硬盘框，含NAS高级包许可
二、万兆交换机：
1、交换容量:2.56Tbps，包转发率:720Mpps
2、24 个万兆 SFP+端口，2 个 40GE QSFP+端口；
3、支持1+1可插拔冗余电源
4、支持 VXLAN 功能，支持 VXLAN 二层网关、三层网关，支持 BGP EVPN
5、支持 MAC 地址自动学习和老化
6、支持静态、动态、黑洞 MAC 表项
7、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击
8、支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定
9、支持IPv4、IPv6 静态路由、三层聚合、ACL、端口镜像、全端口线速转发等功能；
10、实配：电源*2，万兆多模光模块*12，3年维保
三、实施服务：
融合存储规划设计与实施服务
116 | FIB样品再减薄装置 | 1 |  | 2.1 功能：定点制备无非晶层透射电镜样品； |  |  | 能够有效去除FIB切割后样品的非晶层、碳沉积及离子注入问题，提高样品成像质量
2.2 配备二次电子探头，可实现加工的同时进行高分辨观察，具备纳米级分辨率；
2.3 加工离子能量范围需包括：50eV ~ 2keV；
2.4 离子束束斑尺寸：≤1μm，可精确定位制备样品；
2.5 样品台倾转角度：-10度 ~ +30度，连续可调；
2.6 最大离子束流：≥1mA/cm2;
2.7 配备液氮冷台，温度控制范围-170℃~室温连续可调；
2.8 系统降温时间：≤20分钟；
2.9 样品冷却时间：≤5分钟，保证制样效率；
2.10 持续制冷时间：≥6小时；
2.11 真空系统：无油机械泵+分子泵两级泵系统；
2.12 系统基本真空：≤3x10-6mbar；
2.13 采用可编程软件控制，实时显示制样状态；
2.14 配备Load lock快速换样仓设计，换样时间≤10秒。
2.15 配置带真空转移的模块，可以实现从FIB到FIB样品再减薄装置的真空转移过程，保证该过程中样品不易被氧化。
3. 技术服务
3.1安装、调试、验收：
现场安装，现场调试，按照买方和卖方双方同意的标准对主机、附件，软件的性能和功能进行测试；在买方对主机、附件，软件的性能和功能进行测试合格的基础上，由买方授权人签字验收。
3.2保修期及维修
3.2.1保修期为3年，自买方签字验收之后算起。安装验收合格后，厂家提供相应的免费保修，保修期厂家负担因质量问题造成的所有费用。
3.2.2 在保修期期间免费维修和在紧急情况接到电话24个工作小时内做出响应，在3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。
3.3技术培训
现场基本操作培训：由卖方安装人员对买方使用人员进行安装现场培训。
117 | 原子层沉积系统 | 1 |  | 1. 工作条件 |  |  | 原子层沉积系统（ALD）是一种用于材料科学、物理学的科学仪器,可用于沉积单原子层超薄膜的气相沉积设备。以单原子催化剂为代表的新一代高效精准催化剂是功能材料科研中心重点研发方向之一。ALD原子层沉积系统系统可以通过精确控制媒质的流量以及使用清除媒质，保证了一次只沉积一层指定要求的单原子层超薄膜，而且能在复杂基底和使用条件下如多孔材料、超高深宽比和纳米颗粒表面沉积，实现好的均匀性。通过ALD原子层沉积系统制备的单原子催化剂，将被进一步应用于反应的高效精准催化中。此外，我们计划将ALD原子层沉积系统与手套箱、扫描探针电镜等连接起来形成一个真空互联系统，不仅可以用于催化剂材料的生长还可以进行原位催化动力学过程的观察，进而帮助我们去理解反应的催化机理从而更好地建设我们的理论体系。
1.1 电源电压：AC 380V±10%，50Hz，三相五线。
1.2 长时间连续工作（满足7×24，即每周7天、每天24小时运行）。
2. 设备基础规格
2.1 适用于8英寸、6英寸、4英寸、3英寸、2英寸及破片加工。
2.2 设备运行过程中，整机外壳温度均不高于60℃，以保证操作的安全性。
2.3.1 真空腔材质为不锈钢，腔体表面经过电解抛光处理。
2.3.2 样品台室温至400℃可控，尺寸不小于φ200mm，可放样品高度不小于10mm。
2.3.3 腔体进气方式：前驱体蒸汽通过喷淋头进入真空腔，蒸汽自上而下流经衬底。
2.3.4 腔体开关方式：可通过界面操作系统发出指令，通过气缸运动的方式，实现一键式自动开关腔门，时间≤10s，无须手动。配备安全互锁检测功能，确保腔门在安全状态下开关。腔门密封采用耐腐蚀O-ring，材质为氟胶FKM，耐温达280℃。
2.3.5 真空腔体上方具备独立的锥形反应气扩散区域，高度不超过60mm，可实现反应物自上至下均匀扩散；配备铰链翻转结构，腔体上方结构可完全打开，便于清洁。
2.3.6 反应腔体内部配备可更换式内衬，维护时便于更换。
2.4.1 至少配备6路前驱体源管路：2路常温源、4路加热源；其中常温源管路需加配耐腐蚀微调阀。
2.4.2 前驱体源瓶采用并联的方式，每个源瓶都配备两个ALD阀。
2.4.3 每个前驱体源气路至少配备1个源瓶（≥250mL）和2个进口阀门。
2.4.4 阀门配备安全互锁检测功能，在真空腔门打开时处于强制关闭状态，防止前驱体暴露在空气中。
2.4.5 配备2路反应物管路，反应物包含H2O和NH3，每路反应物管路分别配备1个进口阀门，阀门最高耐温不小于120℃。
2.4.6 反应物管路需加配微调阀。
2.4.7 反应物H2O管路需配备1个经过电解抛光处理的不锈钢源瓶。
2.4.8 前驱体管路配有载气（N2），载气管路前端需配备计量调压阀、气动阀等。
2.4.9 吹扫管路采用1个质量流量控制器和1个进口阀门（阀门最高耐温不小于120℃）用于控制惰性气体。
2.4.10 管路及接头均采用EP级电解抛光不锈钢材料，所有气体管路连接处采用金属VCR密封。
2.5 源瓶系统：室温至150℃可控，控制精度：±1℃。
2.6 加热箱：室温至120℃可控，控制精度：±1℃，要求所有管路放置在加热箱内实现一体式加热，加热箱内管路温度均匀性≤±5℃。
2.7 采用固态继电器用于控制加热，符合 UL、CSA、ROHS标准。
2.8 真空泵采用双级油封式旋片真空泵，抽速65m³/h，噪音不大于62dB。
2.9 真空测量：至少配备2个真空压力计，包含一个高真空压力计和一个大气真空压力计。
2.10 真空压力计采用薄膜规，要求高精度，长寿命，必须对腐蚀性介质具有极高的耐受性，可在工艺进行的同时进行压力监测，精度：±0.25%读数；响应时间：<20ms；分辨率：≤0.005%FS；符合CE，ROHS规范。
3. 设备软硬件规格
3.1 控制系统配备工控机和PLC，工控机配备SSD固态硬盘，安装正版操作系统；PLC可支持2ms扫描周期。
3.2 输入设备配备鼠标、键盘和触摸显示器，显示器尺寸不小于19inch，可360度自由旋转，可调视距、视角、自由悬停。
3.3 界面操作系统支持历史数据、报警日志的存储和导入导出功能。
3.4 界面操作系统需实时展示系统加热状态、所有阀门开关状态、腔室压力状态。
3.5 界面操作系统具备配方编辑功能，可对工艺参数沉积温度、循环次数、脉冲时间等进行编辑。
3.6 用户可设定设备及工艺运行时的报警参数，包括但不限于温度、压力、流量等。
3.7 用户可设定设备及工艺运行时的提醒参数，包括前驱体源用量追踪及提醒功能。
3.8 界面操作系统具备用户权限管理功能，可根据用户级别设定使用权限，针对操作人员分级管理。
3.9 界面操作系统支持多个配方交替运行，实现单一和多层薄膜材料的制备。
3.10 界面操作系统可自动完成单一或多层配方运行。
3.11 界面操作系统配备独立的维护界面，所有管路具备自动清洗功能，确保ALD阀门与真空腔之间的管路没有前驱体残留。
3.12阀门配备电磁阀，电磁阀响应时间<5ms，带过电压保护回路，带动作指示灯。
4. 热阱加热器
4.1 设备配备热阱加热器用于处理反应残余气。
4.2 热阱加热器内部阱芯可更换。
4.3 热阱加热器最高可加热温度不小于400℃，控温精度±1℃。
5. 工艺及服务
5.1 工艺验收标准：8英寸（ɸ200mm）单晶硅片基底上沉积30nm Al2O3薄膜，薄膜的不均匀性＜2％（均匀九点）。
6.质保期
三年免费质保及软件升级
118 | 科研级倒置全自动光学显微镜 | 1 |  | 1. 光学系统：无限远轴向、径向双重色差校正及反差增强型光学系统。
2. 观察方式：明场、ADF高级暗场、荧光、圆微分干涉、偏光等观察功能。
3. 观察方式切换：采用不少于6位电动功能模块转盘，可通过触摸屏、软件进行电动切换，即可自动切换明场、暗场及荧光等观察方式。也可通过手动切换。
4. 目镜：10倍带刻度超大视野平场目镜，每个目镜均可单独进行屈光度调整，视场不小于23mm。
5. 物镜转盘：采用不少于6孔电动编码式多功能物镜转换器，可同时实现明场、暗场、荧光等多种观察方式。可通过触摸屏、软件或手动操作。标配ACR自动识别功能，用户自行更换物镜后无需设置显微镜自动识别当前物镜。
6. 物镜：最新EC反差增强系列，使用萤石材料及特殊镀膜技术。增强短波长的透过率，可同时适用于明场、高级暗场、荧光等反多功能消应力物镜。即 2.5X、5X、10X、20X、50X、100X，其中50X及100X高倍物镜前段带有弹簧伸缩保护功能。
7. 镜筒：双目镜筒，可调整瞳距及上下角度。
8. 调焦方式：电动调焦。
9. 分光器：分光转换0/100%，100%/0，必须保证有50%/50%。
10. 光强系统：切换物镜放大倍数及观察功能时可自动调整至预设光强。
11. 光阑：孔径光阑和视场光阑可调。
12. 照明：使用长寿命LED光源，寿命不小于6万小时的照明。
13. 载物台：电动载物台，载物台大小不小于320x200mm，X方向移动尺寸不小于130mm ，Y方向移动尺寸不小于85mm。
14. 触摸屏：显示显微镜当前工作状态。显微镜的所有参数设置、功能操作均能通过触摸屏完成。
15. 摄像头：工业级高分辨率彩色冷场CCD，有效像素不小于500万像素，,最大采集帧率不小于47fps，通过USB3.0快速传输，实时采集、同步捕捉动态图象，提供高清晰度、高分辨率、高质量的图象。
16. 处理软件：原厂与显微镜同一品牌Z轴活图同步超景深合成软件，带拼图功能。
17. 电脑：主流品牌商用台式机，配置不低于至强W-2123处理器/1T硬盘/8G内存/5G独显/24”LCD显示器。
18. 交货及质保服务
18.1交货期：合同生效后5个月内（到货日期及安装日期，须以使用方实际需求为准）
119 | 科研级正置全自动荧光显微镜 | 1 |  | 1. 光学系统：整机采用无限远轴向、径向双重色差校正及反差增强型光学系统。
2. 光学显微镜放大倍数：50x、100x、200x、500x、1000x 。
3. 物镜转换器：7位的电动明暗场物镜转盘。
4. 光学观察功能模块： 6位的电动观察模块转盘，具备明场、ADF高级暗场、偏光功能、圆微分干涉。
5. 三目观察镜筒：30°倾角观察镜筒，分光比50:50。
6. 目镜：10x/23，带视度补偿目镜。
7. 物镜：物镜均带有EC反差增强标识。
7.1 5X明暗场多功能物镜，数值孔径不低于0.13，
7.2 10X明暗场多功能物镜，数值孔径不低于0.25，
7.3 20X明暗场多功能物镜，数值孔径不低于0.5，
7.4 50X明暗场多功能物镜，数值孔径不低于0.8，
7.5 100X明暗场多功能物镜，数值孔径不低于0.9
8. 照明装置：长寿命LED照明，寿命不低于60000H。
9. 光强管理器：切换物镜放大倍数及观察功能时可自动调整至预设光强。
10. 电动载物台：行程不低于75x50mm
11. 显微镜主机架：电动聚焦，最小步进25nm。
12. 其它附件：防尘罩一套。
13. 图像采集：同一品牌原装彩色高分辨率CCD，具有500万物理像素，像素点不低于3.45μmx3.45μm，芯片尺寸不低于2/3英寸；
14. 原厂图像分析软件：显微镜原厂软件，采用中文界面，可配合微软最新Win10 64位操作系统，提升处理速度。通用部分能够完成CCD控制拍照。拍摄前即可进行背景校正（样品反光图像明暗差异大），锐化等一系列调整（省去了后期处理图像的繁琐操作）。加载标尺、标注。专用部分包含如下模块：
14.1 景深扩展：由于样品不平整，导致部分图像虚焦，可通过此功能进行图像叠加，最终合成清晰图像
14.2 手动拼图：连续拍摄多张图像，进行手动视场拼接，对于超出单个视场的缺陷进行分析。
14.3 自动拼图：通过电动载物台进行大视野的自动拍摄，对金相样品进行大视野的分析。
14.4 交互测量：提供多种不同工具。可进行线段、角度、周长、面积、半径等一些列几何测量。
14.5 图像分析：对图像里面的感兴趣区域进行二值化分割并进行自动测量
14.6 晶粒度分析：根据各种标准进行面积法，截距法和比较法进行金属的晶粒尺寸评级
14.7 多相含量：分析样品里面各种相组织的面积百分比及样品的孔隙率。
14.8 层厚测量：自动测量零件表面涂层、强化层的厚度，可进行测量数据的统计分
14.9 铸铁分析：根据各类标准分析和评价铸铁中石墨颗粒形态和尺寸。
15 电脑：主流品牌商用台式机，配置不低于至强W-2123处理器/1T硬盘/8G内存/5G独显/24”LCD显示器。
16 交货及质保服务
16.1交货期：合同生效后5个月内（到货日期及安装日期，须以使用方实际需求为准）
16.2质保服务：1年质保
120 | 纳米力学测试系统 | 1 |  | 1 系统集成平台 |  |  | （1）对于材料、薄膜或器件（包括PVD、CVD、DLC硬质涂层、硬质胶水、电子封装、电镀材料、半导体、盖板玻璃等）进行纳米或微米压痕表面力学测试，可以测试压痕硬度、马氏硬度、维氏硬度、弹性模量、蠕变、断裂韧性、弹性功、塑性功、硬度及模量随样品深度变化、储存模量、损耗模量和阻尼（tanδ）等各种力学参数。 （2）针对医疗器械、骨科植入物（骨骼、软骨）、牙齿、生物组织、韧带、水凝胶等生物医学材料或软材料，都可以表征其弹性模量、储能和损耗模量、粘弹性、粘附力等表面力学性能。 （3）微米划痕测试可以测试膜基结合强度、表面抗划擦强度、摩擦力大小、摩擦系数变化、回弹性能曲线图、粘弹性恢复及表面形貌参数等。
1.1 采用主流、成熟的样品水平放置，加载测试系统垂直向下（非侧向加载）施加可控制的压力作用于试样
1.2 平台采用高刚度低热漂材料制作的框架搭建组成，框架刚度：≥107N/m
1.3 框架柔度：≤ 0.2 µm/N，在熔融硅样品上使用Berkovich压头进行框架柔度验证，最大载荷为1mN，5mN，10mN，20mN，30mN，40mN，50mN，100mN，计算平均框架柔度＜0.2nm/mN。每个数据点对应于至少5次测量的平均值
1.4 具有额外用户输入端口不少于3个，至少可以接 3个传感器单元模块
1.5 最大挂载模块数量不少于3个
2 XYZ全自动样品台
2.1 样品下方的 XYZ三轴方向均为全自动控制，支持鼠标控制和键盘控制操作，且软件控制XYZ三轴运动速率可实现超快速到超慢速切换。
2.2 样品下方的X方向移动范围：≥200mm，Y 方向移动范围：≥50mm，方向全自动移动范围：≥28mm
2.3 X向和Y向移动分辨率：≤0.1um，移动精度：≤1um
3 主动电子减震平台
具备压电陶瓷驱动的电子减震装置且能直接在VC-D等级的振动环境下做微纳米力学实验，包括但不限于压痕和划痕测试。
4 环境隔音罩系统
4.1 可以满足微纳米力学实验时在隔音罩环境下直接实验，极大降低周围环境带来的噪音影响和气流扰动
4.2 环境隔音罩内侧周围需要有静音棉过滤装置，前端通过液压撑杆设计满足开门和关门需要
5 微米压痕测量头功能模块
5.1 法向力加载方式：电磁驱动加载
5.2 位移测量：电容位移传感器
5.3 最大有效载荷：≥10N
5.4 最小有效载荷：≤10mN
5.5 载荷分辨率：≤6uN
5.6 最大压痕深度：≥100um
5.7 位移分辨率：≤0.05nm
5.8 最大加载速率：≥8N/min
5.9 具有力和深度加载控制功能，可以满足恒力加载和恒应变加载，并且可以自动调整深度接触
5.10 具有简单加载模式，多循环加载模式，平方根/二次方加载模式、连续多循环加载模式（CMC模式)、动态力学分析模式、自动矩阵模式和精确视频定位测试模式等
5.11 具有自定义测试方法功能，保存不同材料的测试要求，组合不同测试条件形成测试组合，便于反复调用
5.12 自动计算压入硬度(HIT)，压入弹性模量（EIT）和蠕变(CIT)，维氏硬度(HV)和松弛率(RIT)，弹性功和塑性功
5.13 具有断裂韧性分析，屈服强度分析、硬度和弹性模量与深度函数功能
5.14 具备自动压头面积函数标定功能，多种压头面积函数校准功能，包括主相和副相面积函数修正功能
5.15 在测试曲线中能显示：最大压痕深度、接触深度、残留深度、投影接触面积和硬度等
5.16 测试方法符合ISO14577、ASTM E2546相关标准
6 微纳米划痕测量头功能模块
6.1 具备专业的微纳米划痕测试模块
6.2 法向最大有效载荷 ：≥5N
6.3 法向最小有效载荷：≤10mN
6.4 法向载荷分辨率：≤6uN
6.5 声发射动态频率：≥60dBae
6.6 最大划痕深度：≥ 100um
6.7 最大划痕长度：≥ 80mm
6.8 划痕速度范围至少满足0.2-500mm/min
6.9 法向载荷加载速度范围至少满足0-200N/min
6.10 具备全自动多点划痕模式、阵列划痕模式、视频选位划痕模式，并能直接在光学视频图像上选取划痕起始测试位置
6.11 具备恒力划痕、渐进力划痕及分段增力划痕模式
6.12 具备同步的连续变焦全景深模式，能呈现整条划痕的完整连续景深成像，并和所有传感器数据在坐标轴上一一对应，满足和全自动连续景深成像技术联用
6.13 具有复合文档格式，保证数据可追溯性，并保存全景图像，测试数据，测试条件以及仪器状态在同一文档中
6.14 测试时，满足加载法向力、声音发射信号、深度信号、前扫描和后扫描等传感器数据与全景图像的一一对应
6.15 支持动态移动鼠标跟踪划痕轨迹中的任意位置，并同步显示对应的全景划痕图像和所有传感器数据
6.16 具有自动判断划痕失效点功能，自动识别临界载荷功能
6.17 符合ISO 20502，ASTM C1624 ，DIN EN 1071-3标准
7 生物纳米压痕测量头功能模块
7.1 载荷分辨率：≤1nN
7.2 测试软材料（如水凝胶、生物医学组织等）时，最大压痕深度：≥100um
7.3 最大法向力范围需要满足10mN至20mN之间
7.4 深度背底噪声RMS：≤0.5nm
7.5 加载方式：压电陶瓷纳米扫描器
7.6 兼容液体环境测试
7.7 具备载荷控制模式、位移控制模式、恒应变速率控制、压痕加载曲线的赫兹应力分析模型、压痕功测定、蠕变测定、松弛测定、粘弹性分析、动态力学分析等
8 高分辨率CCD成像装置
8.1 满足图像显示CCD放大倍数：≥30倍
8.2 能结合显微镜联用，满足高质量的高景深成像要求，配有高分辨率的彩色CCD和与之匹配的图形采集系统
9 高分辨率彩色光学显微镜转塔模块
9.1 显微镜转塔需要具备至少满足四物镜以上同时装载并且能自由切换使用而不需要拆装硬件
9.2 显微镜转塔自带物镜识别器，保证不同物镜切换后中心点的位置变化不超过2um
10 纳米压痕测量头模块
10.1 最大法向力范围需要满足400mN至600mN之间
10.2 载荷分辨率：≤0.02uN
10.3 载荷背底噪声：rms≤ 0.5uN
10.4根据JJF1981-2022 纳米压入仪校准规范中给出的测试方法；采用10mN和25mN作为最大压入载荷分别测试熔融石英（中国计量科学院提供），压入硬度重复性≤5%，示差误差≤5%，压入模量重复性≤5%，示差误差≤5%
10.5 最大纳米压痕深度：≥200um
10.6 深度分辨率：≤0.01nm
10.7 未经软件修正的原始热漂移速率：≤0.05nm/s
10.8 纳米压痕针尖具有防碰撞设计
10.9 压痕压头采用Macor驱动轴导向和驱动，热膨胀系数：＜7 x 10-6 ppm/°C，热导率：＜1.5 W/m°C
11 显微镜测量系统
11.1 至少能提供5倍显微镜物镜、20倍显微镜物镜、50倍显微镜物镜、100倍显微镜物镜各1个
11.2 20倍显微镜物镜需要采用长焦距设计，保证在测试生物样品时自由切换而不影响液体环境下测试
12 摩擦力及摩擦系数测量模块
12.1 最大摩擦力测试范围：≥10N
12.2 摩擦力和摩擦系数能通过单独的传感器曲线在图像上一一对应显示，并且能有效识别图像图像拐点，支持连续信号与位移对应分析
13 辅助功能模块
13.1 具备硬件热漂移消除技术，实现样品表面和压头深度的差分测量，开机即可达到测试热稳定。
13.2 具备动态力学测量模块功能，可以满足硬度和弹性模量随深度的分布与图像显示
13.3 具备应力-应变模型与曲线分析功能，可以对材料进行屈服强度计算
13.4 具备连续刚度分析模式，包括CMC功能
13.5 具备赫兹应力模型计算与建模分析功能
13.6 具备压痕后，硬度和弹性模量成像分析，能根据不同硬度和弹性模量分布来判定区域的均匀性以及不同相分布特征
13.7 具备快速压痕模式，满足每小时不少于600个压入点，并每个点可以获得完整的加载卸载曲线
13.8 具备主动力反馈系统，可以校正样品形貌带来的法向力变化，并对表面弧状试样（曲面）进行沿弧面划痕测试
13.9 具备表面粗糙度测量模块，可以通过前扫描模式表达样品表面的粗糙度信息并能通过曲线反应出来
13.10 具备粘弹性测试模块，可以通过后扫描模式表达样品的弹性恢复以及残留深度曲线表达在图像上
13.11 具备声发射功能模块，可以通过AE声发射曲线上的信号强弱来判定临界载荷与图像位移的关系
13.12 具备侧向力固定装置，采用高刚度的双悬臂梁结构固定划痕压头，保证划痕过程中极大消除侧向力
14 样品夹具
14.1 提供高度样品和小样品夹具至少1套
14.2 提供多功能样品夹具至少1套，并且能满足一次性装夹6个样品或以上
14.3 提供万能样品夹具1套，可以满足块体、柱状样品以及薄板样品等的装夹测试
14.4 提供培养皿夹具1套
15 设备耗材
15.1 提供纳米压痕三棱锥针尖至少2根（短轴和长轴至少各一个），满足纳米压痕测试使用
15.2 提供纳米压痕四棱锥针尖至少1根，满足微米压痕测试使用
15.3 提供球形金刚石针尖至少2根，其中120度和90度C形 各至少2根，至少满足YY/T 1615-2018标准中的划痕测试使用
15.4 提供平头压头至少1根，其中半径50um，满足应力-应变模型测试时使用
15.5 提供红宝石球形针尖至少1根，半径500um，满足生物软材料如水凝胶等测试时使用，测试蠕变以及粘弹性等
16 标准样品
16.1 提供熔融硅试样带有证书及编码识别至少1套
16.2 提供抛光铜试样至少1套，方便距离标定以及金刚石针尖的清洗与维护
16.3 提供BK7试样和TiN试样各1套，方便金属样品的标定分析
16.4 提供PS4高聚物标准样品1套
17 计算机系统
17.1 提供专业的工控机1套，保证设备的日常操作与图像显示联用
17.2 配置要求：工控机及显示器一套，不低于当前主流配置: win10，Intel i5 ，内存8G，独立显卡4
GB，固态硬盘512GB，显示器尺寸不低于29寸，键鼠套装，带光驱及Wi-Fi模块，usb接口数量不低于3个。
18 软件基本功能
18.1 具有压痕分析软件，划痕分析软件。
18.2具有赫兹应力建模软件。
18.3有统计功能，计算和显示单个试样/多个试样不同位置的测试数据的最大值，最小值，中值，平均值和误差。
18.4具备统计曲线，显示测量结果的 X-Y 曲线，箱形图。
18.5需有导出功能，试验数据可以导出excel，文本等格式，试验条件可以导出文本格式。
19. 技术服务
保修期为3年，自买方签字验收之后算起。在保修期期间免费维修，在紧急情况接到电话24个工作小时内做出响应，在3天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。
二、技术指标
1.分辨率：最高空间分辨率（spatial resolution）≤500nm，最小可实现的体素 (voxel) ≤40nm；
2.X射线源：
2.1 封闭式透射型X射线源，最高工作电压≥160 kV，最大功率≥10 W；
2.2 移动范围（X射线方向）≥190 mm；
2.3 配备X射线滤片转换支架，并包含12个以上滤光片；
2.4 X射线源关闭12小时以上重新激活时间小于5分钟。可进行长时间扫描，单次稳定扫描时间需≥24小时；
3.探测器：
3.1 具备复合探测器系统：CCD探测器（像素数量≥2048×2048, 物理像素尺寸≤13.5 μm），光电耦合物镜探测器具备4个倍率的物镜探测器（其中必须包含0.4×和40×的物镜）
3.2物镜视野：0.4×的三维视野:≥50mm；物镜40×的空间分辨率:≤0.5μm；
3.2探测器可以移动，移动范围≥280mm；
4.样品台：
4.1 全电脑控制4轴样品台；
4.2 X轴运动范围：≥50mm；Y轴运动范围：≥100mm；Z轴运动范围：≥50mm；R轴：n × 360°；
4.3 最大可测样品重量≥25 kg；最大可测样品尺寸≥Φ300mm×450mm；
5.X射线防护系统：
5.1 为最大程度上防护，安全屏蔽室需采用铅钢全封闭，不能留有可视透明窗口，设备内部样品和工作情况通过机台内部可见光相机清晰观察；
5.2 双联锁X射线安全门，紧急停止开关，设备运行过程中，任何可开启之处被外力开启时，X射线立即停止；
5.3 在距离外壳表面上25 mm处进行测量，X射线泄漏率<1 µSv/h ；
6.操作系统：
6.1 系统控制和图像采集工作站（一套）：用于控制设备及采集图像，应满足或优于以下配置，双8核CPU，内存≥32GB，硬盘≥ 8TB，显示器≥24"，带可刻录式DVD光驱；
6.2 采用人体工学设计的摇臂，用户可以根据需要任意调整摇臂高度和角度，满足客户不同工作姿态的需要,避免不同用户长时间操作的疲劳和健康。
6.3 系统具有自动拼接功能：多次扫描后直接自动重构获得一组数据体，从而实现更大的对样品观察的视野，不接受投标人用多组数据体通过三维分析软件进行叠加的手动拼接形式; 设备需同时具备纵向的垂直拼接功能，和横向的宽场模式拼接功能（0.4×物镜下可以实现）；
6.4 系统应具备硬件+软件的自动防撞机制, 可通过可见光扫描快速获取样品形状和实际轮廓，根据样品形状和轮廓，自动对源、探测器位置进行限位，以保证硬件和样品安全；
6.5 改善成像质量具备：可变曝光功能、二次背景参照等功能；
6.6 操作自动化具备：定位放大扫描、导航式扫描等功能；
6.7 系统矫正具备：样品移动自适应矫正功能、温度移动的矫正功能、图像比对位移参照矫正等功能；
6.8 成像模式具备：吸收衬度、基于边缘折射传播的相位衬度成像功能；
7.成像软件要求
7.1成像软件系统：具有数据采集软件，三维断层扫描图像重构软件，3D视图软件；
7.2专业的三维数据分析软件（一套）：可进行高级三维重构后视图展示与三维高级数据处理与分析包括定量分析与统计分布、切片配准与图像滤波、三维图像数据分割与特征提取、多模态融合与分析、三维模型生成与导出，几何特征计算等（如可以实现三维数据处理，对样品三维数据结果进行相分割，孔隙率计算，裂纹及孔的尺寸统计与空间分布）并且可与其它三维软件兼容；
8.配置
1)封闭式透射型X射线源，1套；
2)高分辨CCD数字成像组件, 1套；
3)物镜探测器(0.4X，4X，20X，40X),1套；
4)全电脑控制4轴样品台, 1套；
5)X射线滤片，12个；
6)不同类型的样品座（5个），1套；
7)系统控制和图像采集工作站，1台；
8)系统软件 (包含数据采集软件， 3D视图软件)，1套；
9)人体工学摇臂设计的操作控制台，1套；
10)机台内部可见光相机清，1套；
11)操作手册: 1套印刷版, 1套电子版；
12)对中和分辨率测试标样，1套；
13)三维重构分析软件 1套
14)离线工作站 1套
15)备用X射线光源 1套
9.交货及质保服务
10.1交货期：合同生效后10个月内（到货日期及安装日期，须以使用方实际需求为准）
10.2质保服务：1年质保，2年免人工
121 | X射线显微镜 | 1 |  | 1. 分辨率：最高空间分辨率（spatial resolution）≤500nm，最小可实现的体素 (voxel) ≤40nm； |  |  | X射线显微镜是一款在微纳尺度下以无损检测的方式表征材料内部三维形貌特征的科学仪器。该系统可用于考古文博、地球科学、材料科学、生命科学等在微纳尺度的三维成像和研究。X射线显微镜对样品通过X射线穿透的无损方式表征内部形貌，同时根据不同的应用需求来提供例如孔隙率，体积比，取向分析等量化分析手段来丰富科研的多样性。
2. X射线源：
2.1 封闭式透射型X射线源，最高工作电压≥160 kV，最大功率≥10 W；
2.2 移动范围（X射线方向）≥190 mm；
2.3 配备X射线滤片转换支架，并包含12个以上滤光片；
2.4 X射线源关闭12小时以上重新激活时间小于5分钟。可进行长时间扫描，单次稳定扫描时间需≥24小时；
3. 探测器：
3.1 具备复合探测器系统：CCD探测器（像素数量≥2048×2048, 物理像素尺寸≤13.5 μm），光电耦合物镜探测器具备4个倍率的物镜探测器（其中必须包含0.4×和40×的物镜）
3.2物镜视野：0.4×的三维视野:≥50mm；物镜40×的空间分辨率:≤0.5μm；
3.2探测器可以移动，移动范围≥280mm；
4. 样品台：
4.1 全电脑控制4轴样品台；
4.2 X轴运动范围：≥50mm；Y轴运动范围：≥100mm；Z轴运动范围：≥50mm；R轴：n × 360°；
4.3 最大可测样品重量≥25 kg；最大可测样品尺寸≥Φ300mm×450mm；
5. X射线防护系统：
5.1 为最大程度上防护，安全屏蔽室需采用铅钢全封闭，不能留有可视透明窗口，设备内部样品和工作情况通过机台内部可见光相机清晰观察；
5.2 双联锁X射线安全门，紧急停止开关，设备运行过程中，任何可开启之处被外力开启时，X射线立即停止；
5.3 在距离外壳表面上25 mm处进行测量，X射线泄漏率<1 µSv/h ；
6. 操作系统：
6.1 系统控制和图像采集工作站（一套）：用于控制设备及采集图像，应满足或优于以下配置，双8核CPU，内存≥32GB，硬盘≥ 8TB，显示器≥24"，带可刻录式DVD光驱；
6.2 采用人体工学设计的摇臂，用户可以根据需要任意调整摇臂高度和角度，满足客户不同工作姿态的需要,避免不同用户长时间操作的疲劳和健康。
6.3 系统具有自动拼接功能：多次扫描后直接自动重构获得一组数据体，从而实现更大的对样品观察的视野，不接受投标人用多组数据体通过三维分析软件进行叠加的手动拼接形式; 设备需同时具备纵向的垂直拼接功能，和横向的宽场模式拼接功能（0.4×物镜下可以实现）；
6.4 系统应具备硬件+软件的自动防撞机制, 可通过可见光扫描快速获取样品形状和实际轮廓，根据样品形状和轮廓，自动对源、探测器位置进行限位，以保证硬件和样品安全；
6.5 改善成像质量具备：可变曝光功能、二次背景参照等功能；
6.6 操作自动化具备：定位放大扫描、导航式扫描等功能；
6.7 系统矫正具备：样品移动自适应矫正功能、温度移动的矫正功能、图像比对位移参照矫正等功能；
6.8 成像模式具备：吸收衬度、基于边缘折射传播的相位衬度成像功能；
7. 成像软件要求
7.1成像软件系统：具有数据采集软件，三维断层扫描图像重构软件，3D视图软件；
7.2专业的三维数据分析软件（一套）：可进行高级三维重构后视图展示与三维高级数据处理与分析包括定量分析与统计分布、切片配准与图像滤波、三维图像数据分割与特征提取、多模态融合与分析、三维模型生成与导出，几何特征计算等（如可以实现三维数据处理，对样品三维数据结果进行相分割，孔隙率计算，裂纹及孔的尺寸统计与空间分布）并且可与其它三维软件兼容；
8. 配置
1) 封闭式透射型X射线源，1套；
2) 高分辨CCD数字成像组件, 1套；
3) 物镜探测器(0.4X，4X，20X，40X),1套；
4) 全电脑控制4轴样品台, 1套；
5) X射线滤片，12个；
6) 不同类型的样品座（5个），1套；
7) 系统控制和图像采集工作站，1台；
8) 系统软件 (包含数据采集软件， 3D视图软件)，1套；
9) 人体工学摇臂设计的操作控制台，1套；
10) 机台内部可见光相机清，1套；
11) 操作手册: 1套印刷版, 1套电子版；
12) 对中和分辨率测试标样，1套；
13) 三维重构分析软件 1套
14) 离线工作站 1套
15) 备用X射线光源 1套
9. 交货及质保服务
10.1交货期：合同生效后10个月内（到货日期及安装日期，须以使用方实际需求为准）
10.2质保服务：1年质保，2年免人工