1. 细胞制备全站

1.	设备包含一台双面多手套主操作舱、一台下嵌式快速传递窗、一台电气柜。

2.	隔离器参数：

风速及检测位置：过滤器出风面下150~ 300mm 处 0.45m/s±20%；

压差：10~60Pa；

传递窗风量：100m3/h；操作舱风量：1600m3/h；

内部环境：A级；

泄漏率：压力100Pa的条件下，≤1%Vol/h。

3.	隔离器舱为10手套操作：手套采用两截式手套：其中袖套采用CSM材质，壁厚0.4mm；手套采用氯丁橡胶材质，壁厚0.3mm，袖套和手套中间采用无菌密封的链接方式，保证舱内的密闭和无菌。

4.	隔离器采用汽化过氧化氢灭菌方式，主操作舱空载灭菌之间≤2小时，下嵌式快速传递窗传递时间≤10min，并满足6log灭菌效果，为细胞制备过程中敞口操作提供动态A级环境。

5.	内置环境监测系统，实时监测，确保内部环境始终符合要求。

6.	隔离器内部可集成细胞处理过程中所需的功能模块，包括离心机、显微镜、废弃物传递通道等。满足用户细胞制备操作需求。

7.	控制软件符合FDA 21 CFR Part 11权限管理和审计追踪要求。

配置：

1. 双面10手套操作舱           1套；

2. 升降式传递舱                1套；

3. 控制系统                    1套；

4. 内置过氧化氢灭菌系统        1套；

5. 离心机                      1套；

6. 显微镜                      1套；

7. 温控模块                    1套；

8. 负压吸引系统                1套；

9. 手套检漏仪                  1套。

2. 蜂巢培养系统

1. 蜂巢培养系统可以与细胞制备全站配合使用。

2. 蜂巢培养系统集成 4 个RTP培养箱。

3. 培养箱容积：≥260L。

4. 培养箱二氧化碳浓度范围：0-20%可调；二氧化碳浓度控制误差：±1.0 %。

5. 培养箱温度控制范围：室温+3～55℃；温度设定37℃显示误差：±0.1℃；培养箱腔室温度波动度：±0.5℃。

6. 培养箱相对湿度：RH≥85%；噪音：≤70dB。

7. 可在线监测压缩空气气源压力。

8. 培养箱泄漏率：≤1.0%Vol/h @100Pa。

9. 二氧化碳浓度开门恢复时间：≤10min。

10. 培养箱灭菌方式：汽化过氧化氢灭菌。

11.	预留四路气体接口，满足高氧、厌氧等多种培养方式通气需求。

12.	单个培养箱配置单独显示屏，实时监测温湿度、二氧化碳浓度等关键参数。数据通过WIFI传输至细胞制备全站，培养箱配置独立电池，保证离巢后6小时不间断数据传输。

13.	配套转运小车1套，转运小车具备自动升降功能，可智能记录升降高度；可设定具体台面高度后自动升降至指定高度，高度设计为2层培养箱形式，对应蜂巢通道高度。

14.	控制软件符合FDA 21CFR Part11权限管理和审计追踪要求；报表曲线可导出。

配置

1.	蜂巢培养系统主机            1台；

2.	蜂巢培养箱                  4个；

3. 转运小车                    1台；

4. 控制系统                    1套；

5. 阀门管路配气系统            1套；

6. 维保工具                    1套。

3. 细胞纯化、灌装系统

1.	细胞纯化、灌装系统至少包含无菌隔离器区段、ORABS区段和细胞低温按压混匀模块，由进料系统，人工理料系统，自动灌装系统和出料系统组成，整机可耐受汽化过氧化氢灭菌。

2.	灌装精度：以注射用水为例，灌装20mL-50mL时，灌装精度≤±1%。灌装合格率应≥99% 。

3. 封口成功率：99.5%。

4. 称重精度：≤±0.2g。

5. 灌装速率：≥300袋/小时。

6. 内部风速：均流膜下方150~300mm风速为0.45m/s±20%。

7. 内部压差：+15~+50Pa。

8. 内部泄露率：保压100Pa，泄漏率≤1%Vol/h。

9.	人工理料系统和自动灌装系统内部集成过氧化氢蒸汽灭菌系统、空气处理系统、自动泄漏测试系统和环境在线监测系统。

10.	人工理料系统和自动灌装系统的气密封应带有在线监测功能，可以在充气密封时对气密封条本身的完整性进行在线监测，一旦发现有气密封发生泄漏，应能自动报警并记录。

11.	玻璃门上根据操作需要设置有手套口，并安装无菌手套，以便在生产时进行必要的干预，玻璃门上安装的手套口默认采用10”椭圆形手套口，对位置不够的可改用8”圆形手套口，手套采用CSM材质，壁厚0.4mm。

12.	人工理料系统和自动灌装系统上每块高效过滤器都应安装有压差变送器对过滤器的阻力进行实时检测和记录，压差值做为过滤器的更换的依据。

13.	人工理料系统和自动灌装系统上每块高效过滤器都应安装有过滤器完整性检测口，可对过滤器进行在线完整性检测。

14.	人工理料系统和自动灌装系统采用集成过氧化氢蒸汽灭菌系统（VHP灭菌）进行灭菌，灭菌应能达到6对对数降的灭菌效果。

15.	人工理料系统内布置有血袋输液裁切和废料收集装置，可保证血袋输液管裁切后长度≥45mm。

16.	自动灌装段包括前称重工位，灌装工位，后称重工位，挤压排气工位，热合封口工位，往复给料装置，落料传送网带等，并配备有机械手可实现血袋抓取传递至后续工位，每个工位同时处理不少于2个血袋。

17.	剔废装置应搭配合适的检测装置和判断逻辑，准确判断不合格品的顺序或编号，准确剔废。

18.	控制软件符合FDA 21CFR Part11权限管理和审计追踪要求；报表曲线可导出。

19.无菌隔离器区段至少包含拆内包、自动灌装和出料。

20.ORABS区段至少包含拆外包。

21.	细胞低温按压混匀模块带半导体制冷功能，可维持导冷板保持2℃~8℃温度，可满足1L-10L的细胞原液混匀。

22.	混匀设备按压板的行程和按压频率可根据袋内液体剩余量变化自动换挡，档位不少于3个。支持手动选择档位。档位或者档位参数可按用户要求显示。

23.	设备混匀装置启动运行10min后，不超过10L细胞悬液混匀均一性需满足细胞密度CV≤5%。

24.	混匀设备应自带导冷板冷凝水收集装置，并便于维护和清洁灭菌。

25.	开启混匀后，细胞悬液应持续处于按压混匀状态，在触控屏上可手动选择停止。所有按键操作都记录在操作日志中，并符合GMP审计追踪要求。

配置

1.	进料系统                              1套；

2.	人工理料系统                          1套；

3.	自动灌装系统                          1套；

4.	出料系统                              1套；

5. 无菌隔离器                             1套；

6. ORABS                                  1套；

7.	细胞低温按压混匀模块                  1台。

4. 细胞扩增系统

（一） 细胞扩增系统 A

1. 每套细胞扩增系统A含控制系统1套、40层/10层细胞工厂车架2套、细胞工厂小推车1台。

2. 每套细胞工厂车架可以满足4个40层细胞工厂放置或者12个10层细胞工厂放置。

3. 细胞扩增系统A容积：2000L。

4. 细胞扩增系统A二氧化碳浓度：0-20%可调。

5. 细胞扩增系统A温度：室温+5℃～55℃；温度显示分辨率：0.1℃；温度显示误差(37℃时)：±0.1℃；温度控制误差(37℃时)：±0.3℃；温度控制波动度(37℃时)：±0.3℃；温度控制均匀度(37℃时)：±0.3℃；保温性能（二次温差）：≤8℃；温度应设计在线监测，监测范围：0～100℃。

6. 内部采用六面加热方式，前门采用电加热玻璃设计，进一步保证腔室内部温度均匀性。

7. 压缩空气气源应设计在线监测，监测范围：0～10Bar。

8. 内部采用微波紫外灭菌方式，具有预约灭菌功能。

9. 材质：内腔体316L不锈钢材质，外壳304不锈钢材质。

10. 应设计空气对流处理，空气内外交互自带除菌过滤功能；可实现气体混合配比占空比控制。

11. 细胞扩增系统A配置≥10寸显示屏，可直观观察培养温度、二氧化碳浓度等参数。

12. 控制系统实现数据实时记录（记录温度、二氧化碳浓度、报警等）

配置

1.	细胞扩增系统A主机                    2台；

2.  控制系统                              2套；

3.  40层/10层细胞工厂车架                4套；

4.  细胞工厂小推车                        2台。

（二） 细胞扩增系统 B

1. 采用波浪式的非介入式搅拌，使用符合欧盟cGMP、FDA cGMP或中国GMP标准的细胞培养袋，培养袋体积范围宽包括但不限于：2L，10L，20L，50L。通过非接触式光学检测PH、溶氧。培养袋采用多层复合膜，耗材至少24个月保质期，软件无使用年限。 
2．可以单一或双重培养模式进行操作。以双重模式操作时，可同时在一个系统上实现至少两个独立控制的两组培养。可用于细胞培养平台，兼容包括但不限于批式、补料、灌注和贴壁细胞的培养等多种培养模式。 
3. 摇床单元摇动角度至少包含2-12度（±1度）和频率至少包含2-40转/分钟 （±1转）。 
4. 运动模式调节度：至少包含15%-100%。
5. 摇床单元培养温度：至少包含15°C（或室温+5°C）～40°C。摇摆器配有≥3个温度传感器，不需外接循环水控温。 
6. 可通过集成的称重传感器提供准确的重量测量，称重范围至少包含0.2-25kg， 精度±（0.05kg + 1%负载）。 
7. 托盘须具有一个简单的锁定机制用于一次性生物反应袋，至少配备10L,20L,50L等≥3种规格的托盘及相应的盖子。 
8. 控制单元气流控制范围至少包含50-1000mL/min，快速气流≥3L/min。 
9. 气流总精确度±（10 + 3%读值）mL/min。
10. CO2控制范围至少包含0%～15% CO2；测量精度±0.5%；控制精度±0.4%。
11. O2控制范围当混合有N2时：至少包含0%～50% O2；当混合有空气时：至少包含21%～50% O2；测量精度±（0.6% + 1%当前读数）；控制精度±0.6%。
12. pH控制范围pH至少包含6～8；pH测量范围pH至少包含4.5～8.5。
13. DO测量范围至少包含0%-250%空气饱和度，测量精度±5%空气饱和度；DO控制范围至少包含0%到100%空气饱和度。 
14. 泵流速范围至少包含0.1～144 L/d（0.07～100 mL/min），泵流速精度±（0.1+5%当前泵速度数）。 
15. 蠕动泵单元，集成≥2个滚轴泵用于补料、收获和pH控制。

至少包含从0.5 mm (1/50”)～4.8 mm (3/16”)内径的管路可以被用于支持从0.07～100 mL/min的流速。 
17. 可通过来自天平的重量反馈调节流速，并通过泵速度的自动调节进行控制。也可手动调节流速。 
18. 对于所有必要的参数包括不限于：温度、气体混合比例和流速、O2/N2/CO2/空气、pH和DO、摇摆的角度/频率/运动参数/角度变化速度，蠕动泵的速度，灌流/补液的重量和速度，可各自独立设置偏差报警。 
19. 控制软件由≥4个模块组成：管理、方法编辑器、系统控制和分析，包括一个全面的帮助工具。 
20. 报警栏可汇总显示全部报警信息，以便快速定位培养偏差支持数据记录，所有批次的过程数据可根据唯一的批号追溯具有批报告输出和打印功能，支持以Excel格式导出批次数据配有网卡接口，数据可被局域网内装有配套软件的配套工作站读取。 
21. 软件符合21 CFR Part 11和GAMP 5。

22. 所有工艺气体的补加应由质量流量计来控制，并通过0.2μm 无菌过滤器（完整性测试）过滤，然后进入 wave 生物反应器内。

23. 至少应配备两套气体质量流量计，一个用于测量空气流量，一个用于测量二氧化碳流量。

24. 应提供终端的无菌空气过滤器以及无菌排气过滤器。应配备排气过滤器加热装置。

25. 在最大工作体积下，以及设定的温度、压力和最大排气流量等情况下，尾气加热器必须确保能将尾气加热至其露点之上，防止过滤器润湿。系统应能实现无菌取样，每天取一次样的要求。在取样时，wave 生物反应器应暂停工作。

26. 生物反应器的培养袋应配备内置的灌流过滤器。孔径为 0.2μm。

27. 灌流培养时，培养袋的测量重量偏差不应超过设定值的 5%。

28. 控制系统应能记录、存储工艺数据，并能生成批记录存储。

29. 控制系统应能监控以下参数：温度；摆动速度；摆动角度；工艺空气流量；CO2 流量；总气体流量；培养袋重量。

30. 系统应能实现培养基补料泵及灌流出液泵流量自校验。

31. 控制系统应可以分批次存储文件，电子批记录可上传至业主的基于以太网的 MES 系统。

配置
1. 细胞扩增系统 B 基座                         1台；

2. 托盘及盖子（10L,20L,50L各1套）             3套；

3. 控制器                                      1台；

4. 操作系统                                    1套；

5. 用于验证和测试使用的袋子                    2个。

5. 自动化细胞处理系统

- 自动化细胞处理系统包含主机1套、气缸管路配气系统1套、控制系统1套、泵车1套。

- 自动化细胞处理系统可同时操作12个10层细胞工厂或者4个40层细胞工厂。

- 自动化细胞处理系统参数：最大旋转角度：-30°~ +150°；最大倾转角度：-20°~ +30°；最大旋转速度：120°/S；最大倾转速度：30°/S；最大振荡范围：50x50mm。

最大直线振荡速度：0.2m/s；最大圆周震荡速度：120rpm。

- 自动化细胞处理系统应对气缸供气压力进行监测，压力过低时报警。

- 自动化细胞处理系统应对各运动轴设置硬限位以及限位报警。

- 自动化细胞处理系统应采用安全光幕等形式保障操作人员的安全。

- 自动化细胞处理系统应在外部断气的情况下，使气缸夹爪保持夹紧状态，使设备运行至安全位置。

- 自动化细胞处理系统应设计气缸夹爪是否夹紧判断功能。

- 自动化细胞处理系统应设计有载物小车位置判断功能。

- 自动化细胞处理系统需在断电极端情况下，保证数据不丢失。

- 具有全自动程序运行操作的控制系统，并有手动或应急操作的控制系统。

- 整个控制系统由PLC、IPC组成，可监视、控制和储存、打印数据，现场的操作界面应采用≥10寸平板电脑。

- 控制系统实现数据记录。

配置

1. 自动化细胞处理系统主机           1台；

2. 气缸管路配气系统                 1套；

3. 控制系统                         1套；

4. 泵车                             1套；

5. 细胞工厂转运车                   1台。

6. 大体积多功能细胞处理系统

1. 设备可实现至少包括细胞制品的分离、减容、浓缩、洗涤、稀释、磁珠分选和分装等功能。
2. 可用于分离的样本类型至少包括: 脐带血、 外周血、 单采血、 细胞培养物等。
3. 离心装置：仪器内部自带离心腔；具有转速保护功能。

4. 离心腔：离心腔内带有温度传感器和加热制冷设备，离心腔内温度可控，范围至少包含15℃-25℃。
5. 转速误差：±10%。
6. 收获托盘：终产物收集装置为控温摇床，可至少在4℃-37℃内恒温控温。
7. 耗材（带分离功能）：整体为密闭系统，无菌无热原，至少包括管路、滤菌器、阀门、压力监测口、离心杯、产品袋等。
8. 配置细胞清洗程序：可处理的初始体积：至少包含100mL～10L；可选择的最终产品体积：≤300mL；可选择的清洗次数：至少包含1～4次；平均处理时间：≤120分钟；最多可分装袋数：≥3袋；平均细胞回收率：≥80%。
9. 配置细胞浓缩和洗涤程序：平均非冻存细胞回收率：≥95%；平均冻存细胞回收率：≥85%；处理前后平均细胞活率降低：≤3%。
10. 配置磁珠分选程序：温度控制：至少在4℃～37℃内恒温控温；可选择的最终产品体积：≤250ml；处理前后平均T细胞活率降低：≤10%。
11. 配置制剂分装程序：最大可实现终产品的制剂和分装袋数：≥3袋；分装的终产品平均精确度：≥98%；平均细胞回收率：≥95%。
12. 符合GMP要求。

配置
1. 大体积多功能细胞处理系统           1台；

2. 用于验证和测试使用的流路系统       3套。

7. 控速降温仪

1. 降温介质：液氮。

2. 容积：≥50L；。

3. 容量：2mL冻存管存储量≥1000支；或50mL冻存袋存储量≥80袋；或250mL冻存袋存储量≥30袋。

4. 符合中国NMPA的GMP标准和美国 FDA 21CFR Part 11 的法规要求。

5. 控温范围：50℃～-180℃。

6. 降温速度范围包含：0.1～60 ℃/min。

7. 升温速度范围包含：0.1～10 ℃/min。

8. 温度控制偏差：≤2℃，并配置温度验证孔。

9. 温度传感器：双温控探头，分别探测腔室内温度和样本温度。

10. 控温机制：以腔室温度为基准控制腔室温度；以样品温度为基准控制样品温度。

11. 应能同时连续显示腔体温度及样品温度。

12. 样品的温度应采用柔性温度电极测量及控制，精度应能达到 0.1℃。

13. 腔体温度应采用固定式温度电极测量及控制，精度应能达到 0.1℃。

14. 系统应具备精确的温度控制和均一的温度分布。不同装载模 式下，程序降温时腔体温度分布偏差应小于 2℃。

15. 控制系统应能实现温度探头的校验。

液氮连接处应配有液氮泄压阀，腔体应有压力排气口。

16. 应可以存储批次程序降温记录，电子记录可上传至业主的基于以太网的 MES 系统。

17. 运行过程出现断电情况，所有运行的状态参数应自动记录下来，并且存有警报记录。

18. 系统至少应具有以下参数的声光报警连锁功能：温度的上下限报警；温度的高低报警；温度传感器故障报警；加热器故障报警；电源连接的失败报警；运行结束提醒；存储空间已满报警。

19. 系统应配置热敏打印机。应能打印历史数据。

20. 编程数量：无限制数量。

21. 预设降温程序：预设有≥6个不同降温程序。

22. 双电磁阀：一用一备，保证降温过程不被中断。

23. 控制方式：微电脑控制，满足IEC60204-1机械电气安全、机械电气设备通用要求。

24. 可实现报警、操作日志等记录，角色及审批权限设置、管理。

25. 支持程序运行历史记录曲线和数据通过USB接口导出。

26. 软件功能：

（1）通过总控电脑实现设备的自动调度、存、取指令下达等，实时数据采集；

（2）支持扫码器创建和校验样本ID；

（3）数据报表导出功能，PDF格式；

（4）用户角色及权限管理，≥3级权限；

（5）日志及审计追踪管理；

（6）第三方系统数据交互(HIS/LIMS等)预留接口。

27. 供应商应协助采购人完成PQ验证文件，提供至少1种装载模式下灭菌验证所需的试剂及耗材以满足设备PQ验证的要求。

28. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。

配置：

1. 控速降温仪设备           1套；

2. 液氮补给软管             1套；

3. 控制系统及软件           1套；

4. GMP认证文件             1 套。

8. 灌装隔离器

1. 应能实现每批次 1L 至 5L 质粒或慢病毒原液分装到 500 至 1000 支西林瓶中（加液量为 1ml 至 5ml），加塞，轧盖等操作。

2. 传递仓和操作仓应能分开独立 VHP 灭菌，或者同时 VHP 灭菌。

3. 隔离器外壁配置挂钩用于固定 2L 液体袋及管路，同时配置RTP 口用于液体流路(含无菌过滤器，软管，针头等)的传入。配置固体废弃物 RTP 口。

4. 隔离器内配置蠕动泵，如 PF7 蠕动泵，单个分装针头固定支架，以及半自动轧盖机。

5. 气流设计需确保轧盖过程中产生的颗粒不会污染其他无菌区。

6. 设备的尺寸应能满足单侧操作，清洁等需求。

7. 带 HMI 的控制系统，允许监控设备和操作过程，并带有可根据 GAMP5 验证的集成电子数据记录系统。

8. 传递舱尺寸：长度≤0.7米，宽度≤0.8米，高度≤2.6米。

9. 传递舱表面粗糙度：Ra≤0.4μm(内部)，Ra≤0.8μm(外部)。

10. 传递舱工作区洁净等级及气流形式：A级，垂直单向流。

11. 传递舱内外压差监测：压差监测范围0～750Pa。

12. 传递舱过滤器两端压差监测：压差范围0～250Pa可调。

13. 传递舱在线温湿度监测：湿度测量范围：0～100%RH；温度测量范围：-30～75℃。

14. 传递舱箱体内部主要材料：不锈钢材质316L。

15. 传递舱箱体外部主要材料：不锈钢材质304。

16. 传递舱视窗板：钢化玻璃或PC玻璃材料，透明度≥75%，厚度15mm±1%。

17. 传递舱过氧化氢浓度探头：传递舱应至少配套1套高浓度探头。

18. 传递舱具有过滤器完整性测试接口，进排气过滤器：(1)过滤等级≥H14级；(2)过滤效率：≥99.999%at0.3um@0.35m/s，≥99.99%at MPPS(最易穿透粒径)@0.35m/s。

19. 传递舱风机：可耐受过氧化氢熏蒸，电子调速，PID控制；IP等级：≥54；输入功率：100～1300W；风压：10～500Pa；风量：20～3000m³/h。

20. 传递舱应具有快速灭菌功能，实现样本VHP灭菌后快速传入隔离舱内，整个灭菌传递时间应≤15min，至少达到6log对数降的灭菌效果及1ppm的排残效果。（投标时提供灭菌报表）

21. 操作舱尺寸：长度≤1.8米，宽度≤0.8米，高度≤2.6米。

22. 操作舱表面粗糙度：Ra≤0.4μm(内部)；Ra≤0.8μm(外部)。

23. 操作舱照度：≥350Lux(操作平面高度下测)。

24. 操作舱工作区洁净等级及气流形式：A级，垂直单向流。

25. 操作舱气流速度：0.45m/s±20%，(均流膜下方150～300mm)。

26. 操作舱泄漏率：≤0.5%Vol/h，压力100Pa的条件下。

27. 操作舱手套：两截式：袖套材质为CSM，壁厚≤0.4mm；手套材质为氯丁橡胶，壁厚≤0.3mm，袖套和手套中间无菌密封。

28. 手套检漏：无线式单口手套检漏仪1套，支持手套无线检漏测试，所有数据集成到隔离器的软件控制系统。

29. 操作舱压差：工作压差控制在20-50pa，支持隔离器内外压差监测：压差监测范围-250pa～﹢250Pa。

30. 操作舱过滤器两端压差监测：压差检测范围0～750Pa。

31. 操作舱风速：0.45±20%，具有风速监测功能。

32. 操作舱在线温湿度监测：湿度测量范围：0～100%RH；温度测量范围：-30～﹢75℃。

33. 操作舱具有过滤器完整性测试接口。

34. 操作舱尘埃粒子监测：(1)采样量：≥25L/min；(2)采样粒径：至少包含0.5um和5um；(3)管路真空度要求：12英寸汞柱。

35. 操作舱浮游菌检测：(1)采样量：≥100L/min；(2)采样器材料：不锈钢316L。

36. 管道灭菌：尘埃粒子、浮游菌管理均可在线过氧化氢灭菌，管道设置无死角，灭菌效果所有位置均≥6Log对数降。

37. 操作舱箱体内部主要材料：不锈钢材质316L。

38. 操作舱箱体外部主要材料：不锈钢材质304。

39. 操作舱视窗板：钢化玻璃或PC玻璃材料，透明度≥75%，厚度≥15mm。

40. 过氧化氢浓度探头：操作舱应至少配套1套高浓度探头和1套低浓度探头(2)低浓度下25℃时的误差：±0.05ppm或读数的5%（取最大值）。（投标时提供高、低浓度探头技术彩页）

41. 操作舱进排气过滤器：(1)过滤等级≥H14级；(2)过滤效率：≥99.999%at0.3um@0.35m/s， ≥99.99%at MPPS(最易穿透粒径)@0.35m/s。

42. 风机：可耐受过氧化氢熏蒸，电子调速，PID控制；IP等级：≥54；输入功率：100～1300W；风压：10～500Pa；风量：20～3000m³/h。

★43. 操作舱内配置可移动式蠕动泵一套，搭配自动红外感应灌装针架一套，手动轧盖机一套，支持气动轧盖配合手动放置西林瓶。（投标时提供配置图片）

44. 隔离舱和传递舱均需内置过氧化氢灭菌系统。

45. 过氧化氢整体灭菌，灭菌浓度≥100ppm，隔离舱空载灭菌时间≤2小时；传递窗空载灭菌时间≤15min。

46. 灭菌效力： 6个对数降(嗜热脂肪芽孢杆菌)。

47. 排残要求：配置二氧化锰分解过滤器，同时排残后舱内浓度＜1ppm；过氧化氢浓度传感器应采用电化学形式浓度传感器。

48. 材料兼容性要求：系统内部所有选型、选材需耐受过氧化氢灭菌，不产生腐蚀。

49. 灭菌时内部压力：0～100Pa；灭菌时腔内温度：≤35℃。

50. 每套过氧化氢灭菌系统配置独立的过氧化氢溶液称重系统，通过称重PID反馈调节过氧化氢溶液注入量。

51. 灭菌预处理阶段需通过干燥压缩空气将隔离器内的温度、湿度处理到设定的范围。灭菌过程中不使用分子筛或干燥剂。

52. 灭菌时闪蒸产生过氧化氢气体，气体需经过隔离器自带的循环风系统分布至隔离器内部，确保过氧化氢气体分布均匀(投标时提供灭菌原理说明文件并加盖投标人公章)。

53. 控制系统配置：整个控制系统由可编程逻辑控制器、人机交互界面等组成；能监视、控制和储存、导出数据。

54. 使用可编程逻辑控制器，能够与上位机通讯，现场的操作界面采用≥15寸触摸屏；停电/断电跨接时间：≤5ms；中央处理器，带≥384KB工作存储器，带双端口交换设备。

55. HMI人机交互界面(不低于以下配置)：人机交互界面≥15寸监视器，CPU双核处理器1.6GHz，内存≥8GB，固态/机械硬盘，存储空间2T以上。

56. 预留以太网口，进行通讯和信息共享。

57. 软件操作系统应具备包括但不限于以下功能：环境监测功能、模式选择功能、手套检漏功能、在线灭菌功能(手动、自动)、配方管理功能、泄漏测试功能、隔离窗进行实时录像等功能。

58. 供应商应提供以下文件（包括但不限于）：设计功能说明（FDS）、设计确认（DQ）、安装确认（IQ）、运行确认（OQ）、厂内验收测试（FAT）、现场验收测试（SAT）、操作手册（OM）、维护手册(MM)等。

59. 供应商应协助采购人完成PQ验证文件，提供至少1种装载模式下灭菌验证所需的试剂及耗材以满足设备PQ验证的要求。

60. 供应商应将所有具体参数要求中的“★项”、“项”均列入验收FAT和SAT文件和测试中。

61. 所有验收报告需由采购人验收合格并认可签字后，视作验收通过。

62. 由于项目实施地点空间限制，整机尺寸：长度≤3米，宽度≤1.0米，高度≤2.6米；整机重量 ≤2吨。

63. 工艺配置要求：每套设备包含一个立式传递窗和一个单面操作舱、一台电气柜。传递窗满足空载≤15min快速灭菌，隔离舱内部空间结构满足分装耗材、试剂等摆放要求。（投标人根据制备工艺要求，投标时应提供方案设计图纸及使用流程说明文件）

64. 安装实施方案要求

(1)项目实施计划要求：根据项目规定的交货期，提供具体项目实施计划表(包含人员配置、供货安排等)。

(2)运输要求：根据货物形式，提供包装、运输、装卸、到场初验整体方案。

(3)安装及验收要求：需提供详细的安装、调试及验收实施计划方案，其中包括设备与洁净工程的对接的需求信息表或对接图纸。

(4)培训要求：制定详细的培训计划方案，邀请至少2名使用者参与安装及验收，并在安装验收结束前，进行系统性为期至少6天的集中培训。

(5)质保期内售后服务要求：需要有属地区域的售后服务网络，保证响应效率。并提供完整的售后服务方案文件，保证在使用设备过程中遇到的问题得到快速解决。

(6)设备货期要求：交货期为4个月。在产品制造期间，如制造商未按相关技术条款制造，发生交货延迟，需制造商负全部责任，应承担相应的损失。

65.应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

66.供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

- 手动分装操作舱               2套；

- 物料传递舱                   2套；

- 可移动式蠕动泵               2套；

- 手动轧盖器                   2套；

- 控制系统                     2套；

6. 内置过氧化氢灭菌系统         2套。

9. 无菌检测隔离器

★1. 设备包含一台单面四手套主操作舱、一台立式传递窗、一台电器柜。

★2. 隔离器采用汽化过氧化氢灭菌方式，主操作舱空载灭菌之间≤2小时，立式传递窗传递时间≤15min，并满足≥6log灭菌效果，为无菌检测过程中敞口操作及无菌分装操作提供A级环境。

★3. 内置环境监测系统，实时监测至少包括在线浮游菌，在线粒子，在线风速，在线压差等。

4. 隔离器参数：

（1）风速及检测位置：过滤器出风面下150～300mm处0.45m/s±20%；

（2）压差：10～60Pa；

（3）传递窗风量：≥100m3/h；

（4）操作舱风量：≥1100m3/h；

（5）内部环境：A级；

（6）泄漏率：压力100Pa的条件下，≤0.5%Vol/h。

5. 内部配置集菌仪。

6. 控制软件符合中美欧GMP管理和审计追踪要求。

7. 手套完整性测试仪功能要求：

（1）检测精度：≤300μm；

（2）压力显示分辨率：0.1Pa；

（3）整机重量≤3.5kg；

（4）内置锂电池、内置充气泵，无需外接电源、气源；

（5）内置RFID芯片，自动识别手套编号，并记录在测试结果中无需手动记录；

（6）检测主机与PC端无线连接，检测数据无线传输；

（7）配有控制软件（含电子签名软件，符合CFR21 PART11电子记录和电子签名的要求）；

（8）单机数据存储≥5000组；

（9）手套完整性测试盖板具有独立的显示屏。

8. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

9. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置

1. 主操作舱                 1台；

2. 立式传递舱               1台；

3. 电气柜                   1台；

4. 手套检漏仪               1台；

5. 内置式VHP灭菌系统       1套；

6. 隔离器控制系统           1套；

7. 过氧化氢浓度传感器       1台；

8. 集菌仪                   1台；

9. 配套应急电源             1套。

10. 超滤系统

- 超滤系统 A

1.	超滤系统A为台面式，被装置在一个304不锈钢支架上，支架表面抛光，Ra≤1.2μm，支架带调节脚。

2.	所有与产品接触的材料应符合卫生级标准，其中316L不锈钢内表面粗糙度Ra≤0.4μm，外表面进行哑光处理，Ra≤1.2μm。系统能够耐受0.5M NaOH溶液连续处理至少1h。

3.	过滤面积至少包含：0.5～2.5 m2。

4.	系统主管路尺寸：3/4”，系统泵为四活塞隔膜泵，泵流量至少包含：20～1200 L/h，补料泵流量最大：≥2L/min；系统最低处设有出口，料液回收达到最大。

★5. 超滤罐工作体积≥10L，可以处理大于10L的原始料液，超滤罐配备控温夹套，喷淋球，循环罐还应包括搅拌、视镜等。

6.	泵头大小、电机功率、转速及配电应与超滤系统的批处理量及处理效率相匹配，防护等级为≥IP54。

★7. 夹具为316L 不锈钢材质，粗糙度Ra≤0.4μm，电抛，内开槽，结构需考虑到最小的残留和卫生要求。

8.	管道式压力传感器：分别安装在超滤装置的进料端、回流端和透过端，传感器的接液膜片材质为316L不锈钢。

9.	能够在线监测进样口、回流口、滤出口的系统压力。压力传感器量程0～6 bar或更高, 精度不低于±0.5%。

10. 回流端安装电磁流量计和透过端安装质量流量计，有累计功能，精度±1%,量程0-1.5m3/h或更高。需要在透过端配有电导检测器，以监控换液效率和CIP。

★11. 阀门均为气动隔膜阀（排放除外），回流PCV阀门可以自动调节TMP的大小。阀体材质为316L不锈钢，膜片为EPDM，符合卫生级别要求。

12.	管道与产品直接接触的部件均为316L不锈钢材质，粗糙度Ra≤0.4μm，电抛，管道的连接件均为卫生型连接。所有管路的焊接都为氩弧焊焊接，焊缝均做到百分百内窥镜检查。

13.	跨膜压力控制：通过回流管路的PCV阀调节跨膜压力，也可以通过泵的转速调节跨膜压力，进液和洗滤缓冲液控制：可通过控制称重单元自动控制进液泵。

14.	系统程序用HMI+PLC控制，屏幕为≥12”防水触摸屏，画面支持中英文切换显示。屏幕易清洁，无死角。

15.	需提供超滤膜完整性检测的预留接口。

16. 系统要求提供多层的用户/用户组权限，应可设置不少于五级权限，权限可以被管理员管理和配置。可以设定多种不同的操作程序，满足水通量测试，膜包平衡，浓缩，洗滤及清洗等需求。可以通过自动程序和手动控制两种方法进行水通量测试，膜包平衡，浓缩，洗滤及清洗等操作。

17.	系统内部含有控制单元，可在电脑断电/死机等意外情况下记录当前运行的所有数据，并在恢复电脑供电/重启后，可以继续保持原有运行模式。

18.	系统支持配方功能，系统能够保存多个配方，使用时可以直接调取预先设计的配方，配方支持PLC离线编辑。

19. 软件符合中美欧GMP要求，具备审计追踪功能。

20. 所有与产品直接接触的材料符合中美欧GMP质量管理要求。

21. 循环泵为四元隔膜泵，缓冲液进液泵为四元隔膜泵或者蠕动泵。

22. 洗滤模式可以为等体积洗滤以及批次洗滤。

23. 循环罐需配置实时称量功能。

24. 超滤使用的缓冲液来自 3D 缓冲液暂存袋。

★25. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

26. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 超滤系统A                     2台；

2. 用于测试和验证的膜包           4套；

3. GMP文件                       2套。

- 超滤系统 B

1.	超滤系统B为台面式，被装置在一个304不锈钢支架上，支架表面抛光，Ra≤1.2μm，支架带调节脚。

2.	所有与产品接触的材料应符合卫生级标准，其中316L不锈钢内表面粗糙度Ra≤0.4μm，外表面进行哑光处理，Ra≤1.2μm。系统能够耐受0.5M NaOH溶液连续处理至少1h。

★3. 至少适配0.2-1㎡ 面积的中空纤维柱。

4.	系统主管路尺寸：3/4”，系统泵为四活塞隔膜泵，泵流量至少包含：20～1200 L/h，补料泵流量最大：≥2L/min，系统最低处设有出口，料液回收达到最大。

★5. 超滤罐工作体积≥10L，可以处理大于10L的原始料液，超滤罐配备控温夹套，喷淋球。循环罐还应包括搅拌、视镜等。

6.	泵头大小、电机功率、转速及配电应与超滤系统的批处理量及处理效率相匹配，防护等级为≥IP54。

7.	管道式压力传感器：分别安装在超滤装置的进料端、回流端和透过端，传感器的接液膜片材质为316L不锈钢。

8.	可在线监测进样口、回流口、滤出口的系统压力。压力传感器量程0～6 bar或更高, 精度±0.5%。

9. 回流端安装电磁流量计和透过端安装质量流量计，有累计功能，精度±1%,量程0-1.5m3/h或更高。需要在透过端配有电导检测器，以监控换液效率和CIP。

★10. 阀门均为气动隔膜阀（排放除外），回流PCV阀门可以自动调节TMP的大小。阀体材质为316L不锈钢，膜片为EPDM，符合卫生级别要求。

11. 管道与产品直接接触的部件均为316L不锈钢材质，管道的连接件均为卫生型连接。所有管路的焊接都为氩弧焊焊接，焊缝均做百分百内窥镜检查。

12.	跨膜压力控制：通过回流管路的PCV阀调节跨膜压力，也可以通过泵的转速调节跨膜压力；进液和洗滤缓冲液控制：可通过控制称重单元自动控制进液泵。

13.	系统程序用HMI+PLC控制，屏幕为≥ 12”防水触摸屏，画面支持中英文切换显示。

14.	需提供中空纤维柱完整性检测的预留接口。

15. 系统要求提供多层的用户/用户组权限，应至少不低于五级权限，权限可以被管理员管理和配置。可以设定多种不同的操作程序，满足水通量测试，膜包平衡，浓缩，洗滤及清洗等需求。可以通过自动程序和手动控制两种方法进行水通量测试，膜包平衡，浓缩，洗滤及清洗等操作。

16.	系统内部含有控制单元，可在电脑断电/死机等意外情况下记录当前运行的所有数据，并在恢复电脑供电/重启后，可以继续保持原有运行模式。

17.	系统支持配方功能，配方的建立、修改、保存等操作方便。系统能够保存多个配方，使用时可以直接调取预先设计的配方，配方支持PLC离线编辑。

18.	软件符合中美欧GMP要求，具备审计追踪功能。

19.	所有与产品直接接触的材料符合现行的中美欧GMP质量管理要求。

20. 循环泵为四元隔膜泵，缓冲液进液泵为四元隔膜泵或者蠕动泵。

21. 洗滤模式可以为等体积洗滤以及批次洗滤。

22. 循环罐需配置实时称量功能。

23. 超滤使用的缓冲液来自 3D 缓冲液暂存袋。

★24. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

25. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 超滤系统B                          2台；

2. 用于测试和验证的中空纤维柱         4根；

3. GMP文件                            2套。

（三）超滤系统 C

1. 超滤系统C为台面式，被装置在一个304不锈钢支架上，支架表面抛光，Ra≤1.2μm，支架带调节脚。

2. 所有与产品接触的材料应符合卫生级标准，其中316L不锈钢内表面粗糙度Ra≤0.4μm，外表面进行哑光处理，Ra≤1.2μm。系统能够耐受0.5M NaOH溶液连续处理至少1h。

★3. 至少适配0.2-1㎡ 面积的中空纤维柱。

4. 系统主管路尺寸：3/4”，系统泵为四活塞隔膜泵，泵流量至少包含：20～1200 L/h，补料泵流量最大：≥2L/min，系统最低处设有出口，使料液回收达到最大。

★5. 超滤罐工作体积≥10L，可以处理大于10L的原始料液，超滤罐配备喷淋球，循环罐还应包括搅拌、视镜等。

6. 泵头大小、电机功率、转速及配电应与超滤系统的批处理量及处理效率相匹配，防护等级为≥IP54。

7. 管道式压力传感器：分别安装在超滤装置的进料端、回流端和透过端，传感器的接液膜片材质为316L不锈钢。

8.	可在线监测进样口、回流口、滤出口的系统压力。压力传感器量程0～6 bar或更高, 精度±0.5%。

9.	回流端安装电磁流量计，有累计功能，精度±1%,量程0-1.5m3/h或更高。需要在透过端配有电导检测器，以监控换液效率和CIP。

★10. 阀门均为气动隔膜阀（排放除外），回流PCV阀门可以自动调节TMP的大小。阀体材质为316L不锈钢，膜片为EPDM，符合卫生级别要求。

11. 管道与产品直接接触的部件均为316L不锈钢材质，管道的连接件均为卫生型连接。所有管路的焊接都为氩弧焊焊接，焊缝均做百分百内窥镜检查。

12.	跨膜压力控制：通过回流管路的PCV阀调节跨膜压力，也可以通过泵的转速调节跨膜压力；进液和洗滤缓冲液控制：可通过控制称重单元自动控制进液泵。

13.	系统程序用HMI+PLC控制，屏幕为≥ 12”防水触摸屏，画面支持中英文切换显示。

14.	需提供中空纤维柱完整性检测的预留接口。

15.	系统要求提供多层的用户/用户组权限，应至少不低于五级权限，权限可以被管理员管理和配置。可以设定多种不同的操作程序，满足水通量测试，膜包平衡，浓缩，洗滤及清洗等需求。可以通过自动程序和手动控制两种方法进行水通量测试，膜包平衡，浓缩，洗滤及清洗等操作。

16.	系统内部含有控制单元，可在电脑断电/死机等意外情况下记录当前运行的所有数据，并在恢复电脑供电/重启后，可以继续保持原有运行模式。保证系统的稳定性和安全性。

17.	系统支持配方功能。系统能够保存多个配方，使用时可以直接调取预先设计的配方，配方支持PLC离线编辑。

18.软件符合中美欧GMP要求，具备审计追踪功能。

19. 所有与产品直接接触的材料符合现行的中美欧GMP质量管理要求。

20. 循环泵为四元隔膜泵，缓冲液进液泵为四元隔膜泵或者蠕动泵。

21. 洗滤模式可以为等体积洗滤以及批次洗滤。

22. 循环罐需配置实时称量功能。

23. 超滤使用的缓冲液来自 3D 缓冲液暂存袋。

★24. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

25. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 超滤系统C                           1台；

2. 用于测试和验证的中空纤维柱          2根；

3. GMP文件                             1套。

11. 配储液系统

（一）500L 配液系统（带称重、控温）

1. 最大配液体积400L-650L,最小配液体积50L-100L。

2. 具有混合功能的 3D 袋框应配有固定搅拌或者可移动搅拌系统。搅拌混合系统采用不小于6 inch 桨叶, 最高搅拌速度≥ 300rpm。

3. 配液系统形状要求为方形外形通过自然折流效应增强混合效率。

4. 搅拌驱动单元可适配不同体积的罐体，可更换配液罐适配不同体积的配液。

5. 配液袋排液管采用无死角的排液阀，不接受管路上使用管夹。

6. 系统清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

7. 搅拌不得因摩擦产生杂质，低颗粒脱落，颗粒脱落符合欧美和中国法规，符合cGMP要求。

8. 配液罐带称重功能，可实时读取配液重量。配置pH和电导测量功能。

9. 配液罐带夹套，可通入冷却水进行控温。

10. 配液袋有多个工厂可以生产，保证供应链安全。

★11. 设备应具有OPC信号接口，用于与SCADA系统整合。

12. 材质应选用 304 不锈钢或者 PE 或者 PP 或者更高卫生等级的材料。

13. 应确保所有规格 3D 袋全排空（残留体积应小于 100 mL）。

14. 3D 袋应能从袋框顶部或底部或侧面装配。

15. 袋框应配有相应的视窗易于观察袋内液体状态。

16. 袋框易于一次性软管的装配及管理。

17. 工艺数据（重量，pH，电导,搅拌）应能上传至 MES 系统。

18. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 500L配液系统      1台；

2. 500L配液袋        2个；

3. 配液系统驱动车     1台。

（二）200L 配液系统（带称重、控温）

1. 最大配液体积150L-250L,最小配液体积30-50L。

2. 具有混合功能的 3D 袋框应配有固定搅拌或者可移动搅拌系统。搅拌混合系统采用不小于6 inch 桨叶, 最高搅拌速度≥ 300rpm。

3. 配液系统形状要求为方形外形通过自然折流效应增强混合效率。

4. 搅拌驱动单元可适配不同体积的罐体，可更换配液罐适配不同体积的配液。

5. 配液袋排液管采用无死角的排液阀，不接受管路上使用管夹。

6. 系统清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

7. 搅拌不得因摩擦产生杂质，低颗粒脱落，颗粒脱落符合欧美和中国法规，符合cGMP要求。

8. 配液罐带称重功能，可实时读取配液重量。配置pH和电导测量功能。

9. 配液罐带夹套，可通入冷却水进行控温。

10. 配液袋有多个工厂可以生产，保证供应链安全。

★11. 设备应具有OPC信号接口，用于与SCADA系统整合。

12. 材质应选用 304 不锈钢或者 PE 或者 PP 或者更高卫生等级的材料。

13. 应确保所有规格 3D 袋全排空（残留体积应小于 100 mL）。

14. 3D 袋应能从袋框顶部或底部或侧面装配。

15. 袋框应配有相应的视窗易于观察袋内液体状态。

16. 袋框易于一次性软管的装配及管理。

17. 工艺数据（重量，pH，电导,搅拌）应能上传至 MES 系统。

18. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 200L配液系统      5台；

2. 200L配液袋       10个；

3. 配液系统驱动车    3台。

（三）100L 配液系统（带称重、控温）

1. 最大配液体积80L-120L,最小配液体积10L-30L。

2. 具有混合功能的 3D 袋框应配有固定搅拌或者可移动搅拌系统。搅拌混合系统采用不小于6 inch 桨叶, 最高搅拌速度≥ 300rpm。

3. 配液系统形状要求为方形外形通过自然折流效应增强混合效率。

4. 搅拌驱动单元可适配不同体积的罐体，可更换配液罐适配不同体积的配液。

5. 配液袋排液管采用无死角的排液阀，不接受管路上使用管夹。

6. 系统清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

7. 搅拌不得因摩擦产生杂质，低颗粒脱落，颗粒脱落符合欧美和中国法规，符合cGMP要求。

8. 配液罐带称重功能，可实时读取配液重量。配置pH和电导测量功能。

9. 配液罐带夹套，可通入冷却水进行控温。

10.配液袋有多个工厂可以生产，保证供应链安全。

★11. 设备应具有OPC信号接口，用于与SCADA系统整合。

12. 材质应选用 304 不锈钢或者 PE 或者 PP 或者更高卫生等级的材料。

13. 应确保所有规格 3D 袋全排空（残留体积应小于 100 mL）。

14. 3D 袋应能从袋框顶部或底部或侧面装配。

15. 袋框应配有相应的视窗易于观察袋内液体状态。

16. 袋框易于一次性软管的装配及管理。

17. 工艺数据（重量，pH，电导,搅拌）应能上传至 MES 系统。

18. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 100L配液系统        6台；

2. 100L配液袋         12个；

3. 配液系统驱动车      3台。

（四）50L 配液系统（带称重、控温）

1. 最大配液体积40L-60L，最小配液体积10L-20L。

2. 具有混合功能的 3D 袋框应配有固定搅拌或者可移动搅拌系统。搅拌混合系统采用不小于6 inch 桨叶, 最高搅拌速度≥ 300rpm。

3. 配液系统形状要求为方形外形通过自然折流效应增强混合效率。

4. 搅拌驱动单元可适配不同体积的罐体，可更换配液罐适配不同体积的配液。

5. 配液袋排液管采用无死角的排液阀，不接受管路上使用管夹。

6. 系统清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

7. 搅拌不得因摩擦产生杂质，低颗粒脱落，颗粒脱落符合欧美和中国法规，符合cGMP要求。

8. 配液罐带称重功能，可实时读取配液重量。配置pH和电导测量功能。

9.  配液罐带夹套，可通入冷却水进行控温。

10. 配液袋有多个工厂可以生产，保证供应链安全。

11. 设备应具有OPC信号接口，用于与SCADA系统整合。

12. 材质应选用 304 不锈钢或者 PE 或者 PP 或者更高卫生等级的材料。

13. 应确保所有规格 3D 袋全排空（残留体积应小于 100 mL）。

14. 3D 袋应能从袋框顶部或底部或侧面装配。

15. 袋框应配有相应的视窗易于观察袋内液体状态。

16. 袋框易于一次性软管的装配及管理。

17. 工艺数据（重量，pH，电导,搅拌）应能上传至 MES 系统。

18. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 50L配液系统         2台；

2. 50L配液袋           4个；

3. 配液系统驱动车      1台。

（五）500L 储液车

1. 最大储液体积400L-650L，搭配一次性袋子使用。

2. 储液车配有脚轮。

3. 储液车具有可拆卸的挡板方便袋子安装，具有把手方便推动。

4. 系统采用塑料材质，方便推动。清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

5. 储液车内有液位标识，标注相应的液体体积。

6. 储液袋有多个工厂可以生产，保证供应链安全。

配置：

1. 500L储液车       3台；

2. 500L储液袋       6个。

（六）200L 储液车

1. 最大储液体积150L-250L，搭配一次性袋子使用。

2. 储液车配有脚轮。

3. 储液车具有方便推动的把手。

4.系统采用塑料材质，方便推动。清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

5. 储液车内有液位标识，标注相应的液体体积。

6. 储液袋有多个工厂可以生产，保证供应链安全。

配置：

1. 200L储液车        15台；

2. 200L储液袋        30个。

（七）100L 储液车

1. 最大储液体积80L-120L，搭配一次性袋子使用。

2. 储液车配有脚轮。

3. 储液车具有方便推动的把手。

4. 系统采用塑料材质，方便推动。清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

5. 储液车内有液位标识，标注相应的液体体积。

6. 储液袋在国内国外多个工厂都可以生产，保证供应链安全。

配置：

1. 100L储液车       15台；

2. 100L储液袋       30个。

（八）50L 储液车

1. 最大储液体积40L-60L，搭配一次性袋子使用。

2. 储液车配有脚轮。

3. 储液车具有方便推动的把手。

4. 系统采用塑料材质，方便推动。清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

5. 储液车内有液位标识，标注相应的液体体积。

6. 储液袋在国内国外多个工厂都可以生产，保证供应链安全。

配置：

1. 50L储液车      3台。

2. 50L储液袋      6个。

12. 二氧化碳细胞摇床

1. 容积：摇瓶的规格从125ml至3L。

2. 振荡频率至少包含 {Ф50mm（10-250rpm）}、{Ф26mm（10-300rpm）}；振荡频率精度≤ ±1rpm。

★3. 温控范围至少包含 4～60℃。

4. 温度调节精度≤ ±0.1℃。

5. 温度均匀度≤ ±0.5℃。

6. 箱体内部为 R角（圆弧角）。

7. CO2控制范围至少包含 0～20%。

8. CO2控制精度 ≤0.1%。

9. 应提供相适应的摇床，满足3*3L摇瓶以及4*125ml的摇瓶。

10. 培养腔的气流应能使培养室保持均一稳定的生长环境。

★11. 箱门打开30秒后，关键细胞生长参数（温度，二氧化碳浓度）应在5分钟内完全恢复。

12. 设备表面应可耐受消毒剂：如5%的漂白剂，70%乙醇，季铵盐，过氧化氢，次氯酸，酸碱酚。

13. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

14. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

15. 数据可以实时显示，可以查看趋势，可以上传至MES 系统。

配置

- 二氧化碳细胞摇床主机            5台；

- 转子流量计                      5套；

- 气管                            5根；

- GMP认证文件                     5套。

13. 恒温摇床

- 三维一体的偏三轮驱动。

- 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能。

- 具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题。

- 内衬为圆弧角（R角）镜面不锈钢。

- 摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶，每层可独立控制，各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层、两层或三层。

- 具有紫外线灭菌功能。

- 定时除霜功能，1～89分钟可自由设定，除霜间隔30～600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰。

- 应提供适用于不同规格摇瓶的夹具，摇瓶规格需包括：125ml，250ml，500ml，1000ml，3×2000ml。

- 振荡频率至少包含：10-300rpm。

- 振荡频率精度：≤±1rpm。

11. 温控范围至少包含：4～60℃。

12. 温度调节精度：≤±0.1℃。

13. 温度均匀度：≤±1℃ （at 37℃）。

14. 对流方式：强制对流。

15. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

16. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

- 恒温摇床          4 台。

14. 恒温培养箱

1. 内部容积≥150L。

2. 具备触摸控制屏。

3. 具有超温报警功能及超温自动切断加热功能。

4. 内腔为抗菌不锈钢R角，无缝焊接。

5. 横向双循环风道。

6. 温度控制范围至少包含0℃～70℃（在室温25℃）。

7. 在室温25℃、设定温度37℃时：温度均匀性≤±0.3℃，温度波动度≤±0.1℃。

8. 具有自动除霜功能。

9. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

10. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

- 恒温培养箱         8 台

15. 10L摇摆式式生物反应器

1. 设备支持放置培养袋体积为20L，满足培养体积2L-10L。

2. 包含部件：波浪式摇动平台、通气系统、人机交互界面、控制单元、称重模块、数据监测、控制软件、接口。

3. 摇动模式：机器人关节，提供温和低剪切力和高溶氧的细胞培养环境。

4. 包含细胞培养过程：接种、批次培养、取样、收获等。

5. 监控及报警：摇摆角度及速度自动控制、温度、DO、PH、补料速率、称重、气体流量、反应袋压力监控及报警等功能。

6. 数据要求：电子签名及电子记录满足FDA 21 CFR PART 11审计追踪要求。

7. 功能要求：满足批次培养、流加培养、灌流培养等，实现CO2和PH、DO培养模式。

8. 摇摆角度至少包含：1-12°。

9. 摇摆速度至少包含：1-40rpm。

10. 温度均匀性：±0.5℃；温度控制精度：±0.2℃；温度显示分辨率：0.1℃。

11. PH/DO传感器：一次性光学传感器；上方安装光纤形式，安装便捷，光纤不易脱落。

12. PH 控制范围至少包含：5.5-8.5；PH控制精度：±0.1。

13. DO 控制范围：0-100%；DO控制精度：±3%。

14. 称重传感器：显示精度0.1kg；控制精度±0.1kg。

15. 加热形式：集成电加热托盘系统，PID自动控制，避免培养过程中温度波动和过热。

16. 尾气加热：安装尾气加热套，温控至少包含50-60℃。

17. 预留四路气体：压缩空气、O2、CO2、N2。

18. 气体流量控制范围：压缩空气0-5L/min；氧气0-3L/min；二氧化碳0-2L/min。

19. 配备≥4个集成式蠕动泵。

20. 防爆袋功能：集成压力监测功能，设定压力上限和上上限，达到上限启动报警，达到上上限时报警并自动断气。

21. 投标时提供关键数据及证明：针对293细胞、CHO细胞、T细胞，需提供使用波浪式生物反应器培养以上细胞的关键数据和证明资料（每种细胞至少一份）。

22. 桌面式设备，可放置于工作台面。

23. 系统界面：至少包括运行状态界面、参数设置界面、曲线界面、报警记录界面等，可不通过返回键切换其他界面。

24. 操作模式：自动、手动模式。

25. 系统对接：设备开放Modbus TCP 协议与甲方信息化对接，并可提供专用接口与SCADA系统对接。

26. 报警列表：报警日期、时间、报警位置、报警内容、报警回复时间等。

27. 管理权限：至少三级权限，防止未经授权的人员进入系统。

28. 数据文件：至少包括报警数据、过程数据、审计追踪数据等，导出文件为PDF形式，内容不可被删除、修改。

29. 备份：系统调试完成后供应商提供所有系统程序备份1份（光盘形式）。

30. 设备表面便于清洁，无清洁死角；无法清洁部分应被密封。

31. 外露电缆或辅助管线配备洁净套管；不外露传动结构等不易清洁的部件。

32. 所有部件包括电子和通信系统，能够适应通常的清洁剂和消毒剂，如：75%乙醇、VHP等。

33. 设备无锋利边缘和尖角；设备具有安全保护功能；设备有良好的接地保护，防止触电事故发生。

34. 安全压力0-30mbar。

35. 货物及文件满足cGMP认证。

36. 提供进口件的原产地证明和进口报关单复印件。

37. 出厂仪表附带合格证书，仪表有出厂检验/校准证书（具有校验资质的第三方或厂家）。

38. 提供文件电子版和纸质版至少一份。文件包括：主要部件清单、设备平面布局图、仪器仪表清单、报警清单、I/O 分配表、控制系统说明、设备质量证明书、仪表校验及材质证书、机械部件质量证明书、非金属材料质量证明书、与物料接触的管件材料证明书、电气元件证明书等、系统操作与维护手册、FAT、SAT、IQ、OQ文件等。

39. 供应商应协助采购人完成PQ验证文件，提供至少1种装载模式下灭菌验证所需的试剂及耗材以满足设备PQ验证的要求。

40. 供应商应将所有具体参数要求中的“★项”、“项”均列入验收FAT和SAT文件和测试中。

41. 安装实施方案要求

(1)项目实施计划要求：根据项目规定的交货期，提供具体项目实施计划表(包含人员配置、供货安排等)。

(2)运输要求：根据货物形式，提供包装、运输、装卸、到场初验整体方案。

(3)安装及验收要求：需提供详细的安装、调试及验收实施计划方案，其中必修包括设备与洁净工程的对接图纸、设备与公用工程的对接图纸。

(4)培训要求：制定详细的培训计划方案，邀请至少2名使用者参与安装及验收。

(5)质保期内售后服务要求：需要有属地区域的售后服务网络，保证响应效率。并提供完整的售后服务方案文件，保证在使用设备过程中遇到的问题得到快速解决。

(6)设备货期要求：交货期为3个月。在产品制造期间，如制造商未按相关技术条款制造，发生交货延迟，需制造商负全部责任，应承担相应的损失。

配置：

- 摇摆器          1套；

- 控制器          1套；

- 通气系统        1套；

- 控制软件        1套。

16. 层析柜

1. 有效容积：≥1000L。

2. 箱体材料：结构钢板，经防腐磷化、喷涂工艺。内胆材料：SUS304不锈钢板。保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

3. 箱内顶部设置照明灯及紫外消毒杀菌灯，具备独立开关。

4. 整机设置多层不锈钢承重隔板，设置可调节层析柱固定杆。

5. 整机配备防水插座，满足内置层析设备安全取电。

6. 具备防凝露设计。

7. 玻璃门具备小角度自动关门功能，防止意外冷气流失。

8. 门体双锁，防止随意开启，存储物品安全。

9. 节能高效、静音。

10.控温精度±0.1℃，具备开门、断电、电池电量低等报警指示灯，具备制冷、风机运行、电加热运行状态指示灯，控制系统可设置密码保护功能，确保设备稳定运行。

11.高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度等多路传感器，确保箱内温度稳定维持在2～8℃范围内，温度均匀性±3℃。

12.声光报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。

13.当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机、停机规律运作，确保物品存储安全。

14.开机延时和停机间隔。

15.配备USB接口，接入U盘可快捷导出未导出的温度数据。

16.配备蓄电池，可在断电情况下持续30min为温控报警系统及USB接口供电。

17.配备RS485接口、远程报警接口。

18.箱体配备至少1个测试孔，孔径大约25mm，方便测试箱内温度及实验线路通过。

19.应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

20.供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 层析柜                                10台；

2. 说明书、保修卡、合格证、钥匙        各10套。

17. -80℃冰箱

1. 容积：≥500L 10台；≥600L 8台。

2. 冷量分配均匀，箱内各层温度偏差：≤ ± 3℃。

3. 内、外门双发泡设计，多重门封结构。

4. 在至少包含10℃～40℃环境温度下可正常制冷，40℃高环温仍可达到-86℃。

5. 温度数据具备多种时长查询模式。

6. 标配样本管理系统，可记录样本位置和出入库记录。

7. 内胆至少采用加厚SUS304不锈钢。

8. -80℃冰柜必须可以保持在设定温度运行，并可调节。在设备外部不可有冷凝或结冰。

9. 应配置独立的控制温度传感器和记录温度传感器。温度传感器精度：1°C。

10.门开启1分钟后关上，温度必须能在20分钟内恢复至设定温度。

11.冰柜应容易清洁和维护。应配有解冻排水口。

12.设备应配有验证孔，其内径尺寸应符合国家标准。

13.冰柜可用水，常规消毒液清洁，擦拭。

14.发生以下情况时，应在一分钟内发出声光报警：温度读数高于高温警报设定值、温度读数低于低温报警设定值、探头运行不正常、可充电电池电量低、断电、压缩机过热、系统故障等。

15.应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

16.供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

- -80℃冰箱（≥500L ）                 10台；

- -80℃冰箱（≥600L ）                  8台；

3.说明书、保修卡、合格证、钥匙       各18套。

18. 细菌发酵罐

（一） 15L玻璃发酵罐

1. 空气，压力控制在0.5至0.8MPa之间的气源。

2. 氧气，压力控制在0.2至0.4MPa之间的气源。

★3. 高硼酸玻璃罐体，可离位灭菌，高径比2.2-2.6:1，总容积15L，最大工作体积≥10L，最小工作体积≤3L；罐开口含补料口、液位电极口、ph、DO电极口。

★4. 顶部磁力搅拌，搅拌范围包含0-800rpm，配置三档桨叶，另外配置一档消泡桨叶，桨叶机械+电解抛光，罐内设计挡板。

5. 具有保温夹层，夹套配置电加热，循环泵，具有温度PID控制调节对应功率。

6. 基础培养基和罐体通过灭菌柜灭菌实现无菌。

7. 罐体及主管路、通气单独灭菌管路，均带冷点反馈检测，包括变送一体温度探头及响应控制。

8. 具有深层通气、表层通气，采用自动地质量流量计控制。

9. 具有称重系统，连接处采用软连接保证称重测量精度。

10. 发酵罐系统采用微生物发酵自动控制软件，图形显示当前控制参数曲线。

可自动控制温度、PH、DO、搅拌转速等参数，配置相应电极(包含PH、DO电极)，具有微生物补料、通气模式。

11. 有远程监控通讯接口、具有报警、审计追踪功能。

12. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

13. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置

- 15L高硼酸玻璃罐体                  1个；

- 自动温控单元                       1个；

- 参数控制（DO/PH/温度/搅拌）        1套；

- 发酵罐系统                         1套；

- 称重、消泡电极                     1套。

（二） 150L不锈钢发酵罐

1. 空气，压力控制在0.5至0.8MPa之间的气源。

2. 氧气，压力控制在0.2至0.4MPa之间的气源。

3. 适用于大肠杆菌，酵母菌培养。

★4. 316L不锈钢罐体，高径比2.5-3:1，机械抛光+电解抛光，物料接触部分抛光度≤0.4um，其他部分抛光≤0.8um，总容积150L，最大工作体积≥100L，最小工作体积≤20L，罐开口含补料口、液位电极口、ph、DO电极口。

★5. 顶部磁力搅拌，采用霍尼韦尔或西门子或ABB的伺服电机，搅拌范围包含0-800rpm，配置三档桨叶，另外配置一档消泡桨叶，桨叶机械+电解抛光，罐内设计挡板。

6. 具有保温夹层，夹套配置电加热，循环泵。

7. 需配置4个可在线灭菌补液接口。

8. 需配置可在线灭菌的取样口及取样装置。

9. 罐体及主管路、通气单独灭菌管路，均带冷点反馈检测，包括变送一体温度探头及响应控制。

★10. 具有深层通气、表层通气，采用自动地质量流量计控制。

★11. 具有称重系统，连接处采用软连接保证称重测量精度。

12. 系统采用微生物发酵自动控制软件，自动控制温度、PH、DO、搅拌转速等，配置相应电极（DO、pH电极），具有微生物补料、通气模式。

13. 具备CIP，SIP的功能，具备实消和空消的功能。CIP通过外置移动CIP小车实现。

14. 批次数据应能上传至业主SCADA系统。

15. 含审计追踪功能。

16. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

17. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

- 150L不锈钢罐体                   1个；

- 自动温控单元                      1个；

- 参数控制（DO/PH/温度/搅拌）       1套；

- 专用发酵罐系统                    1套；

- 称重、消泡电极                    1套；

- GMP文件                          1套。

19. 高压均质机

- 用途：用于酵母/大肠杆菌破碎等。

2. 过程粘度：≤2000 cPs。

3. 最大进料颗粒尺寸：≤500微米。

4. 流速可以调节，应包含：100-150L/H。

★5. 破碎级数：一级破碎、一级采用金刚石平面阀。

6. 动力系统：重型高压泵≥11KW动力组成。

7. 调压方式：旋钮自动/触摸屏。

8.压力设计：≥1500bar。

9. 压力检测：高精度隔膜压力传感器。

10. 动力源：需要220V或380V动力电源。

11. 柱塞冷却系统：夹套冷却模块≥3套。

12. 触摸屏操作与PLC控制：液晶面板显示操作。

13. 具有报警提示和超过警戒线自动保护功能，防止误操作。

14. 系统压力和高压工作压力均为数显。

15. 可实时显示压力工作曲线。

16. 安全保护系统：可根据需要自由设定安全压力，当破碎压力超过设定的安全压力时，机器可以自动停机，可保护机器不会因为瞬间压力过大而损坏。

17. 动力系统结构：动力系统采用曲轴连杆结构，确保柱塞始终随着曲轴的转动而做往复运动，同时确保设备平稳运行。

18. 清洗方案：可在线进行管道冲洗。

19. 机械安全阀：机械安全阀在机器内部。

20. 提供详细的操作培训手册、原理介绍，便于操作。

21. 与产品接触的材质表面处理应达到SF6以上。

22. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

23. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

- 主机                                     1台；

2. 高压模块                                 1块；

3. 数字显示压力传感器（带压力报警功能）     1套；

4. 均质级数一级                             1套；

5. 标准密封件                               1套；

6. 拆卸工具                                 1套；

7. U盘说明书                                1套；

8. 内置换热器                               1套；

9. 流量变频控制器                           1套；

10. 冷却水循环机                            1台；

11. GMP文件                                 1套。

20. 洁净空气净化机组

一. 室外设计依据

1. 夏季空气调节室外计算干球温度	34.5°C；

2. 夏季空气调节室外计算湿球温度	28.3°C；

3. 夏季通风室外计算温度	31.2°C；

4. 冬季空气调节室外计算温度	7.0°C；

5. 冬季空气调节室外计算相对湿度	72%	；

6. 冬季通风室外计算温度	13.5°C。

二. 技术要求

1.HVAC 系统

- HVAC 系统基本流程：新风进风段→新风初效过滤段（G4）→新回风混合→中效过滤(M6)→表冷段（挡水、排水）→加热段→加湿段→中间段→风机段→均流段→中高效过滤(F8)→出风段→管道输送分配→终端高效过滤器→洁净室→回风(排风)；

- 其中空调箱内流程为：新风进风段→新风初效过滤段（G4）→新回风混合→中效过滤(M6)→表冷段（挡水、排水）→加热段→加湿段→中间段→风机段→均流段→高中效过滤段（F8）→出风段。每台空调箱的具体流程情况见空调流程图；

- 表面式冷却段冷媒采用：7/12℃的冷冻水；

- 加热段采用：≥0.3Mpa 工业蒸汽加热；

- 加湿段采用干蒸汽加湿器喷射饱和蒸汽进行加湿， JK1-4、 JK3-3、JK3-4、组合式空调机组采用≥0.3Mpa纯蒸汽加湿，其余组合式空调机组采用≥0.3Mpa工业蒸汽加湿；

- 主要功能段设至少包括但不限于检修门、观察窗、检修灯等功能。

2. 无洁净度要求的空调系统由于与洁净空调在同一厂房，为防止产生干扰，舒适性空调除了无终端过滤直接由风阀分配后通过散流器直接送入房间外，其它功能段配置一律相同。

3. HVAC 设计原则

- 生产设施的每个因素设计都应有助于最小化污染风险，生产环境通过空气过滤、空气流和加压方式控制；

- 设计空调下水、排冷凝水管道，设计空调间地漏。

4. 漏风率：空调机组应做密封处理，并做漏风量检测，应符合《组合式空调机组》GB/T 14294-2008的规定。净化机组内静压保持1000Pa 时，漏风率应≤1%。

5. 变形率：要求箱内压力1000pa时，箱体变形率≤4mm/m。

6. 冷却盘管设计时要考虑配置≥20%的余量。

7. 房间温湿度调节依托所管辖的中央空调机组进行集中调节。新风、回风混合经空调机组处理至恰当的工况后送入洁净室，与室内的进行冷热负荷质换，将洁净室内温、湿度维持在工艺要求水平。房间的温度和湿度要结合产品质量保障要求和人员舒适度来进行调节：

- 夏季：系统回风（低温低湿）和新风（高温高湿）在组合式空调器混合段按比例混合，经“表冷器、加热器”等降温、除湿、再加热等过程将空气调节至工艺规定的工况，由增压风机、中高效过滤后送入洁净室。

- 冬季：系统回风（高温高湿）和新风（低温低湿）在组合式空调器混合段按比例混合，经等湿升温、等温加湿过程将空气调节至工艺规定的工况，由增压风机、中高效过滤后送入洁净室。

8. 空调箱运行后应满足洁净室温湿度要求：

- C 级洁净区房间温湿度要求为：温度 20～24℃，夏季相对湿度45～60%，冬季相对湿度 45～60%；

- D 级洁净区房间温湿度要求为：温度 18～26℃，夏季相对湿度45～65%，冬季相对湿度 45～65%；

- CNC 控制区房间温湿度要求为：夏季温度 24℃～26℃，冬季温度18℃～20℃，夏季相对湿度 50%～65%，冬季相对湿度 40～45%；

- 舒适性空调区房间温湿度要求为：夏季温度 26℃，夏季相对湿度＜70%。

9. 加湿器采用纯蒸汽、工业蒸汽喷射加湿，加湿器应保证内管无冷凝水喷出现象。

10. 设备表面便于清洁和消毒，无卫生死角。设备主体及辅助设施材质满足现行的中国、美国或欧盟GMP要求。空调箱体内部所有暴露部件应能耐受≥10mg/m3浓度臭氧的长时间腐蚀。

11. 组合式空调机组风量、压力、表冷量、加热量、加湿量、尺寸详见设备明细表、空调流程图、平面布置图。

12. 每套组合式空调机组系统至少包括但不限于：空调箱体、表冷器、挡水板、接水盘、加热器、加湿器、风机、均流板、初效过滤器（G4）、中高效过滤器（F6）、中高效过滤器(F8)等。

13. 组合式空调机组应该安装于刚性的水平基座上，空调箱槽钢底座和安装基础之间使用橡胶减振垫。风机电机底座下方安装弹簧减振器以减少风机及驱动设备过度震动，控制减振效率≥95%。电动机机座的位置为可调结构，以供调校电动机的位置。

14. 机组壳体采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，并具有难燃或自熄性和不易吸水等特性。

15. 机组内部部件如盘管、挡水板等均需留有维修空间或可从机组侧面抽出，以便清洗及维护。

16. 箱体框架

- 箱体框架为铝合金型材（或 GFK 玻璃纤维增强复合材料）；机组底座采用 ≥200mm槽钢，槽钢基础表面进行热镀锌防腐处理；

- 机组的箱体应有足够的强度，最大相对变形量≤4mm/m。必须具有完整可靠的框架结构，提供满足机械强度的级别，在运输和启动、运行、停机时都不得出现凹凸变形现象。且应有防腐、防结露措施；

- 箱体结构及面板均应具有防冷桥措施，防冷桥系数≥0.65，机组保温板隔热性能至少达到T2的标准，标书中应说明至少包含具体的防冷桥措施、箱体面板总厚度、壁板的导热系数及机组的防冷桥系数，并提供相关的测试报告；

- 机组内表面应平整、光滑、无积灰死角；机组外表面应美观大方，外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致、无流痕、气泡和剥落；

- 空调箱的箱体面板与框架之间，各功能段之间在拼装时，应采用可靠的密封措施，以保证机组的密封性能；

- 箱体底部壁板的厚度应考虑维修人员在内部工作时的承载，不应发生变形。地板上应有防滑措施或结构上的保护装置，确保人员在机组内的安全。

17. 空调箱体及面板

- 箱体应采用双层面板形式，在双层面板之间夹以密度≥48kg/m3 的难燃型聚氨酯硬质高压发泡的隔热保温层，夹芯材料厚度为≥47mm，箱体板总厚度50mm。保温层与面板应结合牢固、平整、无间隙，且应保证在机组运行条件下面板外表面不结露，保温材料不能暴露到气流侧或者周围空间去，具有良好的隔热和隔音效果，箱体外观颜色为深灰色（深色）或者可指定颜色；

- 外面板为彩钢板或镀锌钢板（面板进行静电粉末喷涂处理，涂层厚度≥60 μm），厚度≥1.0mm；

- 内面板至少包含SS304不锈钢钢板，厚度≥1.0mm；

- 机组应用密封材料封闭所有的外部接缝，使外表面完整、无缝、平滑。所有机组内部连接处的密封都要采用无硅的密封胶，不得使用普通硅胶，所用密封胶要达到食品级别，须可防氧化和防腐蚀；

- 箱体底部壁板的厚度应考虑检修人员在内部工作时的荷载，不应发生变形；

- 送风口、回风口和新风口的出口端均带手动对开式多叶调节阀，机组风阀应为多页对开机翼型密闭风阀，采用弧形铝制叶片，气流阻力损失小，凹凸槽特制橡胶密封啮合，确保密闭性；

- 出厂时箱体面板表面应覆保护膜，以防止现场组装时表面被划伤；

- 机组内部配件均应由304不锈钢材料制成，机组模段连接的螺丝应优先考虑强度。

18. 空调箱门

- 空调箱应设置足够的检修门、可拆卸的检修板或检修段，以便能够对每个功能段进行检修。检修门和检修段的数量、位置、尺寸应满足人员检修的需要以及机组各部件更换的需要；

- 检修门大小应方便检修和更换过滤器，应标明检修门设置的位置及数量；

- 所有检修门及检修板应与水管位于机组的同一侧，其位置不能影响到机组的接管；

- 检修门板应为绝热结构，材料与相邻内外板一致，具备防冷桥措施及良好的密封性能；

- 检修门应采用带铰链结构，有凸轮锁式的门把手，并且标示开关的方向，具备多点锁紧功能，并在机组内外均设把手，门把手具有压紧功能，保证机组内外均可开门。检修门可拆卸便于维修，门框采用专用软质橡胶材料密封，以避免漏风。所有的门铰链由304不锈钢或铸铝合金制成，以保证强度要求。检修门需带钥匙和锁以方便维护管理。门插销的关闭不能磨损门外框；

- 负压段检修门采用外开形式，正压段检修门采用内开形式；

- 所有的门上设观察窗，且由双层聚酯薄膜玻璃组成，尺寸≥250mm x 250mm 或者直径为≥250 mm 。

19. 组合式空调机组照明

- 为便于组合式空调箱检修，在至少包括但不限于进风初中效段、风机段、均流段等主要功能段位置安装24V/40W防水型低压安全灯，每台组合式空调机组设置一个照明总控制开关；

- 组合式空调机组各功能段的照明应满足下列要求：

- 机组各功能段应提供带有水防护型灯罩的24V交流灯具；

- 灯应能从箱体内部拆除；

- 照明开关应装于箱体内部靠近检修门的地方。开关与箱体照明灯电线均由供应商连好，并设置端子供招标方接线用；

- 宽度为3m或大于3m的功能段，应有至少两个照明灯具分别安装在1/4宽度处，单个灯具应安装在中心处。

20. 新风段

- 由粗滤网、新风调节阀（自动阀控制）、新风管道组成，空调厂家提供手动阀和加长手柄，便于安装电动执行器。

- 新风口：在新风口安装风阀，停运时可以关闭；新风口开口尺寸以满足风速3～4m/s为宜。

21. 过滤器

- 数量按照各个系统要求配置，需要在标书中说明；

- 初效过滤器：采用G4级，初阻力≤50pa，用于系统空气预过滤，铝框袋式，过滤效率EU4(计重法 AM 90%)；

- 中效过滤器：设置在空调箱负压段，袋式；中效过滤器初阻力≤80pa，用于空气进入高效前的过滤；前级中效过滤段(袋式F6) ，过滤平均效率为：至少包含 1μm 60%< Em<80%；后级中效过滤段(袋式 F8) ，过滤效率为：1μm 95%≤Em；

- 厂家需提供设计阻力，初阻力，终阻力，容尘量等参数；

- 当机组内安装过滤器时，所有过滤器框架应由304不锈钢材质制成，结构坚固，方便维护过滤器；

- 过滤段应有足够的空间方便安装和更换过滤器，过滤框架与过滤器连接及箱体连接处应做到气密，与过滤器等级相符，过滤器安装框架应由304不锈钢材质板制成，满焊、结构坚固，能方便维护和更换过滤器。框架应采用液体成型一体发泡密封，允许使用橡胶条密封；

- 过滤段框架处应满布过滤器，不得采用钢板封堵，以减少过滤器更换频次；过滤段迎面风速≤ 2m/s；

- 压差：初、中效过滤器前后端安装压力传感器，显示压差（带输出信号），到达终阻力时报警（预留远程传输信号的功能），用于监测过滤器工作状况，空调机组初、中效过滤器安装机械指针式压差表，测压头应有稳压防止紊流设计。

22. 表冷段

- 表冷盘管使用优质紫铜管和铝箔翅片；回转弯应采用紫铜管制成并采用铜焊与管子焊接。表冷器框架采用304不锈钢，可以侧抽维护；

- 冷却盘管为表面式冷却器，冷冻水进水温度为7℃，出水温度12℃，冷量满足AHU空调箱构件表中要求，冷冻水低进高出；

- 盘管：当盘管长度≥1.5米时，在盘管中央应有一个中心支点，中心支点应采用不锈钢材料制成。铜管的管道直径≥1/2"(12.5mm)，铜管壁厚≥ 0.35mm。盘管应安装在支架上，并便于安装和维护。盘管的耐压性能以及气密性能试验按国家、行业或制造厂的标准进行试验合格，试验压力≥1.5倍工作压力；

- 铝箔翅片：翅片为波纹片（平直翅片为佳），采用水压胀管或机械胀管技术一次完成固定在紫铜管上，以保证其可靠永久的接合。铝翅片倒片率≤1％，翅片表面需经镀膜防腐以及亲水膜处理。翅片间距为每25.4mm管长不多于12片，翅片厚度至少包含0.1～0.14mm。采用大弯管结构，以减小压力损失；

- 迎面风速控制在 ≤2.5m/s；

- 挡水板：表冷段后应设挡水板，能有效截留空气中结露的水滴，挡水板材料为铝合金；

- 冷凝水盘：挡水板下面应安装S304不锈钢接水盘（接水盘厚度≥2mm），整板成型无接缝，确保冷凝水排水顺畅，消除积水。为防止结露，凝结水盘底部应用复合橡塑泡沫板或聚氨脂发泡材料做保温处理，保温材料和结构需与箱体保温材料相同，保温层厚度≥40mm。确保在环境温度≤40℃，相对湿度≤95%的条件下机组箱体面板外表面不结露。为及时排出机组底盘中的凝结水，凝结水盘底部应设计成一定的倾角，排水孔应设在凝水盘的最低点，确保将凝结水完全排出。排水管接管外径应保证排水顺畅。表冷器，挡水板应安装在不锈钢接水盘内，以集中收集凝结水和集中排放凝结水；

- 除湿：表冷段常规除湿方式采用表冷器露点除湿，如处理焓差过大，可设两段表冷段（前表冷和后表冷），若房间对相对湿度有特殊要求在≤40%，则采用转轮除湿方式。

23. 风机段

- 所有空调机组的风机选用直驱动式无蜗壳低噪声离心风机；

- 风机选用通过AMCA认证的产品，风机规格应根据额定风量和机组全静压进行选型。风机风量一般在≤ 40000 m3/h,不宜超过50000 m3/h；

- 为进行准确的风量控制须配置风机前后及导风圈内的测压环，并将测压管留到机组外；

- 无蜗壳风机应考虑足够的均流段，均流段≥1个风机叶轮直径，避免气流不均，喘振；

- 风机叶轮为金属铝构成（若采用无蜗壳风机，风机叶轮材料为碳钢加防腐喷塑），风机叶轮应做防腐处理，尽可能减少叶轮重量，减少生锈，全面焊接，不能过量负载；

- 变频电机：应是全密封风冷防水型，防护等级至少IP55，电源为380V， 3相，50Hz。电机额定功率应至少超过满负载运行时轴功率的15%。电动机绝缘等级为F级、温升按B级考核；

- 风机和电机应用螺栓固定在共同的基础上，基础应包括电机滑轨和弹簧减震，弹簧减震器应同时能减振和避震，材质应防腐蚀且表面做烤漆处理；

- 振动：风机转速≥800r/min 时，机组的振动≤4mm/s；风机转速≤800r/min 时，机组的振动≤3mm/s；

- 与风机和移动部件相关的部分应该有警示标志，在其门上标注“进入之前绝缘”；

- 轴承应是自润滑密封免维护型。轴承寿命应≥80,000小时。轴承润滑剂应能维持≥12个月运行周期而不需检修；

- 风机调试：

- 每个风机叶轮须在风机制造厂进行静动平衡试验，动平衡试验标准按照 ISO1940 G2.5进行，设备进场时提供试验报告；

- 每台风机在组装完毕后（含电机），须在风机制造厂按不低于JB/T8689-2014 标准进行整机振动测试，设备进场时提供测试报告；

以上两项测试在 FAT 时进行测试。

24. 加热段

- 加热器采用≥0.3Mpa工业蒸汽加热，上进下出；

- 进气总管接入口，以及蒸汽凝结水管路接口应采用标准规格的钢管，并连接到相应的总管位置上；

- 蒸汽加热盘管为不锈钢管串不锈钢翅片。

25.加湿段

- 加湿方式为外置式干蒸汽加湿器，采用纯蒸汽、工业蒸汽喷射加湿，干蒸汽加湿器采用双层蒸汽夹管保温的不锈钢材质，双层保温设计，保证内管无冷凝水喷出现象，并能实现高精度的加湿控制要求；

- 加湿器采用蒸汽压力≥0.3Mpa；

- 加湿器采用不锈钢制成，带有气动或电动调节阀的蒸汽分离、干燥和带外套的喷管组件；

- 加湿器的凝结水泄水盘应采用不锈钢材质且应用管子连接到机组壳体外部；

- 控制调节阀调节精度应满足房间的相对湿度要求。

26. 新风/回风/送风的手阀应与组合式空调机组一起提供。

配置（共22组）：

1. 洁净空气净化机组，功率≥22 kW，风量≥21000 m3/h，2组；

2. 洁净空气净化机组，功率≥19 kW，风量≥19000 m3/h，1组；

3. 洁净空气净化机组，功率≥15 kW，风量≥14000 m3/h，3组；

4. 洁净空气净化机组，功率≥15 kW，风量≥13000 m3/h，6组；

5. 洁净空气净化机组，功率≥11 kW，风量≥9000 m3/h， 4组；

6. 洁净空气净化机组，功率≥8 kW， 风量≥7000 m3/h， 1组；

7. 洁净空气净化机组，功率≥6 kW， 风量≥5000 m3/h， 2组；

8. 洁净空气净化机组，功率≥3 kW， 风量≥2000 m3/h， 3组。

21. 层流传递窗

★1. 主体结构箱体采用SUS304不锈钢板折弯制作，不锈钢板厚度≥2mm，焊接平整，表面处理无焊接痕迹。

★2. 内胆为SUS304不锈钢材质，不锈钢板厚度≥3mm，内部四周角为圆弧型。

3. 门框采用不锈钢制作中间双层透明玻璃，配置玻璃警示标牌及进出门标识。                          4. 互锁系统：双门电子磁力互锁，开启一扇门另扇门不能开启，确保不能同时开启，自动控制。

5. 内设自净循环装置，层流顶送风+顶部不锈钢扩散面板满冲￠5mm孔，两侧回风系统，低噪音离心风机。

6. 液槽密封式高效过滤器效率：出风面风速0.45m/s±20%。

7. 单独静压箱配DOP检测口2套，安装压差表（0～500Pa)，配不锈钢按键式控制面板2套。

★8. 配套紫外线杀菌灯，应符合GMP认证标准。

配置：

1. 层流传递窗         25个。

22.负压称量罩

★1. 箱体结构材质为SUS304不锈钢焊接；平整角度均为满焊无死角；表面处理无焊接痕迹。

★2. 内外双层壳体，内部四周90°处理，无缝隙连接。

3. 不锈钢板厚度≥1.2mm。

4. 自动控制：自动变频调速功能、风速传感器、报警功能等。

5. 电机：称量室带PAO检测口及发烟注入口。

6. 出风面：高分子均流膜（100-200目）风速0.45m/s±20﹪。

7. 单独静压箱配压差表（0～500Pa)。

8. 滤芯：配置初中高效三级过滤，高效为液槽密封式。

9. 送风方式垂直送风自循环下侧回风负压式、正面悬挂PVC条形门帘。排风须经过高效过滤器 H14 过滤后排放至房间内。

10. 提供称量台，应能满足至少放置一台地秤和两台台秤。

11. 应符合GMP认证标准。

12. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

13. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

- 负压称量罩             9台。

23. VHP消毒传递间

★1. 传递间需内置过氧化氢灭菌系统。

2. 待灭菌物品包括：3D 储液袋框，2D 储液袋框。合同签订后一个月内提供物件清单，用于内部消毒架的设计。

3. 预处理：在预处理阶段，空气通过除湿器和高效空气过滤器单元进行再循环。这不仅保证了控制的室内湿度，而且还确保了所需的颗粒减少. 空气的湿度应控制在适当的水平上以确保没有冷凝水产生。VHP 会被注入干燥的高效过滤器过滤

后的空气中以达到设定灭菌浓度。

4. VHP灭菌：液态双氧水在闪蒸器中汽化，以便在室中分散。内部空气循环风扇，使其分布均匀。目标 VHP 浓度遍布传递室并维持一段特定时间。

5. 后处理：负载是 VHP 循环通过催化剂将 VHP 分解成水和氧气来曝气的。VHP 注射停止，干燥、HEPA 过滤空气继续经过催化转换器进行循环，将传递室的过氧化氢蒸汽的浓度降低到期望的水平。经排放后，灭菌柜中 VHP 残留水平应当低于1ppm。

6. 互锁：直到门密封，灭菌才能启动；直到没有激活的警报，灭菌才能启动。在灭菌完成前门不能被解除密封。假如灭菌中断，但生物除污染阶段没有完成，只有装载端的门能被打开，卸载侧不能打开。 在门打开或没有密封的情况下，不能操作 VHP 装置。门垫圈在门打开的情况下不能加压。

7. 紧急停车：紧急停止按钮:在每个房间的设备上至少提供一个蘑菇型、锁紧的紧急停止按钮。紧急停止从所有接触器中移除电力，这些接触器控制储存的动能和势能。数据记录功能应保持在该状态。手动重置紧急停止按钮是重新启动设备

的先决条件。当紧急按钮复位时，设备仍然需要从人机界面启动。当重新运行时，循环从头开始。

8. 报警：应提供声光报警，根据报警的影响和重置所需的行动对警报进行分类。日志文件应跟踪所有警报，以便在发生干预(维护等)时进行分析。日志中应包含至少 60 天的数据，且数据必须能够导出或复制以供离线分析。

9. 内腔尺寸：长度≥1.1米；宽度≥1.1米；高度≥1.4米。

10. 外形尺寸：长度≤1.9米；宽度≤1.2米；高度≤2.3米。

11. 粗糙度：Ra≤0.4μm(内部)；Ra≤0.8μm(外部)。

12. 气流形式：水平单向流。

13. 泄漏率：≤0.5%Vol/h，压力100Pa的条件下。

14. 外压差监测：压差监测范围0～+750Pa。

15. 过滤器两端压差监测：压差范围0～+250Pa可调。

16. 在线温湿度监测：湿度测量范围：0～100%RH；温度测量范围：-30～﹢75℃。

17. 具有过滤器完整性测试接口。

18. 箱体内部主要材料：不锈钢材质SS316L。

19. 箱体外部主要材料：不锈钢材质SS304。

20. 视窗板：钢化玻璃，透明度≥75%，厚度≥15mm。

★21. 过氧化氢浓度探头：传递窗应至少配套1套高浓度探头；高浓度范围下25℃时的误差：±10ppm或≤读数的5%（取最大值）。

22. 进排气过滤器：(1)过滤等级≥H14级；(2)过滤效率：≥99.999% at 0.3um@0.35m/s， ≥99.99% at MPPS(最易穿透粒径)@0.35m/s。

23. 风机：可耐受过氧化氢熏蒸，电子调速，PID控制；IP等级：≥54；输入功率：100～1300W；风压：10～500Pa；风量：20～1200m³/h。

★24. 应集成有快速灭菌功能，控湿不采用干燥剂或分子筛形式，整个空载灭菌时间≤2h。

★25. 过氧化氢整体灭菌，灭菌浓度≥100ppm，传递舱空载灭菌时间≤2小时；

19. 灭菌效力：6个对数降(嗜热脂肪芽孢杆菌)。

26. 排残要求：配置二氧化锰分解过滤器，同时排残后舱内浓度＜1ppm；过氧化氢浓度传感器应采用电化学形式浓度传感器。

27. 材料兼容性要求：系统内部所有选型、选材需耐受过氧化氢灭菌，不产生腐蚀。

28. 灭菌时内部压力：0～200Pa；灭菌时腔内温度：≤35℃。

29. 每套过氧化氢灭菌系统配置独立的过氧化氢溶液称重系统，通过称重PID反馈调节过氧化氢溶液注入量。

30. 灭菌预处理阶段需通过干燥压缩空气将传递窗内的温度、湿度处理到设定的范围。灭菌过程中不使用分子筛或干燥剂。

31. 灭菌时闪蒸产生过氧化氢气体，气体需经过传递窗自带的循环风系统分布至传递窗内部，确保过氧化氢气体分布均匀(投标时提供灭菌原理说明文件并加盖投标人公章)。

32. 控制系统配置：整个控制系统由可编程逻辑控制器、人机交互界面等组成；能监视、控制和储存、导出数据。

33. 使用可编程逻辑控制器，能够与上位机通讯，现场的操作界面采用≥12寸触摸屏；

34. HMI人机交互界面(不低于以下配置)：人机交互界面≥12寸监视器，CPU双核处理器1.6GHz，内存≥8GB，固态/机械硬盘，存储空间1T以上；

35. 预留以太网口，进行通讯和信息共享。

36. 软件操作系统具有不少于三级安全权限，在线记录关键数据并保证数据完整性、可靠性。

37.具备模式选择功能；在线灭菌功能(手动、自动)；配方管理功能；泄漏测试功能。

38.供应商应提供以下文件（包括但不限于）：设计功能说明（FDS）、设计确认（DQ）、安装确认（IQ）、运行确认（OQ）、厂内验收测试（FAT）、现场验收测试（SAT）、操作手册（OM）、维护手册(MM)等。

39. 供应商应协助采购人完成PQ验证文件。

40. 供应商应将所有具体参数要求中的“★项”、“项”均列入验收FAT和SAT文件和测试中。

41. 所有验收报告需由采购人验收合格并认可签字后，视作验收通过。

42. 工艺配置要求：物料传递窗、控制系统、内置过氧化氢灭菌系统、定制载物架组成（投标人根据制备工艺要求，投标时应提供方案设计图纸）；

43. 安装实施方案要求

(1)项目实施计划要求：根据项目规定的交货期，提供具体项目实施计划表(包含人员配置、供货安排等)。

(2)运输要求：根据货物形式，提供包装、运输、装卸、到场初验整体方案。

(3)安装及验收要求：需提供详细的安装、调试及验收实施计划方案，其中包括设备与洁净工程的对接的需求信息表或对接图纸。

(4)培训要求：制定详细的培训计划方案，邀请至少2名使用者参与安装及验收。(5)质保期内售后服务要求：需要有属地区域的售后服务网络，保证响应效率。并提供完整的售后服务方案文件，保证在使用设备过程中遇到的问题得到快速解决。

(6)设备货期要求：交货期为4个月。在产品制造期间，如制造商未按相关技术条款制造，发生交货延迟，需制造商负全部责任，应承担相应的损失。

44. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

- 物料传递窗                    2套；

- 控制系统                      2套；

- 内置过氧化氢灭菌系统          2套；

4. 定制载物架                    2套。

24. 超净洗脱烘一体机

1. 清洗舱：清洗量≥30Kg。

2. 材质：内筒：304不锈钢板 外筒：不锈钢板。

3. 密封门：前后双门。

4. 开门方式：手动开启。

5. 安全保护：门关位设有微动开关，且有自动安全门锁联动装置。

6. 密封方式：胶条整体压紧。

7. 运动系统核心配件：变频电机、变频器、传动带。

8. 控制系统控制方式：通过变频器与变频电机的传输实现电机的间歇性正反旋转；具有故障自动检测及故障报警功能。

9. 界面显示：≥7寸彩色触摸屏显示。

10. 流程控制：至少包含预洗、洗涤（可选配自动加注洗涤液）、漂一、漂二、末漂、脱水、烘干等程序。

11. 温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度±0.1℃。

12. 安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；安全门检测装置：运行程序时自动锁紧。

13. 程序名称：预设程序至少包括但不限于标准、化纤、毛料、脱水、漂洗+脱水、烘干等。

14. 可自由组合选择洗涤程序；压缩弹簧和液压阻尼器相结合的下悬挂减震；超柔打孔，不伤织物。

15. 整体参数：水耗量：标准程序下≤700L/车；外形尺寸（宽×深×高）≤1300mm×1100mm×1800mm；内筒尺寸（直径×深度）≥Ф750mm×700mm；清洗温度：常温或热洗（温度不超过90度）；消毒温度：至少包含80℃～93℃可调；加热方式：电加热；耗电量≤27度/车。

配置：

- 设备主机                  2台；

2. 产品说明书、合格证等资料  2套。

25. 普通洗脱烘一体机

1. 清洗量≥13kg；烘干量≥13kg。

2. 舱体材质：内筒、外筒均采用304不锈钢材质。

3. 密封门开门方式：手动旋转开启。

4. 安全保护：门关位设有微动开关，且有自动安全门锁联动装置。

5. 密封方式：胶条整体压紧。

6. 运动系统：核心配件：变频电机、变频器、传动带。

7. 控制方式：通过变频器与变频电机的传输实现电机的间歇性正反旋转；具有故障自动检测及故障报警功能。

8. 界面显示：面板按键。

9. 清洗流程控制：至少包含预洗、洗涤、漂一、漂二、末漂、脱水等程序。

10. 温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度±0.1℃。

11. 安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；安全门检测装置：运行程序时自动锁紧。

12. 清洗程序：预设程序可自由组合选择洗涤周期、过清次数、脱水时间及水位控制等，其中配置有物理消毒程序，消毒温度最高可达93℃，（可选）。

13. 烘干程序：预设程序依次为：1）低温轻载；2）低温重载；3）高温轻载；4）高温重载。可根据需求重新设置烘干温度，以及烘干时间等参数。

14. 可自由组合选择洗涤程序；压缩弹簧和液压阻尼器相结合的下悬挂减震；超柔打孔，不伤织物。

15. 整体参数：外形尺寸（宽×深×高）≤900mm×1000mm×2100mm；水耗量≤200L/车；清洗舱尺寸≥φ500mm×400mm；烘干舱尺寸≥φ700mm×500mm；设备净重≤450Kg；清洗温度：常温；消毒温度至少包含80℃～93℃可调；加热方式：电加热；耗电量≤15度/车。

配置：

1. 设备主机                    2台；

2. 产品说明书、合格证等资料    2套。

26. 脉动真空湿热灭菌柜

1. 基本要求：卧式、夹矩形结构、机动开门，冷空气排出方式为预真空脉动。

2. 整体参数：双扉，容积300L-400L、500L-700L、1400L-1600L依次为1台、3台、1台；蒸汽加热，设备功率≤50kw，设备单侧维修。

3. 主体结构：环形加强筋结构；多点进汽，多段加热；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量轻；提供竣工图为证。

4. 焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。

5. 材质：内壳、夹层采用304不锈钢。与洁净蒸汽接触的腔室、管道和所有部件应采用AISI 316L不锈钢或同等材料，Ra≤0.5µm。

6. 设计压力：-0.1/0.3Mpa。

7. 设计温度：≥144℃。

8. 使用寿命：≥10年/20000次灭菌循环。

9. 夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥4个。多点进汽，进汽口数量≥4个。

10. 主体保温：玻璃棉，厚度≥60mm。

11. 密封门：单门或双门，门板材质采用304不锈钢。

12. 门结构：与主体啮合齿数≥10个，门板加强筋板数量≥4个。

13. 动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。

14. 安全联锁：压力安全联锁装置：通过技术监督部门或具有相关资质的第三方检测机构鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

15. 双门互锁（适用于双扉）：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。

16. 门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。

17. 两种门模式（适用于双扉）：隔离门模式：日常工作时使用，前后门不能同时打开且灭菌后侧的门不能在装载后未灭菌的情况下打开；维护门模式：在设备维护或检查检修时由专业工程师使用，前后门可同时打开。

18. 管路系统：不锈钢卫生级管路，卡箍链接。

19. 泵：单级直连式水环真空泵。

20. 阀：高端品牌气动阀和电磁阀。

21. 压变：高端品牌，响应时间≤4ms。

22. 降噪系统：带有降噪装置。

23. 水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统。

24. 换热装置：板式换热器。

25. 压缩气压力检测装置：压缩气压力检测装置，若气源低于0.4Mpa，自动报警并退出程序。

26. 控制系统：采用PLC（控制器）控制。

27. 网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议。

28. 记录方式：触摸屏记录，相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；热敏图文输出设备记录：内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息输出。喷墨图文输出设备记录：可通过选配工作站监控软件，将程序运行数据永久保存，并通过外置喷墨图文输出设备随时打印记录。

29. 记录内容：灭菌过程参数：灭菌过程中至少包括温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等数据均可使用内置热敏图文输出设备进行打印；也可通过选配工作站监控软件，将数据保存在监控工作站上。

30. 数据保存：热敏纸：内置热敏图文输出设备，使用长效热敏纸，在适宜的环境下可保存≥5年；电子数据：可通过选配工作站监控软件，将程序运行的电子数据永久保存、重复打印和随时查看。

31. 权限管理：提供用户分级权限管理，至少不低于五级权限管理。

32. 安全保护：超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

33. 程序种类及数量：灭菌类程序≥30套。

34. 脉动次数：标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：至少包含0～99次可设。

35. 灭菌温度：标准循环，121℃和134℃。灭菌温度设定范围：至少包含115～138℃可设；灭菌时间：标准循环121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：至少包含0～9999秒可设；干燥时间设定范围：至少包含0～9999秒可设。

36. 制造商具备特种设备生产许可证（压力管道设计），特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造），特种设备生产许可证（压力容器制造），提供上述证件复印件。

37. 认证要求：CE认证，ASME认证，请在投标文件中提供相关证明材料；设备验证要求：该设备生产厂家须具有中国合格评定国家认可委员会颁发的认可证书（提供相关证明文件）。

38. 提供符合HTM2010（EN-285)测试端口。

39. 消毒内车需根据灭菌物品进行部分定制。灭菌物品清单在合同签订后制造前提供。应能提供相应物品的灭菌程序。

40. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

41. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

参数：500L-700L 脉动真空双扉湿热灭菌柜 B 的补充需求

1. 灭菌物品主要包括：灌装机上需灭菌部件，如胶塞振荡锅等，称量用工具，一次性软管及过滤器，洁净服，胶塞，铝盖。合同签订后业主将提供细化的灭菌对象清单。

2. 灭菌柜为双扉，容积500L-700L。

3. 常规灭菌周期：灭菌温度:≥121℃，当执行半个周期(正常停留时间的一半)或等效时，必须能够杀死至少106个相应耐热孢子：嗜热硬脂芽孢杆菌和使用BI的N0和D121值应符合N0≥5×105孢子每个载体，D121≥1.5分钟。杀伤力相当于或超过6 log。

4. 	在灭菌过程中的任何温度下，腔室蒸气压与理论蒸气压之间的偏差必须在±0.1bar以内。 产品的温度分布(与灭菌柜同时测量TC)在灭菌期间(在稳定期之后)必须在±1°C的平均室温度。

5. 灭菌周期(稳定期后)空腔中某一点的温度变化应与实际传感器在灭菌周期内的平均温度相差±1℃。

6. 当温度达到灭菌温度时，开始计算F0。最低F0＞15分钟；过度杀灭F0＞30分钟。应记录负荷最冷部分的温度。

7. 干燥过程应使部件干燥，干燥后不可见到水分。

8. 最大总荷载为3小时干燥处理。

9. 预真空时，系统应能进行1-9次真空循环。真空循环压力应对应配方中所选值:≤100mbar。

10. 压力平衡：腔室应重新加压，使其处于与目的区域相同的压力水平。

11. 内部的手推车：小车应设计在离地面800 - 900mm的高度。内部小车在箱体内和外部小车上应装有锁紧装置。

12. 内部小车应配备穿孔货架，在灭菌周期中不会产生干扰。内部小车应该能够在室内的轨道上滑动。

13. 配置符合HTM 2010 (EN-285)需求的洁净蒸汽取样口。

14. 对于灭菌柜，腔室应充有饱和清洁蒸汽到预定温度50℃至138℃。

15. -950 mbarG的真空应在10分钟内达到。真空度应该在0到- 950 mbarG之间变化。

16. 从常温加热到138℃(空载)应小于1小时。

17. 通过将腔室蒸汽排到大气中，腔室应该能够以控制的速度(0.02到2 barG/分钟)快速和缓慢冷却。它应该能够以控制的速率进行真空排气，然后以控制的速率通气。

18. 腔室和相关管道应该是完全排尽的

19. 正常工作压力:1.4 barG (126℃饱和洁净蒸汽)

20. 只有在有效消毒周期结束时才允许打开卸料门。

21. 破真空的空气应经过无菌过滤器过滤。无菌空气过滤器可在线灭菌。

22. 卸货温度应在1 - 2小时内小于50℃。

23. 与洁净墙板生物密封应为全焊接法兰密封，材质为SS304L，并由灭菌柜供应商提供安装。

24. 灭菌柜腔室的门应通过开启/关闭按钮来开启和关闭。必须配备真空开关，以防有人试图在腔内仍有残留真空时打开门，从而损坏门的密封或驱动机构。该设备可以作为一个软件开关，与其中一个腔室压力传感器一起工作，或者作为一个单独的专用设备。一次只能打开一扇腔门。门应锁定，直到达到卸载温度。应提供安全装置以确保安全操作。

25. 双燕尾槽，独特的密封圈设计，真空泄漏率:≤0.13KPa/min. (test point: -0.087MPa)。

26. 温度均一性：±1℃；灭菌温度波动范围:±2℃。

配置：

1. 300L-400L 脉动真空双扉湿热灭菌柜          1台；

2. 500L-700L 脉动真空双扉湿热灭菌柜 A        1台；

3. 500L-700L 脉动真空双扉湿热灭菌柜 B        2台

4. 1400L-1600L 脉动真空双扉湿热灭菌柜        1台；

5. 消毒内车                                  5辆；

6. 搬运车                                   10辆；

7. 产品说明书、合格证等资料                  5套；

8. GMP文件                                   5套。

27. 清洗烘干器

1. 容积：≥200L。

2. 材质：不锈钢板。

3. 对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的后部。

4. 使用寿命：≥10年/15000次循环。

5. 主体保温：≥12mm橡塑海绵。

6. 密封门开门方式：手动电子安全门锁。

7. 门结构：单密封门，下拉门。

8. 门玻璃：双层防爆玻璃门。

9. 安全联锁：关门未关到位或者未关闭程序不可运行。

10. 门压紧方式：门采用被动压紧方式（机构锁紧）。

11. 门胶条：医用硅橡胶。

12. 干燥系统：带热风干燥功能。排风需排至洁净室外，具有冷凝水排放功能。

13. 核心配件：循环泵、排水泵等使用高质量品牌。

14. 计量泵：≥2个（1个碱性清洗液，1个酸性清洗液）。

15. 循环泵：流量最大500L/min，最大功率600W。

16. 排水泵：独立排污泵。

17. 空气过滤器：前置过滤器F4,高效过滤器H13。

18. 冷凝器：无需外界排汽管道，回形冷却通道。

19. 风机：最大流量120 m3/h。

20. 接口：带有多种通讯接口至少包含RS485，RS232，IIC总线扩展接口等。

21. 流程控制：预洗、碱洗、漂洗一、纯水漂洗、干燥。

22. 温度指示器：A级精度温度传感器，显示精确度±0.1℃。

23. 权限管理：提供至少五级管理权限。

24. 记录方式：内置图文输出设备，可记录清洗过程参数至少包括但不限于：清洗过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数、报警信息等。

25. 安全保护：提供超温自动保护装置、水位自动保护，安全冷却锁。

26. 程序系统：≥8套预置程序，≥32套可编辑程序。

27. 整体参数：外形尺寸≤900×700×900mm；舱体尺寸≥500×500×600mm；预洗温度至少包含70℃～98℃可调；碱洗温度至少包含70℃～93℃可调；消毒温度至少包含70℃～93℃可调；干燥温度至少包含70℃～120℃可调；设备功率AC 380V 50Hz，≥8kVA，水加热功率≥6kVA，热风箱功率≥2kVA；最大单步耗水量≤15L/步；耗电量≤2度/循环。

配置：

1. 设备主机                       3台；

2. 产品说明书、合格证等资料       3套。

28. 纯化水制备系统

1. 纯化水预处理系统，需包括：自来水缓冲罐，NaClO 加药系统，进口增压泵，多介质过滤器，双工位系统软化器，再生盐水罐，活性炭过滤器，及控制系统包括现场安装的控制面板，其他必要的仪器装置，输送管道和与其他系统的连接，模块内的连接管道和软管。

2. RO/EDI 系统，需包括：RO 预过滤器，缓冲罐，RO 供水泵，两级反渗透系统，一级电子去离子器，板式换热器 ，带有现场安装控制面板的控制系统，其他必要的仪器装置，输送管道和与其他系统的连接，模块内的连接管道和软管。

3. 预处理系统及 RO/EDI 系统应能定期用热水进行巴氏消毒。

4. 硬水软化器：配置两个软化剂将用于去除钙和镁盐。这两个软化器交替使用。 当第一个(主)过滤器再生时，第二个过滤器成为主过滤器。 当第一个过滤器完成再生时，它成为次过滤器，第二个过滤器成为主过滤器，直到它进入再生，以此循环。 再生将自动发生，并将在设定的间隔(流体)之后发生。

5. 活性炭过滤：配置两个活性碳过滤器用于去除游离氯和有机物。这两个活性碳过滤器并行运行。 当一个过滤器在维护时，另一个过滤器可以处理所需的水量。再生将自动发生，并将在设定的间隔(时间)后发生。

6. RO+EDI 单元：高压泵输送软化水通过反渗透膜。生产出来的渗透水将进入 EDI 包，而浓缩液将被过滤去除。

7. 当 PW 储罐的水位低于规定的水位时，RO+EDI 装置启动。然后，RO+EDI 装置将制备完成的纯化水输送到 PW 储罐中，直到液位达到指定的高水位。

8. 纯化水罐应采用卫生设计的立式储罐水罐。储罐的保温应尽量减少储罐的热损失。

9. 供应商应根据适用的规范要求，根据温度、压力和其他条件，对设计的充分性负责。

10. 储罐为自支撑式，支架设计应考虑抗震要求。喷淋球应装配在回流回路的进口处。应该在罐体出口设置防旋涡装置。水罐顶部应装有照明装置的视镜。

11. 水罐的额定压力范围应为 F.V.(全真空)0~ 3 barg。罐体应能和分配管路进行过 85℃巴氏消毒。

12. 采用差压式液位计量罐内水位。

13. 罐体呼吸器：水罐顶部安装 0.22μm 疏水卫生排气过滤器，防止环境空气中的颗粒和细菌进入纯化水罐。带温度控制的电加热套应覆盖在过滤器外壳上，以防止过滤器外壳内部表面凝结。过滤器应易于拆卸和更换滤芯。

14. 能实时监控罐内温度。

★15. 纯化水制备系统产水量：≥3吨/小时。

★16. 纯化水机产水符合现行的中国、美国或欧盟GMP对纯化水的质量要求。

3. 纯化水制备系统配备日常清洗与消毒功能；纯化水预处理及RO/EDI系统可进行85℃以上巴氏消毒。

★17. 原水储罐1个，容积2立方米。

★18. 纯化水储罐2个，容积均为4立方米。

19. RO产水后均采用卫生级部件，所有表面处理需达到机械抛光0.5um以下，死角符合3D设计要求。

20. 须在系统内各处理单元前后均安装取样点。

21. 多介质过滤后：SDI≤5。

22. 活性炭过滤后余氯：≤0.1PPM。

23. 软化器的选型满足出水硬度：≤2ppm。

24. 1RO后水电导率25度时：≤15us/cm, 微生物限度≤100cfu/ml, 无大肠菌检出。

25. 2RO后水电导率25度时：≤5us/cm, 微生物限度≤50cfu/ml, 无大肠菌检出。

26. EDI后水电导率25度时：≤0.1us/cm, 微生物限度≤10cfu/ml, 无大肠菌检出。

27. 纯化水制备系统产水率：≥70%（产水/进水）。

28. 纯化水制备系统采用PLC+HMI设计，符合FDA Part 11 电子签名电子记录。

29. 具有至少包含双路供水设计，补水/循环模式下，无死水。

30. 整体模块化设计。

配置

1. 原水储罐                                        1个；

2. 原水泵                                          1套；

3. 巴氏灭菌换热器                                  1套；

4. 多介质过滤器                                    1套；

5. 双软化器                                        1套；

6. 活性炭过滤器                                    1套；

7. 保安过滤器                                      1套；

8. 一级高压泵                                      1套；

9. RO进水缓冲罐及RO进水温度控制                   1套；

10. 一级RO处理系统                                1套；

11. 二级高压泵                                     1套；

12. 二级RO处理系统                                1套；

13. EDI处理系统                                    1套；

14. 纯化水储罐                                     2个；

15. GMP认证文件                                   1套。

29. 注射用水制备系统

1. 注射用水制备系统采用多效蒸馏的方式生产注射水。

2. 系统应以全自动方式运行，除维护、热水消毒和/或化学清洗外，无需人工干预。

3. WFI 制备系统，需包括：缓冲罐，蒸发器 ， 冷凝器，废水冷却器 输送泵，控制系统包括现场安装的控制面板，其他必要的仪器装置，输送管道和与其他系统的连接，模块内的连接管道和软管。

4. 注射水的制备是以纯化水作为原水。为了降低能耗，多效蒸发冷凝器将采用多级蒸发冷凝法来生产注射水。工业蒸汽将被用于第一效蒸发器加热，之后的多效中使用前一效中产生的蒸汽作为能源。在终效处使用冷却剂将纯蒸汽冷凝成WFI。第一效之后的多效使用给水作为冷却源，因为前一效产生的纯蒸汽被冷凝。

5. 由于分阶段蒸发和冷凝过程，只有第一个效应需要外部热源。只有终效产生的纯蒸汽被冷凝时，使用外部冷却介质。

6. 典型的设计是在大气压力下通过重力将水输送到 WFI 储罐。

7. 如果系统在一定时间内没有来自蒸馏器的注射水用水需求，则应自动冲洗从蒸馏器到注射用水罐的供应管道。系统制水效率应在 90%以上，供应商定义蒸馏器的级数，以满足效率要求。

8. 应该配置一个取样阀。应配置冷凝装置，及在线电导率的测量，测量点应位于 WFI 出口。如果产水期间电导率高于指定值超过预定义的时间，蒸馏器需要停止运行。只有当电导率和温度满足要求时，系统应能在额外排放一定量的注射水。

9. 在废水冷却器的出口，排放的废水温度应低于 60℃。- 当 WFI 储罐的水位低于规定的水位时，注射用水水机装置启动。 然后，制水机将制备完成的注射用水输送到储罐中，直到液位达到指定的高水位。

★10. 注射用水储罐2个，容积均为3立方米。

11. 注射用水罐应采用卫生设计的立式储罐水罐。储罐的保温应尽量减少储罐的热损失。

12. 供应商应根据适用的规范要求，根据温度、压力和其他条件，对设计的充分性负责。

13. 储罐为自支撑式，支架设计应考虑抗震要求。喷淋球应装配在回流回路的进口处。应该在罐体出口设置防旋涡装置。水罐顶部应装有照明装置的视镜。

14. 水罐的额定压力范围应为 F.V.(全真空)0~ 3 barg。罐体应能和分配管路进行 121 度过热水消毒。

15. 采用差压式液位计量罐内水位。

16. 罐体呼吸器：水罐顶部安装 0.22μm 疏水卫生排气过滤器，防止环境空气中的颗粒和细菌进入纯化水罐。带温度控制的电加热套应覆盖在过滤器外壳上，以防止过滤器外壳内部表面凝结。过滤器应易于拆卸和更换滤芯。

17. 应能实时监控罐内温度。

★18. 工业蒸汽压力为6 bar时，注射用水制备系统产水量：≥ 1.5吨/小时。

★19. 须符合现行的中国、美国或欧盟GMP对制药设备的要求。

★20. 须符合中国相关行业标准，ASME BPE-2022、GB150钢制压力容器等规范，并提供压力容器相关证明。

★21. 注射用水制备系统产水指标符合中国药典，美国药典，欧盟药典对注射用水的要求。

22. 蒸馏水出水温度：至少包含80～90度可调；

23. 内毒素控制：≤0.01EU∕ml；

24. 电导率：≤0.2～0.5μs/cm（25℃）；

★25. TOC：≤10ppb。

26. 出水口配置在线电导，在线TOC（TBD）以及带冷却装置的取样口。

27. 废水排放温度不高于60度。

28. 所有与注射水接触的材质要求及文件要求同纯化水，电抛光0.5um以下。

配置：

1. 注射用水制备系统主机         1套；

2. 注射用水储罐                 2个；

3. GMP认证文件                 1套。

30. 纯蒸汽发生器

1. 纯蒸汽制备系统（纯蒸汽发生器）包括给水泵，双管壳式换热器，废水冷凝器，一体化纯蒸汽冷凝取样器，控制系统和现场安装的控制面板，其他必要的仪器装置，输送管道和与其他系统的连接，模块内的连接管道和软管。

2. 纯蒸汽的生产是以纯化水为原料。

3. 纯蒸汽通常是在像蒸发器这样的管壳式热交换器中产生的。在管道的一侧引入给水，而在另一侧引入加热介质(工厂蒸汽)。将水加热到沸点以上，水蒸发，产生纯蒸汽，并膨胀进入分汽缸。

4. 纯蒸汽压力由业主选择。 医药行业典型的设计应用在2barg 到 4barg。纯蒸汽压力由控制系统自动维持，控制系统通过调节供汽调节阀来实现。蒸发器给水通过液位传感器和控制回路来启动/停止给水泵。

5. 将凝结水冷却至 60℃以下排放。- 纯蒸汽的质量应符合 EU EN285 和 HTM 2010 的要求。关键的纯度要求如下所示：不可冷凝气体(NCG):不大于3.5ml/100ml。干燥度:不小于 0.99。过热度:在常压下用蒸汽测量的过热度不应超过 25℃。纯蒸汽冷凝液的质量应符合中国药典 WFI 要求、现行 USP 标准和欧盟药典要求。

6. 纯蒸汽发生器应提供一个冷却器，用于使纯蒸汽在线冷凝。

7. 取样阀应便于操作人员操作。

★8. 纯蒸汽发生器产纯蒸汽量：≥ 0.8吨/小时。

★9. 须符合现行的中国、美国或欧盟GMP对制药设备的要求。

10. 须符合中国相关行业标准，ASME BPE-2022、GB150钢制压力容器等规范，并提供压力容器相关证明和资料。

11. 过热度：≤25摄氏度。

12. 干度值：非金属≥0.90，金属≥0.95。

13. 不凝气体：≤3.5%。

14. PS冷凝水电导率：≤0.2～0.5μs/cm（25℃）。

15. 系统结构须能最大限度地去除内毒素，避免交叉污染和意外故障，最大限度地减少系统死点（3D 概念）。

配置

1. 纯蒸汽发生器                 1套；

2. 给水泵                       1套；

3. 双管壳式换热器               1套；

4. 废水冷凝器                   1套；

5. 一体化纯蒸汽冷凝取样器       1套；

6. 控制系统                     1套；

7. GMP认证文件                 1套。

31. 废水灭活系统

★1. 废水灭活系统用于生物废水的灭活，生物安全等级为2级，须具备蒸汽灭菌功能。系统应能够自清洁。

★2. 至少包含两个储液罐均可用于灭活，单个储液罐容量≥5吨。

3. 灭活的pH、温度、时间等数据可自动记录并生成灭活报表。

4. 总控制柜能同步显示至少包括但不限于pH、温度、加热、液位、水泵、进水、出水等工作状态。

5. 当液位达到设定高度时，灭活系统可自动运行开始灭活程序。

6. 如在设定液位前需要开始灭活，可以手动操作。

7. 自动生产批次灭活报告，灭活报告应包含但不限于：开始时间，结束时间，灭活pH，灭活温度等。

8. 灭活报告文件应不能被修改。

9. 灭活温度：至少包含80～130℃可调，灭活时间：至少包含1～60 分钟可调。10.冷却排放温度不高于40度，灭活及冷却时间应小于1hr。

11.材质至少为304及以上不锈钢。

配置

1. 废水灭活控制系统                1套；

2. 废水收集-灭活罐                 2个。

32. 空压机系统

★1. 空压机系统最终的产气量在8bar工作压力下不得低于6 Nm³/min。产气质量须符合ISO 8573-1 Class 0级标准，投标时须提供无油空压机ISO 8573-1 Class 0级认证证书。验收验证项目须符合国内外GMP法规指南的规定，须满足制药行业中疫苗、抗体等高标准工艺用气的质量要求。

★2. 空压机系统使用的空压机须为水冷无油变频干式双螺杆压缩机，不得为风冷、有油、定频、水润滑、单螺杆、磁悬浮等工作方式的空压机。

3. 空压机系统由水冷无油变频干式双螺杆空压机、冷冻式干燥机、吸附式干燥机、压缩空气缓冲罐、压缩空气储罐、主管过滤器、除油过滤器、除尘过滤器、除菌过滤器、吸附式过滤器，以及配套的管道、阀门、仪表等组成。本系统所有组成部件、耗材和公用介质，从运行原理、材质、结构上不得具有污染药品的风险，这些污染物包括细菌内毒素、微生物、微粒、油分等。

★4. 压缩空气制备系统需配备两套独立的系统，两套系统为并联式设计，互为备用，且可实现定期自动切换使用，切换周期可自定义。当运行的空压机满频工作且压力低于设定压力时或运行的空压机出现故障停机时，系统应自动开启备用空压机。当运行两台空压机时，压力高于设定压力时，空压机应能自动实现降频工作。当运行一台即可满足供气时，备用的空压机应自动待机，

5. 空压机功率：≥45kw。

6. 排气量：≥ 6 Nm3/min。

7. 排气压力：至少包含0.8 Mpa。

8. 采用两级干燥，冷冻式干燥机处理风量：≥6.8 Nm³/min；吸附式干燥机处理风量：≥6.8 Nm³/min。

9. 压缩空气缓冲罐容积2立方米，材质304不锈钢，压力0.75 Mpa，温度范围 40-70℃。

10. 压缩空气储罐容积3立方米，材质304不锈钢，压力0.75 Mpa，温度范围 40-70℃。

11. 主管过滤器和除油过滤器精度为5um；除尘过滤器精度为1um；除菌过滤器和吸附式过滤器精度为0.01um。

配置

1. 水冷无油变频干式双螺杆空压机                2台；

2. 冷冻式干燥机                                2台；

3. 吸附式干燥机                                2台；

4. 压缩空气缓冲罐                              2个；

5. 压缩空气储罐                                2个；

6. 主管过滤器                                  2个；

7. 除油过滤器                                  2个；

8. 除尘过滤器                                  2个；

9. 除菌过滤器                                  2个；

10. 吸附式过滤器                               2个。

33. 穿墙器

1. 穿墙套管主体：

（1）尺寸:管径≥6英寸，穿墙厚度≥50mm；

（2）材质: SS304；

（3）密封圈：硅胶；

（4）消毒方式：可耐受 75%乙醇，杀孢子剂，VHP 等常规消毒剂或灭菌方式。

2. 闷板：

（1）尺寸:管径:6 英寸，全封闭；穿墙管径：82#（1/2*3/4）（单管），管径：6英寸，钻孔盲板；

（2）材质: SS304；

（3）消毒方式：可耐受 75%乙醇、杀孢子剂、VHP等常规消毒剂或灭菌方式。

3. 过滤器：

（1）孔径：0.22μm；

（2）材质: SS304；

（3）形式：囊式；

（4）连接方式：卡箍。

4. 手动隔膜阀连接方式：卡箍。

5. 供应商应协助采购人完成PQ验证文件，提供至少1种装载模式下灭菌验证所需的试剂及耗材以满足设备PQ验证的要求。

6. 供应商应将所有具体参数要求中的“★项”、“项”均列入验收FAT和SAT文件和测试中。

7. 工艺配置要求：每套设备包含穿墙套管主体1套、闷板2套、过滤器2套、手动隔膜阀1套组成，投标人根据制备工艺要求，投标时应提供方案设计图纸文件）

8. 安装实施方案要求

(1)项目实施计划要求：根据项目规定的交货期，提供具体项目实施计划表(包含人员配置、供货安排等)。

(2)运输要求：根据货物形式，提供包装、运输、装卸、到场初验整体方案。

(3)安装及验收要求：需提供详细的安装、调试及验收实施计划方案，其中包括设备与洁净工程的对接的需求信息表或对接图纸。

(4)质保期内售后服务要求：需要有属地区域的售后服务网络，保证响应效率。并提供完整的售后服务方案文件，保证在使用设备过程中遇到的问题得到快速解决。

(5)设备货期要求：交货期为4个月。在产品制造期间，如制造商未按相关技术条款制造，发生交货延迟，需制造商负全部责任，应承担相应的损失。

配置：

1.穿墙套管主体                5套；

2.闷板                       10套；

3.过滤器                     10套；

4.手动隔膜阀                  5套。