1. 三合一灌装联动线

（一） 器具清洗模块

★1. 双扉清洗机，清洗对象主要包括：灌装机上需清洗部件，如胶塞振荡锅等，称量用工具等。合同签订后业主将提供每台清洗机的清洗对象清单用于清洗架及清洗机的设计。

2. 在装载侧装载待洗物品的清洗架。操作需求如下：打开腔门，将清洗架推入清洗中；关闭腔门并上锁。选择预先设定并经验证的清洗干燥成功，开始清洗干燥循环。使用纯化水进行预洗，时间约3-5分钟。用加热至80℃的纯化水和一种洗涤剂洗涤。(这一步可以重复使用不同的清洁剂和温度)；这将通过一个水池或水箱回收洗涤剂水；每次使用5-15分钟左右。用纯化水冲洗，不能再循环，每次约2-3分钟。最后使用热的WFI冲洗，不回收，每次约2-3分钟。用过滤后的压缩空气吹扫，每次每个喷淋球/口吹15 - 30秒。用加热的空气（如70°C）进行干燥，时间约为15-25分钟。在干燥周期之后，使用常温空气吹入室内，在卸载之前对物品进行冷却。干燥过程应使部件干燥，没有可见的水迹。

3. 在卸载侧打开门，将清洁的物品从清洗架上卸下，放入包装中以备使用。任何清洗过的组件将在层流保护下包装到高密度聚乙烯袋密封和最终高压灭菌。箱体、清洗架和相关管道应该是完全排尽的。

4. 焊接到腔室上的所有端口都应该倾斜，以便自动排水。

5. 只有在清洗/干燥周期结束时才允许打开卸腔门。一次只能打开一扇腔门。门必须锁上，直到达到卸载温度。卸货温度应低于30℃。

6. 干燥的空气将从技术区域抽到室外。干燥的空气将通过H14过滤器过滤。

7. 系统应提供可用的节能措施。

8. 必须采取措施防止排气管道系统中的冷凝，或者在最坏的情况下，防止任何冷凝液回落到腔室中。

9. 蒸汽热交换器将用于加热水和空气。

10. 至少有两个洗涤剂加料系统，每个系统都有自己的加料泵和单独的流量传感器。

11. 应配置排水碎屑过滤器。

12. 清洗机的门应该通过开启/关闭按钮来打开和关闭。

13. 清洗水和干燥空气需要温度指示。

14. 供应商应提供安全装置以确保清洗机的安全运行。

15. 必须能够在门打开时将其固定在适当的位置以方便维护。

16. 应在排水管中加入一个取样点，以确定所有的排水都不含洗涤剂。

（二） 拆包模块

★1. 手动拆外包，拆外包区由ORABS提供保护。

★2. 自动拆内包，拆内包区由隔离器提供保护。

（三） 无菌预灌封模块

1. 灌装机应由但不限于以下功能单元或装置构成：控制系统、并列多头的灌装站、自动脱巢站、加塞站、胶塞进料系统、西林瓶传送，出料系统。

2. 灌装机需配置五个灌装泵，每个灌装泵由单独伺服电机驱动。兼容至少包含西林瓶、预充针、卡式瓶。

3. 10R西林瓶灌装速度，≥50瓶/分钟。10R西林瓶批次处理量，≥5000瓶/批次；2R西林瓶批次处理量，≥10000瓶/批次。

4. 基于2ml灌装量的灌装精度需达到：± 1.5%。

5. 通过简单更换模具可以适应多规格的包材；包装形式包含托盘式和巢盒式。预充针主要有0.5~5ml规格，西林瓶主要是2~20ml规格。（配置含2 套规格件）

6. 瓶子在灌装前，产品从中间暂存袋经一次性流路系统由灌装泵将溶液经灌装针注入瓶子，整个过程在传送中无停顿地连续完成。针头准确定位插入瓶口，与瓶壁无接触，插入深度随液面同步上升，避免液体迸溅和产生气泡，针头应无产品滴落。

7. 具备自动抽样称重功能。

8. 应有进瓶和出瓶计数装置。

9. 应提供缓冲袋挂架，并具备称重功能。

10. 灌装区域结构设计应易于清洁消毒并使瓶子处于良好的层流下。

11. 灌装后产品传送到加塞站，同时洁净胶塞从底部进入震荡锅，经过整理排序供给压塞装置，压塞装置将胶塞柔和地完全压入西林瓶口或进行半加塞处理。

12. 压塞机适用于真空加塞、西林瓶半加塞和西林瓶全加塞。

13. 压塞机需能进行胶塞压塞到位检测以找出胶塞缺失或不正确压塞（压塞高度）的西林瓶。所有压塞失败的西林瓶需被剔除并在操作面板上记录和显示。加塞合格率：≥99.9%。破损率：≤0.01％。

14. 压塞区域结构设计应易于清洁消毒并使瓶子处于良好的层流下。

15. 半压塞西林瓶可自动输送至冻干机入口，自动进出料。

（四） 无菌冻干模块

1. 冻干机将用于冷冻干燥填充在半塞小瓶中的注射液，注射液干燥后，小瓶将完全压塞。主要的操作步骤应包括：系统CIP，系统SIP，过滤器完整性测试，泄漏测试，西林瓶装载和板层预冷，产品预冻（在产品预冷冻阶段，冷凝器的温度将降低到 -40℃ 以下），真空泵将开始将干燥室抽真空至预设的真空度，升华干燥（当达到真空度时，加热搁板以使水升华），解吸干燥（将产品加热到最高允许温度进行解吸干燥，直到产品含水量达到预设值），通过板层向下移动完全压塞，向腔室内通入及无菌空气或者氮气，移出西邻品，自送传送至轧盖机，除霜（蒸汽将被注入冷凝器进行除霜）。

2. 冻干机pizza门应用气动或其他锁定装置完全密封。包括位置检测器，用于检查门的正确锁定与否。如果不正确，则无法启动蒸汽灭菌循环并显示警报。

3. 冻干机2ml西林瓶装载量：≥8000瓶/箱。

★4. 应配备 CIP 系统全自动清洗系统腔室及管路。CIP 清洗液将通过一系列管道、阀门和喷淋球泵入冻干机。CIP 系统将清洁冻干机中的腔室、冷凝器、软管、搁板以及所有管口和视镜。由于面积限制，采用单罐CIP站，CIP站需要具备自清洁功能。可设定清洗配方、清洗时间、清洗温度、清洗压力、干燥时间等参数。

5. 冻干机最大补冰量：≥40㎏。

6. 真空钎焊板层，板层平整度：≤0.5mm/m；板层温度均一性：≤±1℃。

7. 系统漏率：≤1X10-3 Pa • m3 / s（空载、系统干燥，洁净，冷阱温度-60℃）。

8. 极限真空：0.5Pa (空载，系统干燥、洁净，冷阱温度-70℃)。

9. 抽空速率：大气压 ≥10 Pa /30 min (空载、系统干燥，洁净，冷阱温度-50℃)。

（五） 无菌轧盖模块

1. 灌装全塞后西林瓶或者冻干后的西林瓶由进瓶传送带传送到轧盖机，轧盖机给瓶上铝盖、轧盖锁边后完成最终密封。轧盖机轧盖前应确认瓶子压塞情况。冻干产品压塞不合格应予以剔除。刀头锁盖过程应柔和以最大程度降低微粒的产生。

2. 操作人手工将铝盖倒入料斗，经振动整理排序传送到锁盖站铝盖下料轨道，等待提取。加料料斗应由A级层流保护。加料料斗应易于拆卸、安装，方便灭菌处理。铝盖料斗内表面应经喷沙处理，光滑易于清洁。铝盖给料应均匀连续稳定，振动盘安装有足够的减震装置。配备铝盖料位检测及轨道最小累积量检测，可联锁控制停机。

★3. 轧盖机稳定产能≥3000瓶/小时(按国标2ml，φ16计)；应有进瓶和出瓶计数装置。

4. 压盖合格率:≥99.9%；轧盖合格率:≥99.8%。破损率：≤0.01％。

★5. 轧盖操作区域在A级区域下进行，轧盖后的西林瓶出瓶区及其余部分处于C级区域。轧盖后的瓶子从C级房间传到CNC房间需满足GMP需求，应由ORABS提供保护。

6. 所有安装在台面上的部件应从底部固定，在台面上没有外露的螺栓头。

（六） 无菌隔离器模块

★1. 隔离器模块至少包含拆内包、灌装、冻干和轧盖区段。

★2. 隔离器内部区域可以维持相对背景环境正压，至少30Pa以上。操作可以通过配备手套的胀气密封的门或窗。

★3. 隔离器内应使用过氧化氢灭菌，隔离器需配备VHP高浓度的传感器以监控隔离器灭菌过程中VHP的浓度；VHP传感器用于监控空气中过氧化物含量（工作环境最大浓度），并有声光报警。生物计数和颗粒计数管道应能进行VHP灭菌。暴露于过氧化氢的材料（主腔室）应耐气相浓度为 1,500 ppm 的过氧化氢。材料符合性证书上应有相应描述。灭菌要求为生物指示剂至少下降 6个log 值。灭菌完成后 VHP的浓度应小于1ppm。隔离器从灭菌开始到通气结束的灭菌时间应在循环开发中定义，生物指示剂将用于验证VHP灭菌循环，并证明生物指示剂的 6个log数减少。

4. 在启动整体灭菌循环或仅启动隔离器循环前，必须完成自动泄漏测试。整个VHP周期（包括泄露测试，控温/控湿，灭菌，通风至过氧化氢残留浓度为1ppm）必须尽可能短。供应商在技术响应阶段提供具体过程时间。

5. 应在洁净室适当位置提供并安装VHP传感器，以便在房间内检测周围空间浓度大于1ppm的 VHP。若检测到VHP水平达到确定的报警阈值，VHP循环应自动切换至紧急通气。报警限度值应为 1ppm。

6. 隔离器应该配置在线粒子计数器和微生物采样在线环境监控系统。采样点应经过风险评估确认。用于采样的管道要合理设计，确保采样的准确性，并且保证管路能够被灭菌。

7. 应能实现实时过滤器压差、气流速度、温度、相对湿度、内外压差、尘埃粒子数、微生物学指标监测。应监测门的位置，确保控制系统可监测出隔离器打开。

8. 隔离器满焊设计，泄漏率:≤1% VOL/H。所有暴露于工作区的表面应无破裂和裂缝。界面应平滑，边角半径为20mm的圆角。和工艺设备台板直接连接和密封。

9. 手套箱的数量、规格和定位设置应满足生产要求及人机工程学要求，并在制造前需提供木制建模。手套材质应为Hypalon，耐普通摩擦磨损。提供手套测试仪，带独立的小车并配置独立的HMI，配置2个手套测试盘，测试结果需形成批记录。

10. 提供VHP时手套支架，供应商需说明如何保证VHP时保证手套表面的充分灭菌。

11. 物料的传送通过RTP系统或者传递舱。

12. 层流风速要求均一，并在高效下方30mm处达到0.36－0.54 m/s。

13. 洁净等级：ISO 4.8级。

（七） ORABS 模块

★1. ORABS模块至少包含拆外包和轧盖后区段。

（八） 成品包装模块

1. 西林瓶人工灯检台、预充针人工灯检台。

2. 西林瓶贴标机，匹配产能。

3. 预充针旋杆贴标机，匹配产能。

4. 贴标精度：±1mm。

5. 破瓶率：＜0.001%。

6. 合格率:≥99.9%。

（九）其它要求

1. 与产品/WFI/洁净空气接触的所有部件，或者设备的工艺部件，应当是316L不锈钢材质或符合FDA和欧盟GMP的其它材料。与产品接触的材质表面抛光都应达到ASME BPE SF4标准。

2. 与产品接触的材料应不与产品发生任何反应，或者脱落颗粒

3. 有运动摩擦的地方颗粒数量应远小于药典要求。

4. 设备表面应可耐受消毒剂：如5%的漂白剂，70%乙醇，季铵盐，过氧化氢，次氯酸，酸碱酚。

5. 所有暴露的设备表面应是316L或304不锈钢材质。

6. 控制系统必须能有一个用户界面，能够操作设备和观察设备运行状态。

7. 控制系统能记录、存储工艺数据，并能生成批记录。

★8. 电子记录应可上传至业主的基于以太网的SCADA系统或MES系统。

9. 用户自定义打印输出。

10. 系统需要具备审计追踪功能。

11. 至少需要五级权限分组控制。

12. 数据签名和记录应符合21 CFR Part 11的要求。

13. 应定义警报的概念，根据警报的的影响和复位所需的动作，对其进行分类。报警和事件的配置，应允许按照GMP关键数据的方式进行过滤筛选。

14. 应提供至少一个磨菇外形的紧急停止按钮。紧急停止应能将所有开关中断电。

15. 投标时应提供详细的文件清单供审核。所有的文件均应符合中国、欧盟和美国FDA的现行版GMP要求以及GAMP5要求。

16. 应提供详细的DQ/IQ/OQ方案及报告， DQ/IQ/OQ方案须经用户审核。供应商应当配合完成PQ方案的制定和实施。

配置

1. 双扉清洗机                            2台；

2. 手动拆外包                            2台；

3. 自动拆内包                            2台；

4. 5针灌装机                             2台；

5. 自动抽样称重                          2套；

6. 灌装机规格件                          4套；

7. 2平方米冻干机                        2台；

8. 冻干机CIP站                          2台；

9. 轧盖机                                2台；

10. 无菌隔离器                            2套；

11. ORABS                                 2套；

12. 西林瓶人工灯检台                      2台；

13. 预充针人工灯检台                      2台；

14. 西林瓶贴标机                          2台；

15. 预充针旋杆贴标机                      2台。

2. GMP车间管理系统

（一） SCADA系统

1. 系统总体需求：

  - (1) 采用国际知名品牌SCADA软件平台，支持通过OPC协议与其他OPC服务器和上位系统通讯；

  - (2) SCADA 供方应提供高效灵活的集成方案，减少集成难度。系统部署不影响设备独立运行，不控制设备；

  - (3) 优先使用以太网通讯采集数据，支持其他通讯方式作为补充。SCADA系统需采集各设备及系统的数据，并进行动态显示；实现实时在线监测功能；实时显示各单元动态元件当前的值，当前的状态，以及是否有故障报警。应为所有设备预留数据采集通道；

  - (4) 监控画面与实际设备分布或P&ID图一致，传感器和执行器位号、位置与现场P&ID保持一致；

  - (5) 采集重要数据（如压力、温度、流量、阀门状态、设备压差等），尽可能全面采集现场设备数据。数据存储周期可自定义，支持本地数据库存储，满足管理要求。数据导出支持多种格式（如PDF），导出数据不可修改，支持模糊查询及历史数据导出；

  - (6) 重要数据及故障参数可在中控室通过组态画面进行显示，分层展示监控界面：车间、生产线、设备三级展示。操作人员可通过界面全面了解生产情况，实现整条流水线监控；

  - (7) 数据采集、分析、处理和管理符合21 CFR Part 11电子数据要求，系统满足FDA、欧盟、CFDA对数据完整性的要求；

  - (8) SCADA采集到的数据不得被修改或删除，系统应可以对数据存储至本地数据库的周期根据不同的设备自定义设置。系统的数据存储按照我方管理要求进行储存；按照固定存储介质和路径进行储存。供应商应确保显示数据、导出数据、打印数据与原始数据相一致，特别是时间一致性；

  - (9) SCADA系统应具备基本数据分析功能（如最大值、最小值）。支持批次报告查询、打印及自定义报告样式；

  - (10) 授权I/O点数不少于50000，余量保留至少20%。支持与附件清单内单体设备通讯接口的数据传输，提供必要配件和安装服务；

  - (11) 系统能够支持接入域控服务器，便于用户统一管理。支持批号、配方下发功能，可在SCADA系统端建立配方下载到各设备。

★2. 系统构架：

  - (1) 系统应由一个或多个运行服务器、设备终端或设备控制器、客户端（计算机或平板）以及备份设施构成。定义为局域网，需要作为单独的设备网段。设备网段应与办公网络、数据中心网络进行区分；

  - (2) SCADA系统内所有的计算机时间应保证和当地时间同步（如北京时间）。应具备至少一组冗余服务器，用于SCADA系统的运行和数据的储存；

  - (3) 配备多个客户端用于查看和分析生产设备、公用系统、环境系统数据，但不得通过客户端修改系统设置（所有设置仅在服务器上进行）。软件支持至少3个内部并发用户，操作延时不超过1秒。运行时在线读取数据和调取历史数据不卡顿，不出现死机情况；

  - (4) 对客户端、服务器和备份设施进行物理和逻辑安全保护，防止未授权访问。系统具备硬件和软件双冗余功能。服务器故障恢复后自动同步数据，无需用户干预；

  - (5) SCADA系统的接入交换机和核心交换机之间必须使用光纤通讯。

  - 3. 监视画面功能：

  - (1) 数字量显示至少包括以下元素：设备状态、报警状态（分级分类，不同等级报警传递给不同类别人员）。模拟量显示：过程值、单位（国际单位制）、报警状态；

  - (2) 能实时显示各系统的P&ID流程图及运行参数。各监控车间至少包括但不限于以下显示画面：生产工艺流程图、数据点趋势图（实时和历史）、当前报警信息画面、历史报警画面、操作记录画面等；

  - (3) SCADA系统总貌画面支持用户选择进入不同工艺区域，页面导航设计易于访问。工艺画面中传感器和执行器的位号、位置与现场设备保持一致，动态元件显示当前值、状态及故障报警；

  - (4) SCADA系统监控页面文件必须能够适应16:9显示器包含但不限于1920*1080等分辨率，每幅画面的字体，字体大小，颜色定义必须满足我司需求。所有测量数值单位与现场设备一致，使用国际单位制；

  - (5) 所有SCADA页面必须设计成合理的格式和颜色，符合工艺设定，与现场设备保持一致。（例如不同工艺管线使用不同颜色，设备图例使用不同颜色显示不同的状态）；

  - (6) 车间级显示系统：利用SCADA数据采集与监控系统方案进行车间相关实时信息的显示、设备信息的显示、监控系统的显示，具体包括生产过程监控、生产运行数据、生产执行数据、生产历史数据等；

  - (7) 历史趋势图画面最少包含如下内容：手动设置起始结束时间，向前、向后查看趋势图按钮。每个趋势图应该支持显示多条曲线，并且可以在线进行曲线数量的增减和描述、显示风格等的修改和配置；除已组态的趋势图，支持操作人员在线创建新的趋势图，并在趋势图内定义需要显示的曲线；趋势图形支持打印，历史趋势具有能导出数据表格功能。

  - 4. 报警功能：

  - (1) 系统应具备针对设备故障、重要工艺数据超出标准范围、相关数据超出标准范围生成相应报警。报警功能设计为自动生成，且不能关闭；

  - (2) 报警系统包含可配置的远程通知功能，通知可按报警等级发送，实现不同报警等级通知到不同人员。报警信息应包含报警代码、描述信息、发生时间、消除时间、确认时间。所有报警（包括激活的、未确认的和已确认的）都可以被显示、记录，且不可篡改或删除，可根据需要进行打印；

  - (3) 根据风险分析结果将报警信息分为不同等级，报警等级根据要求进行设置。出现报警时，按报警级别对应颜色（红色：最高；黄色：次高）提供报警提示，提示位于屏幕顶部等不影响监视画面区域；

  - (4) 现场设备采集到的报警必须在现场清除，系统内不可执行清除操作。对于系统产生的报警，报警的确认不应影响到现场控制系统；

  - (5) 系统具备报警列表功能，至少体现报警日期、时间、位置、内容、恢复时间、状态。支持对报警进行查看、确认、追踪、过滤管理，报警信息自动存储、归档；

  - (6) 在报警条件消失前，报警应一直在实时报警列表和报警系统栏中保持激活状态。系统包含存储在数据库中的报警日志，记录报警开始时间、确认时间、确认人员、移除时间；

  - (7) SCADA系统具备基本的数据分析功能，如最大值、最小值等。

  - 5. 电子记录功能：

  - (1) 审计追踪信息应能通过时间范围、用户名称、操作活动类型、单一记录文件等条件进行筛选和查询；审计追踪记录必须包含以下信息：时间日期、操作人信息：用户编号、操作内容、新值和旧值内容；

  - (2) 审计追踪信息应可以被完整打印，或生成人为可读形式的准确副本；

  - (3) 系统应该针对所有的设定值，报警配置，趋势配置的更改提供审计追踪。审计追踪记录包括用户全名，替换的旧值，实现的新值，日期和时间；

  - (4) 审计追踪信息应能够被相关权限人员进行审核，允许用户逐条或批量确认，确认动作应记录在审计追踪信息中（包含但不限于确认对象、确认时间、确认原因、确认人等）；

  - (5) 系统应允许用户设置进行审计追踪的操作步骤或活动；

  - (6) 审计追踪记录必需是安全的，不可修改的，即使当这种修改时在无法觉察的情况下也不能进行修改。系统需提供平台供应商FDA审计追踪要求的白皮书声明，明确名称、内容；

  - (7) 审计追踪中内容必须可以随时进行查询，所有记录必须被存储或通过数据库方式放在SCADA进行归档和保存；数据和审计追踪（包括登入/注销）应在服务器中保存3年以上；

  - (8) 审计追踪内容必须有系统自动生成；

  - (9) 系统审计追踪的记录不能被人为修改且必需能够支持自动为审计追踪加盖时间戳印，这一过程不允许人为干预；所有的审计追踪记录的审计过程应该被系统记录，且所用授权需满足记录要求。

  - 6. 账户权限功能：

  - (1) SCADA系统采用集中管理方式，管理网络中的所有Windows用户。系统通过账户+密码方式控制软件登录登出，防止未授权账户操作。每个用户具有独立唯一的账号密码，账户与用户名一一对应，用户名支持中文；

  - (2) 系统支持为受法规约束的环境设置策略，包括密码长度（最短与最长）、复杂度要求、最大登录尝试次数、账户锁定时间、密码有效期等。系统具备自动锁定功能，无操作时自动锁定（时间可配置）。不限制创建的账户数和并发账户数；

  - (3) 系统支持账户的新建、禁用、移除。至少具备三级权限管理（如系统管理员、工程师、操作员），并支持为不同级别账户分配指定权限，确保一人一账户。支持为各级权限组分配不同的操作许可，支持对单个用户分配单个或多个权限组。每个权限组只能对应一个部门，不得跨部门设置权限组。支持对系统内数据的查看、修改、删除操作的权限控制，未经授权的账户无法进行相关操作；

  - (4) 系统支持对关键参数的创建或修改进行电子签名，签名内容包括用户名、签名日期。系统需保证电子签名的唯一性。

  - 7. 数据存储、备份以及恢复功能：

  - (1) 数据存储空间要求满足系统运行3年的存储要求，承包人提供数据存储空间要求，发包人根据数据存储量提供数据存储空间；

  - (2) 数据量超出存储空间限制时，提醒操作人员，支持自定义配置数据量占存储空间比例的阈值。支持数据导出功能，可迁移到其他存储介质保存。数据备份对系统运行、操作及性能无影响；

  - (3) 系统支持自动备份，备份周期可自定义。备份文件存储在指定文件夹内，备份数据存储有效期与归档数据一致。支持已备份数据恢复功能，恢复后数据完整无误；

  - (4) 重要数据及故障参数在中控室通过组态画面分三层展示：车间、生产线、设备。操作人员通过操作界面全面了解生产情况，实现整条流水线监控；

  - (5) SCADA采集的数据不得被修改或删除。数据存储周期可根据设备自定义设置，数据存储需满足管理要求，按固定介质和路径存储；

  - (6) 供应商确保显示数据、导出数据、打印数据与原始数据一致，特别是时间一致性。

  - ★8. SCADA通讯接口需求：SCADA 系统应预留一个标准接口，具备的通讯协议至少有 OPC DA、OPC UA、OLE-DB、Web Services等，以便于引入 ERP、WMS、MES 、LIMS后的接口设计。该系统必需不依赖任何特殊硬件的开放式软件且含多种接口且可以支持多种数据通信协议，可以和主流PLC生产厂商（包括但不限于 SIEMENS、Schneider、AB）的控制设备或任何的开放控制网络通信。

★9. SCADA硬件需求：

(1) SCADA 服务器内存至少为 32GB；服务器硬盘空间应至少为 512GB SSD（用于安装操作系统），1T的 HDD（用于存放历史数据）；客户机显示屏需 24 英寸以上分辨率 1920*1080 以上；CPU 主频至少为 3.5GHz；内存至少 8G；客户机硬盘空间至少 256GB SSD（用于安装操作系统），1T 的HDD（用于存放其他数据）；

(2) SCADA 客户机外表应满足洁净区环境要求，表面光滑、不易积灰、易清洁、耐腐蚀；

(3) SCADA 系统中的所有计算机都应能够根据用户需求禁用任意 USB口，以防止病毒感染。

配置
1. SCADA系统硬件及相关文件        1套；

2. SCADA系统软件及相关文件        1套。

（二） MES系统

★1. 电子批报功能：

  - (1) 电子批记录的模板，需要同时支持标准版和可配置版。标准版：无需配置，直接使用系统预设模板，适用于辅助记录。可配置版：支持自定义配置，业务人员可自行配置模板，适用于主生产记录；

  - (2) 电子批记录的模板支持版本管理，可指定生效日期；

  - (3) 生产完成后需审核和批准，支持按工序审核生产记录；

  - (4) 电子批生产记录的记录打印包含追踪信息（打印时间、打印人员），打印、审核、批准需权限控制。

2. 电子签名

  - (1) 每个电子签名对应唯一个体，不可被他人重新使用或分配。签名应防止删除、复制或转移，避免伪造；

  - (2) 电子签名同时使用识别码和密码，确保每组识别码和密码的唯一性。定期检查、更新或修订识别码和密码，防止密码老化；

  - (3) 签名记录可追溯，包含签名理由、时间、人员等信息。签名的审核、批准和打印需权限控制；

  - (4) 系统需满足FDA 21 CFR Part 11的电子签名要求，确保签名的法律效力和数据完整性。

3. 审计追踪：

  - (1) 审计追踪内容包括系统日志：记录登录、退出、报错等信息。业务操作信息：涵盖物料的产生、移动、冻结、消耗；生产计划的增删改；生产指令的创建与批准；偏差记录与处理；批记录审核与批准；签名记录；标签打印记录；基础数据调整；业务数据更新等；

  - (2) 数据和审计追踪记录（包括登录/退出日志）需在服务器中保存至少3年；

  - (3) 审计追踪记录必须安全、不可修改，确保数据完整性；

  - (4) 系统可自动为审计追踪记录加盖时间戳，禁止人为干预。

4. 基本要求：

  - (1) 支持多种本地化设置，包括但不限于：日期-时间格式、小数位数、进位区分等。支持多个工作环境，测试、验证、生产等并存，并提供工作环境间的数据迁移工具；

  - (2) 提供标签配置功能，支持多种实体标签的打印和识别 ；

  - (3) 采用Oracle数据库或Sql server 企业版数据库；

  - (4) 系统基于应用需求的不同可采用Client/Server或混合架构。但生产现场客户端必须使用不依托于浏览器的Client/Server架构，以保证现场终端的稳定性和效率，MES系统必须由原厂团队实施；

  - (5) 所有操作和配置，以及物料的到货、移动、消耗、退库、盘点等都需自动记录满足合规要求的审计追踪信息。数据的修改可以追踪到人，并记录时间和给出理由。系统可以与设定的时间服务器同步时间。

★5. 生产计划管理：

  - (1) 支持创建和管理生产计划，包含但不限于以下字段：计划编号、指令单号、产品编码、产品名称、生产批号、配方编号、生产批量、单位、计划生产日期、计划状态等。支持按规则自动生成生产批号，同时支持人工录入生产批号；

  - (2) 支持为包装指令指定待包装品批次，生产时仅限使用指定批次的待包装品，可根据待包装品批号自动链接产品效期；

  - (3) 自动生成各生产工位的工单，生产指令批准后，各岗位可接收对应工单。

  - (4) 生产指令的创建、批准、称量指令批准需通过权限管理和必要签名进行控制，已批准下发的生产指令不可删除；

  - (5) 生产计划的新增、生产指令的创建、批准、称量指令批准及对应签名操作均需生成审计追踪记录。

6. 领料退料业务：

  - (1) 生产计划由MES创建，并通过接口同步至WMS。 WMS根据生产计划创建领料单，并将出库信息同步回MES；

  - (2) MES在收料时自动带出原辅料的关键信息，包括生产商批次、生产商、内部批次、有效期限和质量状态，并形成MES库存。 MES收料时可识别WMS标签，无需额外发行标签；

  - (3) 退库由MES发起，发起后对应库存锁定，同时WMS接收退库单。WMS完成退库确认后，库存转移到仓库库位，MES中对应库存减少，事务理由为“车间退库”；

  - (4) 原辅料、包材在MES系统内的到货记录、流转、消耗和退库过程可追溯。

7. 称量管理：

  - (1) 支持称量器的新增、配置和修改。包括称量器编号（唯一标识符）、安装位置（工作中心）、精度和量程（称量范围）；

  - (2) 校验管理：对电子秤的有效期进行管理，超出校验有效期的称量器不得用于称量。校准管理：支持称量器在线校准管理，可为称量器关联校准砝码，定义校准流程（校准点数、量程），校准完成后自动更新称量器校准状态；

  - (3) 支持自定义称量标签的格式和内容，且支持按工单称量和合并称量。支持预设物料的称量模式，包括但不限于净重称量、毛重称量、减重称量；

  - (4) 支持称量间清场及相关设备、容器具的状态检查（如层流罩清洁有效期管理）。称量过程和结果在终端界面上显示，根据生产批量和配方量自动计算所需物料量，指导称量并控制目标值精度。支持按物料有效成分含量（效价、折干折纯）自动换算有效成分进行称量，支持计量单位自动转换（如Kg换算为g）；

  - (5) 称量过程自动产生记录，完成后可确认记录。记录确认前支持修改，但需严格权限管理和审计追踪，并可查看修改前后的值。称量器的校准和称量全过程应能进行审计追踪。

★8. 生产管理需求：

  - (1) 生产过程依托电子SOP，实现精细化管理，支持业务控制和防错（如pH值符合要求才能送液）。关键操作步骤需设置双重复核，可指定复核角色（如QA），关键步骤需配备帮助文件，操作人员可在系统内浏览。非正常现象发生时，操作人员可提交描述信息。现场关键数据可在线拍照保存为附件，违反SOP标准的操作自动记录偏差；

  - (2) 只有质量状态和使用期限符合要求的物料才能投入使用。支持扫描物料标签或选择库存进行投入，支持用量不确定的耗材投入。系统可自动执行严格检查，如只能投入上道工序的产出品；

  - (3) 支持产出到固定或虚拟容器，产出物料实行库存管理（包括产出量、效期、质量状态、存储位置等）。需要检验室检定的物料可在线发起请检并推送到LIMS，由LIMS完成检验，MES再接收检验结果；

  - (4) 自动计算各工序的物料平衡，超限时提示并记录偏差；

  - (5) 支持在线更换用户，无需登出再登入，生产执行通过权限和签名管理；

  - (6) 支持清场项目和清场效期管理，可设定不同操作间的清场有效期。完成清场后，系统自动生成房间清场有效期并修改房间状态。自动管理容器的清洁状态和效期，容器可关联装载物；

  - (7) 管理人员可实时了解生产进度。生产完成后，系统自动汇总批次关键数据，支持在线浏览和CSV格式导出。支持汇总不同批次间的同一参数，数据可在线浏览和导出；

  - (8) 通过配置自定义电子SOP，无需代码变动。自定义路径为：产品→生产工序→作业组→操作步骤。只有电子SOP全部按标准完成，生产指令状态才显示“操作完成”。生产记录审核时，可一键筛选出异常步骤。生产操作完成后，可追溯操作记录。

9. 用户和权限：

  - (1) 用户信息管理包含字段：用户编号、用户姓名、密码、创建日期、有效期限开始日期、有效期限结束日期、部门岗位等。用户账号有效期为3个月，到期后登录系统需提示修改密码，未修改密码无法登录；

  - (2) 系统通过用户编号和密码认定用户唯一性，用户编号不可重复。密码需包含大写、小写字母及数字，长度不少于6位；

  - (3) 角色包含字段：角色编码、角色名称（如工艺操作员、现场QA等）。权限通过角色分配给用户，具体权限包括菜单、菜单按钮等操作权限。每条SOP可指定执行角色，只有拥有相应角色的用户才能执行；

  - (4) 用户信息的增删改、角色的增删改、权限分配及签名操作均可追溯，上述操作均需通过权限控制。

10. 设施设备使用状态管理：

  - (1) 支持对设备的使用状态进行追溯，状态包括但不限于：待清洗、可使用、使用中等；

  - (2) 生产前自动校验设备状态，若设备状态为“不可使用”，系统提示并阻止生产启动；

  - (3) 设备状态（使用中、待清洁、可使用）随生产与清洁流程自动更新，无需人工录入；

  - (4) 支持查询设备使用日志，日志信息包括但不限于：设备编码、设备名称、状态变更时间、初始状态、目标状态、关联的生产指令单号、工序等字段。

11. 车间物料管理：

  - (1) 支持实时查询车间物料台账，包含但不限于字段：物料编码、名称、库存数量、当前位置、质量状态等。物料编码遵循公司编码手册标准，一物一码；

  - (2) 支持对异常物料进行锁定，锁定物料无法使用。问题查明后，可由授权人员解锁；

  - (3) 可根据物料类别（如GMP物料、非GMP物料）采用不同管理级别（如，原料管理到最小包装单位，西林瓶管理到箱）；

  - (4) 支持对物料在车间内的移动、盘点、使用、产出等操作进行追溯。追溯字段包括但不限于：发生日期及时间、物料编码、名称、批次、托盘号、容器号、生产商批号、关联生产计划单号、理由、发生区域、变动量、单位、操作人员等；

  - (5) 物料的移动、盘点、投入、产出操作均需通过权限管理。

12. 偏差管理：

  - (1) 系统自动记录违反工艺或操作标准的偏差，包括超出允差范围的情况，现场员工可手工提交手动偏差；

  - (2) 自动偏差：条件触发，如温度超限（18-26℃）自动记录偏差。手动偏差：员工根据现场情况提交；

  - (3) 偏差分级：严重偏差、一般偏差等。偏差管理严格程度可配置：中断SOP执行或不中断SOP执行；

  - (4) 基于偏差编码指定评估角色，偏差结论录入时可关联处理单号并上传证据。偏差信息表的浏览、提交、结论录入均需权限管理，偏差信息表的操作均可追溯。

13. 物料、配方、质量等基础数据管理：

  - (1) 物料数据包括但不限于以下字段：编码、名称、类别、基本视图、计划视图、仓库视图、销售视图等。单位管理：支持多种单位（库存、计划、通信、到样等），支持自动转换；

  - (2) 配方数据包括但不限于以下字段：配方编码、产品编码、物料编码、名称、必要量、属性字段等。管理功能：配方变更通过版本管理，可指定生效日期；

  - (3) 工序与生产数据包括以下字段：工序、生产批量、投入产出等；人员与权限数据包括以下字段：人员、角色、权限等；设备数据包括以下字段：设备信息、状态数据等；工厂数据包括以下字段：部门、产线、区域、终端数据等；

  - (4) 权限控制：基础数据的配置、更新、审核、批准均需权限管理；

  - (5) 追溯功能：记录更新时间、对象、人员、前后数据等信息；

  - (6) 电子签名：所有修改、审核、批准需电子签名。

14. 报表需求：

(1) 生产过程记录的所有关键数据，均可以形成报表；

  - (2) 报表支持系统内查看，也支持以csv格式导出，用EXCEL进行查看，以进行二次分析；

  - (3) 报表的配置，不需要定制开发，由业务人员即可以完成配置。

15. 追溯需求：

  - (1) 产品批次追溯：按产品生产批次追溯使用的原辅料批次信息。原辅料批次追溯：按原辅料批次追溯使用该批次的产出品；

  - (2) 原辅料与包材：车间内移动、盘点、消耗记录可追溯。产出品：车间内产出、移动、盘点、使用记录可追溯；

  - (3) 物料质量状态变更记录可追溯。

  - ★16. MES硬件需求：

  - (1) 洁净区内使用的设备如移动式扫描枪和平板电脑等不应该对环境造成负面影响，硬件设计好后需要由我司审核，我司审核过的硬件认为是不会对环境造成负面影响的硬件；

  - (2) 操作终端：采用基于windows的平板电脑/笔记本电脑，终端的安装位置由双方沟通确定。普通平板参数要求：屏幕尺寸-不低于10.0寸；分辨率-不低于1920*1080；存储-不低于8+128G；CPU主频不低于2.4GHz；后置摄相头，不低于800W；品牌无特殊要求；工业平板参数要求：屏幕尺寸-不低于10.0寸；分辨率-不低于1920*1080；存储-不低于8+128G；CPU主频不低于2.0GHz；后置摄相头，不低于800W；自带扫码头；品牌无特殊要求；笔记本电脑参数要求：屏幕尺寸-不低于13.3寸；分辨率-不低于1920*1080；存储-不低于16+256G；CPU主频不低于2.4GHz；品牌无特殊要求；

  - (3) 条码打印机：采用斑马打印机，打印分辨率不低于203dpi；采用WIFI连接；扫码枪：采用无线一二维码扫码枪，可以解析一二维码；扫描标签时MES的反应时间少于2秒；

  - (4) 进入洁净室的线管必须为不锈钢管，并做好不锈钢管和洁净壁板的密封。

配置
1. MES系统硬件及相关文件        1套；

2. MES系统软件及相关文件        1套。

（三） WMS系统

1. 系统总体需求：

  - (1) 系统设计及实施应符合国家疫苗管理法、新版GMP、药典、药品数据管理规范等法规要求。符合国家药品追溯标准和规范，系统导入和验证以GAMP5指南为指导。符合新版GMP附录《计算机化系统》的要求，确保系统准确性、可靠性及与预期性能的一致性；

  - (2) 系统应能持续稳定运行（7×24小时）并支持多种终端使用模式，与公司内部时间服务器同步时间；

  - (3) WMS系统支持原辅料库、包材库、成品库、超低温库及危化品库等仓库管理，满足防爆要求。提供标签设计、选型参考，要求性价比高、黏贴牢固、容易清除、打印信息不易擦除，支持碳带热敏打印及兼容打印机选型；；

  - (4) 条码编制规则应兼顾公司信息化需求，考虑不同仓库、类型（托盘、货位、大箱、最小包装单位等）、类别（原辅料、包材、消毒剂、洁区用品等）。支持系统日志、审计日志，用户权限分类管理，电子签名功能，关键节点实施电子签名，电子签名数据不可删除，修改需申请和审批。支持数据导入导出工具，多条件组合查询，保证物料代码唯一性；

  - (5) 系统具备人员管理和部门管理功能，包括但不限于：人员编号、人员姓名、性别、出生日期、学历、所属部门等以及部门编号、部门名称、部门类型、部门负责人、电话及联系地址等信息；

  - (6) 支持标签自定义管理，包括添加、尺寸定义、条码内容编辑等，建立标签库，实时编辑标签类别和信息；

  - (7) WMS支持库存信息查询，显示物料名称、代码、批次、质检状态、生产商等明细。管理库存状态，标识物料状态（待检、合格、不合格等）。支持快速便捷的用户分级授权，功能模块查询与管理授权，模块内明细功能授权。合格供应商名单与物料、生产商、经销商及成品关联，管理资质有效期，不合格供应商物料无法入库；

  - (8) WMS根据检验和放行操作自动更新物料批次和包装状态，生成台账，满足追溯要求。支持GMP和非GMP物料配置不同检验流程，包括请验放行、免检放行、入库合格等流程。支持物料有效期和复验期管理，自动提醒并更新质量状态；

  - (9) 生产过程中发现的不合格物料按退库流程退回仓库，再转移至不合格品库。 WMS支持产品放行，填写放行结论后自动切换产品状态。

  - 2. 系统架构：

  - (1) 服务器需具有自动备份功能及冗余系统，确保系统正常运行，数据完整保存；

  - (2) 系统应支持相关主流数据库，包括不限于MySQL、SQL Server 和Oracle；

  - (3) WMS系统内所有的计算机时间应保证和当地时间同步（如北京时间）；

  - (4) 系统数据库容量应至少满足3年存储要求。

  - 3. 账户与权限管理：

  - (1) 系统采用账户+密码方式控制登录登出，防止未授权操作。每个用户具有独立唯一的账号密码，账号与用户名一一对应，用户名支持中文；

  - (2) 系统支持灵活的人员权限管理，根据不同岗位和职位分配权限。支持对密码长度、字母长度、有效期、账户锁定次数、锁定时间、解锁时间、密码到期提示时间、首次登录是否需要修改密码等进行配置；

  - (3) 最高权限用户只能重置密码，无法查看当前密码。系统具备自动锁定功能，无操作时自动锁定（时间可配置）；

  - (4) 系统支持并发连接用户，满足各岗位需求，不限制用户数。支持对数据查看、修改、删除的权限控制，未经授权的账户无法操作；

  - (5) 系统数据存储和打印符合21 CFR Part 11电子签名要求。系统已评估对21 CFR Part 11法规的适应性，电子签名符合法规要求；

  - (6) 每个操作结束后需操作人和复核人电子签名，确认操作日期，操作人和复核人不能为同一人。系统支持计算机生成的可靠时间戳审计追踪功能，记录操作者登录及生成、修改、删除电子记录的日期和时间，确保记录更改不覆盖之前信息，保证电子签名的唯一性。

  - 4. 系统支持数据的整个生命周期管理，包括采集、处理、存储、导出、报告、打印、备份和还原。原始数据采集需符合数据完整性要求，确保数据真实、不可篡改、安全。数据完整性要求包括权限管理、审计追踪、数据真实性、数据安全等。具备审计追踪功能，可记录系统内数据的添加、修改、删除等操作信息。

  - 5. 审计追踪功能：

  - (1) 系统支持审计追踪功能，记录不可修改和删除；

  - (2) 审计追踪记录包含以下元素：操作者账户、操作时间、操作类型、修改原因、修改前数据、修改后数据。应至少记录系统设置、用户管理和登录登出操作；

  - (3) 支持审计追踪记录的打印；

  - (4) 支持按模块、操作人、时间三种方式筛选和查看审计日志。

  - 6. 报表、数据分析：

  - (1) 支持实时查看报表数据，支持多种条件查询（扫码、物料类别、质量状态、货位等）。查询结果可显示物料详细信息，包括物料代码、内部批号、数量、质量状态、生产商、所在库区等；

  - (2) 支持查询数据导出，格式包括EXCEL、PDF等。支持所有数据打印输出，并标识打印时间；

  - (3) 支持对物料效期、库存等发送预警通知；

  - (4) 支持以下报表：月/日入库报表、月/日出库报表、进出存报表、库存预警报表、进出存台账、库存报表、出入库记录、不合格记录、近效期物料、近效期成品报表等；

  - (5) 支持历史数据追溯分析，并支持报表输出。支持打印单据，单据类型和格式可根据客户现场配置。

★7. 物料管理功能：

  - (1) 物料信息：WMS系统统一维护物料基础信息，通过接口向MES和LIMS传输所需物料数据。系统支持设置物料的取样和检验流程，并根据物料类型自动选择流程，满足不同类别物料的管理需求。同时，支持按批次和包装管理物料，实现关键物料的精细化追溯和管理；

  - (2) 供应商管理：WMS系统应提供满足GMP要求的供应商管理功能，包括供应商信息的录入与维护、供应商审批流程以及合格供应商管理。系统支持管理物料生产商和经销商的基础信息，如供应商编号、级别、许可证有效期等，并允许对生产商提供的物料质量标准和批准文号进行管理。支持对供应商进行不同级别定义及对应的有效期管理。新添加的合格供应商需经授权人员审批后方可使用，待审核的供应商需通过颜色标识进行区分，以便操作人员识别。供应商信息在WMS系统中统一维护，并通过接口将MES所需的合格生产商信息传输至MES系统；

  - (3) 物料入库：

  - ① 物料到厂后，在WMS系统中可选择待收货的物料和供应商，按照SOP进行初检，并录入接收包装数量、接收总量、包装规格、检查结果和验收结论。系统支持在入库时手工修改实际到货数量和包装数量。来料检查不合格则不接收并直接退货；

  - ② 初检合格的物料，操作人员在WMS系统中录入供应商批次信息，系统自动生成唯一的内部批号，避免重复。系统根据包装数量信息进行赋码，操作人员打印包装标签；

  - ③ 支持物流信息与托盘绑定，检查或变更后更新托盘状态。物料关联托盘后，操作人员将托盘转移至暂存库位并扫描库位标签，完成托盘与库位的绑定。保存入库信息后，系统自动生成批次台账和包装台账，满足纸质记录要求，可替代纸质记录；

  - (4) 物料取样：WMS系统在完成物料入库后，通过接口将请验信息传输至LIMS系统。LIMS系统负责完成取样全过程，并将取样总量反馈给WMS系统，以便进行库存扣减。WMS系统支持在仓库现场和取样室进行取样操作，能够录入样品基本信息及被取样物料信息，生成台账以供物料管理追溯。

  - (5) 检验放行：

  - ① WMS系统支持录入检验结果报告单号、报告日期及关键检验项目（包括干湿、含量与效价），支持上传PDF格式的检验报告单，并通过电子签名确认进行检验放行；

  - ② 具有权限的人员可以对物料进行放行，并给出放行结论（放行或不放行）。特殊情况下，具有权限的人员可以进行特殊放行，允许未完成放行的物料提前发放到生产环境使用，检验完成后，可补充录入检验信息。对于特殊物料批次，在检验未完成时，允许具有权限的人员进行特殊放行操作；

  - ③ WMS系统根据检验和放行操作自动更新物料批次和包装状态，在检验结果和放行结果录入时生成台账，满足追溯要求。系统支持设置放行周期，超过放行周期的物料将产生警告提示。

  - (6) 领料放行：WMS通过接口对接MES，自动获取生产/包装指令并生成领料单。系统支持自动读取指令中的产品和物料信息（如产品名称、产品规格、产品批号、计划数量等），并允许维护领料单的详细需求（如指定生产商、批次等）。领料单可按物料类别自动拆分为细单（如原辅料、包材），便于不同库管员操作。系统支持为非BOM物料手工开具领料单，并关联领用部门。领料单确认时，系统自动检查库存量，不足时即时提示。确认后，系统在物料出库模块自动生成出库单。

  - (7) 物料出库：

  - ① 系统支持设置默认物料发放优先规则（如近效期先出、先进先出、取样先出、零头先出）；

  - ② 库管员查看并确认领料单，如有问题可备注原因并退回发起部门重新确认。打开领料单后，系统根据规则推荐优先发放批次，优先推荐已取样的包装。库管员可手动选择批次，若选择不符合规则的批次，签名发放时将产生警告信息。支持重复打印标签，需操作人员电子签名并说明原因；

  - ③ 扫描物料包装后，系统自动汇总各批次物料信息，显示发放总量。操作人员电子签名后，系统保存领料信息，产生物料发放台账并扣减库存。若实际发放量少于领料单数量，系统提示但不限制出库；

  - ④ 完成发放后，系统自动生成批次和包装台账，满足追溯要求，台账内容涵盖纸质记录信息，可替代纸质记录。WMS通过接口将关键信息（生产商批次、内部批次、有效期限、质量状态等）传输至MES，MES接收后反馈处理结果给WMS；

  - (8) 物料退库：MES系统与WMS系统对接，支持退库操作。WMS系统接收并扫描待退库的包装物料，完成退料入库后，将结果反馈给MES系统。支持在WMS中手工添加退库单并扫描物料，退料单中可备注退料原因。对于已拆包物料，操作人员扫描后可手工修改实际重量，保存后更新包装信息。退料人将物料退回仓库时，库管员选择待确认退料单并扫描接收到的物料。系统自动提示未发放物料的存放库位信息，库管员按提示将退库物料放至指定位置，并关联托盘和库位；

  - (9) 不合格及复验管理：

  - ① 系统支持对不合格物料管理，包括以下类型：检验不合格物料、生产过程中发现不合格物料、超过有效期物料转为不合格（自动转）、合格的物料手工转为不合格等；

  - ② 生产过程中发现的不合格物料按退库流程退回仓库，再由库管员转移至不合格品库；

  - ③ 系统支持生成不合格品台账，按物料批次记录；

  - ④ 不合格品销毁时，出库扫描后系统自动扣减数量；

  - ⑤ 系统支持设置物料复验期，到达复验期时自动将物料状态转为“复验中”，复验期或超过复验期的物料不能被选中或发放至车间使用；

  - ⑥ 系统筛选待复验物料批次，计划员确认是否复验。若需复验，库管员手工发起申请并传输至LIMS系统进行复验。

  - (10) 盘点及移库：WMS系统具备库存盘点功能，支持发起盘点申请或直接进行盘点，可通过盘盈盘亏更新物料批次和包装的重量/数量。系统支持按库位、按货品或按批次盘点，能自动生成盘库单，并通过扫描枪或人工确认完成盘库操作。对于已确定需要盘点的物料包装，可直接在系统中发起盘点。此外，WMS系统还具备移库功能，允许操作人员在系统中将物料移至指定库位，并手动完成物料运输。

  - (11) 物料台账：系统提供实时的物料库存台账、批次台账和包装台账，支持查看物料批次和包装的详细信息，包括质量状态和操作类型等。系统支持为每种物料设定有效期，到达“有效期至”时自动产生台账记录。过期物料自动转为不合格状态，并在台账中记录，便于区分。此外，系统支持扫描查询功能，可通过扫描托盘码、库位码、包装码等实时查询物料库存信息。

8. 成品管理功能：

  - (1) 成品信息：包括成品基础信息和客户信息在WMS系统中定义、维护。

  - (2) 成品入库以及出库：

  - ① 成品入库：生产结束后，WMS系统与监管码系统对接，获取电子监管码数据。支持车间人员将产品关联至托盘，便于成品入库时仓库人员接收。成品关联托盘后，车间人员将成品运输至暂存区，使用手持扫码枪扫描库位条码完成库位绑定，复核成功后生成台账。入库后成品质量状态显示为“待验”，台账信息满足纸质记录要求，可替代纸质记录。

  - ② 成品出库：WMS系统支持创建销售订单和从ERP系统获取销售订单。仓库根据销售订单选择放行的成品批次，扫描成品生成发放记录。发放完成后，系统将成品批次及包装信息传输给电子监管码系统，并自动生成批次和包装台账，满足追溯要求。成品出库后，可在WMS系统中直接打印《出库单》。

  - (3) 成品退货：退货产品直接进入退货仓库，处于待检状态。根据质量评估方案，确认产品是否返工或判定为不合格。若需更换包装或其他操作，完成操作后进行正常检验，通过质量放行后可正常出库。

  - (4) 不合格管理;

  - ① 系统支持对不合格产品管理，包括以下类型：检验不合格产品、生产过程中发现不合格产品、超过有效期产品转为不合格（自动转）、合格的产品手工转为不合格等；

  - ② 生产过程中发现的不合格产品按退库流程退回仓库，再由库管员转移至不合格品库；

  - ③ 系统支持生成不合格品台账，按产品批次记录；

  - ④ 不合格品销毁时，出库扫描后系统自动扣减数量。

  - (5) 移库：WMS系统具备库存盘点功能，支持发起盘点申请或直接进行盘点，可通过盘盈盘亏更新产品批次和包装的重量/数量。系统支持按库位、按货品或按批次盘点，能自动生成盘库单，并通过扫描枪或人工确认完成盘库操作。对于已确定需要盘点的产品包装，可直接在系统中发起盘点。此外，WMS系统还具备移库功能，允许操作人员在系统中将产品移至指定库位，并手动完成产品运输。

  - (6) 成品放行：

  - ① WMS系统支持成品放行，填写放行结论后自动切换成品状态。放行时检查生产该批次成品的物料是否均已放行，存在未放行物料时，成品放行无法完成；

  - ② 成品入库确认后，系统自动向质量保证部发送入库信息，便于核对批签发抽样前的信息；

  - ③ 批签发抽样时，扫描指定成品，系统记录被取样包装信息，自动扣减抽样数量，生成并打印其他出库单，同时更新包装和批次信息。抽样完成后，系统记录详细信息（如托盘、大箱、中包、小盒等）；

  - ④ 系统根据批签发抽样数量自动修改库存；

  - ⑤ 处于待批签发状态的成品不得销售，系统将其锁定；

  - ⑥ 批签发合格后，质量保证部在系统中进行放行处理，扫描上传《生物制品批签发证明》和《成品放行通知单》。接收人确认签字后，成品状态从“待批签发放行”变为“合格品”，方可用于销售出库。

★9. WMS硬件需求：

  - (1) 提供的硬件都要是国内外一线品牌或同等品质；

  - (2) WMS服务器CPU主频应至少满足3.5GHz，4核心；需要配备显示器，以应对远程连接不上的意外情况；服务器内存至少为64GB；服务器硬盘空间应至少为512GB SSD（用于安装操作系统），1T的HDD（用于存放历史数据）；服务器需要有双网卡（1个千兆网卡，1个万兆网卡），且都为双端口；服务器应满足7*24小时工作需求。且能够保证意外情况下不丢失数据；

  - (3) 扫描枪需支持一二维码扫描，支持CODE-128；

  - (4) 条码打印机：采用斑马打印机，打印分辨率不低于203dpi；支持:wi-Fi和蓝牙；

  - (5) PDA及防爆PDA配置参数要求：4+64G\Android9.0\5.0英寸HD屏幕\IP67。

配置
1. MES系统硬件及相关文件        1套；

2. MES系统软件及相关文件        1套。

  - （四） GMP车间数据中心、车间网络建设

★1. 超融合技术平台

品牌要求：H3C、华为、深信服或同等品牌。

配置要求：服务器组由3台超融合一体机构成。

单台服务器配置：CPU：2×3.0GHz/12核/18MB/150W或以上。内存：2×32GB或以上。存储：2×4TB SATA。网卡：2×2端口万兆光接口网卡（SFP+）-560F-B2。4×SFP+万兆模块（850nm, 300m, LC）。4端口1GE电接口OCP 3.0网卡（CTO&BTO）。

★2. 交换机

技术要求：网络设备必须满足国家《工业控制系统信息安全防护指南》技术要求和规定。

(1) 核心层交换机：

交换容量：不低于2.56Tbps/23.04Tbps。包转发率：不低于360Mpps。路由协议：支持等价路由、VRRP、OSPF v1/v2/v3、ISIS、BGP等。高可用性：支持。QoS策略：支持。安全性：支持MAC认证和802.1X认证；

端口数量：24口及以上。下行端口速率：万兆。上行端口数量：万兆。

(2) 汇聚层交换机：

交换容量：不低于496Gbps/4.96Tbps。包转发率：不低于126Mpps。路由协议：支持IPV4/IPV6静态路由、RIP/RIPng、OSPF v2/v3。高可用性：支持。QoS策略：支持。安全性：支持MAC认证和802.1X认证。端口数量：24口及以上。下行端口速率：千兆。上行端口数量：千兆；

(3) 接入层交换机：

交换容量：不低于32Gbps。转发能力：不低于23.8Mpps。端口数量：16口及以上。下行端口速率：千兆。上行端口数量：千兆。支持POE供电。

3. 无线AP

频段：2.4GHz+5GHz。 WAN接入口：千兆网口。LAN输出口：千兆网口。无线速率：5400M及以上。 供电方式：POE/DC。功率：小于20W。安全：采用WPA3无线加密协议。安装：支持吸顶和壁挂安装。

★4. 需与项目EPC总包协作完成车间网络建设。

网络架构：采用核心、汇聚和接入的三层网络架构设计。网络隔离：MES、SCADA、WMS网络均与办公网隔离。数据访问：管理层在办公区域可以使用MES、WMS查看数据。

5. 万兆网线：符合国家标准GB/T 26846-2011中规定的6A级屏蔽网线。千兆网线：符合电信行业标准YD/T 1475-2006制定的F5类屏蔽网线或TIA 568-C.2-1规定的EA类标准。

6. 光纤类型：单模多芯光纤。光纤数量：预留至少50%。施工要求：穿钢管埋地并恢复地面和草坪，禁止架空。

配置
1. 超融合技术平台           数量应匹配系统需求；

2. 核心层交换机             数量应匹配系统需求；

3. 汇聚层交换机             数量应匹配系统需求；

4. 接入层交换机             数量应匹配系统需求；

5. 无线AP                   数量应匹配系统需求。

（五） 其他需求

1. 系统间接口

包含如下接口：请检接口、计划接口、领料接口、领料退料接口、库存同步接口、中间品请检、数据采集接口以及基础数据同步接口。

(1) 请检接口：

功能：支持原辅料、包材和成品的报检，同步检验结果。流向：MES → LIMS（发送检验请求），LIMS → MES（返回检验结果）；

(2) 计划接口：

功能：生产计划在MES中制定，同步给WMS。流向：MES → WMS。

(3) 领料接口：

功能：在WMS中依据生产计划创建领料单，做出库操作，并同步出库明细给MES。MES生成收料单并确认收料，形成MES库存。流向：WMS → MES（领料单和出库明细），MES → WMS（收料确认）；

(4) 领料退料接口：

功能：退料时，由MES发起退料单，推送给WMS，WMS确认后，MES库存对应减少。流向：MES → WMS；

(5) 库存同步接口：
功能：当MES中库存量发生变化时，同步给WMS，根据库存变化理由不同，在WMS中产生不同单据。流向：MES → WMS；

(6) 中间品请检接口：

功能：生产过程中需要检验时，直接向LIMS发送检验请求，检验完成后，将检项返回MES。 流向：MES → LIMS（发送检验请求），LIMS → MES（返回检验结果）；

(7) 数据采集接口：

功能：生产过程需要采集生产、环境参数时，MES从SCADA中读取对应数据。流向：设备 → SCADA → MES；

(8) 基础数据同步接口：

功能：包含物料基础数据、生产商基础数据等，由WMS分发给MES和LIMS。流向：WMS → MES，WMS → LIMS；

(9) 每个对接的系统均需要提供接口日志，详细展示对接发生的时间、交互数据和状态（成功与否）；

(10) 当数据未发送或接收成功时，支持人工触发或二次触发；此功能业务人员即可完成，有前台操作界面；

(11)接口运行状态监控：系统管理人员能够查看所有交互数据的时间、内容。

2. 安全需求

(1) 只有授权人员能够访问系统，用户通过用户名和密码访问系统。输入错误的密码，系统能拒绝访问；错误次数超过3次，系统能自动锁定用户 ；

(2) 密码策略：用户的登陆密码可以设定策略，包含有效期、密码位数和密码复杂度；有效期为3个月，密码位数为不小于6位；密码复杂度为必须包含大小写字母；

(3) 数据备份：系统数据应可自动备份，客户可根据管理体系要求设置备份的周期和策略。备份的数据与源数据的一致性应经过验证；

(4) 灾难恢复：供应商应提供灾难恢复方案，并完成系统的还原测试和验证。

MES、WMS、SCADA数据需进行异地备份，备份的频率为每天备份；

(5) 超融合存储空间至少满足MES、WMS、SCADA  5年的数据存储要求。

3. 文件要求

(1) 供应商提供的所有文件、图纸应该装订成册。对所有文件进行编码，并提供文件清单（目录）。所有文件含纸质版和电子版；

(2) 必须至少提供以下操作文件：质量与项目计划书、项目WBS、设计类全套文件（包含业务蓝图设计、接口设计、硬件设计等）、现场验收测试报告、系统操作手册、系统维护手册；

(3) 必须至少提供以下硬件竣工文件：系统架构/网络拓扑图、部件清单、备件清单（两年）；

(4) 必须至少提供以下软件竣工文件：已安装的计算机软件清单（包括版本号）。

4. 验证要求

(1) CSV验证满足GMP2010版附录-计算机化系统、EU GMP附录11计算机化系统等法规要求，验证活动参考 GAMP5（良好自动化生产实践指南）；

(2) 采用ISPE GAMP5指南的基于风险可增减的生命周期方法组织验证活动以及起草验证相关的文件、方案及报告。从计划、规范、配置和或编程、确认、报告，都要有文件化的活动支持；

(3) 采用ISPE GAMP5指南方法及要求进行系统软硬件分类，并针对不同的软硬件类别实施确认和验证工作；

(4) 采用ISPE GAMP5指南方法及要求进行GxP关键性评估以及功能性风险评估，基于评估的结果确认出验证的范围和程度；

(5) 采用ISPE GAMP5指南方法及要求实施可追溯矩阵工作；

(6) 系统的审计追踪功能需经过验证；

(7) 验证相关文件包括但不限于：验证计划和报告、风险评估报告、追踪矩阵（RTM）、设计确认(DQ)、安装确认(IQ) 、运行确认（OQ） 、性能确认（PQ）（协助甲方完成）、最终验证报告（VFR）。

5. 服务与维护要求

(1) 项目培训按操作员工、关键用户和管理员等不同的类别展开；

(2) 培训方案应包括但不限于以下内容：系统操作、系统运维、系统备份、存档和恢复、系统灾难恢复程序；

(3) 通过培训应能达到如下效果：关键用户能独立操作系统，并能顺利完成三批试生产。系统管理人员经过培训，能胜任软件的日常运维工作；

(4) 服务响应：供应商需要提供在线服务和现场服务，在线服务响应时间不超过1h，现场服务响应时间不超过48h；

(5) 要求供应商提供的免费售后服务时间为2年，以SAT批准为起点。

3. 大层析系统

1.	大层析系统至少包括如下组成部分：缓冲液进口、泵、气泡陷阱、柱的连接、传感器、控制流向的阀门、收集各部分的阀门、自动化控制系统、数据收集和报告生成系统。

2.	系统泵：柱塞泵，双泵梯度系统，泵头为无菌设计，本身含有润洗系统。

3.	进口：A泵≥3个进口，B泵≥3个进口，应具有空气传感器，用于上样时气泡的检测。出口：≥3个，可扩展；

4.	流速：流速范围至少包含0.1-1200 ml/min，在4–1200 ml/min流速范围内精确度：±2%。在流速2-600 ml/min范围内，梯度范围0–100%。在A、B进行配比1–99%梯度范围内，精确度：±2%。

5.	系统耐压：至少包含0-2 MPa。压力检测范围：0-2Mpa(20bar)，检测精度：±2%。可实现自动恒压控制功能，满足恒压装柱及层析运行。

6.紫外检测：须采用氙灯冷光源，无需预热，即开即用，冷光源不会发热，对样品活性不产生影响，全波长（190-700nm）扫描，三波长连续检测，检测范围190-700 nm（±2 nm），至少可检测蛋白质、核酸及多糖。检测范围0-6AU，工作检测范围0-2AU，线性精度为±2%。具有紫外灯使用时长记录。

7.	电导率检测范围：1 μS/cm to 999.9 mS/cm；在0.1-300 mS/cm范围内在精确度±3%。

8.	具有pH检测功能，可进行在线校准。pH检测范围：0-14，pH2-12范围内精确度：±0.15，具有校正、温度补偿功能。

9.	温度检测范围：至少包含2-70℃，在4-35℃范围内精确度：±2℃。

10.	柱位：具有双柱位，能够实现单柱位正向、单柱位反向、双柱位串联正向、双柱位串联反向及旁路的流路连接。可以连接多种类型的层析柱。

11.	配备在线混合装置，并且可以在软件中设置是否通过该混合装置。具有在线自动脱气功能（气泡陷阱），柱前具备压力传感器和空气传感器，用于层析柱的保护。

12.	可以设定多种不同的操作程序，满足上样、洗脱及清洗等需求。可以通过自动程序和手动控制两种方法进行上样、洗脱、检测和收集操作。

★13. 管道连接须采用SNAP插拔式接头，避免螺纹以及焊接。（提供彩页或说明书等证明材料）

14.	系统内部含有控制单元，可在配套工作站断电/死机等意外情况下记录当前运行的所有数据，并在配套工作站恢复供电/重启后，可以继续保持原有运行模式。保证系统的稳定性和安全性。可以通过自动程序和手动控制两种方法进行上样、洗脱、检测和收集操作。

15.	控制软件具有不少于五级权限用户设置，可以为各类用户设定不同的操作权限，如操作员只有方法运行，而没有方法编辑的权限。可提高数据安全性。软件至少由4个模块组成：包括但不限于管理、方法编辑器、系统控制和分析，还包括一个全面的帮助工具，可在运行界面直接编辑不同模块。

★16. 符合GAMP 5及21 CFR part 11要求，具备审计追踪功能，需提供软件的验证支持文件和服务（至少涵盖以下文件：设备3D图、P&IDs管道仪表图、部件清单、电气图纸、机械安装图纸、I/O清单、安装测试报告文件、材质证明文件、仪表校验证书、运行手册和维修手册）。软件每次版本升级都需提供国家认可的第三方机构出具的验证报告。

17.	软件具有在线监控功能，至少能够监控设备运行状态、系统程序运行进程、显示设备运行过程中的实时在线检测的数据及相应数值变化曲线、系统管路及阀门的连接及开闭状态、报警设置和显示生产批号。在软件系统流路图上可直接进行切换阀门的操作。

18.	所有与产品直接接触的材料符合现行的中国、美国或欧盟GMP要求。

19.	提供所有过流部件的可追溯材质证明文件及相容性文件，以及部件变更通知服务。

20. 系统所有管路、阀门等所有流路材质需至少耐受20%乙醇、1%丙酮等常用有机溶剂以及1.0M NaOH溶液在位清洗一小时以上。

21. 层析使用的缓冲液来自 3D 缓冲液暂存袋，系统应能实现密闭操作。

★22. 系统须进行细菌挑战性实验，并提供正式测试报告。

23. 验收实验

中标供应商需按以下要求完成验收实验：

（1）进行设备保压测试；对系统在20bar进行保压测试，30min内压力变化不超过0.3bar；

（2）对系统泵进行运行流量精度测试；在4-1200ml/min流速范围内进行精度测试，精确度：±2%；

（3）紫外检测器线性测试，对0.2%，0.4%，0.6%，0.8%，1%的丙酮溶液进行紫外吸光度测试，并绘制线性曲线，线性精度为±2%；

（4）梯度测试：在A、B进行配比1–99%梯度范围内，精确度：≤±2%。

★24. 配套操作工作站，参数配置需满足系统运行需求。

配置：

- 大层析系统                                7台；

- 操作工作站                                7台；

- 大层析系统控制软件                        7套；

- IOQ验证服务和计算机验证服务              7套；

- IOQ验证文件                              7套。

4. 大层析柱

1. 大层析柱直径 70-200mm；柱高 500-600mm。工作状态下，直径200mm和140mm的层析柱耐受压力≥6bar；直径100mm和70mm的层析柱耐受压力≥8bar。

2. 	层析柱为25mmTC进口出口，配四路两通阀，材质316L。

3. 柱管材质为精加工高硼硅玻璃柱管，并提供材质证明。

4. 直径70mm的大层析柱配备PE材质滤网，孔径20um；直径100、140、200mm的大层析柱配备PP材质滤网，孔径23um。

5. 所有液接部件材质应为316L、PP、PEEK、EPDM，提供可追溯的材质证明。

6. 装填后可接受0.5M NaOH清洁消毒，外部表面可接受基础的消毒剂乙醇等清洁消毒。并能提供溶剂耐受性的试验数据，容易排气泡。

7. 层析柱设计符合中国、美国或欧盟GMP卫生级别，可通过细菌挑战试验，并提供细菌挑战试验应用案例文档。

8. 凡是与药品直接接触部件，需提供符合中国、美国或欧盟GMP标准的材质证明。

9. 提供确认（方案、报告）文件和电子文本。

配置：

- 直径200mm大层析柱                 3根；

- 直径140mm大层析柱                 3根；

- 直径100mm大层析柱                 2根；

- 直径70mm大层析柱                  2根；

- 纯化柱材质证明文件                10套；

- 纯化柱IOQ验证服务                10套；

- 纯化柱IOQ验证文件                10套。

5. 小层析系统

（一）小层析系统A（蛋白液相分析系统A）

1. 系统泵
★1.1 全自动二元柱塞泵：双泵四泵头，泵头材质为钛合金，每个泵头均配置独立的除气阀；
1.2 流速范围：单泵工作流速至少包含0.001～25 mL/min；双泵工作流速：最高可达50 mL/min；压力范围：至少包含0～20 MPa；
1.3 流速精度：≤0.5% RSD；流速准确度：±1.2%；
1.4 梯度合成准确度：±0.6%；
1.5 具备恒压调速功能和压力控制模式。
2. 样品泵:全自动二元柱塞泵：单泵双泵头，泵头材质为钛合金，每个泵头均配置独立除气阀；流速范围：至少包含0.01～50 mL/min。
3. 紫外监测器
★3.1 紫外光源：使用单一氙灯冷光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无样品加热效应；
3.2 紫外波长范围：至少包含190～700 nm，通过单色器可以连续选择、同时检测波长范围内至少任意3个波长；
★3.3 紫外信号检测范围：-6到6AU，在0～2AU范围内线性度为±2%。
4. 电导检测器。检测范围：0.01mS/cm～999.99mS/cm，内置温度检测器，配套工作站可利用校正因子做自动校正。
5. pH监测器。检测范围:0-14，在pH 2～12范围内精度: ±0.1 pH单位。
6. 压力传感器：≥ 4个，至少包括系统泵、样品泵后以及整合在五柱位阀上的柱前和柱后压力。
7. 内置气泡感应器：≥ 3个，至少包括2个缓冲液入口阀和1个样品入口阀。
8. 缓冲液入口阀：≥ 2个, ≥ 14种缓冲液入口，内置气泡传感器保护层析柱；
9. 四元阀：≥ 1个，≥ 4个溶液入口，可进行缓冲液自动配制和运行四元梯度；
10. 样品选择阀：≥ 1个，自动切换≥ 7个样品，另含一个清洗管路。内置气泡传感器保护层析柱及实现完全上样；
11.上样阀：≥ 1个，可实现自动切换上样、进样和冲洗三个状态；
12. 柱位阀：≥ 1个，自动选择≥5根层析柱，另含一条通路用于系统清洗，同时具有正反流向控制功能。内置柱前、柱后压力传感器，保护层析柱和填料；
13. 出口阀：≥ 1个，一个位置与收集器相连，实现数目较多样品的收集，另有≥10个位置进行大体积样品收集。最后一个位置接废液。
14. 组分收集器：抽屉式设计，至少包含6-20℃的半导体温度控制，可至少按时间、体积和峰收集。兼容盘架至少包括 24、48、96深孔板；3、8、15、50ml收集管和250ml收集瓶。
★15.内置Design of Experiments（DoE）实验设计软件，根据需求推荐至少包括但不限于实验方案、分析数据、建立模型，可进行重要实验条件的筛选、优化，符合FDA关于设计、分析和生产流程控制的PAT （Process Analytical Technology）和QbD （Quality by Design）的规定；
16. 可根据配方利用母液在线配置不同pH和盐浓度的缓冲液，实时在线显示缓冲液配制时每种母液混合的比例，具有≥20种常用的缓冲液配方；
17. 符合GMP/GLP要求，软件具有FDA 21 CFR Part 11 认证，数据管理采用database模式，支持OPC协议，产生数据可通过以太网连接传输；
18. 软件至少具有系统管理、系统控制、方法编辑、结果评价等功能；
19. 方法建立可直接调用模板，删除添加步骤，自行修改每一步的参数，同时支持文本指令进行个性化命令，至少包括但不限于监测命令、循环指令及其他更多高级命令（如条件搜索、方法队列功能等）；
20. 远程监测：可实现移动设备平板、手机或配套工作站在局域网内通过浏览器查看一至多台设备的使用情况（至少包含查看仪器报警信息、使用频率等），可同时显示≥5条实时曲线和≥50个运行数据；
21. 远程控制：符合审计追踪要求，可实现使用移动设备平板、手机或计算机在局域网内通过浏览器控制设备，远程过程需要登录账号并输入密码进行验证，用户的登录状态、远程操作都会被记录，可进行手动命令操作，支持浏览查看结果中任意三个月时间段的结果数据，支持放大、导出图片等操作，方便远程查看实验结果数据。

配置
1. 小层析系统A                              1台；
2. 配套工作站（标准配置，含软件系统）        1台。

（二） 小层析系统B（蛋白液相分析系统B）

★1. 全自动二元柱塞泵：双泵四泵头，泵头材质为钛合金，每个泵头均配置独立除气旋钮；
2. 系统泵流速范围：单泵工作流速至少包含0.01～150 mL/min；双泵工作流速： 最高可达300 mL/min；压力范围：至少包含0～5 MPa；
3. 流速精度：≤0.5% RSD；流速准确度：±1.5%；
4. 梯度合成准确度：±0.8%；
5. 具备恒压调速功能和压力控制模式。
6. 紫外监测器
★6.1 紫外光源：使用LED灯冷光源，无需预热，即开即用，无热辐射，无样品加热效应；
6.2 紫外波长范围：至少包含280 nm，紫外监测范围至少包含-6到6 AU，在0～2 AU之间线性度为±5 %。
7. 电导检测器。检测范围：0.01mS/cm～999.99mS/cm，内置温度检测器，配套工作站利用校正因子做自动校正。
8. 压力传感器：≥ 1个，位于系统泵后。
9. 入口阀：≥ 1个，至少包含2个A缓冲液入口和2个B缓冲液入口，实现不同缓冲液之间的转换；
10. 上样阀：≥ 1个，可实现自动切换上样、进样和冲洗三个状态；
11. 单柱位阀: ≥ 1个，可连接1根层析柱，同时具有旁路和液流反向功能；
12. 单出口阀：≥ 1个，至少包含1个大体积收集出口，1个废液口，1个收集器口。
13. 组分收集器：可至少根据体积、时间和峰自动收集，试管容量≥175管，收集范围至少包含0.1ml-50 ml，至少兼容3，8，15和50 ml的收集管，具有滴感应器，防滴漏功能，耐受有机溶剂。
14. 符合GMP/GLP要求，软件具有FDA 21 CFR Part 11 认证，数据管理采用database模式，支持OPC协议，产生数据可通过以太网连接传输；
15. 软件至少具有系统管理、系统控制、方法编辑、结果评价等功能；
16. 方法建立可直接调用模板，删除添加步骤，自行修改每一步的参数，同时支持文本指令进行个性化命令，如监测命令、循环指令及其他更多高级命令（如条件搜索、方法队列功能等）；
17. 远程监测：可实现移动设备平板、手机或配套工作站在局域网内通过浏览器查看一至多台设备的使用情况（如查看仪器报警信息、使用频率等），可同时显示≥5条实时曲线和≥50个运行数据；
★18. 远程控制：符合审计追踪要求，可实现使用移动设备平板、手机或计算机在局域网内通过浏览器控制设备，远程过程需要登录账号并输入密码进行验证，用户的登录状态、远程操作都会被记录，可进行手动命令操作，支持浏览查看结果中任意三个月时间段的结果数据，支持放大、导出图片等操作，方便远程查看实验结果数据。

配置
1. 小层析系统B                            1台；
2. 配套工作站（标准配置，含软件系统）     1台。

（三）小层析系统 C（蛋白液相分析系统C）

★1. 全自动二元柱塞泵：双泵四泵头，泵头材质为钛合金，每个泵头均配有独立除气旋钮；
2. 系统泵流速范围：单泵工作流速至少包含0.001～25 mL/min；双泵工作流速：最高可达50 mL/min；压力范围：至少包含0～20 MPa；
3. 流速精度：≤ 0.5% RSD；流速准确度：±1.2%；
4. 梯度合成准确度：±0.6%；
5. 具备恒压调速功能和压力控制模式。
6. 紫外监测器
6.1 紫外光源：使用单一LED灯冷光源，无需预热，即开即用，无热辐射，无样品加热效应；
6.2 紫外波长范围：单一固定280nm，紫外监测范围-6到6 AU，在0～2 AU之间线性度为±5 %。
7. 电导检测器。检测范围：0.01mS/cm～999.99mS/cm，内置温度检测器，配套工作站可利用校正因子做自动校正。
8. 压力传感器：≥ 1个，位于系统泵后。
9. 入口阀：≥ 1个，至少包含2个A缓冲液入口和2个B缓冲液入口，实现不同缓冲液之间的转换；
10. 上样阀：≥ 1个，可实现自动切换上样、进样和冲洗三个状态；
11. 单柱位阀: ≥ 1个，可连接1根层析柱，同时具有旁路和液流反向功能；
12. 单出口阀：≥ 1个，至少包含1个大体积收集出口，1个废液口，1个收集器口；
13. 组分收集器：可根据体积、时间和峰自动收集，试管容量≥175管，收集范围至少包含0.1ml～50 ml，兼容3，8，15和50 ml的收集管，具有滴感应器，防滴漏功能，耐受有机溶剂。
14. 符合GMP要求，软件具有FDA 21 CFR Part 11 认证，数据管理采用database模式，支持OPC协议，产生数据可通过以太网连接传输；
15. 软件具有至少包含系统管理、系统控制、方法编辑、结果评价等功能；
16.方法建立可直接调用模板，删除添加步骤，自行修改每一步的参数，同时支持文本指令进行个性化命令，如监测命令、循环指令及其他更多高级命令（如条件搜索、方法队列功能等）；
17. 远程监测：可实现移动设备平板、手机或配套工作站在局域网内通过浏览器查看一至多台设备的使用情况（如查看仪器报警信息、使用频率等），可同时显示≥5条实时曲线和≥50个运行数据；
18. 远程控制：符合审计追踪要求，可实现使用移动设备平板、手机或计算机在局域网内通过浏览器控制设备，远程过程需要登录账号并输入密码进行验证，用户的登录状态、远程操作都会被记录，可进行手动命令操作，支持浏览查看结果中任意三个月时间段的结果数据，支持放大、导出图片等操作，方便远程查看实验结果数据。

配置
1. 小层析系统C                             1台；
2. 配套工作站（标准配置，含软件系统）      1台。

6. 膜完整性测试仪

★1. 直接流量测量原理，不需要外置参比罐，测量过程无需花费时间测定上游体积，上游测试气管的长度不影响测试。                                                                               2. 可实现法规认可的多种检测方法，检测范围如下：

前进流测试：0.1–1000mL/min，

水侵入法测试：0.03-50mL，

泡点测试：至少包含500-5000mbar 。

★3. 检测分辨率如下：

前进流测试：0.01mL/min（＜10ml/min）,常规0.1mL/min；

水侵入法测试：0.01mL/min；

泡点测试 ±50mbar；

压力衰减测试 1mbar。

4.设备可完成自检。                                                                                                                                                                                                5. 精度彩色≥12.0英寸LCD  触摸显示屏，特点：配触控笔，电容式触控反应快速，≥30°可调角度，彩色，照明背景，可调对比度，封闭式多色 LED 状态显示灯条。

6.可外接配套热敏打印机，打印纸为热敏纸，纸张宽度：≥110mm，可打印数据包括但不限于以下内容：过滤器名称及编号、测试日期、时间、操作者、测试结果需要包含图谱；具有外部打印功能，支持网络打印机，保存条件下可以清晰保存至少10年以上；也可拷贝输出打印PDF或XML文件格式。

7.配置外置自动排气阀门，灵活操作避免交叉污染。配置卫生级快装接口至少1个，用于现场气源连接。

8. 外置压力传感器，包含5–20 mA信号，减少外在因素对完整性测试结果的影响。

★9. 测试方法符合中、美、欧GMP质量管理法规要求。包括：前进流（精度：±3%或者0.05ml/min）、水侵入测试（精度：±3%或者0.02ml/min）、泡点测试、前进流\泡点联合测试、压力衰减测试（＜200L））、泄露测试（＜50L），同时具备自我检测功能或者流量检测功能，网络检测功能，对设备内外各个模块和器件进行全面检测。

10. 可存储检测结果至少10000条，可存储检测程序至少500条以上，活跃用户存储至少 250个以上。

11. 可使用U盘读取有内置的数据，便于记录检测结果，并实现电子记录的管理，完全符合数据完整性要求。

12. 设备具备至少5级权限管理，满足最新法规需求。

配置

- 膜完整性测试仪        5台。

7. LNP 微流控设备

（一） LNP 微流控设备 A

1.  系统应能基于微流控技术或冲击式射流混合技术实现全自动mRNA 脂质包载过程。

★2.  配方制备通道：至少配备2个反应通道和1个稀释通道。

3.  流速达到：

3.1 稀释通道：≥100-6400 mL/min；

3.2 样品制备通道：≥100-800mL/min；

4. 一次合成总量：≥0.5L-400L；

5. 最小废液量：≤200mL。

6. 水相：有机相流速比至少包含 1:1 - 5:1。脂质包载过程中，mRNA 溶液与脂质体溶液的典型流速比为3：1，流速比可根据工艺需求进行调整，最大可达到10：1。

7. 流速精度：水相与有机相通道±5%，稀释通道±5%，总流量精度±5%。

★8. 系统具备在线流速校验功能。

9. 系统可兼容100%乙醇。

10.流路套件包括一次性生产流路套件以及非一次性工艺开发流路套件；流路材质包含PP、Silicone、PMP、COP等；流路套件经过伽马射线辐照灭菌。

11. 自动报警：当操作错误和发生故障时，系统将会实时显示报警和错误代码。

12.人机交互界面包含一个≥19寸HMI显示屏。

13. 直观软件界面，支持 21 CFR Part 11合规性和电子批次记录，可记录流速和泵速的过程监控情况。

★14. 系统需为IECEx防爆认证，并符合国内防爆规范要求。

15. 系统软件符合中美欧GMP质量管理规范。

16. 系统需提供 LNP 包载后的在线稀释功能及 mRNA 水溶液的在线稀释功能。

17. 系统需为密闭式无菌系统，mRNA 溶液储存袋、脂质体溶液储存袋和收样储存袋应能与系统通过无菌快接头或无菌焊接的方式实现无菌连接。

18. 工艺接触系统流道需为一次性设计，一次性管组的材质需确保与产品及试剂溶液的生物相容性。

19. 系统需确保批次间 mRNA-LNP 产品的颗粒尺寸、多分散性指数 PDI 和 mRNA 包封效率等参数的稳定性。

20. mRNA 包封效率需至少达到 90%，提供案例依据。

21. 系统正常生产时如果发生断电，关于系统运行状态所有的信息应能自动存储，并产生报警记录。

22. 控制系统应能记录存储工艺数据并根据业主格式需求生成电子批报告。

23. 电子记录及实时数据应可上传至业主的基于以太网的 MES 系统。

24. 系统需要具备审计追踪功能。

25. 至少需要五级权限分组控制。

26. 数据签名和记录应符合 21 CFR Part 11 的要求。

27. 与产品接触的非金属表面材质必须符合 FDA，SFDA 和 3A 标准。

28. 设备表面应可耐受消毒剂：如 5%的漂白剂，70%乙醇，季铵盐，过氧化氢，次氯酸，酸碱酚。

29. 未与产品或工艺液体接触的金属内表面，应采用不锈钢 304材质，或更高标准。

30. 投标时应提供详细的文件清单供审核。所有的文件均应符合中国、欧盟和美国 FDA 的现行版 GMP 要求以及 GAMP5 要求。

31. 应提供详细的 DQ/IQ/OQ 方案及报告， DQ/IQ/OQ 方案须经用户审核。供应商应当配合完成 PQ 方案的制定和实施。

配置

1. LNP微流控设备A          1台；

（二）LNP 微流控设备 B

1. 纳米药物合成递送系统以微流控层流技术精确控制纳米药物颗粒进行自组装。

2. 配方制备通道：至少配备2个反应通道和1个稀释通道。

3. 稀释通道流速：≥40 ml/min。

4. 样品制备通道流速：≥0.1-20 ml/min。

5. 系统可兼容15 ml圆锥管用于收集初段和末段废液。

6. 系统可兼容15 ml或50ml圆锥管用于收集中段合格药液。

7. 一次合成总量：≥ 20ml。

8. 系统可兼容100%乙醇。

9. 系统可兼容注射器容积：1/3/5/10/20/30ml等。

★10.系统芯片材质为环烯烃类聚合物，芯片类型包括常规芯片和在线稀释芯片。

11.操作控制界面

11.1 触摸操作屏：配套工作站整合在仪器主体中，系统自带操作软件，不接受外置配置处理器控制。

11.2 可设置流速比、总流速、初段和末段废液量、注射器规格等操作参数。

11.3 可储存至少10个常用操作参数以便快捷调用。

11.4 历史界面可显示之前运行的至少800个配方清单。

11.5 系统具备自动逻辑检查功能，如果输入参数存在错误，系统可自动识别并提示修改。

11.6 可设置并显示日期和时间。

12. 自动报警：当操作错误和发生故障时，系统将会实时显示报警和错误代码。

配置

1. LNP 微流控设备B          1台。

8. 质粒裂解搅拌罐

1.	搅拌体积10-50L。

2. 采用顶部摇杆搅拌，配置50L的搅拌轴。

3.	搅拌系统形状必须为方形外形通过自然折流效应增强混合效率；配置一次性使用的全封闭无菌搅拌袋。

4.	搅拌控制：搅拌速度控制： 0~250 RPM，搅拌轴材质为不锈钢桨，袋子上配备相应的轴套。

5.	搅拌驱动单元可适配50L，100L的罐体，可灵活更换罐体适配不同体积的配液。

6.	适用于高粘度液体混合，有对1200cp或以上粘度液体的混合验证数据。

7.	系统清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

8.	搅拌不得因摩擦产生杂质，低颗粒脱落，颗粒脱落符合欧美和中国法规，符合cGMP要求。

配置

1. 质粒裂解搅拌罐         1个。

9. 分子互作仪

★1. 检测原理：表面等离子共振原理(SPR)。
2. 样品上样和注射：全自动，内置自动进样器。
3. 独立检测通道≥6个，可独立、并联使用，可同时平行检测≥3种不同样品。
4. 样品舱温控：至少包含4～37 ℃。
5.系统流速：至少包含1～100 μl/min。
6. 最小样品进样体积：1μl。
7. 蛋白偶联消耗：至少包含0.03-3ug/ 检测通道。
8. 在线溶液脱气：自动脱气。
9. 有机溶剂矫正：自动。
10. 自动化程度：≥60h无人监管作业。
11. 样品分析时间：至少包含2-15 min，视样本情况而定。
12. 样品容器类型：同时支持包括但不限于1.5mL离心管、96孔板、384孔板等。
13. 检测折射率范围：1.33～1.39。
14. 基线噪声：≤0.03 RU (RMS，1RU in SPR=1 pg/mm2=1pm in BLI=1μRIU)。
15. 基线漂移：≤0.3 RU/min。
★16. 分子量检测限制：无分子量限制（对于有机分子）。
17. 结合速率常数范围：至少包含103～3x109 M-1s-1。
18. 解离速率常数范围：至少包含10-6～1s-1。
★ 19. 平衡亲和力：103～1014 M-1。
20. 传感器芯片：≥ 15种。
21. 芯片使用重复性：≥100次。
22. 软件具有智能数据质量评估系统，可图形化显示评估结果软件数据拟合模型：≥ 5种，符合21CFR Part11要求。
23. 可进行动力学、亲和力筛选数据分析，拟合分析，并且具有多种拟合模型可供选择，包括但不限于：1:1模型；Bivalent模型（抗体专用），Heterogeneous ligand（多聚体分析），Heterogeneous Analyte（多聚体分析），Two-state(协同效应)。
24. 可进行溶剂矫正分析，设置参比或对照通道，并且自动扣减背景和矫正系数。
25. 可实时检测和采集数据，并且在至少包括但不限于进样时间、进样位置、流速、流路等反应参数能够自由设置，能够实时显示样品名称、种类、体积，能够进行连续流控制，并自动扣减背景。
26. 可以模块化、批量分析动力学、浓度测定、筛选等结果，能够自由选择分析、拟合模式，并自动拟合分析。数据分析结果支持多种输出格式，Excel, JEPG，PPT等，可直接导入其他专业数据分析软件。

配置
1. 分子互作仪             1台；

2. 传感器芯片             5套。

10. 切向流过滤系统

（一） 切向流过滤系统A

1.	切向流过滤系统主要包括如下组成部分：缓冲液进口、系统泵、补料泵、滤器连接、传感器、控制流向的阀门、流量计、自动化控制系统、数据收集和报告生成系统。

2. 需提供预灭菌的流路，所有与液体接触的部位整合为一次性，全一次性流路设计，方便订货，采用双袋包装。带有 Tri-Clamp™ 或 AseptiQuik等接头的套件。

3.	设备支持扫码枪，一扫即可在软件的批报告中记录批号信息及其他缓冲液等贴有二维码或条形码的物料，便于追溯物料信息。

4.	进样泵：卫生级隔膜泵，隔膜泵头为一次性使用泵头，流速范围5-60L/min。补料泵：蠕动泵，在1bar下应达到0.01-15L/min。

5.	进口：至少有6个入口，分别为4个进料端入口和2个补料端入口，具有卫生级隔膜低位放液阀，分别位于泵进口、膜柱下端出口、回流端和透过端。应能保证回收管路内样品。

6.	系统耐压：0.1-4bar，精确度：±0.1bar 。卫生级膜片压力传感器，分别安装在过滤系统的进液管路、回流液管路及透过液管路上，可进行TMP或者ΔP控制。

7. 需要在回流端和透过端配有流量计，以检测切向流量和透过端流量，回流端流量检测器范围包含2-60L/min，15-60 L/min精度≤2%，2 - 15 L/min精度≤ 5%。透过端流量检测器范围包含1-30 L/min，10-30 L/min精度≤2%，1– 10 L/min精度≤ 5%。

★8. 需要在透过端配有UV检测器，以监控产物分子是否透过膜，以提示膜破裂情况。避免料液浪费。紫外检测：190-700nm之间任意波长检测，紫外灯为氙灯冷光源。UV范围：-6 – 6 AU，线性精度：±2%。

- 需要在回流端及透过端配有电导检测器，以监控换液效率和CIP。电导率检测范围：0.1-200mS/cm；精确度：精确度：±0.5mS/cm。

10. 需要在透过端配有pH检测器，以监控换液效率。pH检测范围：0-14，精确度：±0.3，具有校正、温度补偿功能。

11. 温度检测范围：0-100℃，精确度：±2℃。

12. 可以在线连接完整性测试仪验证膜完整性。储液袋应可选具有恒温，称重，搅拌，电导、pH和温度监控等功能，并提供不同流路与过滤系统相连，受操作系统控制。

★13. 支持中空纤维柱连接和膜包连接。系统需配备中空纤维膜支架，可支持至少2个中空纤维膜柱连接，膜包可连接膜面积为1-10m2。

14. 可以设定多种不同的操作程序，满足完整性测试、水通量测试，膜包平衡，浓缩，洗滤及清洗等需求。可以通过自动程序和手动控制两种方法进行完整性测试、水通量测试，膜包平衡，浓缩，洗滤及清洗等操作。

15. 系统内部含有控制单元，可在电脑断电/死机等意外情况下记录当前运行的所有数据，并在恢复电脑供电/重启后，可以继续保持原有运行模式。保证系统的稳定性和安全性。

16. 控制软件包括至少4个模块组成：管理、方法编辑器、系统控制和分析。

- 控制软件具有至少五级权限用户设置，可以为各类用户设定不同的操作权限，如操作员只有方法运行，而没有方法编辑的权限。

★18. 软件符合中国、美国、欧盟GMP 要求，具备审计追踪功能，需提供软件的验证支持文件和服务。软件升级需提供第三方的权威验证报告。

19. 所有与产品直接接触的材料符合现行的中国、美国、欧盟GMP要求。

20. 超滤混合罐混合体积100L；最小混合体积≤30L，低于30L时，搅拌桨仍能转动，提供混合效果。最小搅拌体积低至10L。

21. 搅拌混合系统采用≥6.0inch 桨叶, 最高搅拌速度≥300RPM。

22. 配液系统形状必须为方形外形通过自然折流效应增强混合效率。

23. 搅拌驱动单元可适配不同体积的罐体，可灵活更换配液罐适配不同体积的配液。

24. 混合袋排液管采用无死角的排液阀，不接受管路上使用管夹设计，保障搅拌过程中无死角。

25. 系统清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

26. 搅拌不得因摩擦产生杂质，低颗粒脱落，颗粒脱落符合欧美和中国法规，符合cGMP要求。

27. 混合罐带称重功能，可实时读取液体重量

28. 混合罐带夹套，可通入冷却水进行控温。

29. 系统浓缩倍数需能达到 8~20 倍。

30. 系统需提供至少以下的过程参数测量：循环流速，透过端流速，进液流速，TMP，循环压力，透过端 uV，透过端电导率。

31. 系统应能与中间品存储系统及缓冲液存储系统一起工作以实现至少以下功能：超滤膜包/中空纤维滤器润洗与消毒；自动化超滤浓缩操作；系统和膜包完整性测试；自动化透析换液操作；系统缓冲液顶洗操作。

32. 若采用重复使用管路系统，材质为 SS316L。

★33. 切向流过滤系统可接入SCADA。

配置

- 切向流过滤系统A                           1台；

- 测试使用的真空纤维柱                       3根；

- 测试使用的流路及一次性泵头                 3套。

（二） 切向流过滤系统B

1.	切向流过滤系统主要包括如下组成部分：缓冲液进口、系统泵、补料泵、滤器连接、传感器、控制流向的阀门、流量计、自动化控制系统、数据收集和报告生成系统。

2. 需提供预灭菌的流路，所有与液体接触的部位整合为一次性，全一次性流路设计，方便订货，采用双袋包装。带有 Tri-Clamp™ 或 RM 连接器等套件。

3.	设备支持扫码枪，一扫即可在软件的批报告中记录批号信息及其他缓冲液等贴有二维码或条形码的物料，便于追溯物料信息。

★4. 最小工作体积可达150ml，≥90%可回收。

5.	进样泵：卫生级隔膜泵，隔膜泵头为一次性使用泵头。补料泵：蠕动泵，在1bar下应达到0.5-6L/min。透过端流量控制泵为蠕动泵，流速受透过端流速和压力反馈调节。

6.	进口：至少5个入口，具有卫生级隔膜低位放液阀，分别位于泵进口、膜柱下端出口、回流端和透过端。应能保证回收管路内样品。

★7. 可兼容高中低速三种即用型流路：高速流路应达到0.2-18L/min；中速流路应达到0.1-9L/min，低速流路应达到0.1-2.5L/min，流速应可通过变频调节。

8.	系统耐压：-0.1-4bar，精确度：±0.1bar 。卫生级膜片压力传感器，分别安装在过滤系统的进液管路、回流液管路及透过液管路上，可进行TMP或者ΔP控制。

9. 需要在透过端配有流量计，以检测透过端流量，透过端流量检测器范围0.05-6L/min，0.05-2 L/min精度± 0.05 L/min，2 - 6 L/min精度± 0.1 L/min。

10. 需要在透过端配有UV检测器，以监控产物分子是否透过膜，以提示膜破裂情况。紫外检测：280nm单波长检测。UV范围：0.01-1000mAU，精确度：±5%。

11. 需要在回流端及透过端配有电导检测器，以监控换液效率和CIP。电导率检测范围：0.1-200mS/cm；精确度：±0.5mS/cm 。

12. 需要在透过端配有pH检测器，以监控换液效率。pH检测范围：0-14，精确度：±0.3，具有校正、温度补偿功能。

13. 温度检测范围：1-70℃，4-50℃范围内精确度：±1℃。

14. 可以在线连接完整性测试仪验证膜完整性。储液袋应可选具有恒温，称重，搅拌，电导、pH和温度监控等功能，并提供不同流路与过滤系统相连，受操作系统控制。

★15. 支持中空纤维柱连接和膜包连接。系统需配备中空纤维膜支架，可支持至少2个膜柱连接，可连接膜面积为0.1-2.5m2。

16. 可以设定多种不同的操作程序，满足完整性测试、水通量测试，膜包平衡，浓缩，洗滤及清洗等需求。

17. 系统内部含有控制单元，可在电脑断电/死机等意外情况下记录当前运行的所有数据，并在恢复电脑供电/重启后，可以继续保持原有运行模式。保证系统的稳定性和安全性。

18. 控制软件至少有4个模块组成：管理、方法编辑器、系统控制和分析。

19. 控制软件具有至少十级权限用户设置，可以为各类用户设定不同的操作权限，如操作员只有方法运行，而没有方法编辑的权限。

20. 软件符合中国、美国、欧盟GMP 要求，具备审计追踪功能，需提供软件的验证支持文件和服务，版本升级需提供第三方的权威验证报告。

21. 所有与产品直接接触的材料符合现行的中国、美国、欧盟的GMP要求。

22. 混合体积50L；最小混合体积≤20L，低于20L时，搅拌桨仍能转动，提供混合效果。

23. 搅拌混合系统采用≥6.0inch 桨叶, 最高搅拌速度≥300RPM。

24. 配液系统形状必须为方形外形通过自然折流效应增强混合效率。

25. 搅拌驱动单元可适配不同体积的罐体，可灵活更换配液罐适配不同体积的配液。

26. 配液袋排液管采用无死角的排液阀，不接受管路上使用管夹设计，保障搅拌过程中无死角。

27. 系统清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

28. 搅拌不得因摩擦产生杂质，低颗粒脱落，颗粒脱落符合欧美和中国法规，符合cGMP要求。

29. 混合罐带称重功能，可实时读取液体重量。

30. 混合罐带夹套，可通入冷却水进行控温。

31. 系统浓缩倍数需能达到 10 倍。

32. 系统需提供至少以下的过程参数测量：循环流速，透过端流速，进液流速，TMP，循环压力，透过端 uV，透过端电导率。

33. 系统应能与中间品存储系统及缓冲液存储系统一起工作以实现至少以下功能：超滤膜包/中空纤维滤器润洗与消毒；自动化超滤浓缩操作；系统和膜包完整性测试；自动化透析换液操作；系统缓冲液顶洗操作。

★34. 切向流过滤系统可接入SCADA。

配置

- 切向流过滤系统B                           1台；

- 测试使用的真空纤维柱                       3根；

- 测试使用的流路及一次性泵头                 3套。

（三） 切向流过滤系统C

1. 进料泵使用隔膜泵，流速范围至少包括：0.1-6.0 L/min。

2. 主机至少配有两个蠕动泵，流速范围均不小于20-1000 mL/min，一个用于全自动补料，可以进行恒定截留体积控制，用于自动保持截留液体积。另一个用于滤出流量控制，保持滤出流量在设定流量不变。

3. 系统可兼容中空纤维和膜包。

4.至少配置2个压力传感器，进液压力传感器和滤出压力传感器，可选截留压力传感器。

5.系统配有易于调节的手动回流压力控制阀，用于对过滤运行进行平稳控制。压力控制阀专为切向流过滤应用开发和测试。透过出口使用相同类型的控制阀门。

6. 配备≥8L储液罐，内置磁力搅拌器保证可以均匀混合储液罐中的液体，同时集成重量感应器用于检测储液罐内样品体积以及进行终点控制。

7. 可回收滞留体积≥70 ml，仪器最小工作体积≤110ml。

8. 内置触摸屏管理控制泵的运行，而且可以方便地监测过程信息，例如流速、温度和压力。可以查看系统状态、警告和报警指示，并可以通过控制面板输入命令。

9. 系统具有警告和报警功能，可对进料和回流压力、压差、TMP、透出流速/重量、储液罐水平可以被设置在警告和报警管理系统中，可以及时地以显示的信息和声音通知实验人员。

10. 可以进行恒定体积的洗脱或恒定流速的滤出（减缓膜的污染）。

11. 可进行自动的终点控制。

12. 设备可以自动进行数据记录，可通过以太网进行数据转移。

13. 系统符合GMP标准。

14. 系统浓缩倍数需能达到 10 倍。

15. 系统需提供至少以下的过程参数测量：循环流速，透过端流速，进液流速，TMP，循环压力，透过端 uV，透过端电导率。

16. 系统应能与中间品存储系统及缓冲液存储系统一起工作以实现至少以下功能：超滤膜包/中空纤维滤器润洗与消毒；自动化超滤浓缩操作；系统和膜包完整性测试；自动化透析换液操作；系统缓冲液顶洗操作。

★17. 切向流过滤系统可接入SCADA。

配置

1.切向流过滤系统                         3台；

2.测试使用的真空纤维柱                   6根。

（四） 切向流过滤系统D

1. 配备蠕动泵，支持至少两种不同管径以提供不同流速，流速范围至少包括20-350 ml/min，进料泵压力范围至少包括0-4 Bar。

2. 系统可兼容中空纤维和膜包

3.标配至少2个压力传感器，进液压力传感器和滤出压力传感器，可选截留压力传感器。

4.系统配有易于调节的手动回流压力控制阀，用于对过滤运行进行平稳控制。透过出口使用相同类型的控制阀门。

5. 配备≥500 mL储液罐，集成重量感应器用于检测储液罐内样品体积以及进行终点控制，内置磁力搅拌器保证可以均匀混合储液罐中液体，报警暂停后仍可持续搅拌保证溶液均一性。

6.内置触摸屏管理控制泵的运行，而且可以方便地监测过程信息，例如流速、温度和压力。可以查看系统状态、警告和报警指示，并可以通过控制面板输入命令。

7.系统具有警告和报警功能，可对进料和回流压力、压差、TMP、透出流速/重量、储液罐水平可以被设置在警告和报警管理系统中，可以及时地以显示的信息和声音通知客户。

8. 可以进行恒定体积的洗脱或恒定流速的滤出（减缓膜的污染）

9. 可进行自动的终点控制。

10. 设备可以自动进行数据记录，可通过以太网进行数据转移。

11. 可回收滞留体积不低于10 ml。

配置

1.切向流过滤系统                       2台；

2.测试使用的真空纤维柱                 4根。

（五） 100L 超滤混合罐

1. 混合罐工作体积100L；低于30L时，搅拌桨仍能转动，提供混合效果。

2. 搅拌混合系统最高搅拌速度可达300RPM。

3. 配液罐带夹套，可通入冷却水进行控温。

4. 系统清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

5. 搅拌不得因摩擦产生杂质，低颗粒脱落，颗粒脱落符合欧美和中国法规，符合cGMP要求，并提供符合美国药典无菌注射剂USP788验证材料。

6.  配液罐带称重功能，可实时读取配液重量。

配置

1. 100L 超滤混合罐           1个。

（六） 50L 超滤混合罐

1. 混合罐工作体积50L；低于20L时，搅拌桨仍能转动，提供混合效果。

2. 搅拌混合系统最高搅拌速度可达300RPM。

3. 配液罐带夹套，可通入冷却水进行控温。

4. 系统清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

5. 搅拌不得因摩擦产生杂质，低颗粒脱落，颗粒脱落符合欧美和中国法规，符合cGMP要求，并提供符合美国药典无菌注射剂USP788验证材料。

6.  配液罐带称重功能，可实时读取配液重量。

配置

1. 50L 超滤混合罐           1个。

11. 超滤系统

- 超滤系统 A

1.	超滤系统A为台面式，被装置在一个304不锈钢支架上，支架表面抛光，Ra≤1.2μm，支架带调节脚。

2.	所有与产品接触的材料应符合卫生级标准，其中316L不锈钢内表面粗糙度Ra≤0.4μm，外表面进行哑光处理，Ra≤1.2μm。系统能够耐受0.5M NaOH溶液连续处理至少1h。

3.	过滤面积至少包含：0.5～2.5 m2。

4.	系统主管路尺寸：3/4”，系统泵为四活塞隔膜泵，泵流量至少包含：20～1200 L/h，补料泵流量最大：≥2L/min；系统最低处设有出口，料液回收达到最大。

★5. 超滤罐工作体积≥10L，可以处理大于10L的原始料液，超滤罐配备控温夹套，喷淋球，循环罐还应包括搅拌、视镜等。

6.	泵头大小、电机功率、转速及配电应与超滤系统的批处理量及处理效率相匹配，防护等级为≥IP54。

★7. 夹具为316L 不锈钢材质，粗糙度Ra≤0.4μm，电抛，内开槽，结构需考虑到最小的残留和卫生要求。

8.	管道式压力传感器：分别安装在超滤装置的进料端、回流端和透过端，传感器的接液膜片材质为316L不锈钢。

9.	能够在线监测进样口、回流口、滤出口的系统压力。压力传感器量程0～6 bar或更高, 精度不低于±0.5%。

10. 回流端安装电磁流量计和透过端安装质量流量计，有累计功能，精度±1%,量程0-1.5m3/h或更高。需要在透过端配有电导检测器，以监控换液效率和CIP。

★11. 阀门均为气动隔膜阀（排放除外），回流PCV阀门可以自动调节TMP的大小。阀体材质为316L不锈钢，膜片为EPDM，符合卫生级别要求。

12.	管道与产品直接接触的部件均为316L不锈钢材质，粗糙度Ra≤0.4μm，电抛，管道的连接件均为卫生型连接。所有管路的焊接都为氩弧焊焊接，焊缝均做到百分百内窥镜检查。

13.	跨膜压力控制：通过回流管路的PCV阀调节跨膜压力，也可以通过泵的转速调节跨膜压力，进液和洗滤缓冲液控制：可通过控制称重单元自动控制进液泵。

14.	系统程序用HMI+PLC控制，屏幕为≥12”防水触摸屏，画面支持中英文切换显示。屏幕易清洁，无死角。

15.	需提供超滤膜完整性检测的预留接口。

16. 系统要求提供多层的用户/用户组权限，应可设置不少于五级权限，权限可以被管理员管理和配置。可以设定多种不同的操作程序，满足水通量测试，膜包平衡，浓缩，洗滤及清洗等需求。可以通过自动程序和手动控制两种方法进行水通量测试，膜包平衡，浓缩，洗滤及清洗等操作。

17.	系统内部含有控制单元，可在电脑断电/死机等意外情况下记录当前运行的所有数据，并在恢复电脑供电/重启后，可以继续保持原有运行模式。

18.	系统支持配方功能，系统能够保存多个配方，使用时可以直接调取预先设计的配方，配方支持PLC离线编辑。

19. 软件符合中美欧GMP要求，具备审计追踪功能。

20. 所有与产品直接接触的材料符合中美欧GMP质量管理要求。

21. 循环泵为四元隔膜泵，缓冲液进液泵为四元隔膜泵或者蠕动泵。

22. 洗滤模式可以为等体积洗滤以及批次洗滤。

23. 循环罐需配置实时称量功能。

24. 超滤使用的缓冲液来自 3D 缓冲液暂存袋。

★25. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

26. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 超滤系统A                     2台；

2. 用于测试和验证的膜包           4套；

3. GMP文件                       2套。

- 超滤系统 B

1.	超滤系统B为台面式，被装置在一个304不锈钢支架上，支架表面抛光，Ra≤1.2μm，支架带调节脚。

2.	所有与产品接触的材料应符合卫生级标准，其中316L不锈钢内表面粗糙度Ra≤0.4μm，外表面进行哑光处理，Ra≤1.2μm。系统能够耐受0.5M NaOH溶液连续处理至少1h。

★3. 至少适配0.2-1㎡ 面积的中空纤维柱。

4.	系统主管路尺寸：3/4”，系统泵为四活塞隔膜泵，泵流量至少包含：20～1200 L/h，补料泵流量最大：≥2L/min，系统最低处设有出口，料液回收达到最大。

★5. 超滤罐工作体积≥10L，可以处理大于10L的原始料液，超滤罐配备控温夹套，喷淋球。循环罐还应包括搅拌、视镜等。

6.	泵头大小、电机功率、转速及配电应与超滤系统的批处理量及处理效率相匹配，防护等级为≥IP54。

7.	管道式压力传感器：分别安装在超滤装置的进料端、回流端和透过端，传感器的接液膜片材质为316L不锈钢。

8.	可在线监测进样口、回流口、滤出口的系统压力。压力传感器量程0～6 bar或更高, 精度±0.5%。

9. 回流端安装电磁流量计和透过端安装质量流量计，有累计功能，精度±1%,量程0-1.5m3/h或更高。需要在透过端配有电导检测器，以监控换液效率和CIP。

★10. 阀门均为气动隔膜阀（排放除外），回流PCV阀门可以自动调节TMP的大小。阀体材质为316L不锈钢，膜片为EPDM，符合卫生级别要求。

11. 管道与产品直接接触的部件均为316L不锈钢材质，管道的连接件均为卫生型连接。所有管路的焊接都为氩弧焊焊接，焊缝均做百分百内窥镜检查。

12.	跨膜压力控制：通过回流管路的PCV阀调节跨膜压力，也可以通过泵的转速调节跨膜压力；进液和洗滤缓冲液控制：可通过控制称重单元自动控制进液泵。

13.	系统程序用HMI+PLC控制，屏幕为≥ 12”防水触摸屏，画面支持中英文切换显示。

14.	需提供中空纤维柱完整性检测的预留接口。

15. 系统要求提供多层的用户/用户组权限，应至少不低于五级权限，权限可以被管理员管理和配置。可以设定多种不同的操作程序，满足水通量测试，膜包平衡，浓缩，洗滤及清洗等需求。可以通过自动程序和手动控制两种方法进行水通量测试，膜包平衡，浓缩，洗滤及清洗等操作。

16.	系统内部含有控制单元，可在电脑断电/死机等意外情况下记录当前运行的所有数据，并在恢复电脑供电/重启后，可以继续保持原有运行模式。

17.	系统支持配方功能，配方的建立、修改、保存等操作方便。系统能够保存多个配方，使用时可以直接调取预先设计的配方，配方支持PLC离线编辑。

18.	软件符合中美欧GMP要求，具备审计追踪功能。

19.	所有与产品直接接触的材料符合现行的中美欧GMP质量管理要求。

20. 循环泵为四元隔膜泵，缓冲液进液泵为四元隔膜泵或者蠕动泵。

21. 洗滤模式可以为等体积洗滤以及批次洗滤。

22. 循环罐需配置实时称量功能。

23. 超滤使用的缓冲液来自 3D 缓冲液暂存袋。

★24. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

25. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 超滤系统B                          2台；

2. 用于测试和验证的中空纤维柱         4根；

3. GMP文件                            2套。

（三）超滤系统 C

1. 超滤系统C为台面式，被装置在一个304不锈钢支架上，支架表面抛光，Ra≤1.2μm，支架带调节脚。

2. 所有与产品接触的材料应符合卫生级标准，其中316L不锈钢内表面粗糙度Ra≤0.4μm，外表面进行哑光处理，Ra≤1.2μm。系统能够耐受0.5M NaOH溶液连续处理至少1h。

★3. 至少适配0.2-1㎡ 面积的中空纤维柱。

4. 系统主管路尺寸：3/4”，系统泵为四活塞隔膜泵，泵流量至少包含：20～1200 L/h，补料泵流量最大：≥2L/min，系统最低处设有出口，使料液回收达到最大。

★5. 超滤罐工作体积≥10L，可以处理大于10L的原始料液，超滤罐配备喷淋球，循环罐还应包括搅拌、视镜等。

6. 泵头大小、电机功率、转速及配电应与超滤系统的批处理量及处理效率相匹配，防护等级为≥IP54。

7. 管道式压力传感器：分别安装在超滤装置的进料端、回流端和透过端，传感器的接液膜片材质为316L不锈钢。

8.	可在线监测进样口、回流口、滤出口的系统压力。压力传感器量程0～6 bar或更高, 精度±0.5%。

9.	回流端安装电磁流量计，有累计功能，精度±1%,量程0-1.5m3/h或更高。需要在透过端配有电导检测器，以监控换液效率和CIP。

★10. 阀门均为气动隔膜阀（排放除外），回流PCV阀门可以自动调节TMP的大小。阀体材质为316L不锈钢，膜片为EPDM，符合卫生级别要求。

11. 管道与产品直接接触的部件均为316L不锈钢材质，管道的连接件均为卫生型连接。所有管路的焊接都为氩弧焊焊接，焊缝均做百分百内窥镜检查。

12.	跨膜压力控制：通过回流管路的PCV阀调节跨膜压力，也可以通过泵的转速调节跨膜压力；进液和洗滤缓冲液控制：可通过控制称重单元自动控制进液泵。

13.	系统程序用HMI+PLC控制，屏幕为≥ 12”防水触摸屏，画面支持中英文切换显示。

14.	需提供中空纤维柱完整性检测的预留接口。

15.	系统要求提供多层的用户/用户组权限，应至少不低于五级权限，权限可以被管理员管理和配置。可以设定多种不同的操作程序，满足水通量测试，膜包平衡，浓缩，洗滤及清洗等需求。可以通过自动程序和手动控制两种方法进行水通量测试，膜包平衡，浓缩，洗滤及清洗等操作。

16.	系统内部含有控制单元，可在电脑断电/死机等意外情况下记录当前运行的所有数据，并在恢复电脑供电/重启后，可以继续保持原有运行模式。保证系统的稳定性和安全性。

17.	系统支持配方功能。系统能够保存多个配方，使用时可以直接调取预先设计的配方，配方支持PLC离线编辑。

18.软件符合中美欧GMP要求，具备审计追踪功能。

19. 所有与产品直接接触的材料符合现行的中美欧GMP质量管理要求。

20. 循环泵为四元隔膜泵，缓冲液进液泵为四元隔膜泵或者蠕动泵。

21. 洗滤模式可以为等体积洗滤以及批次洗滤。

22. 循环罐需配置实时称量功能。

23. 超滤使用的缓冲液来自 3D 缓冲液暂存袋。

★24. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

25. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 超滤系统C                           1台；

2. 用于测试和验证的中空纤维柱          2根；

3. GMP文件                             1套。

12. 配储液系统

（一）500L 配液系统（带称重、控温）

1. 最大配液体积400L-650L,最小配液体积50L-100L。

2. 具有混合功能的 3D 袋框应配有固定搅拌或者可移动搅拌系统。搅拌混合系统采用不小于6 inch 桨叶, 最高搅拌速度≥ 300rpm。

3. 配液系统形状要求为方形外形通过自然折流效应增强混合效率。

4. 搅拌驱动单元可适配不同体积的罐体，可更换配液罐适配不同体积的配液。

5. 配液袋排液管采用无死角的排液阀，不接受管路上使用管夹。

6. 系统清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

7. 搅拌不得因摩擦产生杂质，低颗粒脱落，颗粒脱落符合欧美和中国法规，符合cGMP要求。

8. 配液罐带称重功能，可实时读取配液重量。配置pH和电导测量功能。

9. 配液罐带夹套，可通入冷却水进行控温。

10. 配液袋有多个工厂可以生产，保证供应链安全。

★11. 设备应具有OPC信号接口，用于与SCADA系统整合。

12. 材质应选用 304 不锈钢或者 PE 或者 PP 或者更高卫生等级的材料。

13. 应确保所有规格 3D 袋全排空（残留体积应小于 100 mL）。

14. 3D 袋应能从袋框顶部或底部或侧面装配。

15. 袋框应配有相应的视窗易于观察袋内液体状态。

16. 袋框易于一次性软管的装配及管理。

17. 工艺数据（重量，pH，电导,搅拌）应能上传至 MES 系统。

18. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 500L配液系统      1台；

2. 500L配液袋        2个；

3. 配液系统驱动车     1台。

（二）200L 配液系统（带称重、控温）

1. 最大配液体积150L-250L,最小配液体积30-50L。

2. 具有混合功能的 3D 袋框应配有固定搅拌或者可移动搅拌系统。搅拌混合系统采用不小于6 inch 桨叶, 最高搅拌速度≥ 300rpm。

3. 配液系统形状要求为方形外形通过自然折流效应增强混合效率。

4. 搅拌驱动单元可适配不同体积的罐体，可更换配液罐适配不同体积的配液。

5. 配液袋排液管采用无死角的排液阀，不接受管路上使用管夹。

6. 系统清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

7. 搅拌不得因摩擦产生杂质，低颗粒脱落，颗粒脱落符合欧美和中国法规，符合cGMP要求。

8. 配液罐带称重功能，可实时读取配液重量。配置pH和电导测量功能。

9. 配液罐带夹套，可通入冷却水进行控温。

10. 配液袋有多个工厂可以生产，保证供应链安全。

★11. 设备应具有OPC信号接口，用于与SCADA系统整合。

12. 材质应选用 304 不锈钢或者 PE 或者 PP 或者更高卫生等级的材料。

13. 应确保所有规格 3D 袋全排空（残留体积应小于 100 mL）。

14. 3D 袋应能从袋框顶部或底部或侧面装配。

15. 袋框应配有相应的视窗易于观察袋内液体状态。

16. 袋框易于一次性软管的装配及管理。

17. 工艺数据（重量，pH，电导,搅拌）应能上传至 MES 系统。

18. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 200L配液系统      5台；

2. 200L配液袋       10个；

3. 配液系统驱动车    3台。

（三）100L 配液系统（带称重、控温）

1. 最大配液体积80L-120L,最小配液体积10L-30L。

2. 具有混合功能的 3D 袋框应配有固定搅拌或者可移动搅拌系统。搅拌混合系统采用不小于6 inch 桨叶, 最高搅拌速度≥ 300rpm。

3. 配液系统形状要求为方形外形通过自然折流效应增强混合效率。

4. 搅拌驱动单元可适配不同体积的罐体，可更换配液罐适配不同体积的配液。

5. 配液袋排液管采用无死角的排液阀，不接受管路上使用管夹。

6. 系统清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

7. 搅拌不得因摩擦产生杂质，低颗粒脱落，颗粒脱落符合欧美和中国法规，符合cGMP要求。

8. 配液罐带称重功能，可实时读取配液重量。配置pH和电导测量功能。

9. 配液罐带夹套，可通入冷却水进行控温。

10.配液袋有多个工厂可以生产，保证供应链安全。

★11. 设备应具有OPC信号接口，用于与SCADA系统整合。

12. 材质应选用 304 不锈钢或者 PE 或者 PP 或者更高卫生等级的材料。

13. 应确保所有规格 3D 袋全排空（残留体积应小于 100 mL）。

14. 3D 袋应能从袋框顶部或底部或侧面装配。

15. 袋框应配有相应的视窗易于观察袋内液体状态。

16. 袋框易于一次性软管的装配及管理。

17. 工艺数据（重量，pH，电导,搅拌）应能上传至 MES 系统。

18. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 100L配液系统        6台；

2. 100L配液袋         12个；

3. 配液系统驱动车      3台。

（四）50L 配液系统（带称重、控温）

1. 最大配液体积40L-60L，最小配液体积10L-20L。

2. 具有混合功能的 3D 袋框应配有固定搅拌或者可移动搅拌系统。搅拌混合系统采用不小于6 inch 桨叶, 最高搅拌速度≥ 300rpm。

3. 配液系统形状要求为方形外形通过自然折流效应增强混合效率。

4. 搅拌驱动单元可适配不同体积的罐体，可更换配液罐适配不同体积的配液。

5. 配液袋排液管采用无死角的排液阀，不接受管路上使用管夹。

6. 系统清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

7. 搅拌不得因摩擦产生杂质，低颗粒脱落，颗粒脱落符合欧美和中国法规，符合cGMP要求。

8. 配液罐带称重功能，可实时读取配液重量。配置pH和电导测量功能。

9.  配液罐带夹套，可通入冷却水进行控温。

10. 配液袋有多个工厂可以生产，保证供应链安全。

11. 设备应具有OPC信号接口，用于与SCADA系统整合。

12. 材质应选用 304 不锈钢或者 PE 或者 PP 或者更高卫生等级的材料。

13. 应确保所有规格 3D 袋全排空（残留体积应小于 100 mL）。

14. 3D 袋应能从袋框顶部或底部或侧面装配。

15. 袋框应配有相应的视窗易于观察袋内液体状态。

16. 袋框易于一次性软管的装配及管理。

17. 工艺数据（重量，pH，电导,搅拌）应能上传至 MES 系统。

18. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 50L配液系统         2台；

2. 50L配液袋           4个；

3. 配液系统驱动车      1台。

（五）500L 储液车

1. 最大储液体积400L-650L，搭配一次性袋子使用。

2. 储液车配有脚轮。

3. 储液车具有可拆卸的挡板方便袋子安装，具有把手方便推动。

4. 系统采用塑料材质，方便推动。清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

5. 储液车内有液位标识，标注相应的液体体积。

6. 储液袋有多个工厂可以生产，保证供应链安全。

配置：

1. 500L储液车       3台；

2. 500L储液袋       6个。

（六）200L 储液车

1. 最大储液体积150L-250L，搭配一次性袋子使用。

2. 储液车配有脚轮。

3. 储液车具有方便推动的把手。

4.系统采用塑料材质，方便推动。清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

5. 储液车内有液位标识，标注相应的液体体积。

6. 储液袋有多个工厂可以生产，保证供应链安全。

配置：

1. 200L储液车        15台；

2. 200L储液袋        30个。

（七）100L 储液车

1. 最大储液体积80L-120L，搭配一次性袋子使用。

2. 储液车配有脚轮。

3. 储液车具有方便推动的把手。

4. 系统采用塑料材质，方便推动。清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

5. 储液车内有液位标识，标注相应的液体体积。

6. 储液袋在国内国外多个工厂都可以生产，保证供应链安全。

配置：

1. 100L储液车       15台；

2. 100L储液袋       30个。

（八）50L 储液车

1. 最大储液体积40L-60L，搭配一次性袋子使用。

2. 储液车配有脚轮。

3. 储液车具有方便推动的把手。

4. 系统采用塑料材质，方便推动。清洁无死角，可耐受0.4%的酸酚、0.8%的碱酚、75%酒精等清洁试剂。

5. 储液车内有液位标识，标注相应的液体体积。

6. 储液袋在国内国外多个工厂都可以生产，保证供应链安全。

配置：

1. 50L储液车      3台。

2. 50L储液袋      6个。

13. 二氧化碳培养箱

1.培养箱加热模式：直热式。

2.工作体积≥150升。

3. 配备搁板数目/最多可选装搁板数：≥3块/10块。

4. 温度控制范围：高于室温3℃～55℃。

5. 温度控制精度：≤±0.1℃。

6. 温度均一性：≤±0.5℃(在37℃下)。

7. 二氧化碳控制精度：≤±0.1%。

8. 开门30秒后二氧化碳浓度恢复：≤8分钟内达到5±0.2%。

9. 二氧化碳浓度控制：TCD(热导式)传感器。

10. 湿度系统：无水盘湿度控制系统（水库式），容积≥3升。

- 开门30秒后湿度回复时间：小于30分钟。

- 90℃湿热灭菌，具有第三方检测报告。

- 具有自动启动技术，非手动方式提供CO2检测系统的自动校准。

- 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

- 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置

- 二氧化碳培养箱           5台。

14. 层析柜

1. 有效容积：≥1000L。

2. 箱体材料：结构钢板，经防腐磷化、喷涂工艺。内胆材料：SUS304不锈钢板。保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

3. 箱内顶部设置照明灯及紫外消毒杀菌灯，具备独立开关。

4. 整机设置多层不锈钢承重隔板，设置可调节层析柱固定杆。

5. 整机配备防水插座，满足内置层析设备安全取电。

6. 具备防凝露设计。

7. 玻璃门具备小角度自动关门功能，防止意外冷气流失。

8. 门体双锁，防止随意开启，存储物品安全。

9. 节能高效、静音。

10.控温精度±0.1℃，具备开门、断电、电池电量低等报警指示灯，具备制冷、风机运行、电加热运行状态指示灯，控制系统可设置密码保护功能，确保设备稳定运行。

11.高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度等多路传感器，确保箱内温度稳定维持在2～8℃范围内，温度均匀性±3℃。

12.声光报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。

13.当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机、停机规律运作，确保物品存储安全。

14.开机延时和停机间隔。

15.配备USB接口，接入U盘可快捷导出未导出的温度数据。

16.配备蓄电池，可在断电情况下持续30min为温控报警系统及USB接口供电。

17.配备RS485接口、远程报警接口。

18.箱体配备至少1个测试孔，孔径大约25mm，方便测试箱内温度及实验线路通过。

19.应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

20.供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

1. 层析柜                                10台；

2. 说明书、保修卡、合格证、钥匙        各10套。

15. 医用冰箱

（一） 4℃医用冰箱（10台）

- 样式：立式，单门。

- 有效容积：≥300L。

- 内胆材料：HIPS材质，抗腐蚀。

- 高密度钢丝浸塑搁架，配备储物篮筐，可调整间隙。

- 显示精度为0.1℃，可调阅湿度。

- 配备门锁，可额外加外挂锁。

- 前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。

- 具备控制系统，内置不少于上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等不少于7路传感器。

- 箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2～8℃范围内。风道式强制冷气循环系统。

- 声光报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、主控板通讯故障报警、记录仪故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。

- 报警模式：声音蜂鸣、报警代码间隔闪烁，具备远程报警功能。

- 风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，具备自动化霜功能。

- 配备RS485接口、远程报警接口。

- 配备至少一个测试孔，可监控箱内温度。

- 具备门体加热模式，小角度自动关门功能。

- 当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机、停机规律运作，保障物品存储安全。

- 门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

（二） 4℃/-20℃两用医用冰箱（20台）

- 样式：立式，双门。

- 有效容积：≥200L。

- 温度控制系统，冷藏温度2～8℃、冷冻温度-10～-26℃可调，显示精度±1℃。

- 温度显示，可根据使用需求设定高低温报警温度点。

- 双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。

- 内部结构：冷藏室多层钢丝搁架，冷冻室多个抽屉，便于存放物品。

- 箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。

- 冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。

- 声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能。

- 具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能。

- 箱体配备至少两个测试孔，冷藏冷冻各一个。

12.配备RS485接口、远程报警接口。

（三） -25℃医用冰箱（18台）

1. 样式：立式，双门。

2. 有效容积：≥250L。

3. 箱体材质：PCM钢板。内胆材料：吸塑胆。保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保。

4. 内部结构：上下两室，每室配置多个ABS抽屉。

5. 箱体上下室配备两个测试孔，可测试箱内温度变化。

6. 箱体配锁，可一锁同时锁住上下室，防止随意开启，上下室配备外挂锁。

7. 制冷剂：无氟环保制冷剂。

8. 精确控温：上下室温度左右分区独立显示，温度控制系统确保箱体内温度保持在-10℃～-25℃范围内，显示精度0.1℃。

9. 独立控温：双压缩机双系统，上室、下室可独立控温，

10. 声光报警系统：高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等。开门持续1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除。

11. 运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能。

12. 配备USB数据导出接口：默认导出未导出过的数据，可导出12个月的PDF格式数据。

13. 配备RS485接口、远程报警接口。

配置：

- 4℃医用冰箱                          10台；

- 4℃/-20℃两用医用冰箱                20台；

- -25℃ 医用冰箱                       18台；

4. 说明书、保修卡、合格证、钥匙共       48套。

16. 液氮罐 A

1. 液氮罐容积：80L-100L。

2. 低液氮消耗：内胆外采用多层热导系数低的绝热纸均匀缠绕形成绝热层，并且每层绝热纸外均采用反射性能铝泊为反射屏，减少热辐射。静态液氮日蒸发量≤0.85L；静态液氮保存期≥100天。

3. 真空绝热性能：当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。

4. 不少于五年真空质保：容器夹层为超真空状态，并在夹层中加入了大量可在低温状态下吸收大量气体的低温吸附剂，来防止气体的热对流，可以保证容器性能的长期稳定。

5. 高强度的铝合金结构：内胆和外胆均采用的坚固耐劳铝合金制作。

6. 配备安全锁盖： 确保样本安全。

7. 大口径：方便样本存取，适配25格或100格冻存盒。

8. 瓶塞式液氮监测器可监测容器温度和液面高度，并在温度或液面低于设定值时，提供远程报警。

配置：

- 液氮罐A                      7台；

- 提桶、盖塞、锁盖             7套。

17. 液氮罐B

1. 箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料。
2. 液氮罐容量 ≥45升；静态保存时间：≥120天。
3. 标配≥6个不锈钢吊桶，可容纳2ml冻存管≥1500个。
4. 可选配低液位报警器，报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备。
5. 具有安全锁扣设计。
6. 空罐重量：≤20kg。

配置

1. 液氮罐B                         8台；

2. 提桶、盖塞、锁盖                 8套。

18. 气相液氮罐

1. 兼容气相和液相两种储存方式。
2. 罐体总容量≥400升，冻存管存放支架平台下的液氮量≥50升。
3. 可容纳2ml冻存管≥15000支。

4. 空罐重量≤250 kg。
5. 采用真空绝热层及径管偏移设计，颈口直径≤40cm，气相储存时箱体内最低温度≤-185℃，确保生物样品长期存储。
6. 液氮静态消耗量≤5L/天。
7. 通过至少两个Pt-1000铂金探头实时探测箱体温度, 精确度为±1.0°C。可监测箱体内实时温度变化，具有用户自定义温度报警功能。
8. 液位采用位于旋转盘底部的压差测量系统测量，测量精度为≤15mm，分辨率≤2.5mm。可准确检测液位高度并实时显示。
9. 环形液氮充填管路位于双层真空内，可增加储存空间和避免了冻存架取放过程中碰伤填充管路。
10. 具有热气体旁路控制功能，可在液氮灌注启动前将罐体内和管道内的升温氮气转移到环境中，直到系统达到设定温度。
11. 具有取样台阶，降低取样站立位置到罐口的高度。
12. 液氮填充系统双电磁阀控制。
13. 智能化微处理器控制器，大屏幕LCD影像输出屏可实时显示罐体内至少包括但不限于最高温度、最低温度、液面高度和每天液氮消耗量等数据。控制器具有密码锁定功能。
14. 具有一键除雾功能。
15. 具有≥2个RS485数据输出接口和远程报警输出接口，可采集和监控罐体运行数据。并可通过RS485接口串联多个储存罐，实现至少包括同时控制、同时设定、修改参数、和同时开启液氮自动灌注等功能。
16. 罐口外侧有专用的第三方探头接口，可轻松接入≥2个第三方监控探头。
17. 罐盖为正圆形，与罐口契合。
18. 认证标准：CE认证。

★19. 配套液氮补给罐。液氮补给罐为不锈钢罐体、带脚轮；容积200-300L。

★20. 具备全自动补液功能。

21. 系统应能监测以下参数：腔内最高温度，液氮液位，充液氮阀门的状态，传感器的状态。

22. 控制系统应能记录、存储过程数据。

23. 电子记录及实时数据应可上传至业主的基于以太网的 MES 系统。

24. 运行过程出现断电情况，所有运行的状态参数应自动记录下来，并且存有警报记录。

25. 数据签名和记录应符合 21 CFR Part 11 的要求。

配置：

1. 气相液氮罐                   1台；

2. 液氮补给罐                   1台；

3. 标准冻存架                   1套；
4. 50ml血袋冻存架              20个；
5. 250ml血袋冻存架             20个。

19. 层流传递窗

★1. 主体结构箱体采用SUS304不锈钢板折弯制作，不锈钢板厚度≥2mm，焊接平整，表面处理无焊接痕迹。

★2. 内胆为SUS304不锈钢材质，不锈钢板厚度≥3mm，内部四周角为圆弧型。

3. 门框采用不锈钢制作中间双层透明玻璃，配置玻璃警示标牌及进出门标识。                          4. 互锁系统：双门电子磁力互锁，开启一扇门另扇门不能开启，确保不能同时开启，自动控制。

5. 内设自净循环装置，层流顶送风+顶部不锈钢扩散面板满冲￠5mm孔，两侧回风系统，低噪音离心风机。

6. 液槽密封式高效过滤器效率：出风面风速0.45m/s±20%。

7. 单独静压箱配DOP检测口2套，安装压差表（0～500Pa)，配不锈钢按键式控制面板2套。

★8. 配套紫外线杀菌灯，应符合GMP认证标准。

配置：

- 层流传递窗         25个。

20.负压称量罩

★1. 箱体结构材质为SUS304不锈钢焊接；平整角度均为满焊无死角；表面处理无焊接痕迹。

★2. 内外双层壳体，内部四周90°处理，无缝隙连接。

3. 不锈钢板厚度≥1.2mm。

4. 自动控制：自动变频调速功能、风速传感器、报警功能等。

5. 电机：称量室带PAO检测口及发烟注入口。

6. 出风面：高分子均流膜（100-200目）风速0.45m/s±20﹪。

7. 单独静压箱配压差表（0～500Pa)。

8. 滤芯：配置初中高效三级过滤，高效为液槽密封式。

9. 送风方式垂直送风自循环下侧回风负压式、正面悬挂PVC条形门帘。排风须经过高效过滤器 H14 过滤后排放至房间内。

10. 提供称量台，应能满足至少放置一台地秤和两台台秤。

11. 应符合GMP认证标准。

12. 应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

13. 供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。（后期需要供应商提供相应点表）

配置：

- 负压称量罩             9台。

21. 生物安全柜A

★1．A2型二级安全柜；气流模式： 30%外排，70%循环。

2．外部尺寸≤170×80×160cm，内部尺寸≥110×60×70 cm。

3．可微电脑控制，具备触控式按键操作面板。紫外灯具有定时关闭功能，可根据用户的要求设置定时关闭时间。

4．安全柜整体操作空间采用SUS304 不锈钢一体成型，无接缝，圆弧角结构。EPDM扶手垫。外壳采用烤漆涂层。

5．进气口具有进气格栅，工作台可拆卸。凹型亚光不锈钢工作台面，配有集液槽，配备排水阀。

6．具有 MOMENTUM 气帘结构，采用安装在高效过滤器下的不锈钢气流分配板对过滤后的空气进行重新分配；紧靠操作者一面形成≥100FPM的垂直快速气帘；其他区域部位为≥55FP气流；所形成的高速气帘更多了一道人与样品的隔离保护。整个操作窗口两侧、下方、上方（玻璃拉门后）均有负压进风通道，可保护样品和操作者。玻璃拉门两侧为高速进风口，隔断浮游颗粒进入工作区，同时保证样品不会外泄。

7．配备内部平衡阻尼器，可弥补下降气流和吸入气流的不平衡。具有优良的风道结构，可使层流风压保持均匀，延长滤网使用寿命及降低气流噪音。

8．主体不锈钢结构柜体为四面负压双层箱体结构，整个工作区域底部、后背均为负压夹层包围。任何正压区域处必定有负压包覆。

9．内部电源为内部仪器提供电源。机身还配备3英寸（±0.5英寸）负压双层线缆预留孔，可提供电源仪器电缆通过或传输管线。配备气水接口。

10．单变频式马达，具有变频驱动马达控制系统。在滤网阻力达到200%，总风量减少不超过10%。马达控制系统可对在线电压波动、气流异常、过滤网过负荷进行自动补偿。

11．具备维持安全柜的安全待机模式功能。实验中如需暂停，拉下玻璃拉门，风速自动减少30%转速进入待机模式，工作区洁净度保持不变。当再次打开玻璃门即可恢复正常工作模式。在安全待机模式下，安全柜可减少10%-30%的电量和 20%的排风量。

12．大于 1/4 英寸厚防 UV 安全玻璃拉门，可无段式调整高度。玻璃拉门呈10 至15度斜角。顶部配备倒V型排气滤网防护装置，可保证正常排气空间及保护排气滤网。

13．全金属气室结构。马达与风箱装在滑动板上，易于快速检查维修。

14．具有安全保护功能：当照明灯打开时或玻璃拉门拉开时，紫外灯均无法启动；超安全操作高度（20cm）声光警报；断电及程序出错警报。另有静音开关，静音限时不小于五分钟。机体具有一定外部冲击安全耐候性。

15．非电子式检测，采用物理压差计，实时监测整个滤网工作状况，判断滤网及操作安全性。

配置：

- 生物安全柜A        6台。

22. 生物安全柜B

★1. A2型二级安全柜；气流模式： 30%外排，70%循环。

2．外部尺寸≤200×85×140 cm；内部尺寸≥180×55×65 cm。

3．高效过滤器：针对0.12μm颗粒系过滤效率大于99.999%。

4．工作区洁净等级：ISO14644.1标准Class 3级。

5．风机系统：具有阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加300% 情况下仍提供安全风速。

6．自带电压波动补偿功能，在190～250V宽电压波动范围内保持恒定风速。

7．控制器系统：至少可实时监控、显示进气流和下降气流，风速达不到要求有声光报警；生物安全柜运行状态、紫外灯工作时间、ULPA超高效过滤器寿命等数字化显示；可选Quickstart模式进行快速启动。

8．操作台面：304不锈钢一体式结构，前进气孔与工作台面一次冲压成形；操作室：工作腔两侧与后壁由304不锈钢一次冲压成形，大圆弧角结构。

9．柜体：5度角倾斜式人体工程学结构。

10．柜体涂层：柜体外部含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生。

11．照度：≥1200Lux，荧光灯位于非污染区域。

12．噪音：噪音≤60dBA。

13．搁手架：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸。

14．安装检测：由经专业培训及制造商授权的工程师完成安装，并出具正式安调检测报告。

配置：

- 生物安全柜B        10台。

23．台式小型离心机

1. 最大容量：≥24×1.5/2.0 mL，≥10×5 mL 离心管，≥96 × 0.2 mL 单管，≥12 × 8 PCR联管0.1/0.2ml。

2. 离心时间至少包含：10 s‐2 min，可以以10 s 为幅度进行调整； 2 min-10 min，可以以 30 s 为幅度进行调整；10 min‐10 h ，可以以1 min 为幅度进行调整；连续离心 。

3. 加速时间（零至最高转速）：≤15 s 。

4. 减速时间（最高转速至零）：≤15 s 。

5. 低噪音水平(<51dB) 。

6. 快速的加速和减速功能（≥10档加速/减速）。

★7. 气密性转子，气密性经由国际专业机构的测试并认证，防止危险样品离心过程中意外泄露，保证离心危险样品的安全性。

8. 快速锁定技术，可快速、轻松地开盖和关盖，防止样品预热。

9. 显示运行结束时间，了解离心后的样本在离心机内停留的时间 。

10. 至少3 个快速程序键，方便快速调取常用程序。

11. 具备瞬时离心功能独立按键，一按即启动 。

12. 离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品 。

13. 紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故 。

配置

- 台式离心机主机                 10台；

- 24×1.5/2.0 mL角转子           10套。

24. 台式中型离心机

1. 最大转速≥14,000rpm，最大相对离心力≥20,000 × g。

2. 水平转子最大容量≥4x750ml；气密性角转≥6x50ml。

3. 自动搜索转子特异性数据，可防止超速离心。

4. 控制面板由液晶显示屏和轻触式按键共同构成，并可自动显示目前安装的转子最后使用过的程序。

5. 马达驱动门自动锁使运行更安全。

6. 最大开盖高度≥80cm。

7. 微机控制储存至少35个可编程序；可在运行的过程中改变各种设定的参数。

8. 有≥10档加速速率和≥10档减速速率。

9. 可选择速度的短时离心功能，可以快速完成瞬时离心。

10. 定速计时功能，当离心机达到设定速度的≥95%时才开始倒数计时。

11. 转速、相对离心力和半径修正值可由用户输入。

12. 铝合金材质转子。

配置

- 台式高速离心机               4台；

- 水平转子                     4个；

- 角转子                       2个；

- 吊篮                         16个；

- 50 ml离心管的适配器         16个；

- 15 ml离心管的适配器         16个。

25．台式中型冷冻离心机

1. 最大转速≥14,000rpm，最大相对离心力≥20,000× g。

2. 水平转子最大容量≥4x750ml；气密性角转≥6x50ml。

★3. 温度范围至少包含: -5~40℃；最高转速时温度可保持在4℃。

4. 自动搜索转子特异性数据，可防止超速离心。

5. 控制面板由液晶显示屏和轻触式按键共同构成，并可自动显示目前安装的转子最后使用过的程序。

6. 马达驱动门自动锁。

7. 最大开盖高度≥80cm。

8. 微机控制储存至少35个可编程序；可在运行的过程中改变各种设定的参数。

9. 有≥10档加速速率和≥10档减速速率。

10. 具有快速控温功能，确保离心前后、甚至是在最高转速时，都能够可靠地对敏感样品进行制冷。

11. ECO自动待机功能，≥8小时无使用后自动停止压缩机工作。

12. 内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀。

13. 可选择速度的短时离心功能，可以快速完成瞬时离心。

14. 定速计时功能，当离心机达到设定速度的≥95%时才开始倒数计时。

15. 转速、相对离心力和半径修正值可由用户输入。

16. 铝合金材质转子。

配置

- 台式高速冷冻离心机           2台；

- 水平转子                     2个；

- 角转子                       1个；

- 吊篮                         8个；

- 50 ml离心管的适配器         8个；

- 15 ml离心管的适配器         8个。

26. 大容量离心机

1. 主机最高转速不小于29000rpm；最大RCF不小于100000× g。

2. 具有转头自锁功能和瞬时自动识别功能。

3. 防生物污染密封盖和生物安全转子，提高对危险性生物样品的安全防护。

4. 通过智能手机，不在离心现场，也可以了解离心机的使用情况及运行状态。

5. 转速控制精度：≤25rpm。

6. 温度设定范围至少包含：-20℃到+40℃。

7. 可选配HEPA滤膜，在离心破管时可提供进一步的防护。

8. 液晶触摸屏控制，可戴手套操作。

9. 可选配6*1000ml碳纤角转头离心时，最大离心容量不小于6L，最高转速不小于9,000rpm，最大RCF不小于17,000× g。

配置

- 大容量离心机                       2台

2. 4*1000ml水平转子                   2个

- 8*50ml角转子                       2个

27. 连续流离心机

1. 工作能力：大肠杆菌、酵母培养液液的处理量30-200L/H，水通量≥500L/h。

★2. 液封碟片式进料，确保细菌、细胞分离过程不被破坏，可自动收集菌渣。收渣分离器进口端可连接客户提供的稀释缓冲液袋子。

3. 离心因数≥10000g，离心力可调。

4. 等效沉降面积≥5000㎡。

5. 转鼓体积≥1.4L，储渣空间≥1 L。

★6. 卫生级设计，用于生物制药，可通过GMP/FDA/欧盟认证。

7. 可在线清洁,可通过核黄素清洗验证。

8. 与物料接触部分内表面粗糙度为Ra≤0.5μm。

9. 进料和上清液管道配备视镜,所有与产品接触的管道阀门均可在线清洗及NaOH浸泡消毒。

10. 采用单面焊双面成型氩弧焊接或快接卡盘连接。

11. 整个管道系统设计上应考虑相应的坡度，坡度不低于2%，并设置最低点，保证能将系统中的存液完全排空。

12. 在工艺管线上配有隔膜阀，进料管路上配备流量计、控制流量阀和压力显示器,配备进料泵和渣泵。

13. 所有与纯化水、药液及过滤后的气体等任何所接触的部件的设计和材质要满足ASME-BPE标准要求，并提供相关材质证明。内表面粗糙度为Ra≤0.5μm。用于操作水的纯化水来源于业主提供的一次性袋子，离心机供应商提供操作水输送装置。

14. 阀门根据工艺需要安装符合3D要求的卫生级阀门或T型洁净阀门，材质采用316L隔膜阀内表面光洁度Ra≤0.5µm。

15. 膜片为EPDM材质。

16. 系统各操作界面能够直观显示整个 PID 图，同时监控并显示离心机主体、关键阀门、管路等设备的实时状态。离心流速、上清压力、排渣次数、离心机转速、料液温度等工艺参数应可实时显示。

17. 用不同颜色显示设置和实时状态，曲线可任意选择显示或同时出现在界面。根据警报的的影响和复位所需的动作，对其进行分类。配置三色灯以及报警声。

18. 密码管理模式符合CFR 21 PART 11标准，至少具有五级权限及密码保护功能，每一级权限可建立多个独立账户。

★19. 配置审计追踪功能，能够显示在获取、处理、报告、存贮原始数据时对数据进行的所有操作。

20. 提供满足NMPA、FDA和EMA GMP要求的文件包括但不限于：质量及项目计划、验证计划、文件清单、功能说明、硬件设计说明、软件设计说明、备品备件清单、专用工具清单、仪表和阀门清单、风险评估、设备3D图、P&IDs管道仪表图、部件清单、电气图纸、机械安装图纸、I/O清单、FDS、HDS、SDS、DQ&IQ&OQ、FAT&SAT、各类焊接文件、材质证明文件、仪表校验证书、压力容器证书、运行手册和维修手册，所提供文件需以纸质版中英文对照。

21. 操作系统及控制系统软件、编程软件均有正版授权，语言均包含中英文。

22.应通过OPC协议与业主方SCADA数据整合系统通讯，通讯为上传数据，数据为在每批次结束后的打包批报告，不包括批次下放功能。为实现此功能，供应商需决定判断是否增加一台通讯组态用PC。

23.供应商应提供OPC UA协议或MODBUS TCP协议以便SCADA数据整合系统通讯，数据包含运行报警以及批次信息等。

配置：

- 主机                       1台；

- 转鼓                       1个；

- 碟片组                     1组；

- 驱动马达                   1台；

- 向心泵                     1台；

- 液封进料装置               1套；

- 离心沉淀排放口             1个；

- 管道和仪表                 1套；

- 专用维修工具               1套；

10. 备品备件                  2套。

28. 倒置显微镜

1. 光学系统：ICS无限远光学系统。

2. 调焦方式：物镜垂直移动，粗调行程每转45.0mm，微调每转0.5mm。

3. 双目镜筒，光量分布：瞳距50-75mm，眼点高度由桌面向上360-400mm，水平倾角45度，视场数20mm。

4. 配备4×、10×、20×、40×无限远颜色校正系统物镜，其中20×、40×物镜为长工作距离相差物镜。

5. 照明系统模块化(HAL/LED),6V 30W卤素灯光源,可随时更换成LED白光光源。

6. 万能相差环PH1可用于所有物镜(10X、20X、40X), 相差滑板: 可对中相位插片(PH1、PH2、中空位)。

7. 载物台≥200X200 mm，可控制XY方向移动。

8. 具有物镜指示标记，方便知道当前的放大倍数。

9. 离聚光镜工作距≥55mm，数值孔径不小于0.4。

10. 照明系统具备自动关闭功能，照明灯可以设置在打开15min后自动关闭。载物台前端两侧均有光源唤醒按钮。

配置：

- 倒置显微镜       5台；

- 目镜、物镜       5套。

29. 超微量分光光度计 A

1. 最小样品量：≤0.3μl，光度范围至少包含：0.1–150A。

2. 检测范围至少包含：dsDNA：5-5000 ng/μl；BSA：0.2-200 mg/ml。

3. 波长扫描范围至少包含：200–650nm。

4. 开机自动检测无需预热，测量时间：≤ 5秒。

5. 光程数量≥2个，光程切换器所有部分均不暴露在空气中。

6. 波长精度：≤1.5nm；带宽：≤3nm。

7. 光学检测系统：不低于4096像素CMOS阵列检测器。

8. 光源：脉冲氙灯,闪烁不低于100次，提供10年质保。

9. 测光方式至少包含：Abs、T%、浓度、全波长扫描、比率、多波长扫描。

10. 内置式方法：核酸、荧光染料、基因芯片、蛋白质和细胞OD600。

11. 操作系统：基于Linux的NPOS系统（非安卓系统），≥7寸彩色平板式工作站，≥1024*600像素，兼容橡胶手套的触摸屏，不低于2.4GHz处理器。

配置：

1. 主机            1台；

2. 数据U盘        1个；

3. 防尘罩          1个；

4. 电源适配器      1个。

30. 超微量分光光度计 B

1. 最小样品体积 ≤1ul。

2. 检测范围至少包含：dsDNA：2-20000 ng/μl；BSA：0.1-800 mg/ml。

3. 波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析。

★4. 光程：至少包含0.03mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm和1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，光程调节器不曝露在空气中。

5. 检测重复性：0.002A (1.0mm光程) 或1% CV。

6. 载样点采用高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测。

★7. 当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物≥5种；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度。

8. 仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性。

9. 仪器操作：≥7英寸，≥1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后调整角度；操作系统内存≥32GB闪存。

★10. 包含安全软件确保合规性，设备及电子记录保存符合GMP认证要求。

配置：

1. 主机              3台；

2. 安全软件          3套；

3. 电源线            3根；

4. 配套试剂盒        3个；

5. 工具盒            3个。

31. 分选型流式细胞仪

★1. 配置≥4根激光器，激发荧光≥13色。激光配置要求至少包含：405nm激光器、488nm激光器、561nm激光器和633nm±5nm激光器。405nm激光器(功率≥50mW)，488nm激光器（功率≥20mW）， 561nm激光器(功率≥50mW）, 633nm±5nm激光器(功率≥15mW)（需提供彩页或官网材料证明）。

2. 仪器为开放激光器平台，可升级加载至少六根激光器，可升级355nn或445nm激光器。

3. 激光光路固定校准，无需人工调试校正光路，开机即可使用。

4. 激发方式：光学检测发生在光胶耦合石英杯流动检测室中，而非空气中激发，光胶耦合石英杯的数值孔径可达1.2，荧光信号收集效率高（需提供彩页或官网材料证明）。

5. 光信号收集系统：采用三角形及八角形全反射收集光路的设计，可以先收集波长较长的弱信号，再收集波长较短的荧光信号，以保证高效的荧光信号收集。

6. 此仪器符合环保要求：仪器可自动供压，不需要额外的供气装置。不需要水冷却系统。

7. 分析速度: ≥100,000 细胞/秒，分选速度: ≥70,000 细胞/秒（需提供彩页或官网材料证明）。

8. 荧光检测灵敏度：FITC≤85MESF，PE≤29MESF，胜任极弱阳性表达及极稀有细胞的分选及检测（需提供彩页或官网材料证明）。

9. 具有在线和脱机补偿功能，全矩阵补偿。

10. 支持细胞因子检测。

11．分选纯度≥98%；回收率≥80%以上。

12．配置至少四路分选功能，可同时收集4群细胞。

13．光学检测发生在喷嘴上方，更换喷嘴无需调整光路或液路。

14．进样端具有样本滤器，能在分析分选过程中避免管路堵塞。

15．喷嘴种类至少配置四种规格，包括70 micron, 85 micron，100 micron, 130 micron等（需提供彩页或官网材料证明）。

★16．具有无菌分选模式，支持1.0ml微量管、流式管、15ml离心管等进样，并具有进样端样本过滤器。

17． 液滴时间延迟：可借助660nm红色激光器和标准荧光微球相关技术实现全自动实时液滴延迟时间计算，无需依赖荧光显微镜等其它外部设备或人工读取荧光微球数等方式来进行辅助校准。

18．液流自动监测功能：液流断点自动监测，能自动监测细胞堵塞。

19．分选精度设定：可将每一个液滴按至少32等份进行监视，可以准确判断细胞在液滴中的位置，实现目标细胞的精准分选。

20. 温度控制系统：由软件控制，可调节分选时温度。

21．自助式液流路系统：自主供气和提供压力，无需外接空压机

22．能自动完成开关机仪器的清洗工作，可对液流自动监测并有堵塞报警功能。

23．具有独立液流系统车：配制≥6个溶液桶（分别装载≥10L鞘液、≥10L废液、漂白水、两桶酒精和无菌水），确保管道无菌，仪器的管路清洁消毒工作，通过软件智能控制、标准化自动完成（需提供彩页或官网材料证明）。

24. 具备完善的仪器全程质量控制体系，能够自动检测仪器超过20项参数，并能自动校准激光延迟参数。可长期跟踪仪器性能的微量变化，能够帮助仪器完成基线设置，提示最佳的仪器使用条件设置，保证数据的最高准确度和精度。

25. 信号处理：电子死时间为0秒，全数字信号。

26. 荧光信号补偿方式：任意荧光间补偿, 既可以硬件补偿, 也可以软件脱机补偿。

27. 信号脉冲处理：任意参数的脉冲信号高度(Height), 面积(Area), 宽度(Width)检测以及比率检测。

28. 需配备原装数据处理工作站一套。

29. 软件：正版流式细胞仪操作软件，该软件能自动计算液滴时间延迟。

配置

1. 分选型流式细胞仪主机一套；

2. 激光器≥四根：分别是405nm激光器， 488nm激光器， 561nm激光器和633nm±5nm激光器；

3. 荧光检测器≥13个，即13色荧光检测系统；

4. 散射光检测器，包括前向角和侧向角检测器；

5. 单克隆分选装置一套；

6. 液流系统一套，包括鞘液桶、清洗液桶、关机液桶、废液桶等；

7. 数据处理系统一套（工作站1套，显卡、内存：≥8GB ，1TB硬盘，一个≥34英寸液晶显示器）；

8. 配备主分析软件一套；

9. 喷嘴一套，包括≥70微米、≥85微米、≥100微米和130微米；

10. 培训试剂（鞘液、清洗液、关机液）一套。

32. 分析型流式细胞仪

★1. 配置不少于五根空冷固态激光器，激光器在空间上独立排布，无共线干扰，具有5个或以上独立光斑。激光波长包括但不限于：紫外激光（355nm）、紫色激光（405nm）、蓝色激光（488nm）、黄绿色激光（561nm）、红色激光（640nm±5nm）,激光功率均≤100mW（需提供彩页或官网材料证明）。

2. 配备≥20个光学通道:其中散色光检测通道≥2个，荧光检测通道≥18个。每个荧光道组可自由升级或更换接收器及滤光片。使用时可自行更换滤片，更换滤片后无需任何光路校准或校正。

3. 激光及检测方式：荧光激发及检测发生在石英杯流动检测室中，而非空气中激发，光胶耦合石英杯的数值孔径≥1.2。所有荧光信号均采用高性能光电倍增管检测器收集。

★4. 仪器为开放平台，可定制升级至七激光器配置，同时搭载≥30个检测器，满足复杂应用。

5. 荧光信号通过紧凑的八角形和三角形全反射收集系统收集，顺序为先长波长荧光信号，后短波长的荧光信号。

6. 荧光信号检测器为光电倍增管检测器，避免使用光电二极管类或硅胶倍增管检测器等。

7. 采用正压驱动的流体动力学聚焦方式上样，非蠕动泵或注射泵或真空泵方式，无需更换管路。

8. 液流系统日常维护简单、清洗简便，开关机程序全自动完成，全部由自动软件控制。

9. 所有液路管道均不易粘附蛋白等物质，可长时间保证管路清洁，便于清洗。仪器内置去蛋白清洗装置，若发生堵塞会自动清洗。

10. 具备生物安全系统，每测试结束后可自动进行进样针内外壁的清洗。

11. 具有外置鞘液装置、废液收集装置，鞘液桶规格≥8升,废液桶规格≥10升。

12. 信号处理：数字化信号处理。

13. 信号动态线性范围：4个对数阈（4-decades for log parameters）以上。

14. 荧光补偿：18×18全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，离线分析。

15. 积分信号（面积）、峰值信号（高度）及宽度脉冲信号处理系统可消除双联体及多联体细胞的干扰。

16. 具有多阈值设定功能，能精准检测到复杂细胞群的微量细胞。

17. 数据处理工作站：Intel Core i7或以上四核CPU、内存大小：≥8GB，硬盘≥2TB，LCD显示器：≥34英寸，操作系统：Windows 7专业版或以上。

18. 专业应用软件：配有仪器硬件操作及全套分析数据软件。

19. 样本交叉污染率：≤0.5%

20. 荧光灵敏度：FITC≤80MESF、PE≤30MESF。

21. 检测分辨率（全峰宽变异系数）：CV≤3％

22. 样品分析速度：≥40000细胞/秒。

23. 进样速度：可通过软件实时连续可调，最小12ul/分钟，最高60ul/分钟。

配置

1. 分析型流式细胞仪主机一套；

2. 激光器≥五根：分别是355nm激光器，405nm激光器， 488nm激光器， 561nm激光器和640nm±5nm激光器；

3. 荧光检测器≥18个；

4. 散射光检测器，包括前向角和侧向角检测器；

5. 液流系统一套，包括鞘液桶、废液桶等；

6. 数据处理系统一套（工作站1套，显卡、内存：≥8GB ，≥2TB硬盘，一个≥34英寸液晶显示器）；

7. 配备主分析软件一套；

8. 培训试剂（鞘液、清洗液、关机液）一套。

33．PCR仪

1.通用样品槽，无需更换模块，适用至少包括96 X 0.2ml PCR 管、70 × 0.5ml PCR管或1块96孔PCR板。

2.升降温速率：升温≥3℃/秒，降温≥2℃/秒。

3.模块温控范围包含：5－99℃。

4.温控精确度：±0.2℃。

5.温度均一性： ≤±0.5℃。

★6.12列自由梯度编程，梯度范围包含1-20℃。

7.温控模块采用三组回路技术。

★8.热盖可自动调节高度，适应不同耗材。

9.TSP样品温控保护技术，减少非特异性反应。

10.图形化程序编辑，中文操作界面。

11.USB 接口可连接鼠标、USB和打印机，方便数据传输。

12.仪器可存储至少500个应用程序，可通过USB无限扩展。

13. 设有断电自动重启选项。

配置

1. PCR仪         4台

34. 荧光定量PCR仪A

1.	热循环采用帕尔贴效应系统，加热冷却方式为半导体；

2.	温度控制范围：4–99.9℃；

3.	加热模块：0.2ml ×96孔模块，反应体积：10-100ul；

4.	具有温度梯度功能：由≥3个独立的控温区组成，可分别设定温度参数，在一台仪器上同时进行≥3个不同样品的不同温度梯度实验；

5.	相邻温控区温度差异≤5℃，最大温度差异为10℃；

6.	激发光源为高亮度白光LED光源，工作寿命＞5年；

7.	检测系统：低温高分辨CMOS，所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在扫描时间差，且无光纤类易损部件方便维护；

8.	荧光通道数：≥4个荧光激发通道，≥4个荧光检测通道，可以同时进行≥4重定量；

9.	能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数(CNV)检测；

10.	光学激发/检测范围：450–600 nm / 500–640 nm；

11.	配备校正系统误差的方案：利用参比荧光染料（包括但不限于ROX、SYBR、FAM等）进行内参比荧光校正，同时校正加样误差和孔板耗材透光性差异；

12.	温度均一性：≤0.4°C

13.	温度准确性：≤0.25°C

14.	最大模块变温速率≥6.5℃/秒；

15.	反应模式：标准模式内40个循环≤2小时；快速模式40个循环≤30分钟；

16.	检测分辨率：在单重反应中可区分≤1.5倍的拷贝数差异；

17.	动态范围：≥10个数量级；

18.	内置≥8.5英寸触摸屏，触摸板并可查看实时荧光定量PCR实验进程；

19.	可选高分辨率熔解曲线 HRM分析功能，分辨率≤ 0.02℃；

20.	仪器具有断电后一小时之内恢复来电实验自动恢复的功能；

21.	配套原厂引物和探针设计软件。

配置

1. 荧光定量PCR仪A                 1台；

2. 仪器操作工作站                   1套；

3. 数据采集和分析软件               1套；

4. 引物和探针设计软件               1套；

5. 安装调试试剂盒                   1套。

35. 荧光定量PCR仪B

1.	能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 探针的高成功率 SNP 分析和熔解曲线分析；

2.	热循环采用帕尔贴效应系统，加热冷却方式为半导体；

3.	温度控制范围：4–99.9℃；

4.	三种加热模块可选：0.2ml ×96孔模块，反应体积：10-100ul ；0.1ml ×96孔模块，反应体积：10-30ul；384孔模块，反应体积：5–20ul；

5.	96孔模块具有温度梯度功能：由≥6个独立控温区组成，可分别设定温度参数，可同时进行≥6个不同样品的不同温度梯度实验；

6.	相邻温控区温度差异≥5℃，最大温度差异为25℃；

7.	激发光源为高亮度白光半导体光源，工作寿命≥50000小时；

8.	检测系统：低温高分辨CMOS，所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在扫描时间差，无需通过光纤传导以避免信号衰减；

9.	荧光通道数：≥6个荧光激发通道，≥6个荧光检测通道，可以同时进行≥6重定量；

10.	能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数(CNV)检测；

11.	光学激发检测范围：450–680 nm / 500–730 nm；

12.	配备校正系统误差的方案：利用参比荧光染料进行内参比荧光校正，同时校正加样误差和孔板耗材透光性差异；

13.	安装时已校准染料：通道一：FAM, SYBR Green I；通道二：VIC；通道三：NED, ABY, TAMRA；通道四：JUN, ROX；通道五Mustang Purple, Cy5；

14.	温度均一性：0.4°C

15.	温度准确性：0.25°C

16.	模块升降温速率≥6.5℃/秒；

17.	反应模式：标准模式内40个循环≤2小时；快速模式40个循环≤30分钟；

18.	检测灵敏度：≤1个拷贝；

19.	检测精密度：≤1.5倍拷贝数差异；

20.	动态范围：≥10个数量级；

21.	可选高分辨率熔解曲线 HRM分析功能，分辨率最小可至 0.02°C；

22.	内置≥8.5英寸触摸屏，触摸板并可查看实时荧光定量PCR实验；

23.	仪器自带存储空间≥10GB,可储存2000-2500次实验数据；

24.	仪器具有断电后一小时之内恢复来电实验自动恢复的功能；

25.	★软件自带原厂（非第三方）配套的符合21 CFR Part 11要求的标准SAE（审计追踪）功能，以便数据的审查记录；

配置

1. 荧光定量PCR仪B                 1台；

2. 仪器操作工作站                   1套；

3. 数据采集和分析软件               1套；

4. 引物和探针设计软件               1套；

5. GMP验证服务（3Q）                1套；

6. 安装调试试剂盒                   1套。

36. 高通量细胞计数仪

1. 触摸屏一体机设计，采用Win10或以上操作系统。

2. 采用台盼蓝染色法和CCD成像技术，全自动实现各种细胞的计数和活力分析。

3. 采用流通池处理技术和高速拍照技术，实现细胞的连续测试。

4. 镜头自动对焦，实现最佳的图像采集，图像分辨率 ≥ 2048 x 2048，像素点0.5μm，可实现T细胞、酵母及小尺寸细胞的准确测试。

5. 细胞浓度范围：至少包含5 x 104至1 x 107细胞/mL。

6. 细胞粒径范围：至少包含2～60μm。

7. 测试多样化，可选24位样品盘和96深孔板，上样后无需在旁等候。

8. 具有标准测试模式和快速测试模式两种，测试样品量小 ≤ 200μL，典型测试时间 ≤ 2min。

★9. 实时显示并统计分析 ≥ 100张图片的信息。

10. 软件内置标准细胞类型，实现标准化测试，同时提供再分析功能，调整参数后，可重新分析原始数据并制定统一的、标准的细胞识别方法。

11. 使用浓度斜率曲线提高浓度线性度，从而获得高准确度，全浓度检测范围内准确度误差 ≤10%。

12. 能够检测和消除流动池上的灰尘等杂质异物对测试结果的影响。

13. 全新的气泡检测功能，可提醒操作人员图像中是否存有气泡。

14. 具有细胞碎片和团聚识别功能。

15. 芯片识别的试剂盒，可自动识别试剂编号、批号、使用次数和有效期，可一键更换。

16. 单包装质控品实现质控的标准化和测试无误差化。

17. 测试结果均加密保护，拥有数据库格式，结果可保存为pdf免于修改。

18. 可实现在线整合功能，提供自动、在线的解决方案。

★19. 符合现行中国、美国或欧盟GMP要求。

配置：

1. 高通量细胞计数仪                 3台；

2. 配套试剂盒                       3套；

3. GMP认证文件                      3套。

37. 不溶性微粒检测仪

1. 可用于药用大小注射液中不溶性微粒的检测，满足各国药典实验；可用于各种洁净用品和医疗器械的清洁度测试。

2. 配备激光光阻法传感器，测量粒径范围为：至少包含0.5-600um。

3. 传感器测量粒径范围：至少包含2～400um；符合中国药典的最佳检测浓度：至少包含0～10000个/ml。

4. 体积精度：≥95%；流速精度：≥95%；样品流速：至少包含10～100ml/min。

5. 配备符合要求最新USP的软件，软件可以直接从USP网站下载相关的方法进行直接测试，软件通过USB连接到颗粒物计数器传感器上。

6. 仪器内置检测程序及标准，也可根据需要自定义检测程序和标准；具备≥3通道的校准要求。

7. 最小测试体积≤0.2ml，最小预抽体积≤0.1ml。

8. 全自动取样，超洁净取样和检测，避免人为失误和二次污染。

9. 取样体积准确度：单个结果：≤±5%；平均值：≤±3%；取样流速准确度: ≤±5%。

10. 可按照《美国药典》<1788>进行至少包括但不限于取样体积准确性、样品流速、粒径响应曲线、传感器分辨率和计数准确性等性能测试，并达到《美国药典》<1788>要求。并符合中国药典需求。

11. 取样高度和取样管可以任意调节和更换，以适应各种大小的样品瓶，最大可容纳500ml大容量注射液样品；通过可变速磁性搅拌系统使用样品中的不溶性微粒均匀地悬浮起来，提高微粒检测的准确度和可重复性。

12. 单次取样量：任意设定，可选1、10和25ml注射器。样品瓶最大高度：标准≥14cm，加装延伸臂后≥22cm。

13. 数据处理：具有数据自动处理功能，根据设定的标准自动判定结果。

14. 配备高分辨率的液晶显示屏，可采用图形输出和文字输出，内置的打印机可以生产硬拷贝。

15. 确保测试期间样品不会溅出，自动执行常规的冲洗和清洗。

16. 自定义常规测试和报告：根据用户的应用需求自定义颗粒粒径、取样体积和运行测试方法，用户可进行配置的报告。

17. 可以管理定义多个安全访问等级。

18. 可根据数据异常消除不确定性，所有的报警都可以提供建议采取的措施。

19. 仪器具有丢失数据的恢复功能，可以在意外断电的情况下保护测试数据。

20. 符合现行中国、美国或欧盟的GMP要求。

配置：

1. 不溶性微粒检测仪（含传感器）       1台；

2. 采样套件                           1套；

3. GMP认证文件                       1套。

38. 液质联用仪

1. 质谱类型：四极杆串联飞行时间高分辨质谱系统。

★2. 离子源耐受最大流速：≥2.5 mL/min（不分流的情况下），流速可在软件上设置，并能实际运行样品（提供厂家彩页盖章证明）。

3. 离子源内辅助加热气温度：≥720 ℃，该温度能在仪器控制软件设置并能实际运行样品，以便保持运行大量样品的抗污染能力（需提供软件截图证明）。

4. 离子源内有废气排放装置，废气排放口位于喷雾针的正下方，降低离子源的记忆效应和污染，有效降低日常维护清洗频率。

5. 离子接口传输装置：采用反吹气锥孔结构，不能采用毛细管及任何其他管路设计装置，防止增加日常使用耗材成本（提供官方彩页证明）。

6. 离子导入装置：使用RF聚焦离子，采用四极杆结构，便于清洗维护。

7. 配备自动质量校准系统：该系统在进样之间采用外标方法进行校正，以免实时校正时校正液对测试样品产生干扰。

★8. 气源供应：要求采用同一台氮气发生器同时提供高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外的氩气和氮气等高压气体钢瓶（需提供厂家盖章证明文件）。

质量范围（m/z）：至少包含5～40000。

10. 高分辨飞行时间离子路径：采用二次反射技术，确保系统实现最佳高分辨性能，且不降低灵敏度。

11. 低质量端分辨率：二次反射模式下，在二级离子m/z 195处测量，低质量段分辨率≥25,000 FWHM，测量时扫描频率≥80Hz。

12. 高质量端分辨率：二次反射模式下，在m/z 956处测量，高质量段分辨率≥40,000 FWHM，测量时扫描频率≥80Hz。

13. 质量精度：外标法≤1ppm，内标法≤0.4ppm(提供官方彩页证明)。

14. 二级MS/MS最大扫描速度：≥100Hz (提供厂家盖章证明文件)。

15. 信息关联扫描：一级MS扫描可触发100个MS/MS扫描，MS和MS/MS分辨率≥30000。

16. 背景离子扣除：具备全程动态背景自动识别实时扣除功能，无需在方法中输入背景离子，也无需在方法设置每隔几秒扣除背景离子。

17. 全子离子碎裂模式灵敏度：可以采取变化Q1扫描窗口的方法，将10-1000 质量范围分为180个以上窗口进行隔离碰撞，并得到这些离子的所有子离子扫描全图。

18. 具备多质量亏损（MDF）实时触发MS/MS采集功能，能够优先分析具备同样多质量亏损（MDF）的化合物。

19. 定量线性动态范围：≥4个数量级。

20. 二级MSMS正离子模式灵敏度：1pg 利血平柱上进样 S/N≥1700：1。

21. 二级MS/MS负离子模式灵敏度：1pg氯霉素柱上进样 S/N≥1500：1。

22. 采用高通量MRM HR扫描模式排除假阳性功能：在单次实验中可同时检测MRM HR离子对≥20个。

23. 配备最新版色谱质谱数据分析软件，具备同位素模式匹配、精确质量计算、精确二级碎片结构推断。

24. 具有动态背景扣除功能，保证即使在体内复杂基质中能获得高质量的 MS/MS质谱图。有效排除本底噪音的干扰，快速发现被掩盖在强背景噪音下的目标化合物。

25. 配置抗体药物分析软件，操作简便。

26. 超高效液相色谱最大耐压：≥15000 psi。

27. 流速准确度：±1%。

28. 流量精度：≤0.06% RSD。

29. 柱温范围：室温～100℃。

30. 温度控制类型：强制空气循环。

31.柱温箱容量：可容纳≥6根250 mm色谱柱。

32. 在线脱气机：≥5个独立通道。

33. 进样范围：至少包含0.1～50 uL。

34. 样品瓶位数：≥160位 (1.5ml进样瓶)

35. 自动进样器温控范围： 至少包含4～40℃。

36. 单进样周期：≤ 7秒。

37. 交叉污染：≤ 0.0003%。

38. pH范围：1～14。

39. 操作温度范围：至少包含4 ～ 35℃ 。

40. 电源：200-240V, 50VA, 50/60Hz。

配置：

1. 超高效液相色谱仪                        1套；

2. 四极杆飞行时间高分辨质谱仪              1套；

3. 氮气发生器                              1套；

4. 仪器控制、数据采集、数据分析软件        1套；

5. 生物大分子的数据解析                    1套；

6. 配套工作站                              1套；

7. 机械泵                                  1套。

39. 高效液相色谱A

一. 四元梯度泵

1. 串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，最小冲程≤20ul；最大冲程≥100ul。

2. 梯度泵采用非线性齿轮马达传动（非皮带传动）。

3. 具备自动柱塞清洗装置。

4. 流量范围：至少包含0.001～10 ml/min，递增率0.001ml/min。

5. 流量精度：≤0.07% RSD。

6. 流速准确度 ：±1%。

7. 梯度精度：≤ 0.2% RSD。

8. 操作压力：≥600 bar。

二. 自动进样器

1. 全流通式结构，用计量泵作为计量装置，进样针及计量泵处于高压流路中，具有自动清洗功能。

2.可实现至少包括柱前衍生、自动稀释、氨基酸分析（氨基酸提供公开发表文献）功能。

3. 进样范围：至少包含0.1～100L，步进为0.1mL。

4. 进样精密度：≤1% RSD（进样体积 5-100mL）。

5. 最大操作压力：≥600 bar。

6. 重复进样次数：至少包含1～99次/样品。

7. 样品残留：≤0.1%（启动洗针程序）。

8. 样品容量：≥130个2 mL样品瓶。

三. 柱温箱

1. 温控范围：至少包含10～85°C。

2. 控温精度：±0.15°C。

3. 控温准确度：±0.8°C。

4. 柱箱容积：可同时放置≥2根色谱柱。

四. 紫外检测器

1. 检测器类型: 双光束光度计。

2. 信号数量: 单波长。

3. 最大采样速率：单波长：80Hz。

4. 短期噪声: ±0.25e-5 AU在230 nm条件下。

5. 波长范围: 至少包含190-600nm。

6. 波长准确度:± 1 nm, 利用氘灯谱线进行自校正。

配置

1. 四元梯度泵            1套；

2. 自动进样器            1套；

3. 高容量柱温箱          1套；

4. 紫外检测器            1套；

5. 控制软件              1套；

6. 耗材                  1批。

40. 高效液相色谱B

一. 四元梯度泵

1. 串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，最小冲程≤20ul；最大冲程≥100ul。

2. 梯度泵采用非线性齿轮马达传动（非皮带传动）。

3. 具备自动柱塞清洗装置。

4. 流量范围：至少包含0.001～10 ml/min，递增率0.001ml/min。

5. 流量精度：≤0.07% RSD。

6. 流速准确度 ：±1%。

7. 梯度精度：≤ 0.2% RSD。

8. 操作压力：≥600bar。

二. 自动进样器

1. 全流通式结构，用计量泵作为计量装置，进样针及计量泵处于高压流路中，具有自动清洗功能。

2. 至少可实现柱前衍生、自动稀释、氨基酸分析（氨基酸提供公开发表文献）等功能。

3. 进样范围：至少包含0.1～100L，步进为0.1mL。

4. 进样精密度：≤1% RSD（进样体积 5～100mL）。

5. 最大操作压力：≥600bar。

6. 重复进样次数：至少包含1～99次/样品。

7. 样品残留：≤0.1%（启动洗针程序）。

8. 样品容量：≥130个2 mL样品瓶。

三. 柱温箱

1. 温控范围：至少包含10～85°C。

2. 控温精度：±0.15°C。

3. 控温准确度：±0.8°C。

4. 柱箱容积：可同时放置≥2根色谱柱。

四. 紫外检测器

1. 检测器类型: 双光束光度计。

2. 信号数量: 单波长。

3. 最大采样速率：单波长：80Hz。

4. 短期噪声: ±0.25e-5 AU在230 nm条件下。

5. 波长范围: 至少包含190～600nm。

6. 波长准确度:± 1 nm, 利用氘灯谱线进行自校正。

五. 蒸发光检测器

1. 检测器：PMT高灵敏度光电倍增管，含数字信号处理功能。

2. 温度范围：室温～100˚C。

3. 气体流量范围：至少包含0～5 SLM（可控的气体关闭）。

4. 流速范围：至少包含5 µL/min～5 mL/min，可手动或计算机控制。

5. 短期噪音：≤0.2 mV，漂移：≤1mV/h。

配置：

1. 四元梯度泵             1套；

2. 自动进样器             1套；

3. 高容量柱温箱           1套；

4. 紫外检测器             1套；

5. 蒸发光检测器           1套；

6. 控制软件               1套；

7. 耗材                   1批。

41. 气相色谱仪

1. 保留时间重现性：≤0.01%。

2. 可同时安装至少四个气相检测器（除质谱检测器），非即插式检测器。

3. 主机要求有液晶触摸屏。

4. 柱箱温度范围：室温以上4˚C～450˚C, 温度设置分辨率： ≤ 1°C。

5. 电子流量控制（EPC）：所有气路系统都需具备电子流量/压力控制功能，以提高重现性，可安装至少 8 个 EPC 模块，可控制≥ 19 个 EPC 通道。

6. 峰面积重现性 ≤ 0.5% RSD。

7. 触摸屏具有远程顾问的串行接口，使用触摸屏和浏览器界面可轻松访问维护和服务模式，可从本地用户界面、浏览器界面或网络化数据系统完成设定值和自动化控制。可启动时间编程，启动事件（开/关、方法启动等）, 所有 GC 和 ALS 设定值均显示在触摸屏中，分流/不分流毛细管柱进样口。

8. 柱箱压力设定范围至少包含：0～100psi,压力控制精度≤ 0.001psi。

9. 顶空进样器样品盘位数≥48位。

10. 顶空进样器样品瓶在一定频率下摇震，参数可调，加快样品的顶空层平衡。

★11. 顶空进样系统采用阀和定量管的进样方式。配备全电子气路技术，以采用软件对仪器进行全面控制（顶空瓶压和GC 柱头压可以独立控制），电子压力控制进度：0.001Psi。

12. 多次顶空提取模式，每个样品瓶可以进行≥100 次顶空提取。

13. 多次顶空浓缩模式，从单个样品瓶可以进行≥100 次顶空提取，紧接着用一台GC 开始分析以得到最高的灵敏度。

14. 方法开发模式，增加下列任何一个参数用于优化顶空平衡：平衡时间、加热炉温度或样品瓶摇动。

15. 峰面积重现性：≤1.5% RSD。

★16. 顶空进样器与气相色谱仪主机为同一厂家。

17. 氢火焰检测器最低检测限：≤1.2pg碳/秒。

18. 氢火焰检测器电子压力/流量控制。

19. 氢火焰检测器最高使用温度：≥450˚C。

20. 氢火焰检测器具有自动灭火检测功能。

21. 氢火焰检测器线性动态范围：≥107。

★22. 氢火焰检测器数据采集速率：≥600Hz的数据采集频率，提供软件截图和官方参数指标。

23. 需配置工作站，其配置不低于：内存8G或以上；CPU I5或以上，硬盘1T或以上；正版Windows 10或以上专业版系统 (64bit)；≥19” 图像输出设备，配套激光打印机。

24. 工作站软件至少满足：Windows 10或以上操作环境：色谱分析软件包（应包括：运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）。

25. 工作站包含全中文的操作界面以及所有在线帮助。

配置：

- 气相色谱仪                1台；

- 工作站                    1套；

3. 激光打印机                1台。

42. 细胞分选仪

1. 系统应能实现阳性分选，去除分选，以及两者相结合的复合分选从而实现细胞亚群的分选。

2. 主要组成至少包括完整的计算机控制系统、磁性分选单元、蠕动泵、液体传感器以及各种控制阀等。

3. 细胞分选时间应小于 60 min。

4. 系统应能配备液体传感器，检测管路中液体流动。

5. 应具备套件完整性测试功能，以确保套件正确安装。

6. 蠕动泵和控制阀协同控制管道中液流的方向和速度，泵流速范围：2～600 mL/min。

★7. 全封闭管道系统，操作过程中的污染风险低。

8. 根据所选程序以及管道，最大磁性分选细胞处理量为1.2×1011。

★9. 应能在C级环境下实现无菌连接，全自动操作过程中应确保无外来污染物污染。

10. 系统应能实现 T 细胞稳定、高质量的洗涤分选，对细胞无损伤，无毒性。

配置：

1. 细胞分选仪           1 台。

43. 多功能酶标仪

1. 读板能力：微孔板或比色皿。

2. 支持板型：6-1536孔微孔板。

3. 应用范围：至少包含吸收光、荧光强度、化学发光，可升级时间分辨荧光和荧光偏振（FP），Western-blot检测。

4. 光源为氙灯+高能 LEDs 融合光源或卡盒内含独立光源，激光、氙灯和LED光源根据光谱选择，可自由切换。

5. 温度控制：室温+4℃～45℃ 。

6. 温度均一性：± 0.75°C。

7. 温度精确度：±1℃@37℃。

8. 震荡方式：线形和椭圆形。

9. 震荡幅度：高、中、低。

10. 检测器：PMT（数字模式和模拟模式）和硅光电二极管。

11. 波长选择：1nm步进。

12. 配备气体控制模块。

13. 检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（Abs、FI、Lum），区域扫描（可达30X30密度/96孔板）。

14. Z轴聚焦：顶部检测可自动聚焦(Z-focusing)，自动优化读取高度，节约试剂成本。

★15. 卡盒式设计；模块即插即用(≤5 min) ，模块的升级和维修无需整机返厂,可增加至少包括但不限于FP、TRF、HTRF、AlphaScreen、Western blot等功能模块。

16. 与配套工作站连接方式： RS-232串口或USB两种方式。

17. 荧光吸收：

光吸收：波长至少包含230nm～1000nm，1nm可调，带宽≤4.0nm。

光吸收测量范围：0-4 OD。

检测分辨率：≤0.001 OD。

测定准确度：≤±0.010 OD±1.0%，0-2.0 OD。

测定精确度：≤±0.003 OD±1.0%，0-2.0 OD。

光程校正：998nm 红外光程校正功能，非温度依赖校正。

18. 荧光检测性能：

（1）波长范围：EX 250nm～850nm；EM 250nm～850nm，1nm可调。

（2）带宽可选：(EX)9nm/15nm；( EM)15nm/25nm。

★（3）光栅荧光灵敏度：0.5pM荧光素(96孔板); 1pM荧光素(384孔板)。

（4）动态学范围：≥7个数量级。

（5）荧光检测技术: AutoLED和AutoPMT结合技术。

（6）荧光检测PMT：双重PMT技术，增益调节和光子计数两种模式可用。

19. 化学发光检测性能：

读板能力：顶读/底读微孔板。

波长范围：至少包含300～850nm，1nm可调。

动态学范围：≥6数量级。

化学发光检测器: 冷PMT。

灵敏度（优化）：3pM ATP  96孔板 ；6pM ATP  384孔板。

孔间干扰：≤0.4%，白色96/384孔板。

20. 光谱自动扫描优化功能: FI激发和发射同时扫描，3-D热图显示 一般光谱扫描： Abs, FI, Lum。

21. 机器臂兼容性：兼容。

22. 模块升级，多种卡盒可选，至少包括但不限于HTRF卡盒、TRF卡盒、注射器卡盒、FP卡盒、alpha screen卡盒等，用户可自行完成，无需返厂。

23. 软件功能：

（1）软件可自动进行数据的运算及存储。

（2）可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换。

（3） ≥21种曲线拟合方式（提供截图证明）。

（4） 完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成。

（5） 数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一protocol，数据导出格式：excel、TXT和XML。

配置：

1. 酶标仪主机（含光吸收模块+荧光模块+发光模块+时间分辨荧光模块)  1台；

2. alpha screen卡盒                                              1个；

3. 合规软件，IQ/OQ服务                                          1套。

44. 荧光酶联斑点分析仪

1. 适用于可见光和荧光检测。

2. 适用于多种荧光方法。

3. 能够自动对每个孔进行位置居中调节。

4. 可读取切片，载玻片，血细胞计数板，384孔、96孔、48孔、24孔细胞板。

★5. 可见光照明系统：顶部光源为点光源阵列，点光源数量≥50个。底部光源为LED平面发光板，面积≥3cm×3cm。分别提供两个光源的图片。

★6. 荧光激发光源≥2个，光源类型为高能LED光源，寿命≥20000小时。

7. 全自动滤镜转换器，提供的位置≥8组，配置滤镜≥4个。荧光“激发和发射”检测通道组合≥7组。

8. 配备金属丝杠传动载物台，配备可编码的载物台控制系统，具备精确记录每个孔的坐标数据的功能。

9. 具备载物台位置移动精度自动校验功能，能够自动显示是否通过验证，并计算移动精度差异值。提供载物台自动校验截屏图。

10. 能够至少完成下列实验结果的观察和分析：多色荧光检测实验；病毒抗体中和实验；荧光报告基因检测，快速荧光灶抑制实验检测，死、活细胞计数实验； NK杀伤实验检测。

11. 独立的实验设计软件，用户可以在分析计划阶段，创建板布局，能为每个板生成条形码。将复孔组的“斑点数”与对应的“样品编号”、“抗原编号”联系起来，并将此信息传递给自动统计分析软件。

12. 独立的酶联免疫斑点分析软件。用户设置计数参数，自动进行计数；智能动态分析：完全无需用户设置参数，也不需要调用预设的固定模版。智能动态的对各种实验结果进行动态计数分析。具备自动阈值设置功能：无需手动设置，自动设定阈值对特异性和非特异性斑点进行自动智能区分。

13. 独立的荧光斑点分析软件：分析多色荧光斑点实验，软件支持≥8通道分析（提供软件截屏图说明）。

14. 微生物分析模块，包括专用底部光源和微生物斑点分析软件。微生物斑点分析软件提供≥8个分析模式，包括浅色斑点、深色斑点、空斑、环形斑点等分析模式。提供软件截屏图说明各个分析模式。

15. 独立的统计分析软件，针对免疫监测、疫苗测试，软件内置多种统计方法，对实验生成的数据进行自动分析。

★16. 独立的细胞计数检测模块，包括荧光检测硬件和细胞计数软件，系统自动完成多种细胞计数检测，包括采用玻片进行PBMC死活细胞计数，96孔板的NK杀伤细胞检测或ADCC细胞介导杀伤实验检测等。可以自动统计死活细胞数量、比例、期望的目标细胞数量和比例、重悬细胞需要的培养基量等。系统自带独立的数据库，对数据进行记录和分析。

17. 配备荧光检测遮光板，滤光片工具包。

18. 配备ELISA分析软件，可以分析ELISA实验结果，从规划板布局到自动读取，再对结果进行分析。

19. 数据输出：Excel、TXT、PPT、XML、CSV、FCS（流式格式）数据和HDR高动态范围图像的实验结果。

20. 软件包含FCS数据处理工具，可以分析FCS数据结果，准确生成斑点中心位置、面积、平均强度、中心强度相互关联的结果。软件包含HDR图像分析工具。提供FCS数据处理工具的截屏图，和HDR图像分析工具截屏图。

配置：

- 荧光酶联斑点分析仪主机                      1台；

- 数据处理系统                                1台；

- 通用载板                                    2个；

- 光检测遮光板                                1个；

5. 滤光片安装工具包                            1个；

6. 正版操作系统                                1套；

7. 正版办公软件、分析软件                      1套。

45. 毛细管电泳仪

★1. 毛细管温控装置：采用液体温控方式。

2. 毛细管温度控制范围：至少包含15～60℃。

3. 毛细管温度控制精度：±0.1℃。

4. 样品温控装置：半导体温度控制方式。

5. 样品温度控制范围：至少包含4～60℃。

6. 样品温度控制精度：±0.1℃。

7. 样品、缓冲液处理系统:缓冲盘： 2×36位=72位(可使用1.8 mL缓冲溶液瓶)，样品盘： 2×48位=96 位(可使用1.8 mL样品瓶，PCR样品管)

8. 自动进样系统进样方式

压力进样，范围至25 psi。

真空进样，范围至-5 psi。

电压进样，范围至10 kV。

9. 进样装置保护系统：带有毛细管和电极保护系统。

10.分离方式

（1）分离电压：≤30 kV。

（2）分离电流：≤300 uA。

（3）分离功率：≤10 W。

11. 高效毛细管冲洗装置:自动压力泵提供冲洗压力，最高自动冲洗压力100 psi (6.9 bar)。

12. 紫外/可见检测器

波长范围：190～600 nm。

检测波长：至少包含200、214、254、280 nm。

波长精度： ±2 nm。

光导纤维传输组合设计。

13.激光诱导荧光检测器

★（1）与主机为相同生产厂家。

（2）RFU 范围：1～1000 RFU(相对荧光单位)。

（3）能量范围：≥104。

（4）灵敏度：1×10-11M(荧光素，S/N>2)。

（5）基线噪声：≤ 0.005 RFU(峰间)。

（6）基线漂移：≤ 2 RFU/h。

（7）激发波长：至少包含300～700 nm。

（8）发射波长：至少包含350～750 nm。

（9）激光通道个数：≥2个。

（10）检测波长通道个数：≥2个。

（11）寡糖分辨率：1个糖基。

14.蛋白分子量测定：分子量分析范围10～225 kD。

15.蛋白质等电点测定范围：3～10 pH。

16. 分辨率0.01pH。

17.软件

（1） 32 karat 10.0版本。

（2）含蛋白纯度、等电点、糖基分析等快捷分析界面及模块。

（3）所有运行参数进行直观控制。

（4）操作后自动对收集到的数据进行计算。

（5）实时电泳峰显示。

18.具备与质谱联用的接口，谱图比较功能可以同时显示≥32张层叠式平铺的电泳图。

配置：

1. 毛细管电泳主机                       1台；

2. UV检测器                             1套；

3. 激光诱导荧光检测器                    1套；

4. 卡盒安装工具                          1套；

5. 荧光素溶液                            1套；

6. 空白毛细管卡盒                        1套；

7. 预开窗口毛细管                        1套。

46. 激光粒度仪

★1. 测试范围：至少包含0.001μm～10μm。

2. 激光光源：主光源：高稳定氦-氖气体红光激光；副光源为蓝光激光，全套装置符合激光产品一级标准。

3. 样品分散系统：独立的分散系统，样品池在主机能自动锁定。

4. 测量速度:采样频率为≥10,000Hz；用户可自由设置测量时间。

5. 重复性误差：≤±0.5%，准确性误差：≤±0.6%（聚苯乙烯标准乳液测量）。

6. 采用反傅立叶光路设计。

7. 检测系统：由宽范围的前向，侧向，大角度和背向三维多元固体硅光电感测器群组，主检测器采用非均匀交叉面积补偿扇形排列技术。

8. 仪器的光学测量系统与进样系统应完全独立。

9. 湿法进样器含有浸入式搅拌棒和内置式超声波探头，搅拌速度、超声强度连续可调。

10. 湿法分散器可兼容体积600/1000ml的烧杯，内置离心泵、桨式搅拌和在线超声探头；泵速、搅拌速度和超声强度连续可调。

11. 湿法分散器内置LED灯，方便观察样品的分散状态。

12. 干法样品分散系统由两部分组成：干法分散器和配对的插拔式样品池。

13. 可自行配置的干法分散系统，可实现0.1～4.0 Bar的连续压力控制。

14. 干法分散系统采用全封闭设计，可避免偏流效应，测量结果更精确。

15. 干法分散系统采用振动进样，样品盘振动强度和进样间隙可调。

配置：

1. 激光粒度仪主机         1台；

2. 湿法分散单元           1套；

3. 干法分散单元           1套。

47.总有机碳分析仪

1. 测量范围至少包含：0.4ppb-100ppm。

2. 氧化方法：UV+过硫酸铵（湿法氧化）氧化。

3. 检测方法：NDIR（非色散性红外）检测。

4. 检测时间：单次测量≤5分钟。

5. 精确度：RSD<2% 或3ppb（取大者）。

配置：

- 总有机碳分析仪           2台。

- IQ/OQ及PQ文件，以及现场验证。

48. 生化分析仪

1. 可同时对细胞培养液中的营养成分、代谢产物、离子等参数进行快速分析和检测。

2. 桌面型设备，触屏操作。

3. 行业标准：符合21CFR Part 11，符合GMP要求。

4. 软件包含审计追踪模块。

5. 检测原理为分光光度法。

6. 检测菜单必须包含但不限于：glutamax，丙酮酸，IgG(人）、IgG（小鼠），磷酸盐，且检测项可扩展。

7. 样品识别：条码扫描功能（样品和试剂共用）。

8. 定标：全自动支持多达五点定标。

9. 支持自动排序检测，可设置优先检测样品位。

10. 自动进样：进样量≤0.3ml，自动进样。

11. 试剂可根据使用需求灵活选择，检测相应参数只需配备相应的耗材以节省使用成本，各参数检测试剂独立包装。

12. 可自定义检测菜单：所有检测项目可单独选择和自由调整，可实现不同生化参数的自由组合检测。

配置：

- 生化分析仪       1台。

49. 血气分析仪

1. 检测项目至少包含：血气：pH、PO2、PCO2；电解质：Na+、K+、Ca2+、Cl- 、Hct；代谢物：葡萄糖、乳糖。

2. 能够自动生成有酸碱平衡图和趋势图，能储存≥90天的所有检测数据，可设计手动或自动质控，自动进样，左右手均可进样。

3. 样本类型：发酵液、全血、透析液、QC溶液（水溶液或血制品液体）。

4. 进样方式：适合注射器、毛细管、微量采血针等3种以上。

5. 检测速度：≥30个样本/小时。

6. 样本量需求：样本用量≤150ul ，最少样本检测量≥30ul。

7. 可全液体定标。

8. 具有自动质控系统：多水平质控液实现自我监控。

9. 电极免维护。

10. 触屏控制，并可实现远程监控。

11. 电极和试剂可分开更换，电极2-8℃保存≥4个月；试剂常温保存≥9个月，试剂上机使用≥1个月。

12. 进样针及进样口都无需更换，且自动清洗进样针；试剂包完全封闭；集成废液包，不需要单独处理废液。

配置：

- 血气分析仪      1台。

50. 高通量纳米颗粒粒径分析仪

1、兼容标准的96孔板和384孔板；

2、最低检测样品量≤ 5μL；

3、使用红外波长检测；

4、使用微孔板直读技术；

5、测量温度： 4 - 85 摄氏度；

6、符合GMP标准。

配置：

1、主机                       1台；

2、操作和分析软件             1套；

3、GMP认证文件                1套；

4、检测试剂                   1套。

51. 全自动无菌接管机

（一）全自动无菌接管机A

1. 整机采用304 不锈钢及PC外壳，防护等级IP20。

2. 外观设计符合人体工程学设计，无锋利边角。

3. 适用焊接管道外径：1/4-1英寸。

★4. 非无菌环境下，满足气-气、气-液和液-液管路的无菌焊接。

5. 系统切割刀片材质为镍铬合金、无涂层，避免焊接过程中因高温加热刀片造成涂层脱落或颗粒释放。

6. 系统除热源温度应不低于400度，最大限度保证工艺安全性；温度传感器为红外非接触式温度传感器，保证温度控制的准确性。

7. 设备采用旋转连接的方式，连接后管路无开口端，连接部位的可耐受压力不低于1bar。

8. 采用触屏操作，系统满足三级权限管理，满足GMP要求。

9. 系统应具有全面的诊断功能以识别和阐述故障，具有错误报警提示功能。

10. 设备带SD卡及以太网接口，方便设备焊接数据的导出备份。

11. 供应商提供完善的焊接验证报告，包括焊接后压力测试，拉伸强度测试，密封性测试，无菌性测试，细菌挑战实验，注射用水稳定性实验，流速测试等。

12.设备表面应可耐受消毒剂：如5%的漂白剂，70%乙醇，季铵盐，过氧化氢，次氯酸，酸碱酚。

配置：

- 无菌接管机主机         3台；

- 管托                   3个；

- 耗材刀片               6套。

（二）全自动无菌接管机B

1. 机器性能：使两根PVC管路利用熔接片加高热的原理来实现无菌连导通。加热、热合管路，与管路接口直接接触的元件必须一次性使用，避免交叉感染，达到无菌。

2. 工作电压：AC 100V～240V（±10%），50/60HZ，宽电压供电，接管质量不受电压波动影响。

3. 工作环境：无需净化空间，搬动后随时可用无且需静置。环境温度：10℃～40℃。相对湿度：10％～85％。

4. 机器操作 ：操作简便,机器接管部位有图示指导安装管路，全程自动连接，液晶屏自动文字显示整个机器工作状态及接管过程。

5. 管路尺寸及材料：可接外径3.9～4.5mm，内径2.9～3.1mm的PVC管路，能保证管径粗细不同以及材料不同的两根PVC管子之间能正常连接导通。

6. 管路适用性要求：可在湿的和干的管路之间进行各种连接，可接短管路，能接最短管路末端≥2cm。

7. 预热功能：开机后接管部件预热到70℃，节约每次接管时间。

8. 接管时间：≤15秒。

9. 管路接口效果：接口内壁光滑无PVC毛刺。

10.管路接口强度：管路接口可抗拉力≥7kg，能提供抗拉力证明书。

11.环保要求：机器上设有空气过滤网，符合现行的中国、美国或欧盟GMP车间环保的要求，并能提供环保ROHS认证证书。

12.机器重量：≤7kg，配置有拎把手，便于搬动。

13. 提供证书：需提供中华人民共和国医疗器械证,美国FDA认证，欧盟CE认证及环保ROHS认证等权威机构认证证书。

配置：

1. 全自动无菌接管机B       2台。

52. 全自动无菌封管机

（一）全自动无菌封管机A

1. 整机采用304 不锈钢及PC外壳，防护等级IP20。

2. 外观设计符合人体工程学设计，无锋利边缘和尖角。

3. 整机重量≤ 4kg，方便移动；封管时既可以放在水平台面封管，也可以挂在反应器上进行封管；外径从1/4-1英寸的焊接。

★4. 非无菌环境下，满足带液或不带液管路的无菌封管。

5. 加热元件为金属铝材质，不需要定期更换，降低成本。

6. 每种管路及尺寸对应有专门的封管程序，焊封更稳定。

7. 焊封面的宽度≥2cm，确保焊接的牢固性，焊封面中间位置在焊封完成后形成导向线，确保剪开时不会出现失误。

8. 采用触屏操作，系统满足三级权限管理，满足GMP要求。

9. 系统应具有全面的诊断功能以识别和阐述故障，具有错误报警提示功能。

10. 设备带SD卡及以太网接口，方便设备焊接数据的导出备份。

11. 焊接性能稳定，有完善的焊接验证报告，包括焊接后目视检查，压力测试，拉伸强度测试等。

配置：

- 无菌封管主机             3台。

（二）全自动无菌封管机B

1. 全自动无菌封管机B，包括电池、热合枪、充电器。

2. 热合管路尺寸：具有不同的尺寸，管路外径≤6.2mm，设备配备先进的传感系统，可根据管路情况自动调节热合时间。

3. 热合时间：≤3秒。

4. 热合性能：在室温20℃，设备电池充满时间≤ 3h，满电可热合外径为5mm的PVC 管路≥1500次。

5. 设备参数：充电器，110V–240V，50/60Hz; 电池：29.6VDC,1.5Ah,锂锰。

6. 功耗：充电器：30W; 热合机：最大150W。

7. 射频输出：最大80W，50Ω，40.68MHz。

8. 操作条件：工作温度：至少包含15-35℃，工作湿度：10-90%（非冷凝）。

10. 符合：EN 60601-1：2006一般规定的基本安全和基本性能、EN 60601-1-2：2007 电池兼容性标准，有CE 认证证书。

配置：

1. 全自动无菌封管机B        2台。

53. 恒温恒湿稳定箱

1. 温度范围：至少包含0-70℃，可调。

2. 相对湿度范围：至少包含10-80%，可调。

3. 内部容积：≥240L。

4. 隔板数量：≥2块。

5. 腔体快速预热，适应不同的气候条件；腔体温度均匀。

6. 门加热，防止冷凝，内部玻璃门便于观察。

7. 压缩机制冷技术，温度快速稳定. 反应迅速的电容式湿度传感器进行蒸汽加湿调节湿度。

★8. 在25℃、60% 湿度和40℃、75% 湿度时，温度偏差≤ 0.3℃。

9. 在25℃、60% 湿度和40℃、75% 湿度时，温度波动≤ 0.1℃。

10. 湿度波动度：≤1.5%。

11. 可通过USB读取内部数据记录器，开放格式的测量值。

12. 配备编程功能的触摸屏控制器。

13. 配备独立可调的温度安全装置，采用光学和声音温度报警。

14. 配备带制动的脚轮。

15. 符合GMP认证标准。

★16. 需配备端口接入EMS。

配置：

- 恒温恒湿稳定箱             3台；

- GMP认证文件                3套。

54. 光照恒温稳定箱

1. 温度范围：至少包含10-60℃，可调。

2. 相对湿度范围：至少包含10-70%，可调。

3. 内部容积：≥240L。

4. 隔板数量：≥2块。

5. 照明盒数量：≥2个。

6. 腔体快速预热，适应不同的气候条件；腔体温度均匀。

7. 门加热，防止冷凝，内部玻璃门便于观察。

8. 压缩机制冷技术，温度快速稳定. 反应迅速的电容式湿度传感器进行蒸汽加湿调节湿度。

★9. 在25℃、60% 湿度和40℃、75% 湿度时，温度偏差（带照明）≤ 0.6℃。

10. 在25℃、60% 湿度和40℃、75% 湿度时，温度波动（带照明）≤ 0.2℃。

11. 在25℃、60% 湿度时，湿度波动度≤1.5%。

12. 配备球形传感器，对 UV-A 和可见光进行独立的光剂量控制。

13. 可通过USB读取内部数据。

14. 配备编程功能的触摸屏控制器。

15. 配备独立可调的温度安全装置，配备光学和声音温度报警。

16. 配备带制动的脚轮。

17.照明盒的光照数据应符合 ICH 的照明标准（含可见光和紫外光）。

18. 符合GMP认证标准。

★19. 需配备端口接入EMS。

配置：

1. 光照恒温稳定箱             1台；

2. GMP认证文件               1套。

55. 小型灌装机

★1. 兼容西林瓶、预充针、卡式瓶。

2. 满足灌装装量至少包含0.2ml～20ml，±1%＜灌装精度＜±3%。

3. 加塞合格率：≥99.9%。

4. 破损率：≤0.01％。

5. 桌面灌装系统采用移动平板终端，通过无线通讯的方式控制各个功能模块，至少包含但不限于：配方管理、审计追踪、权限控制、批报表管理、报警处理等基础功能，可生成生产数据报表并打印导出。

6. 配备至少包括灌针、摩擦垫、加塞套、O型密封圈、吸盘、组合工具等配件。

配置

1. 小型灌装机        1台；

2. 测试用耗材        1套。

56. 空压机系统

★1. 空压机系统最终的产气量在8bar工作压力下不得低于6 Nm³/min。产气质量须符合ISO 8573-1 Class 0级标准，投标时须提供无油空压机ISO 8573-1 Class 0级认证证书。验收验证项目须符合国内外GMP法规指南的规定，须满足制药行业中疫苗、抗体等高标准工艺用气的质量要求。

★2. 空压机系统使用的空压机须为水冷无油变频干式双螺杆压缩机，不得为风冷、有油、定频、水润滑、单螺杆、磁悬浮等工作方式的空压机。

3. 空压机系统由水冷无油变频干式双螺杆空压机、冷冻式干燥机、吸附式干燥机、压缩空气缓冲罐、压缩空气储罐、主管过滤器、除油过滤器、除尘过滤器、除菌过滤器、吸附式过滤器，以及配套的管道、阀门、仪表等组成。本系统所有组成部件、耗材和公用介质，从运行原理、材质、结构上不得具有污染药品的风险，这些污染物包括细菌内毒素、微生物、微粒、油分等。

★4. 压缩空气制备系统需配备两套独立的系统，两套系统为并联式设计，互为备用，且可实现定期自动切换使用，切换周期可自定义。当运行的空压机满频工作且压力低于设定压力时或运行的空压机出现故障停机时，系统应自动开启备用空压机。当运行两台空压机时，压力高于设定压力时，空压机应能自动实现降频工作。当运行一台即可满足供气时，备用的空压机应自动待机，

5. 空压机功率：≥45kw。

6. 排气量：≥ 6 Nm3/min。

7. 排气压力：至少包含0.8 Mpa。

8. 采用两级干燥，冷冻式干燥机处理风量：≥6.8 Nm³/min；吸附式干燥机处理风量：≥6.8 Nm³/min。

9. 压缩空气缓冲罐容积2立方米，材质304不锈钢，压力0.75 Mpa，温度范围 40-70℃。

10. 压缩空气储罐容积3立方米，材质304不锈钢，压力0.75 Mpa，温度范围 40-70℃。

11. 主管过滤器和除油过滤器精度为5um；除尘过滤器精度为1um；除菌过滤器和吸附式过滤器精度为0.01um。

配置

1. 水冷无油变频干式双螺杆空压机                2台；

2. 冷冻式干燥机                                2台；

3. 吸附式干燥机                                2台；

4. 压缩空气缓冲罐                              2个；

5. 压缩空气储罐                                2个；

6. 主管过滤器                                  2个；

7. 除油过滤器                                  2个；

8. 除尘过滤器                                  2个；

9. 除菌过滤器                                  2个；

10. 吸附式过滤器                               2个。

57. 凝胶成像系统

1. 像素 2000×3000 以上，LED激发光源（含白光、蓝光、紫外）。

2. 暗箱系统

（1） 整机设计：内置电脑，无需另配，≥12.1寸触摸屏，可带手套操作；

（2）结构：密闭无光泄露；

（3）导轨式开门，方便切胶操作，保证仪器密闭性；

（4）≥9度倾斜屏幕；

（5）可外接显示器，满足不同实验操作者不同需求；

（6）电源220/50Hz。

3. 高灵敏度相机

（1） CCD像素≥500万，CCD分辨率≥2500×1900，图片质量能达300DPI及以上，满足核酸凝胶成像及文章发表要求；

（2） 像素尺寸：5.2μm×5.2μm

（3）A/D：12bit；

（4）信噪比: ≤56db。

4.镜头： 三可变电动变焦镜头，可通过软件或仪器上按键对不同厚度凝胶调节光圈大小，变焦，聚焦等操作，≥F1.2大光圈，高灵敏度；

5.自动聚焦和自动曝光：软件具有自动聚焦和自动曝光功能，无需人为设定作；

6.滤镜系统

（1）配备590nm高通透滤光片，多层专业级镀膜，满足核酸检测绝大部分染料需求；

（2）配备535/605/699nm滤光片，满足其他荧光染料需求。

7. 光源系统

（1）配备紫外透射光源:302nm，透射面积≥20*25cm, 内置≥8根紫外灯管，可设置定时自动关闭紫外光源；

（2）配备透射白光光源，透射面积≥21*26cm;

（3）配备反射白光光源，LED反射灯至少2个；

（4）至少配备254nm和365nm反射紫外光源。

8.切胶防护：配备切胶罩子，方便操作；

9. 图片采集和分析软件；

（1）可以整合图片采集、图像处理、报告管理、用户权限管理等于一体；

（2）可实现积分采集，信号叠加，可自动对采集图片编号；

（3）图像有自动存档功能，无需手动保存；

（4）系统数据库管理：可快速对报告/图像等文件进行存储、检索，便于仪器管理，满足多人使用需求；

（5）每张成像图片都可输出word报告；

（6）全自动数据分析软件，可自动或手动识别条带，分子量计算、浓度计算等；

（7）软件可中英文切换，且终身免费升级；

10. 主要用途：

（1）核酸检测：紫外核酸染料标记的DNA/RNA检测；

（2）蛋白检测：考马斯亮蓝胶，银染胶，以及荧光染料如SyproTMRed, SyproTMOrange, Pro-Q Diamond, Deep Purple标记胶/膜/芯片等。

配置：

- 凝胶成像系统            2套。

58. 高压灭菌器

1. 有效容积≥100L，采用垂直向上打开箱盖设计，内腔直径≥400mm。

2. 最大操作压力≥0.25 MPa。

3. 磁力闭锁，磁力自动吸附锁盖。

4. 灭菌温度：105℃～135℃，灭菌时间：1～250min。

5. 保温温度：45℃～80℃。

6. 危险性疾病防御双路排气方式：分离式双路排气系统，后置低温未灭菌气溶胶排气系统，前置高温气溶胶排气系统，支持用户对100℃之前未灭菌的气溶胶进行处理。

7. 脉冲排汽系统：电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来，并有效防止危险性气溶胶喷出。

8. 配备强制冷却系统，缩短冷却时间。

9.安全功能设置及示警系统：至少包括但不限于双联锁盖系统、双联排气检查系统、超温超压断电、锁盖检测、温敏探头断路检测、压力安全阀、灭菌时间读数定时器、加热故障检测、缺水保护装置、漏电断路器等。

10.具有手动排气阀，不仅用于加速排气，也可作为一切电子防护措施失灵后的最后保障，手动排气泄压，电子自动防护和主动机械式防护并存。

11.明亮指示灯设置在操作面板的上部，灯光颜色变化指示不同灭菌阶段。

12.具有缺水保护功能，须使用纯水产生蒸汽，在缺水时自动停止灭菌程序并报警。

13.多种灭菌模式：温度设定多样化。

14.资质证书：ISO13485质量管理体系认证、国家市场监督管理总局颁发的《特种设备生产许可证》证书。

配置：

1. 高压灭菌器              6台；

2. 不锈钢篮子             12个。

59. 脉动真空单扉湿热灭菌柜

1、主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻；提供竣工图为证。焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。

2、单扉，容积100L-200L。

3、材质：内壳、夹层均采用316L不锈钢。设计压力：-0.1/0.3Mpa。设计温度：≥144℃。

4、夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥4个。多点进汽，进汽口数量≥4个。

5、主体保温：玻璃棉，厚度≥60mm。

6、门结构：与主体啮合齿数≥5个。

7、动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。

8、安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

9、门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。

10、管路系统：不锈钢卫生级管路，卡箍链接。泵：单级直连式水环真空泵。阀：进口品牌气动阀和电磁阀。压变：进口品牌，响应时间＜4ms。

11、降噪系统：带有降噪装置。水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源。换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长。

12、压缩气压力检测装置：压缩气压力检测装置，若气源低于0.4MPA，自动报警并退出程序。

13、控制系统：采用PLC控制，外壳采用金属材质，强度韧性高，抗干扰性强；网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议；功耗：极低的功耗，最大5W，极低的对外电磁干扰（EMI）；通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议；工作温度：工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作。屏：系统可靠，操作分权限管理，更安全；屏幕颜色≥64K真彩触摸屏；屏幕尺寸≥8寸；分辨率≥800*600；容量：32M Flash和64M RAM；防护等级：前面板 IP 65；通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。

14、记录方式：触摸屏记录，相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；热敏打印机记录：内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来。喷墨打印机记录：可通过选配电脑监控软件，将程序运行数据永久保存，并通过外置喷墨打印机随时打印记录。记录内容：灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印；也可通过选配电脑监控软件，将数据保存在监控电脑上；报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在热敏打印纸上打印。数据保存：热敏纸：内置热敏打印机，使用长效热敏纸，在适宜的环境下可保存≥5年；电子数据：可通过选配电脑监控软件，将程序运行的电子数据永久保存、重复打印、随时查看。

15、权限管理：用户分级权限管理。

16、安全保护：超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

17、程序种类及数量：灭菌类程序≥32套。

18、灭菌温度：标准循环，121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设；灭菌时间：标准循环121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设；干燥时间设定范围：0～9999秒可设。

19、制造商具备特种设备生产许可证（压力管道设计），特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造），特种设备生产许可证（压力容器制造），提供上述证件复印件。认证要求：CE认证，ASME认证，请在投标文件中提供相关证明材料；设备验证要求：该设备生产厂家须具有中国合格评定国家认可委员会颁发的认可证书，并且有能力出具实验室认可权威机构-中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的权威报告；（提供相关证明文件）。

20、符合GMP认证，提供认证文件。

配置：

1、脉动真空单扉湿热灭菌柜        8台；

2、消毒内车                      8辆；

3、搬运车                        8辆；

4、GMP认证文件                   8套；

5、产品说明书、合格证等资料      8套。

60. 外泌体收获系统

1、处理体积包含 3-20L；

2、具备全自动管路切换功能；

3、具备大颗粒澄清过滤功能；

4、具备浓缩纯化功能；

5、具备除菌功能；

6、符合GMP标准。

配置：

1、主机                       1台；

2、操作和分析软件             1套；

3、GMP认证文件                1套；

4、检测试剂                   1套。